#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Myjnia do endoskopów- 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji. | TAK ( wpisać ) |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich. | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu elastycznego. | TAK |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, możliwość montażu jako wolnostojące do pracy w trybie nieprzelotowym. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego komputera. Automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do komputera zewnętrznego, sterownik wyposażony w złącze do transmisji danych. | TAK |  |
|  | Identyfikacja endoskopów i użytkownika za pomocą skanera kodów kreskowych lub znaczników RFID podłączonego do sterownika myjni. | TAK |  |
|  | możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów w tym endoskopów elastycznych firm Olympus, Pentax, możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów ultrasonograficznych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w złącza testu szczelności i przyłącza kanałów endoskopów dla różnych endoskopów. | TAK |  |
|  | Myjnia zapewniająca skuteczne mycie następujących endoskopów: EUS Olympus GF-UCT180 Videogastroskop Olympus GIF-1TH190. Videokolonoskop Olympus CF-EZ1500DL Videoduodenoskop Olympus TJF-Q190V Videogastroskop PENTAX EG-3490K Videogastroskop HD PENTAX EG-2990i Videokolonoskop PENTAX EC-3770SK2 Videokolonoskop PENTAX EC-3890FK2 Wraz z myjnią zapewnienie wszelkich niezbędnych przyłączy!!! | TAK |  |
|  | Proces dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekcyjnego opartego na kwasie nadoctowym (PAA) zatwierdzonym przez producenta urządzenia w badaniu typu zgodnie z aktualną normą PN EN 15883-4lub równoważną. | TAK |  |
|  | Czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji nie dłuższy niż 20 minut. | TAK |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego). | TAK |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym. | TAK |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną. | TAK |  |
|  | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu. | TAK |  |
|  | Wyjmowany kosz ze stali kwasoodpornej do umieszczania endoskopów. | TAK |  |
|  | Przesuwne pionowo, przeszklone drzwi komory. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji, dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem. | TAK |  |
|  | Automatyczny program termicznej samodezynfekcji urządzenia. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu szczelności. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu. | TAK |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji. | TAK |  |
|  | Pomiar przewodności wody w każdej fazie cyklu. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V; 50Hz. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów i raportów procesu. | TAK |  |
|  | maksymalne wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 60 cm szerokość, 200 cm wysokość i 80 cm głębokość | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty

Podpis Wykonawcy: ..........................................