Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Aparat do hemodializy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Stacja Dializ Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wykonywane zabiegi: HD, SN, IUF. | Tak |  |
| 2 | Pomiar Kt/V online | Tak |  |
| 3 | Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30 lub 60 min w trakcie dializy z podaniem informacji o wyniku na ekranie monitora | Tak |  |
| 4 | Wyposażony w monitor ciśnienia krwi pacjenta | Tak |  |
| 5 | Wyposażony w filtr płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 6 | Pamięć składu koncentratu, programowanie składu koncentratu | Tak |  |
| 7 | Produkcja płynu dializacyjnego z suchego składnika B, możliwość stosowania kapsuł od różnych producentów | Tak |  |
| 8 | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji | Tak |  |
| 9 | Regulacja przepływu krwi: 20 do 500 ml/min. | Tak |  |
| 10 | Regulowany przepływ płynu: 300 do 700 ml/min (max, co 50 ml/min) | Tak |  |
| 11 | Ciągły przepływowy pomiar ultrafiltracji lub elektromagnetyczny pomiar ultrafiltracji | Tak |  |
| 12 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | Tak |  |
| 13 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych i jednorazowych kapsuł z proszkiem | Tak |  |
| 14 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90oC | Tak |  |
| 15 | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) –min 20 dezynfekcji | Tak |  |
| 16 | Automatyczna pompa heparyny | Tak |  |
| 17 | Zasilanie awaryjne min.10 minut. Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz | Tak |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Aparat EKG - 2szt

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat 12 kanałowy z wbudowaną drukarką i panelem dotykowym | Tak |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz min. 7” | Tak |  |
| 3 | Prezentacja i wydruk w trybie 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 4 | Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji | Tak |  |
| 5 | Prezentacja częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
| 6 | Baza pacjentów min. 500 badań | Tak |  |
| 7 | Tryb pracy akumulatorowej min. do 120 badań | Tak |  |
| 8 | Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive), komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB | Tak |  |
| 9 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych: 50Hz, 60Hz oraz pochodzenia mięśniowego min.: 25, 35, 45 Hz | Tak |  |
| 10 | Automatyczna regulacja położenia oraz eliminacja pływania linii izoelektrycznej | Tak |  |
| 11 | Praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
| 12 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 13 | Wyposażenie: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG 250g, rolka papieru EKG, kabel zasilający, kabel LAN (sieciowy) | Tak |  |
| 14 | Wózek pod aparat EKG | Tak |  |
| 15 | Współpraca z systemem szpitalnym – Comarch RIS – przyjmowanie zleceń do aparatu EKG oraz odsyłania wyników do systemu szpitalnego w standardzie HL7. W cenie oferty pełna integracja aparatów z systemem. | Tak |  |
| 16 | Bezprzewodowa komunikacja przez WIFI oraz przewodowa poprzez sieć LAN | Tak |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Wózek do przewożenia pacjentów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Szerokość całkowita: 850 mm (± 60 mm); Długość całkowita: 2150 mm (± 60 mm) | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej lub elektrycznie w zakresie: 420 - 820 mm (±50 mm), regulacja za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: w zakresie: min. 00 - 120 regulacja płynna | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min. 00 - 120 – regulacja płynna | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Leże czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej ( lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-70° (± 5°) - regulacja płynna | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej ( lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-42° (± 7°) - regulacja płynna | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | Tak - Podać | 4 krążki dwuosiowe - 5 pkt Wszystkie krążki jednoosiowe - 0 pkt |  |
| 16 | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z min. 2 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki Materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim - wkład zimna pianka poliestrowa - grubość materaca min. 8cm | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający jego samoczynne przesuwanie | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg. | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary | Tak | Bez punktacji |  |

.……………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)