Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 15

Tor wizyjny wraz z gastroskopami (2 szt.), kolonoskopami (2 szt.) oraz endosonografem (1 szt.)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Cały zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji objęty pełną opieką serwisową (tzw. endokasko) w cenie oferty. Uszkodzenia mechaniczne i zużycia eksploatacyjne uwzględnione w ramach gwarancji. | Tak | - |  |
| Tor wizyjny |
| 49 | Procesor wideo z obrazem wyjściowym w rozdzielczości min. HDTV 1920x1080 | Tak | - |  |
|  | Wyostrzenia obrazu w trakcie badania | Tak | - |  |
|  | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | Tak | - |  |
|  | Pompa powietrzna (insuflacja) z min. trzystopniową regulacją nadmuchu | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem technologi filtracji optyczno-cyfrowej | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru obrazowania w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu | Tak | - |  |
|  | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych realizowana metodą optyczną. | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika procesora dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie/panelu sterującym. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków endoskopów oraz - ekran dotykowy sterownika i zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w gniazdo USB umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w tym możliwość zapisu bezstratnego (TIFF lub bmp): - w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora - możliwość przesyłania do szpitalnego systemu | Tak, Podać | Zapis zdjęć z opcją TIFF lub bmp - 1pkt Zapis zdjęć bez opcji TIFF lub bmp – 0 pkt |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem przyciskami głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Rejestracja danych pacjentów | Tak | - |  |
|  | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze | Tak | - |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych z wykorzystaniem technologi filtracji optyczno-cyfrowej, wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np.: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego | Tak, Podać | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace całego zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów | Tak | - |  |
|  | Źródło światła ksenonowe – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin | Tak | - |  |
|  | Lampa zapasowa typu LED lub Halogen uruchamiająca się automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak | - |  |
|  | Wyjścia wideo min. - 1x DVI-D, - 1x S-Video (Y/C), - 1x HD-SDI, - 1x kompozytowe (BNC) | Tak | - |  |
|  | Procesor wideo i źródło światła kompatybilne z wszystkimi oferowanymi endoskopami | Tak | - |  |
|  | Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180, lub Penatax serii 90k, 90i, i10 | Tak | - |  |
|  | Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego. | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy przewód DVI-D o dł. min. 5 m. umożliwiający podłączenie procesora do systemu zintegrowanego sali w celu powielenia obrazu na monitory ścienne. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny z matrycą LED do obrazowania (certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych) z przekątną ekranu min. 26" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080, 1080i | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 178 x 178 stopni | Tak | - |  |
|  | Wejścia/wyjścia min: - 2x DVI-D - 2x HD-SDI - 1x S-Video - 1x VGA - 1x Aux in (HD/SD-SDI) | Tak | - |  |
|  | Minimalny kontrast 1400:1 | Tak | - |  |
|  | Maksymalny czas reakcji matrycy 10 ms | Tak | - |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości | Tak | - |  |
|  | Funckje: PIP, POP, FLIP | Tak | - |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów z dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | Tak | - |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | Tak | - |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału DVI oraz HD-SDI – 16:9 | Tak | - |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | Tak | - |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | Tak | - |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkownika | Tak | - |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | Tak | - |  |
|  | Zasilacz wbudowany w obudowę monitora, możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej | Tak | - |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | Tak | - |  |
|  | Monitor trwale zamontowany do oferowanego wózka endoskopowego, z możliwością demontażu z wykorzystaniem odpowiedniego mocowanie VESA 200 lub VESA 100. | Tak | - |  |
|  | Pompa płucząca do zabiegów endoskopowych – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Pompa klasy medycznej (tzw. water-jet) przeznaczona do pracy z endoskopami giętkimi: gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami, endosonografami, posiadającymi kanał irygacyjny i/lub roboczy umożliwiająca spłukanie pola widzenia przez w/w kanały | Tak | - |  |
|  | Funkcja regulacji mocy przepływu | Tak | - |  |
|  | Maksymalny przepływ w kanale roboczym min. 700ml/min | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący aktualną moc pompy | Tak | - |  |
|  | Możliwość wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania pompy | Tak | - |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisku nożnego i przyciskiem z głowicy endoskopu | Tak | - |  |
|  | Pojemnik na wodę z miarką, min. 2 1 litry, autoklawowalny | Tak | - |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu | Tak | - |  |
|  | Pełna kompatybilność z zaoferowanym zestawem endoskopowym, w tym z oferowanymi endoskopamii | Tak | - |  |
|  | Możliwość podłączenia do zaoferowanego wózka endoskopowego – integracja w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak | - |  |
|  | Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością | Tak, Podać | Odłączanym przewodem - 1 pkt Trwale przymocowanym przewodem - 0 pkt |  |
|  | Uchwyt do powieszenia wtyczki endoskopu | Tak | - |  |
|  | Możliwość ustawienia całego oferowanego zestawu do endoskopii | Tak | - |  |
|  | Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V | Tak | - |  |
|  | Ruchome, obrotowe ramię do zaoferowanego monitora zintegrowane z wózkiem | Tak | - |  |
|  | Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka | Tak | - |  |
|  | Szuflada na klawiaturę | Tak | - |  |
|  | Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka | Tak | - |  |
|  | Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami, min 4 półki | Tak | - |  |
|  | Pełna kompatybilność z zaoferowanym zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak | - |  |
| Wideogastroskop wysokiej rozdzielczości 2 szt. |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak | - |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm | Tak, Podać | 3,2 mm – 1 pkt 2,8 mm – 0 pkt |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max.10,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1100 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm | Tak | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 210° - w dół: 90° - w prawo: 100° - w lewo: 100° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, Podać | 4 przyciski lub więcej – 1 pkt 3 przyciski – 0 pkt |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |
| Wideokolonoskop wysokiej rozdzielczości 2 szt. |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm (+/- 2 mm) | Tak | - |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 13,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 2 4 - 100 mm | Tak | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 180° - w dół: 180° - w prawo: 160° - w lewo: 160° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stop-klatka i robienie zdjęć) | Tak, Podać | 4 przyciski lub więcej – 1 pkt 3 przyciski – 0 pkt |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |
| Endosonograf wysokiej rozdzielczości |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. W przypadku braku kompatybilnych złączy, w cenie oferty zagwarantowane przejściówki umożliwiające spełnienie kryterium | Tak | - |  |
|  | Urządzenie w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG Pro Sound Alpha 7. W przypadku braku kompatybilności, w cenie oferty zaoferowany aparat USG, o parametrach i konfiguracji nie gorszej od aparatu posiadanego przez Zamawiającego, zapewniający całkowitą kompatybilność i pełne wykorzystanie funkcji oferowanego aparatu EUS | Tak, podać | Urządzenie współpracujące z posiadanym prze Zamawiającego aparatem USG – 1 pkt Zaoferowanie nowego aparatu USG – 0 pkt |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min 3,6 mm | Tak | - |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy oraz końcówki odpowiednio: max. 13,2 mm oraz 15,2 mm | Tak | - |  |
|  | Długość robocza sondy max. 1300 mm | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia video min. 100° | Tak | - |  |
|  | Kierunek widzenia: boczny 50° (+/-5°) | Tak | - |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 3 4 - 100 mm | Tak, podać | - |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej - w górę: 130° - w dół: 90° - w prawo: 90° - w lewo: 90° | Tak | - |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak | - |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku | Tak, Podać | 4 przyciski lub więcej – 1 pkt 3 przyciski – 0 pkt |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD | Tak | - |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)