PAKIET NR 1

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor stacjonarno- przenośny 4 szt. (pakiet nr 1, poz. nr 1) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Monitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak, podać |  |
| 2. | Monitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 3. | Monitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12", o rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli | Tak, podać |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych | Tak, podać |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut | Tak, podać |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika - pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak, podać |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | Tak, podać |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP) Saturacja (SpO2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD) | Tak, podać |  |
| 9. | Pomiar EKG | Tak, podać |  |
| a. | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15- 300 bpm. | Tak, podać |  |
| b. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5- cio końcówkowego odprowadzeń | Tak, podać |  |
| c. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1 % | Tak, podać |  |
| d. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | Tak, podać |  |
| e. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak, podać |  |
| f. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto | Tak, podać |  |
| g. | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm | Tak, podać |  |
| h. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak, podać |  |
| i. | Monitorowanie odcinka QT | Tak, podać |  |
| j. | Analiza zaburzeń rytmu ( co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak, podać |  |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP) | Tak, podać |  |
| a. | Zakres pomiaru: min. 5-120 oddechów /min | Tak, podać |  |
| b. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż: +/- 2 oddech /min | Tak, podać |  |
| c. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | Tak, podać |  |
| d. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak, podać |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak, podać |  |
| a. | Zakres pomiaru saturacji: 0- 100% | Tak, podać |  |
| b. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20-300 /min | Tak, podać |  |
| c. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70- 100 % nie gorsza niż +/- 3 % | Tak, podać |  |
| d. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik | Tak, podać |  |
| e. | Alarm desaturacji | Tak, podać |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak, podać |  |
| a. | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak, podać |  |
| b. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15-270 mmHg | Tak, podać |  |
| c. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40-240 bpm | Tak, podać |  |
| d. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | Tak, podać |  |
| e. | Tryb pomiaru: - auto - ręczny | Tak, podać |  |
| f. | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1-480 minut | Tak, podać |  |
| g. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak, podać |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak, podać |  |
| a. | Zakres pomiarowy: co najmniej 25-42 °C | Tak, podać |  |
| b. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1°C | Tak, podać |  |
| c. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak, podać |  |
| III. | Wyposażenie monitora w akcesoria pomiarowe |
| 1. | Kabel EKG - 5 odprowadzeniowy- 1 szt. | Tak, podać |  |
| 2. | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 3. | Mankiet do pomiaru NIBP: średni, duży i bardzo duży dla dorosłych – po 1 szt. każdego rodzaju | Tak, podać |  |
| 4. | Czujnik Spo2 na palec dla dorosłych 1 szt. | Tak, podać |  |
| IV. | Obsługa |
| 1. | Obsługa monitora przy pomocy pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak, podać |  |
| 2. | 3 - stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak, podać |  |
| 3. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów | Tak, podać |  |
| 5. | Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 5 czasów do wyboru | Tak, podać |  |
| 6. | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów | Tak, podać |  |
| 7. | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak, podać |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak, podać |  |
| 9. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak, podać |  |
| 10. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak, podać |  |
| 11. | Zasilanie monitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora wbudowanego w monitor | Tak, podać |  |
| 12. | Czas pracy monitora zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 4 godziny | Tak, podać |  |
| 13. | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin | Tak, podać |  |
| 14. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak, podać |  |
| 15. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak, podać |  |
| 16. | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę monitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą | Tak, podać |  |
| 17. | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak, podać |  |
| 18. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych monitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak, podać |  |
| 19. | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych monitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak, podać |  |
| 20. | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu monitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC) | Tak, podać |  |
| 21. | Monitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak, podać |  |
| 22. | Port USB | Tak, podać |  |
| 23. | Cicha praca urządzenia - chłodzenie bez wentylatora | Tak, podać |  |
| 24. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą - stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak, podać |  |
| 25. | W ofercie z monitorem stojak na kółkach z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do znieczulania stacjonarnego (pakiet nr 1, poz. nr 2) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak, podać |  |
| 2. | Waga aparatu max. 146 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Wbudowany blat do pisania | Tak, podać |  |
| 4. | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | Tak, podać |  |
| 5. | Szuflady na drobne akcesoria min. 3 szt. | Tak, podać |  |
| 6. | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, min. dwa koła z hamulcami | Tak, podać |  |
| 7. | Fabryczny uchwyt na dwie butle 10 l (tlen i podtlenek azotu) na tylnej ścianie aparatu | Tak, podać |  |
| 8. | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230 V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | Tak, podać |  |
| 9. | Zasilanie gazowe (N2O , O2, powietrze) z sieci centralne – złącze AGA | Tak, podać |  |
| 10. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) reduktory (bez butli) w komplecie | Tak, podać |  |
| 11. | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | Tak, podać |  |
| 12. | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 80 minut; akumulatorowy doładowany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | Tak, podać |  |
| 13. | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | Tak, podać |  |
| 14. | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Draeger | Tak, podać |  |
| 15. | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | Tak, podać |  |
| III. | System dystrybucji gazów |
| 1. | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15l/min; N2O: 0-12l/min | Tak, podać |  |
| 2. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | Tak, podać |  |
| 3. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak, podać |  |
| 4. | Funkcja ekonometru znieczulenia | Tak, podać |  |
| 5. | Dostosowanie do znieczulenia z niskimi przepływami: ustawienie przepływu świeżych gazów od min. 200ml/min | Tak, podać |  |
| IV. | Układ oddechowy |
| 1. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |
| 2. | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | Tak, podać |  |
| 4. | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25l/min. | Tak, podać |  |
| 5. | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-12 l/min | Tak, podać |  |
| 6. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak, opisać |  |
| 7. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | Tak, podać |  |
| 9. | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | Tak, podać |  |
| 10. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. Aktywny system. | Tak, podać |  |
| 11. | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | Tak, podać |  |
| V. | Tryby wentylacji |
| 1. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak, podać |  |
| 2. | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | Tak, podać |  |
| 3. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | Tak, podać |  |
| 4. | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS | Tak, podać |  |
| 5. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | Tak, podać |  |
| VI. | Regulacje |
| 1. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | Tak, podać |  |
| 2. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | Tak, podać |  |
| 3. | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | Tak, podać |  |
| 4. | Reg. Ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | Tak, podać |  |
| 5. | Reg. Ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
| 6. | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min:20 – 1500 ml | Tak, podać |  |
| 7. | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | Tak, podać |  |
| 8. | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | Tak, podać |  |
| 9. | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 -15l/min | Tak, podać |  |
| 10. | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 -15 cmH2O | Tak, podać |  |
| VII. | Alarmy |
| 1. | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | Tak, podać |  |
| 2. | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | Tak, podać |  |
| 3. | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | Tak, podać |  |
| 4. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak, podać |  |
| 5. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak, podać |  |
| 6. | Alarm Apnea | Tak, podać |  |
| 7. | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | Tak, podać |  |
| 8. | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | Tak, podać |  |
| 9. | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | Tak, podać |  |
| VIII. | Pomiar i obrazowanie |
| 1. | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak, podać |  |
| 2. | Pomiar objętości minutowej MV | Tak, podać |  |
| 3. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak, podać |  |
| 4. | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | Tak, podać |  |
| 5. | Ciśnienia szczytowego ( wartość cyfrowa) | Tak, podać |  |
| 6. | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | Tak, podać |  |
| 7. | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | Tak, podać |  |
| 8. | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | Tak, podać |  |
| 9. | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlenia na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | Tak, podać |  |
| 10. | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetleniem oporów i podatności dróg oddechowych | Tak, podać |  |
| 11. | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | Tak, podać |  |
| 12. | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15”, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | Tak, podać |  |
| 13. | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | Tak, podać |  |
| 14. | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | Tak, podać |  |
| 15. | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | Tak, podać |  |
| 16. | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | Tak, podać |  |
| 17. | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | Tak, podać |  |
| IX. | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |
| 1. | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | Tak, podać |  |
| 2. | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | Tak, podać |  |
| 3. | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | Tak, podać |  |
| 4. | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | Tak, podać |  |
| 5. | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak, podać |  |
| X. | Inne |
| 1. | Wbudowany aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0l. | Tak, podać |  |
| 2. | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | Tak, podać |  |
| 3. | Aparat i monitor, parownik jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | Tak, podać |  |
| 4. | Instrukcja Obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| XI. | Monitor pacjenta |
| 1. | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej | Tak, podać |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15”, rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160°). | Tak, podać |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją gestów. | Tak, podać |  |
| 4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak, podać |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2 | Tak, podać |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak, podać |  |
| 7. | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | Tak, podać |  |
| 8. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście do podłączenia ekranu kopiującego b) co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych c) gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: -inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji -pomiaru stopnia uśpienia BIS | Tak, podać |  |
| XII. | Mierzone parametry |
| 1. | EKG- pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawienie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50mm/s. Ustawienie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0,5; x1; x2; x4; auto. | Tak, podać |  |
| 2. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak, podać |  |
| 3. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak, podać |  |
| 4. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF ,ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak, podać |  |
| 5. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak, podać |  |
| 6. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV | Tak, podać |  |
| 7. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak, podać |  |
| 8. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak, podać |  |
| 9. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50mm/s. | Tak, podać |  |
| 10. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | Tak, podać |  |
| 11. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |
| 12. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak, podać |  |
| 13. | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiet średni, duży i mały | Tak, podać |  |
| 14. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. | Tak, podać |  |
| 15. | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. | Tak, podać |  |
| 16. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak, podać |  |
| 17. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | Tak, podać |  |
| 18. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | Tak, podać |  |
| 19. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak, podać |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | Tak, podać |  |
| 21. | Monitor przystosowany do pracy w sieci a) możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru b) możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak, podać |  |
| XIII. | Pomiar zwiotczenia mięśni |
| 1. | Urządzenie do pomiaru NMT – moduł monitora lub aparatu kompletny wraz z wszystkimi akcesoriami. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne (dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 1) | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy