## Arkusz1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 1 – APARAT DO ZNIECZULENIA
Załącznik 1B Zakres nr 1 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e.
I | POZ. 1. - APARAT DO ZNIECZULENIA 1szt.
1 | Aparat jezdny wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | TAK |  | Bez oceny
2 | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki wbudowanych gniazd elektrycznych – minimum 3 gniazda elektryczne | TAK |  | Bez oceny
3 | Transformator separacyjny gniazd: Tak Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 5 pkt. - 0 pkt.
4 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK |  | Bez oceny
5 | Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  | Bez oceny
6 | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  | Bez oceny
7 | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | TAK |  | Bez oceny
8 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza wyświetlane na ekranie aparatu | TAK |  | Bez oceny
9 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  | Bez oceny
10 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |  | Bez oceny
11 | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów | TAK |  | Bez oceny
12 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK |  | Bez oceny
13 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  | Bez oceny
14 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk, wbudowane oświetlenie LED blatu z regulacją natężenia światła | TAK |  | Bez oceny
15 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  | Bez oceny
16 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK |  | Bez oceny
17 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | TAK |  | Bez oceny
18 | Obejście tlenowe minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | TAK |  | Bez oceny
19 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,5 l. | TAK |  | Bez oceny
20 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych, wymiana bez stosowania narzędzi. | TAK |  | Bez oceny
21 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | TAK |  | Bez oceny
22 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | TAK |  | Bez oceny
23 | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK |  | Bez oceny
24 | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu - wyświetlanie bieżące - ciągłe kosztu środka w godzinie znieczulenia i jego wartości wyświetlanej w jednostce walutowej (np euro, usd) na ekranie respiratora | TAK |  | Bez oceny
25 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  | Bez oceny
26 | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu. Nadający się do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  | Bez oceny
27 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  | Bez oceny
28 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  | Bez oceny
29 | Tryby z gwarantowaną objętością | TAK |  | Bez oceny
30 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  | Bez oceny
31 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  | Bez oceny
32 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością: - Tak - Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 10 pkt. - 0 pkt.
33 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK |  | Bez oceny
34 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | TAK |  | Bez oceny
35 | Tryb wentylacji ręczny. | TAK |  | Bez oceny
36 | Pauza w przepływie gazów w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | TAK |  | Bez oceny
37 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora, możliwość prekonfiguracji min. 3 ech procedur | TAK |  | Bez oceny
38 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  | Bez oceny
39 | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  | Bez oceny
40 | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | TAK |  | Bez oceny
41 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK |  | Bez oceny
42 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: | TAK |  | Bez oceny
43 | minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK |  | Bez oceny
44 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK |  | Bez oceny
45 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK |  | Bez oceny
46 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK |  | Bez oceny
47 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i / lub objętości oddechowej (TV). | TAK |  | Bez oceny
48 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | TAK |  | Bez oceny
49 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  | Bez oceny
50 | Alarm Apnea. | TAK |  | Bez oceny
51 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | Bez oceny
52 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  | Bez oceny
53 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  | Bez oceny
54 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK |  | Bez oceny
55 | Pomiar objętości minutowej (MV). | TAK |  | Bez oceny
56 | Pomiar częstości oddechu. | TAK |  | Bez oceny
57 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  | Bez oceny
58 | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK |  | Bez oceny
59 | Pomiar ciśnienia Plateau. | TAK |  | Bez oceny
60 | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK |  | Bez oceny
61 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK |  | Bez oceny
62 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  | Bez oceny
63 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  | Bez oceny
64 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  | Bez oceny
65 | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK |  | Bez oceny
66 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK |  | Bez oceny
67 | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | TAK |  | Bez oceny
68 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. - Tak - Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 10 pkt. - 0 pkt.
69 | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK |  | Bez oceny
70 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  | Bez oceny
71 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | TAK |  | Bez oceny
72 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  | Bez oceny
73 | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | TAK |  | Bez oceny
74 | Prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  | Bez oceny
75 | Możliwość zapisania minimum jednej pętli wzorcowej | TAK |  | Bez oceny
76 | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK |  | Bez oceny
77 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  | Bez oceny
78 | Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyswietlany na ekranie respiratora | TAK |  | Bez oceny
79 | lub bargraf ciśnienia na dodatkowym ekranie umieszczonym bezpośrednio pod ekranem respiratora | TAK |  | Bez oceny
80 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | TAK |  | Bez oceny
81 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | TAK |  | Bez oceny
82 | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | TAK |  | Bez oceny
83 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK |  | Bez oceny
84 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacją podciśnienia, z pojemnikami minimum 0,7 l do wymiennych wkładów. | TAK |  | Bez oceny
85 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | TAK |  | Bez oceny
86 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  | Bez oceny
87 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  | Bez oceny
88 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  | Bez oceny
89 | Menu w języku polskim. | TAK |  | Bez oceny
Monitor funkcji życiowych
90 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  | Bez oceny
91 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  | Bez oceny
92 | kardiomonitor umożliwia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP, głębokości uśpienia, zwiotczenia mięśni, głębokości analgezji, oksymetrii mózgowej - zgodnie z opisem w/w parametrów ujętym w dalszej częsci specyfikacji | TAK |  | Bez oceny
93 | Stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK |  | Bez oceny
94 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  | Bez oceny
95 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  | Bez oceny
96 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | Bez oceny
97 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  | Bez oceny
98 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  | Bez oceny
Zasilanie
99 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  | Bez oceny
100 | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną przez co najmniej 180 minut | TAK |  | Bez oceny
Praca w sieci centralnego monitorowania
101 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  | Bez oceny
102 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  | Bez oceny
103 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  | Bez oceny
104 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  | Bez oceny
105 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  | Bez oceny
106 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  | Bez oceny
Monitor stacjonarny
107 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  | Bez oceny
108 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”, a także ekranu o niezależnej konfiguracji wyświetlanych parametrów | TAK |  | Bez oceny
109 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  | Bez oceny
110 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  | Bez oceny
111 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  | Bez oceny
Moduł transportowy
112 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK |  | Bez oceny
113 | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | TAK |  | Bez oceny
114 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  | Bez oceny
115 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK |  | Bez oceny
116 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK |  | Bez oceny
117 | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK |  | Bez oceny
118 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK |  | Bez oceny
119 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK |  | Bez oceny
120 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | TAK |  | Bez oceny
121 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  | Bez oceny
122 | Moduł transportowy mocowany na stanowisku niezależnie od obudowy monitora głównego | TAK |  | Bez oceny
123 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK |  | Bez oceny
124 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK |  | Bez oceny
125 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  | Bez oceny
126 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK |  | Bez oceny
127 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK |  | Bez oceny
| Monitorowane parametry |  |  | Bez oceny
128 | EKG | TAK |  | Bez oceny
129 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  | Bez oceny
130 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  | Bez oceny
131 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK |  | Bez oceny
132 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | Bez oceny
133 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  | Bez oceny
134 | Oferowany monitor umożliwia pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  | Bez oceny
135 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawieraja kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | TAK |  | Bez oceny
136 | Analiza arytmii | TAK |  | Bez oceny
137 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  | Bez oceny
138 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA - Tak - Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 5 pkt. - 0 pkt.
139 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  | Bez oceny
140 | Analiza ST | TAK |  | Bez oceny
141 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  | Bez oceny
142 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  | Bez oceny
143 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  | Bez oceny
144 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | TAK |  | Bez oceny
145 | Oddech | TAK |  | Bez oceny
146 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  | Bez oceny
147 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  | Bez oceny
148 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. | TAK |  | Bez oceny
149 | Saturacja (SpO2) | TAK |  | Bez oceny
150 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK |  | Bez oceny
151 | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  | Bez oceny
152 | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  | Bez oceny
153 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  | Bez oceny
154 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  | Bez oceny
155 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  | Bez oceny
156 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  | Bez oceny
157 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  | Bez oceny
158 | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  | Bez oceny
159 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  | Bez oceny
160 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK |  | Bez oceny
161 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  | Bez oceny
162 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  | Bez oceny
163 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu - Tak - Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 5 pkt. - 0 pkt.
164 | Temperatura | TAK |  | Bez oceny
165 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  | Bez oceny
166 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  | Bez oceny
167 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK |  | Bez oceny
168 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  | Bez oceny
169 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | TAK |  | Bez oceny
170 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  | Bez oceny
171 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  | Bez oceny
172 | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK |  | Bez oceny
173 | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  | Bez oceny
174 | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK |  | Bez oceny
175 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora, mechanosensora lub akcelerometru 3D | TAK |  | Bez oceny
176 | Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | TAK |  | Bez oceny
177 | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | TAK |  | Bez oceny
178 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  | Bez oceny
179 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  | Bez oceny
180 | Pomiar głębokości uśpienia | TAK |  | Bez oceny
181 | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | TAK |  | Bez oceny
182 | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. - Tak - Nie | TAK | (*) | Parametr oceniany - 5 pkt. - 0 pkt.
183 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  | Bez oceny
184 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  | Bez oceny
185 | Pomiar poziomu analgezji | TAK |  | Bez oceny
186 | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK |  | Bez oceny
187 | Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK |  | Bez oceny
188 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | TAK |  | Bez oceny
189 | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK |  | Bez oceny
190 | W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  | Bez oceny
191 | Pomiar oksymetrii regionalnej (rSO2) - 1 szt | TAK |  | Bez oceny
192 | Pomiar oksymetrii regionalnej w 2 kanałach, z możliwością rozbudowy do 4 | TAK |  | Bez oceny
193 | Pomiar w technologii NIRS umożliwiającej jednoczesne monitorowanie oksymetrii mózgowej oraz głębokości uśpienia - za pośrednictwem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta przenoszonego pomiędzy stanowiskami lub przy pomocy urządzenia zewnętrznego | TAK |  | Bez oceny
| Możliwości rozbudowy |  |  | Bez oceny
194 | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK |  | Bez oceny
195 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  | Bez oceny
Alarmy
196 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  | Bez oceny
197 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  | Bez oceny
198 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  | Bez oceny
199 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  | Bez oceny
200 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  | Bez oceny
201 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  | Bez oceny
202 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  | Bez oceny
203 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK |  | Bez oceny
204 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  | Bez oceny
Trendy
205 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone we wbudowaną pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy do przynajmniej 72 godzin | TAK |  | Bez oceny
206 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  | Bez oceny
Inne
207 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  | Bez oceny
208 | Kalkulator dawek leków | TAK |  | Bez oceny
209 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | TAK |  | Bez oceny
210 | Monitory kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego z systemem Carescape/S5 | TAK |  | Bez oceny
Wymagane monitory, urządzenia / moduły i akcesoria
211 | Kardiomonitor stacjonarny - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| Moduł transportowy - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| EKG - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| SpO2 - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| NIBP - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| IBP x 2 - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| BIS/Entropia - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| NMT - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| SPI/ANI - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| Oksymetria regionalna - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| wielorazowy przewód do podłączenia 6- elektrod EKG oraz przewód pośredni – 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia – 2 szt. | TAK |  | Bez oceny
| wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar M – 3 szt. | TAK |  | Bez oceny
| przewód do podłączenia przetwornika ciśnienia - 2 szt. | TAK |  | Bez oceny
| czujnik NMT dla pacjentów dorosłych oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) – 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| elektroda do stymulacji przy pomiarze NMT - 30 szt. | TAK |  | Bez oceny
| czujnik pomiarowy głębokości uśpienia - 25 szt. | TAK |  | Bez oceny
| przewód pośredni do pomiaru głębokości uśpienia (jeżeli wymagany) - 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
| akcesoria do pomiaru głębokości analgezji - dla 300 pacjentów (jeżeli wymagany) | TAK |  | Bez oceny
| zestaw przewodów do pomiaru oksymetrii regionalnej w 2 kanałach - 1 komplet | TAK |  | Bez oceny
| czujniki jednorazowe do pomiaru oksymetrii mózgowej - 10 szt | TAK |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | TAK |  | Wymagane
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | TAK |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 8 lat, | TAK |  | Wymagane
9 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
12 | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | TAK |  | Wymagane
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 2 – STÓŁ ZABIEGOWY DO SOR
Załącznik 1B Zakres nr 2 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e.
I | POZ. 1. - STÓŁ ZABIEGOWY DO SOR 1 szt.
1 | Stół operacyjny do przeprowadzania operacji ogólnochirurgicznych oraz ortopedycznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym | TAK |  | Bez oceny
2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: | TAK |  | Bez oceny
| - regulacja wysokości, | TAK |  | Bez oceny
| - przechył boczny, | TAK |  | Bez oceny
| - przechył wzdłużny, | TAK |  | Bez oceny
| - nachylenie segmentu oparcia pleców, | TAK |  | Bez oceny
| - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku, | TAK |  | Bez oceny
| - przesuw wzdłużny, | TAK |  | Bez oceny
| - ławeczka nerkowa. | TAK |  | Bez oceny
3 | Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków. Pilot wyposażony w system dezaktywacji po upływie 30sek. zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. | TAK |  | Bez oceny
4 | Przycisk funkcji Trendelenburga wyróżniony innym kolorem niż kolor pozostałych przycisków. | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany Tak-10pkt Nie-0pkt
5 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny (nie wystający poza osłony kolumny) od strony głowy pacjenta z funkcjami takimi, jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. | TAK |  | Bez oceny
6 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  | Bez oceny
7 | Mozliwość Zmiana orientacji stołu na pilocie | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany Tak-20pkt Nie-0pkt
8 | Zasilanie bateryjne min. 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  | Bez oceny
9 | Długość stołu z blatem min. 2300 mm | TAK |  | Bez oceny
10 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  | Bez oceny
11 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego na każdym jego segmencie. | TAK |  | Bez oceny
12 | Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 650 do 1060 mm [+/- 30 mm] | TAK |  | Bez oceny
13 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 400 do 900 [+/-50] | TAK |  | Bez oceny
14 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK |  | Bez oceny
15 | Regulacja przechyłu bocznego: +/- 350 [+/-50] | TAK |  | Bez oceny
16 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga): +/- 450 [+/-50] | TAK |  | Bez oceny
17 | Przesuw wzdłużny blatu min.: 350 mm. | TAK |  | Bez oceny
18 | Zakres regulacji kątowej góra/dół, dwuczęściowego segmentu nóg min. od - 900 do 250 | TAK |  | Bez oceny
19 | Blat stołu pięciosegmentowy składający się z następujących segmentów: | TAK |  | Bez oceny
| I. Podgłówek o szerokości blatu, podgłówek wyposażony w szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego. | TAK |  | Bez oceny
| II. Dwuczęściowy segment oparcia pleców (ławeczka nerkowa) | TAK |  | Bez oceny
| III. Segment siedziska | TAK |  | Bez oceny
| IV. Dwuczęściowy segment nóg | TAK |  | Bez oceny
20 | Regulacja segmentów: podgłówka z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami. Regulacja segmentu nożnego za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  | Bez oceny
21 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie o średnicy min 100mm . Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK |  | Bez oceny
22 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane: - ze stali nierdzewnej, - silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany Tak-10pkt Nie-0pkt
23 | Miękkie materace wyprofilowane odejmowane z blatu stołu, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki redukującej bakterie, odporne na środki dezynfekujące, o grubości min. 50 mm. | TAK |  | Bez oceny
24 | Dopuszczalne obciążenie stołu: min. 250 kg | TAK |  | Bez oceny
25 | Masa stołu max. 260 kg | TAK |  | Bez oceny
26 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  | Bez oceny
27 | Możliwość zamiany segmentu nóg z podgłówkiem. | TAK |  | Bez oceny
28 | Stół operacyjny posiadający mocowanie segmentów między sobą inne niż sworzeń/ gniazdo (dopuszczamy np. system hakowy), zabezpieczające przed zapiekaniem się elementów oraz chroniące segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczającego czy złącznego | TAK |  | Bez oceny
29 | Sygnał dźwiękowy i wizualny informujący o rozładowaniu baterii | TAK |  | Bez oceny
30 | Blokada przejazdu stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek, gwarantujące pewne i stabilne blokowanie stołu na czas operacji. | TAK |  | Bez oceny
31 | Krawędź stopki oddalona od krawędzi w szerszej części podstawy -nie więc ej niż 25 mm zapewniającą max. stabilizację stołu | TAK |  | Bez oceny
32 | Wyłącznik główny oraz gniazdo ładowania umiejscowione w podstawie stołu pod klapką nie wystającą poza obrys osłony oraz uniemożliwiającą przypadkowe wyłączenie stołu | TAK |  | Bez oceny
WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU OPERACYJNEGO
33 | Uchwyt mocujący wielopozycyjny - 12 szt. | TAK |  | Bez oceny
34 | Podpórka ręki - 2 szt | TAK |  | Bez oceny
35 | Podpórka ręki kątowa – 1 szt. | TAK |  | Bez oceny
36 | Podkolannik - płaszczyzna podparcia kolana zagięta pod kątem 90st. – 2szt | TAK |  | Bez oceny
37 | Ekran anestezjologiczny z regulowaną szerokością- 1szt | TAK |  | Bez oceny
38 | Uchwyt nadgarstka mocowany do listwy bocznej – 4 szt | TAK |  | Bez oceny
39 | Podgłówek specjalistyczny regulowany w trzech osiach wyposażony w dwie podpory w kształcie półksiężyca z możliwością regulacji rozstawu | TAK |  | Bez oceny
40 | Wałek podporowy o wysokości 297mm i średnicy 81mm – 1 szt | TAK |  | Bez oceny
41 | Oparcie boczne z regulacja za pomocą przegubu kulowego wyposażony w materac o wymiarach 400x100x50 mm | TAK |  | Bez oceny
42 | Pas mocujący dwu częściowy z klamrą o wym. 2 x (1000mm x 100 mm) – 2 kpl | TAK |  | Bez oceny
43 | Przystawka urologiczna z misą mocowana w miejsce podnóżka | TAK |  | Bez oceny
44 | Podstawa mobilna na wyposażenie o wym. 608x740mm i wys. 1407mm wyposażona w trzy listwy mocujące, sześć haków oraz kosz na wyposażenie dodatkowo posiada rękojeść do łatwego transportowania | TAK |  | Bez oceny
45 | Uchwyt ręki/podudzia - 6 szt | TAK |  | Bez oceny
46 | Materac antystatyczny z rzepem o wymiarach 320x70x200mm – 2 szt | TAK |  | Bez oceny
47 | Materac antystatyczny z rzepem o wymiarach 320x70x150mm – 1 szt | TAK |  | Bez oceny
48 | Materac antystatyczny o rzepem o wymiarach 320x140x200mm -1 szt | TAK |  | Bez oceny
49 | Materac antystatyczny o wymiarach 320x100x200mm – 5 szt | TAK |  | Bez oceny
50 | Półwałek antystatyczny o wymiarach 160x500x100mm – 8 szt | TAK |  | Bez oceny
51 | Wałek antystatyczny o wymiarach 500mm i średnicy 80 mm – 6 szt | TAK |  | Bez oceny
52 | Materac antystatyczny pod głowę o wymiarach 500x230x190mm z wcięciem po długości o wymiarach 230 do 240x130mm – 2 szt | TAK |  | Bez oceny
53 | Podpory nóg na sprężynach gazowych /stirrups/. Stopy unieruchamiane w butach z tworzywa z miękką wyściółką. Wieloosiowe ustawienie podpór po odblokowaniu jednego uchwytu.Maksymalna waga pacjenta 227 kg – 1kpl | TAK |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | TAK |  | Wymagane
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | TAK |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat, | TAK |  | Wymagane
9 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
12 | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | TAK |  | Wymagane
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 3 – APARAT RTG Z RAMIENIEM C
Załącznik 1B Zakres nr 3 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e.
I | POZ. 1. - APARAT RTG Z RAMIENIEM C 1 szt.
GENERATOR
1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK |  | Bez oceny
2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | TAK |  | Bez oceny
3 | Moc generatora Min. 2,3 kW | TAK |  | Bez oceny
4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | TAK |  | Bez oceny
5 | Prąd skopii impulsowej min. 20mA | TAK |  | Bez oceny
6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  | Bez oceny
7 | Prąd radiografii cyfrowej min.24 mA | TAK |  | Bez oceny
8 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany od 40-110 kV – 0 pkt powyżej 110 kV – 5 pkt
9 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  | Bez oceny
10 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 20 pulsów/s | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany 20 – 24 pulsy/s – 0 pkt. powyżej 24 p/s –5 pkt.
11 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | TAK |  | Bez oceny
LAMPA X-RAY
12 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | TAK |  | Bez oceny
13 | Ognisko jedno max. 0,6 mm | TAK |  | Bez oceny
9 | Pojemność cieplna anody min 85 kHU | TAK |  | Bez oceny
10 | Pojemność cieplna kołpaka min 1 140 kHU | TAK |  | Bez oceny
11 | Szybkość chłodzenia anody min 50kHU/min | TAK |  | Bez oceny
12 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  | Bez oceny
13 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  | Bez oceny
WÓZEK Z RAMIENIEM C
14 | Głębokość ramienia C min. 67 cm | TAK |  | Bez oceny
15 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 84 cm | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany 84cm – 86cm – 0 pkt. powyżej 86cm – 10 pkt.
16 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 21 cm | TAK |  | Bez oceny
17 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | TAK |  | Bez oceny
18 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) Min. 20° | TAK |  | Bez oceny
19 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  | Bez oceny
20 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±225° | TAK |  | Bez oceny
21 | Zakres ruchu orbitalnego min 150° | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany 150° - 160° - 0 pkt. powyżej 160° – 10 pkt.
22 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  | Bez oceny
23 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | Bez oceny
24 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | TAK |  | Bez oceny
25 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał wyposażony w metalowa osłonę zabezpieczającą, oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania na obudowie dotykowego ekranu | TAK |  | Bez oceny
26 | Uchwyt na detektorze do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | TAK |  | Bez oceny
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU | TAK
27 | Wymiary, detektor płaski min. 21 cm x 21 cm | TAK |  | Bez oceny
28 | Ilość pól detektora obrazu min. 3 | TAK |  | Bez oceny
29 | Rozdzielczość detektora min.1900 x 1900 | TAK, podać | (*) | Parametr oceniany do 2000 x 2000 – 0 pkt. powyżej 2000 x 2000– 10 pkt.
| CAŁOŚĆ APARATU Z MONITORAMI NA JEDNYM WÓZKU | TAK
30 | Min. 2 monitory medyczne przekątna min.19 cal. | TAK |  | Bez oceny
31 | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | TAK |  | Bez oceny
32 | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | TAK |  | Bez oceny
33 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | TAK |  | Bez oceny
34 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów | TAK |  | Bez oceny
35 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na zewnętrzny nośnik pamięci | TAK |  | Bez oceny
36 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | TAK |  | Bez oceny
37 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  | Bez oceny
38 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  | Bez oceny
39 | ZOOM | TAK |  | Bez oceny
40 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | TAK |  | Bez oceny
41 | Obraz lustrzany | TAK |  | Bez oceny
42 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  | Bez oceny
43 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | TAK |  | Bez oceny
44 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  | Bez oceny
45 | Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, obrotowy w tym do obsługi archiwizacji | TAK |  | Bez oceny
46 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej. | TAK |  | Bez oceny
47 | Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) | TAK |  | Bez oceny
48 | Videoprinter wbudowany w aparat | TAK |  | Bez oceny
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
49 | Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (Bi-Layer Protection) z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 | TAK |  | Bez oceny
50 | 6 x Fartuch o calkowitej ochronie jednostronnej zapinany na rzepy | TAK |  | Bez oceny
51 | Fartuch posiadający kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki | TAK |  | Bez oceny
52 | Elastyczne pasy zapobiegające zsuwaniu się fartucha podczas nachylania | TAK |  | Bez oceny
53 | Zapięcia na rzepy na ramionach i w pasie ułatwiające szybkie zdejmowanie | TAK |  | Bez oceny
54 | Ochrona 0.35 mm Pb | TAK |  | Bez oceny
55 | Rozmiary damskie | TAK |  | Bez oceny
56 | Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha | TAK |  | Bez oceny
57 | 6 x Całkowita ochrona szyi | TAK |  | Bez oceny
58 | Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm | TAK |  | Bez oceny
59 | Ochrona 0.35 mm Pb | TAK |  | Bez oceny
60 | Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego | TAK |  | Bez oceny
61 | Wieszak na fartuchy RTG | TAK |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | TAK |  | Wymagane
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | TAK |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat, | TAK |  | Wymagane
9 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
12 | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  | Wymagane
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | TAK |  | Wymagane
14 | Pełna integracja z systemem RIS/PACS | TAK |  | Wymagane
15 | Uzyskanie decyzji WSSE | TAK |  | Wymagane
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 4 – SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA
Załącznik 1B Zakres nr 4 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e.
I | POZ. 1. - SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA 2 szt.
A - jednostka sterująca z materacem grzewczym
B - stojak z koszem
C - suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych
A | System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | Tak |  | Bez oceny
1 | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | Tak |  | Bez oceny
2 | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 19 x 29 x 9cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | Tak |  | Bez oceny
4 | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | Tak |  | Bez oceny
5 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| co 0,1˚C |  |  | 10 pkt.
| co 0,2˚C |  |  | 0 pkt.
6 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej i aktualnej | Tak |  | Bez oceny
7 | Alarmy: odchylenia temperatury (+1,5̊ C od ustawionej temperatury); wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania | Tak |  | Bez oceny
8 | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | Tak |  | Bez oceny
9 | Wymiary materaca: 80 x 50 cm x 4 cm (±0,5 cm) | Tak |  | Bez oceny
10 | Alarmy w języku polskim (alarm odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; niedogrzania; zaniku zasilania) | Tak |  | Bez oceny
11 | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. | Tak |  | Bez oceny
12 | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). | Tak |  | Bez oceny
13 | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz materaca | Tak |  | Bez oceny
14 | Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | Tak |  | Bez oceny
15 | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, można czyścić powierzchniowo, przeznaczony do prania w temp. | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| - 900C |  |  | 5 pkt.
| - 70-890C |  |  | 0 pkt.
16 | Materac przezierny dla promieni RTG | Tak |  | Bez oceny
17 | Niskie i bezpieczne napięcie zasilania elementów grzewczych max 24V. | Tak |  | Bez oceny
18 | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | Tak |  | Bez oceny
19 | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2. | Tak |  | Bez oceny
20 | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac | Tak |  | Bez oceny
B | Dostępny dedykowany stojak mobilny wyposażonego w złącze do bezpiecznego mocowania jednostki sterującej, z możliwością regulacji ustawienia w poziomie i regulacji kąta nachylenia oraz koszem do przechowywania materaca, ze stabilną podstawą wyposażoną w cztery koła, w tym minimum 2 z hamulcem | Tak |  | Bez oceny
C | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych ożliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | Tak |  | Bez oceny
1 | Waga do 1200g, max wymiary 184×148×110mm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Możliwość pracy ciągłej | Tak |  | Bez oceny
3 | Wymiennik ciepła w postaci elastycznego profilu grzewczego o dł. 140 cm, w którym umieszcza się dreny infuzyjne, dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm, | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 33˚C do 41˚C (co 0,1˚), dokładność: ±1°C, | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32±1˚C, wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | Tak |  | Bez oceny
6 | Czas nagrzewania: | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| mniej niż 2 min od 23 ±2˚C do 36˚C, |  |  | 5 pkt.
| powyżej 2 min, ale nie dłużej niż 4min. |  |  | 0 pkt.
7 | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min przy temp. początkowej płynu i temp. otoczenia na poziomie 20˚C | Tak |  | Bez oceny
8 | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42±1˚C/43 ±2˚C | Tak |  | Bez oceny
II | POZ. 2. - SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA 1 szt.
A - jednostka sterująca z materacem grzewczym
B - stojak z koszem
C - suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych
A | System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | Tak |  | Bez oceny
1 | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | Tak |  | Bez oceny
2 | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 19 x 29 x 9cm | Tak |  | Bez oceny
3 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | Tak |  | Bez oceny
4 | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | Tak |  | Bez oceny
5 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| co 0,1˚C |  |  | 10 pkt.
| co 0,2˚C |  |  | 0 pkt.
6 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej i aktualnej | Tak |  | Bez oceny
7 | Alarmy: odchylenia temperatury (+1,5̊ C od ustawionej temperatury); wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania | Tak |  | Bez oceny
8 | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | Tak |  | Bez oceny
9 | Wymiary materaca: 150 x 50 cm x 4 cm (±0,5 cm) | Tak |  | Bez oceny
10 | Alarmy w języku polskim (alarm odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; niedogrzania; zaniku zasilania) | Tak |  | Bez oceny
11 | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. | Tak |  | Bez oceny
12 | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). | Tak |  | Bez oceny
13 | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz materaca | Tak |  | Bez oceny
14 | Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | Tak |  | Bez oceny
15 | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, można czyścić powierzchniowo, przeznaczony do prania w temp. | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| - 900C |  |  | 5 pkt.
| - 70-890C |  |  | 0 pkt.
16 | Materac przezierny dla promieni RTG | Tak |  | Bez oceny
17 | Niskie i bezpieczne napięcie zasilania elementów grzewczych max 24V. | Tak |  | Bez oceny
18 | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | Tak |  | Bez oceny
19 | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2. | Tak |  | Bez oceny
20 | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac | Tak |  | Bez oceny
B | Dostępny dedykowany stojak mobilny wyposażonego w złącze do bezpiecznego mocowania jednostki sterującej, z możliwością regulacji ustawienia w poziomie i regulacji kąta nachylenia oraz koszem do przechowywania materaca, ze stabilną podstawą wyposażoną w cztery koła, w tym minimum 2 z hamulcem | Tak |  | Bez oceny
C | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych ożliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | Tak |  | Bez oceny
1 | Waga do 2300g i max wymiarach 249×200×136mm | Tak podać |  | Bez oceny
2 | Możliwość pracy ciągłej | Tak |  | Bez oceny
3 | Wymiennik ciepła w postaci dwóch niezależnie sterowanych, elastycznych profili grzewczych o dł. 140 cm każdy, w którym umieszcza się dreny infuzyjne, dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm, | Tak podać |  | Bez oceny
4 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 33˚C do 41˚C (co 0,1˚), dokładność: ±1°C, | Tak podać |  | Bez oceny
5 | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32±1˚C, wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | Tak |  | Bez oceny
6 | Czas nagrzewania: | Tak podać | (*) | Parametr oceniany
| mniej niż 2 min od 23 ±2˚C do 36˚C, |  |  | 5 pkt.
| powyżej 2 min, ale nie dłużej niż 4min. |  |  | 0 pkt.
7 | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min przy temp. początkowej płynu i temp. otoczenia na poziomie 20˚C | Tak |  | Bez oceny
8 | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42±1˚C/43 ±2˚C | Tak |  | Bez oceny
9 | Pozycjoner przeciwodleżynowy wielokrotnego użytku, wykonany z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów | Tak |  | Bez oceny
10 | Możliwość dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami | Tak |  | Bez oceny
11 | Przezierny dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzący ładunków elektrycznych | Tak |  | Bez oceny
12 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200x50mm (±10mm) | Tak |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | Tak |  | Wymagane
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat, | Tak |  | Wymagane
9 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | Tak |  | Wymagane
12 | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | Wymagane
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | Tak |  | Wymagane
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 5 – DIATERMIA CHIRURGICZNA
Załącznik 1B Zakres nr 5 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e.
I | POZ. 1. - DIATERMIA CHIRURGICZNA 1 szt.
1 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2023 roku, nie powystawowy. | Tak |  | Bez oceny
2 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | Tak |  | Bez oceny
3 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | Tak |  | Bez oceny
4 | Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości | Tak |  | Bez oceny
5 | Wielkość wyświetlacza | Tak, podać | (*) | Parametr oceniany ≥ 9" - 15pkt < 9" - 0pkt
6 | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | Tak, podać | (*) | Parametr oceniany Tak-15pkt Nie-0pkt
7 | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (Bovie) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | Tak |  | Bez oceny
8 | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | Tak |  | Bez oceny
9 | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | Tak |  | Bez oceny
10 | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | Tak |  | Bez oceny
11 | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | Tak |  | Bez oceny
12 | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | Tak |  | Bez oceny
13 | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | Tak |  | Bez oceny
14 | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | Tak |  | Bez oceny
15 | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - złącze CAN - port Ethernet | Tak |  | Bez oceny
16 | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | Tak |  | Bez oceny
17 | Możliwość zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | Tak |  | Bez oceny
18 | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do 400W ± 5% | Tak |  | Bez oceny
19 | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | Tak |  | Bez oceny
20 | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | Tak |  | Bez oceny
21 | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do 250W±5% | Tak |  | Bez oceny
22 | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | Tak |  | Bez oceny
23 | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | Tak |  | Bez oceny
24 | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | Tak |  | Bez oceny
25 | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do 200W | Tak |  | Bez oceny
26 | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W | Tak |  | Bez oceny
27 | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | Tak |  | Bez oceny
28 | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | Tak |  | Bez oceny
29 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | Tak |  | Bez oceny
30 | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | Tak |  | Bez oceny
31 | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak podać |  | Bez oceny
32 | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do resekcji bipolarnej) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  | Bez oceny
33 | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze | Tak |  | Bez oceny
34 | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | Tak |  | Bez oceny
35 | Aktywacja narzędzi do ligacji - przez wyłącznik nożny i z rękojeści - tylko z rękojeści lub tylko z włącznika | Tak, podać | (*) | Parametr oceniany - 10pkt - 0pkt
36 | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | Tak |  | Bez oceny
37 | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | Tak |  | Bez oceny
38 | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  | Bez oceny
Oprzyrządowanie | Oprzyrządowanie
1 | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem / 1 szt. | Tak |  | Bez oceny
2 | Kabel do elektrod neutralnych, długość min. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 5 szt. | Tak |  | Bez oceny
3 | Kabel monopolarny do resektoskopów Storz, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu zagięta 90°, od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji / 5 szt. | Tak |  | Bez oceny
4 | Kabel bipolarny do resektoskopów Storz, długość min. 4,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji / 2 szt. | Tak |  | Bez oceny
5 | Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku, 250mm x 150mm z wypustką na kabel dł. min. 500mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 1 szt. | Tak |  | Bez oceny
6 | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość min. 4,5m, od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami Ø4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 1 szt. | Tak |  | Bez oceny
7 | Opaska gumowa z przyciskiem mocującym, 75 cm, bezlateksowa / 1 szt. | Tak |  | Bez oceny
8 | Wózek na aparat, wyposażony w półkę, szufladę na akcesoria, uchwyt do przetaczania / 1 szt. | Tak |  | Bez oceny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | Tak |  | Wymagane
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat, | Tak |  | Wymagane
9 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | Tak |  | Wymagane
12 | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | Wymagane
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia:
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowana będzie jako 0.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.