## Zadanie 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik do zabiegów inwazyjnych |  | szt. | 150 | — miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka z markerem umiejscowionym 0,7mm od końca dystalnego; — zwężone światło wewnętrzne; — średnica dystalna 0,018” — średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) — pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna (bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) — pokrycie wewnętrzne: PTFE+ warstwa silikonu — dostępne długości 130/150cm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewniki prowadzące do koronaroplastyki |  | szt. | 4000 | — duża średnica wewnętrzna: 0,058'' – 5F; 0,071'' – 6F; 0,081'' – 7F; 0,090'' – 8F — dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F; — metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; — miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii; — stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu; — odporny na skręcanie i załamania; — dobra pamięć kształtu; — dobra manewrowalność; — wysoka trwałość cewnika; — pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – ponad 80 w każdej średnicy: Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, 3D-Right, Extra Back Up L&R, MAC-Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń; — dostępność cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadniki do koronaroplastyki 0,014”: a) podstawowe b) specjalistyczne do zmian trudnych i krętych |  | szt. szt. | 6400 600 | — Średnica 0,014” — Dostępna średnica końcówki 0,009 cala — Prowadnik wykonany ze stali 316L — Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika — Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu — Dostępne końcówki o sztywności: 0,5g; 0,7g,0,8g; 1,0g; 3,0g; 4,5g; 6g — Platynowa końcówka cieniująca — Dostępna końcówka cieniująca 11cm (platyna) pokryta silikonem — Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania oraz J — Dostępne prowadniki z pokryciem hydrofilnym i polimerowym — Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm — Dostępne długości: 180cm, 190cm i 300cm, 330 cm — Pokrycie PTFE — Prowadnik do CTO o podwyższonej sztywności końcówki (technika „wiercenia”)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewniki balonowe specjalnego użytku typu rapid exchange (monorail) |  | szt. | 1600 | niskoprofilowe: — profil przejścia 0.029’’; — wymagany zakres średnic 1.50 – 4.00; — wymagane długości: 9 - 30mm; — ciśnienie nominalne 6atm; — ciśnienie RBP min. 12; — dwa rodzaje pokrycia redukującego tarcie: hydrofilne i hydrofobowe; — dla średnicy 1,5mm dwie wersje balonu: Push i Flex; wysokociśnieniowe: — ciśnienie nominalne min.12 atm; — ciśnienie RBP min. 20 atm; — średnice od 2.00 – 5.00mm; — długości od 8mm – 30mm; — pokrycie balonu hydrofilne;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw wykorzystywany do trudnych zabiegów: 1. Cewnik balonowy dedykowany do małych naczyń i procedur CTO 2. Cewnik wspierający typu support 3. Wysokociśnieniowy cewnik balonowy dylatacyjny o minimalnej podatności |  | szt. szt. szt. | 500 60 500 | — średnice balonu (mm)- od 1,0 do 4,0 -13 średnic; — długość balonu (mm)- od 5 do 30; — ciśnienia: • nominalne 6atm • RBP 14atm • ABP 20atm — balon semi - compliant (półpodatny); — profil przejścia dla średnicy 1,0 mm – 0,0186”; dla średnicy 3,0 – 0,0210”; — średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 1,9F — długość końcówki 1,5mm dla balonu o średnicy <2mm — cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX dla cewnika prowadzącego; — kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5,5F, 6F, 7F, 8F; — długość użytkowa 150cm; — dystalna końcówka cewnika pokryta powłoką hydrofilową, elastyczna, atraumatyczna; — 2 znaczniki radiocieniujące dobrze widoczne w skopii — znacznik dystalny umieszczony w odległości 2mm od końcówki dystalnej; — znacznik proksymalny umieszczony w odległości 4mm od proksymalnego wejścia cewnika; — średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5,5F – 0,052”, 6F – 0,068”, 7F – 0,076” i 8F – 0,086” — konstrukcja polegająca na połączeniu dwóch drutów laserowo — możliwość podawania kontrastu i innych substancji wieńcowych — średnice balonu od 2,0mm do 4,0mm co 0,25mm oraz średnice 4,5mm i 5,0mm (minimum 10 średnic); — długość́ balonu od 8mm do 18mm (minimum 5 długości); — ciśnienie nominalne 12atm; — RBP 22atm dla średnic 2,0mm – 4,0mm; — ABP 30atm; — średnica zewnętrzna szaftu dystalnie 2,55 F/ 2,6 F; — średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 2,0 F; — kompatybilny cewnik prowadzący 5F/6F umożliwiający technikę „kissing balloons”; — profil przejścia dla średnicy 2,0mm – 0,0230”; — długość końcówki 2,0mm dla balonów o średnicy 2,0-3,0mm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy |  | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku |  | szt. szt. | 100 8 | — przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h — częśtotliwość własna przetwornika 200Hz; — wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących; — połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne; — układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek; — osnakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej; — konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1x dren ciśnieniowy przezroczysty 125cm (średnica światła 1,5/2,7mm), 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20cm (średnica światła 1,5/2,7mm), 1 x linia płucząca Produkt gotowy do użycia tj. złożony, sterylny jednorazowy kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą AC3 Optimus - kabel łączący COMBITRANS ARROW IABB
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy |  | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Przezskórne urządzenie do wspomagania pracy lewej komory |  | szt. | 20 | — pompa wspomagająca krążenie poprzez pobieranie krwi bezpośrednio z lewej komory; — wydajność do 4,3 l/min.; — kompatybilna z koszulką 14F (koszulka 14F typu peel-away w zestawie; Zamawiajacy wymaga darmowego użyczenia dwóch konsoli sterujacych z systemem podającym informacje o szybkości przepływu i zasilaniu oraz możliwością kontrolowania poprawności pozycji pompy;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System do zamykania tętnicy udowej działający na zasadzie klipsu nitynolowego |  | szt. | 100 | TAK
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadniki do pomiaru FFR |  | szt. | 140 | — długość robocza prowadnika 185cm; — średnica prowadnika 0,014”; — długość końcówki widocznej w skopii 3cm; — znaczniki odległości 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy); — długość przewodu optycznego 2m; — prowadnik wyposażony w sensor do optycznego pomiaru gradientu przezwężeniowego (FFR); — zakres pracy 45mmHg – 300mmHg.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Kopułka z przetwornikiem ciśnieniowym jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilna z systemem monitorującym dla aparatu Philips AZURION |  | szt. | 8000 | TAK
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik do udrożnień tętnic (CTO) |  | szt. | 60 | — taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F; — mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym; — dostępny w długościach 135 cm i 150 cm; — średnica wewnętrzna końcówki 0,015”; — średnica wewnętrzna szaftu 0,018”; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; — maksymalne ciśnienie 300 psi; — polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu; — miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 12
Załącznik Nr 2/12 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadniki do pomiaru przepływu wewnątrzwieńcowego (FFR) oraz indeksu spoczynkowego iFR |  | szt. | 140 | — długość prowadnika min. 170cm — średnica prowadnika 0,014" — długość końcówki widocznej w skopii 3cm — powłoka hydrofilna na części elastycznej min. 30cm; — prowadnik przewodowy przystosowany do pomiaru FFR, iFR oraz iFR Scout
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 13
Załącznik Nr 2/13
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Balon tnący |  | szt. | 40 | — balon tnący z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji: a) wbudowany drut 0,011”, zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą b) standardowy guidewire 0,014” — balon non compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna; — średnice balonów 1,75-4,0; — długość balonów 10, 15, 20mm — profil balonu poniżej 0,032; — kompatybilny z prowadnikiem 5F — NP 12 [Atm], RBP – 20 [Atm]
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 14
Załącznik Nr 2/14
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stentgraft wieńcowy |  | szt. | 30 | — dostępne długości minimum 15-25 mm; — dostępne średnice 2,5 – 5,0 mm; — stop kobaltowo – chromowy; — konstrukcja podwójnej spirali („double helix”); — siła radialna min. 24 PSI; — kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F (dla 2,5-4,0 mm) i 6F (dla 4,5 i 5,0 mm); — stenty pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu; — grubość pokrycia 90µm nakładane metodą elektrospun
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 15
Załącznik Nr 2/15
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Koszulki naczyniowe krótkie |  | szt. | 300 | Od 5F do 11F i o długości 11 cm — odporność na załamania i zagięcia; — atraumatyczna końcówka poszerzacza i przejścia między koszulką a poszerzaczem; — profil poszerzacza wymagający minimalnego nacięcia skóry do wprowadzenia koszulki; — zastawka zapewniająca szczelność podczas wymiany cewników;
2. | Koszulki naczyniowe długie |  | szt. | 300 | Od 5F do 11F o długości 23 cm — odporność na załamania i zagięcia; — atraumatyczna końcówka poszerzacza i przejścia między koszulką a poszerzaczem; — poszerzacz wieloczłonowy (teleskopowy) umożliwiający pokonanie krętego odcinka tętnicy; — profil poszerzacza wymagający minimalnego nacięcia skóry do wprowadzenia koszulki, — zastawka zapewniająca szczelność podczas wymiany cewników;
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 16
Załącznik Nr 2/16
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent uwalniający lek cytostatyczny o działaniu antyproliferacyjnym zapobiegający występowaniu restenozy w tętnicach wieńcowych do naczyń krętych i trudnodostępnych |  | szt. | 800 | — platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego; — pokryty lekiem Biolimus A9 na biodegradowalnym polimerze; — grubość stratu 84/88um; — dostępne długości stentu: od 9mm do 36mm; — dostępne średnice: od 2,25 do 4mm; — ultraniski profil wejścia: 0,016”; — nominalna średnica otwartych cel: 1,371mm; — stent zamontowany na balonie semi-compliant; — ciśnienie nominalne balonu: 8atm dla 2,25-3,00 oraz 6atm dla 3,50-4,00”; — RBP: 16atm dla 2,25-3,00mm oraz 14atm dla 3,50-4,00mm; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 17
Załącznik Nr 2/17
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stenty uwalniające lek pozwalające na skrócenie czasu leczenia przeciwpłytkowego |  | szt. | 1000 | — stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605; — stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (0,058”); — dostępne średnice stentu 2,5-4,5mm; — dostępne długości stentu 12-31mm; — stent uwalniający sirolimus; — system uwalniania leku bez udziału polimeru; — lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia; — grubość ściany stentu max 80µm; — 2 markery platynowe na końcach; — ciśnienie nominalne 9 bar; — ciśnienie RBP 18 bar; — crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 18
Załącznik Nr 2/18
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  | szt. | 80 | — cewnik typu rapid exchange; — balon typu non compliant; — możliwość stosowania balonu do pre- i post-dylatacji; — podwójna konstrukcja balonu; — długość użytkowa szaftu 140cm; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; — ciśnienie RBP 35 bar; — profil końcówki 0,016”; — średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5mm; — długość balonu 12, 15, 20mm dla wszystkich średnic; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; — crossing profile dla średnicy 2,0mm równy 0,028” — w zestawie pompki ciśnieniowe do 35 bar
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 19
Załącznik Nr 2/19
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent kobaltowo - chromowy uwalniający Sirolimus |  | szt. | 500 | — grubość przęsła: • 75μm dla średnic od 2 do 2,5 mm; • 80μm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm; • 85μm dla średnic od 4 do 4,5 mm; — pokryty biokompatybilnym fluoropolimerem; — balon pół-podatny (semi-compliant), trójwarstwowy; — ciśnienia: • nominalne NP. 9-12atm • RBP 16atm • ABP 22atm — średnice stentów od 2,0 do 4,5 mm (8 różnych średnic); — długości stentów od 9 do 39 mm (8 różnych długości); — kompatybilny cewnik prowadzący 5F
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 20
Załącznik Nr 2/20
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadnik światłowodowy do FFR |  | szt. | 140 | — hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014”; — sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem; — długość prowadnika 175cm; — konstrukcja prowadnika koncentryczna z rdzeniem nitinolowym umieszczony w tubie ze stali nierdzewnej; — elastyczna Końcówka o długości 3,5 cm widoczna w skopi; — możliwość wielokrotnego podłączania i rozłączania prowadnika w trakcie zabiegu bez utraty sygnału
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 21
Załącznik Nr 2/21 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Balon niskoprofilowy dedykowany do zabiegów udrożnień tętnic (CTO) |  | szt. szt. | 800 800 | — balon semi-compliant; — profil dla balonu: 1,0mm poniżej 0,019; 3,0mm poniżej 0,021; — przekroje balonów od 1,0 do 4,0mm ; — długości balonów od 5 do 30mm; — Tip 0,016” — długości końcówki 2mm dla balonu 3,0mm; — długości użytkowe: 140 i 150cm; — prox shaft 1,9F. — balony non-compliant; — NP – 12Atm, RBP – 22Atm (20atm dla średnic 4,5 i 5,0mm), MBP ≥30Atm; — wydłużenie balonu max. do 3,2 % w zakresie 10-22atm; — niski profil balonu – 0.0295”; — przekroje balonów od 2,0 do 5,0mm — długości balonów: od 8 do 18mm — HIST tip - uformowanie końcówki zapobiegające efektowi "fishmouth" i zapewniające szybkie przejście przez zmiany; — składanie 3-zakładkowe TiFo – gwarantujące doskonałą trakcyjność w najciaśniejszych zmianach — prox shaft 1,9F, distal 2,7F
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 22
Załącznik Nr 2/22
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System do wykonywania aterektomii rotacyjnej: 1.Prowadniki: - podstawowy - do zmian trudnych 2. Cewnik do aterektomii rotacyjnej 3. Konsola Rota Pro |  | szt. szt. szt. | 180 60 240 | — długość 330 cm; — średnica 0.009”; — dostępne dwie sztywności prowadnika — końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm; — zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm; — długość cewnika 135cm. Zamawiający wymaga darmowego użyczenia
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 23
Załącznik Nr 2/23
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej 5F i 6F (koszulka, poszerzacz, igła, prowadnik) |  | kpl. | 7000 | — długość 7 – 11 cm; — rozmiar 5F – 6F; — prowadnik nitynolowy 0,018”
2. | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej na zasadzie szyny usztywniającej |  | kpl. | 100 | — wymienne kompresy uciskowe
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 24
Załącznik Nr 2/24
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik dwukanałowy do zabiegów angioplastyk wieńcowych. |  | szt. | 20 | — taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2,5/33 F oraz tip o średnicy 1,5 F; — dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie; — odległość pomiędzy portem OTW a końcówką > 6mm; — widoczne w skopii wyjście portu OTW; — dostępny w długości 145 cm; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014” — polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm; — miękka, automatyczna i taperowana końcówka.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 25
Załącznik Nr 2/25 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | 1. Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy 2. Cewnik balonowy pół-podatny |  | szt. szt. | 1200 400 | — profil wejścia 0,018”; — długość systemu dostarczania 145cm; — dostępne długości od 8mm do 30mm; (minimum 5 długości) — dostępne średnice od 2,0mm do 4,0mm co 0,25mm; — średnice 4,5mm i 5,0mm minimum w dwóch długościach podstawowych; — crossing profile: 0,023” dla cewnika 3,0mm; — zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09mm w roboczym zakresie ciśnień – NP do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym NP); — ciśnienie nominalne: 14atm; — ciśnienie RBP: 20atm ( dla średnic 2,0mm – 4,0mm). — kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F — pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce. — dostępne długości: 6, 10, 15, 2, 25, 30; — dostępne średnice 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 — ciśnienie nominalne (NP): 7atm, ciśnienie RBP: 14atm — shaft proksymalny: 2,0F (hydrofobowy) — shaft dystalny: • 2,6F (Ø 1,25-2,0mm) • 2,7F (Ø 2,5-3,5mm) • 2,9F (Ø 4,0mm)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 26
Załącznik Nr 2/26
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik przedłużający cewnik prowadzący z możliwością blokady prowadnika |  | szt. | 100 | — przedłużacz prowadzący typu „rapid exchange” do dodatkowego wsparcia, z funkcją blokowania prowadnika 0,014” z integralnym balonem blokującym; — średnice 6F, 7F, 8F; — balon ze znacznikiem i ciśnieniem znamionowym 12atm (RBP – 14atm); — długość użytkowa 150cm; — światło wewnętrzne 0,056” (dla cewnika 6F); — dostępna wersja bez balonu blokującego;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 27
Załącznik Nr 2/27 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny do zabiegów ad hoc z opaską uciskową |  | szt. | 400 | — dostępne średnice 5F – kompatybilne z cewnikiem 6F; — dostępne średnice 6F – kompatybilne z cewnikiem 7F; — dostępne długości 10 i 16cm — zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”, 0,025”; — długość prowadnika 45cm; — odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie; — koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta powłoką hydrofilną, — atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, W zestawie: — pneumatyczny opatrunek uciskowy regulowany za pomocą rzepów; — część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem; — zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnieniem ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 28
Załącznik Nr 2/28
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw do litotrypsji wewnątrznaczyniowej |  | szt. | 50 | — średnice 2,5-4 mm — kompatybilny z koszulką 5 F — kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ — długość robocza 138 cm — 2 emitery generujące fale soniczną wewnątrz balonu — ilość impulsów 120 W ramach zadania udostępnienie generatora na zabiegi oraz szkolenie personelu.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 29
Załącznik Nr 2/29
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy niepodatny selektywnie pokryty materiałem hydrofilnym |  | szt. | 600 | — selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz tip balonu) — distal shaft 2,6F, proximal shaft 1,95F — system monorail; — profil wejścia 0,016”; — ciśnienie nominalne 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); — ciśnienie RBP 20 atm (dla średnic 2.0-4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm; — dostępne co najmniej 8 długości balonika od 6,0 do 30 mm; — różne średnice balonika od 2.0 - 5.0 mm — długość systemu dostarczania 140 cm.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 30
Załącznik Nr 2/30
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 30
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadnik do pomiaru cząstęczkowej rezerwy wieńcowej - FFR |  | szt. | 60 | — łączący się bezprzewodowo drogą radiową z konsolą — prowadnik przystosowany do pomiarów FFR, CFR, IMR — długość: 175 cm — średnica: 0,014" — hydrofilne pokrycie części roboczej na długości 31 cm — końcówka dystalna platynowa, dobrze widoczna w RTG, do manualnego kształtowania, z płaskim rdzeniem
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 31
Załącznik Nr 2/31
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-75/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System oraz cewnik do optycznej tomografii koherencyjnej - OCT |  | szt. | 100 | — system do wykonywania badań OCT Ilumien OPTIS — długości odcinków obrazowanych 54 mm - 75 mm w jednym pasażu — 180 klatek/zdjęć na sekundę — prędkości Pullback‘ów 36 lub 18 mm/s — gęstość klatek to 5 lub 10 na każdy mm — czas pullback‘ów 2.1-3 sec — automatyczny start sondy po wykryciu kontrastu lub możliwość uruchomienia manualnego — możliwość obrazowania naczyń do Ø10mm — możliwość powiększenia, oraz zmieniania układów wyświetlanych rzutów — automatyczne śledzenie stentu, bifurkacji, apozycji i wymiaru naczynia — sonda wprawiana w ruch (obroty i pullback) przez moduł – DOC, może być uruchamiana przez operatora — możliwość wykonania również oceny istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych FFR i RFR — długość robocza cewnika 135 cm — możliwość założenia do cewnika 5F — cewnik kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] — marker dystalny 3 [mm] od TIP — soczewka do obrazowania w odległości 23 [mm] od TIP — crossing profile 0,029["] — sensor umieszczony 23 mm od wierzchołka dystalnego — przepłukiwany kontrastem — sonda pokryta warstwą hydrofilną — w zestawie jalowa osłona oraz strzykawka o obj. 3[ml]
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto