Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY

1) Aparat do przeprowadzania badań OCT

| LP | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1. | Analiza spektralna ( Fourier Domain) |
| 2. | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka |
| 3. | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe |
| 4. | Rozdzielczość pozioma min 20 um lub lepsza |
| 5. | Rozdzielczość osiowa min 6 um lub lepsza. |
| 6. | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) |
| 7. | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka |
| 8. | Prędkość skanowania min 50.000A skanów na sekundę |
| 9. | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie |
| 10. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kacie min 45 stopni. |
| 11. | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część |
| 12. | Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka |
| 13. | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. |
| 14. | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku |
| 15. | Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, raster |
| 16. | Odległość robocza nie większa niż 35 mm |
| 17. | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka |
| 18. | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie |
| 19. | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania |
| 20. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka |
| 21. | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka, z możliwością prezentacji na pełnym ekranie |
| 22. | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem z możliwością automatycznego rozdziału warstw |
| 23. | Możliwość eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |
| 24. | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka |
| 25. | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D |
| 26. | Szerokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 12 mm |
| 27. | Wysokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 9mm |
| 28. | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: 12,0 x 9.0 mm |
| 29. | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL |
| 30. | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania |
| 31. | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny |
| 32. | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny |
| 33. | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka |
| 34. | Możliwość wykonania skanów z funkcją Follow up. |
| 35. | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio) |
| 36. | Wymagane obszary skanowania w OCT-Angio: 3x3 mm, 4.5x4.5 mm oraz 6x6 mm. |
| 37. | Minimalna rozdzielczość skanowania OCT-Angio: 320 x 320 |
| 38. | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania- eye-tracker, umożliwiający kontynuację skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta |
| 39. | Analiza przepływów w analizie OCT-Angio min 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary |
| 40. | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem |

2) Zespolone urządzenie posiadające funkcję: autorefraktometru, keratometru, pachymetru optycznego (bezdotykowego), tonometru bezdotykowego (stacja diagnostyczna)

|  | Zespolone urządzenie posiadające funkcje: autorefraktometru, keratometru, pachymetru optycznego (bezdotykowego), tonometru bezdotykowego. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie z automatycznie naprowadzaną głowicą na oko pacjenta. Automatyczna zmiana badanego oka |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8” |
|  | Odchylany i obrotowy pulpit sterowania urządzeniem, zapewniający możliwość obsługi urządzenia stojącego w narożniku pomieszczenia |
|  | Tryby pracy głowicy: tryb automatyczny włącznie ze zmianą i wyszukiwaniem oka badanego, tryb ręczny. |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów |
|  | Parametry autorefraktometru: minimalna średnica źrenicy 2 mm, zakres pomiaru refrakcji sfery od -30D do +25D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D, Zakres pomiaru cylindra od -12D do +12D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D. Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni co 1 stopień. Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). |
|  | Parametry keratometru: Zakres pomiaru mocy rogówki od 67D do 26D lub większy. Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -12D do +12D lub większy. Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień. Możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki, itp. |
|  | Parametry tonometru: Dokładność pomiaru max. 1 mmHg Zakres pomiaru od 1 mmHg do 60 mmHg. elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. |
|  | Parametry pachymetru: dokładność pomiaru 1 μm Zakres pomiaru od 400 μm do 750 μm elektroniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. |
|  | Kalkulacja ciśnienia wewnątrzgałkowego względem grubości rogówki. |