## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 07.08.2023 r.
L.p. | Opis parametrów technicznych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Wartości, Parametry, Dane techniczne (wypełnia wykonawca)
I Warunki podstawowe
1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2023, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | tak | bez punktacji
2 | Urządzenia odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów. Klasa odporności przynajmniej dla detektora minimum IPX4 | tak | bez punktacji
3 | Od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego aparatu oraz przeprowadzenia instruktażu personelu medycznego i technicznego: | tak | bez punktacji
4 | 0) szkolenie wstępne po instalacji aparatu w dwóch grupach po 4 sooby, dla każdej grupy maks. 3 h, szkolenia jednego dnia, grupy rano/popołudnie 1) Przy rozpoczęciu pracy – w dwóch grupach po 4 sooby, dla każdej grupy maks. 15 godzin | tak | bez punktacji
5 | 2) Wymaga się również przeszkolenia 2 pracowników Działu IT z zakresu obsługi dostarczonych elementów systemu (konfiguracja interfejsu DICOM, konta operatorów, obsługa Worklisty itp.) | tak | bez punktacji
6 | 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 6 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w miejscu instalacji urządzenia. | tak | bez punktacji
7 | Aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim. | tak | bez punktacji
8 | Deklaracja zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG, potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb wraz z dostawą | tak | bez punktacji
II Generator
9 | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | tak | bez punktacji
10 | Częstotliwość pracy generatora | tak, podać | bez punktacji
11 | Moc generatora 50-65 kW | tak, podać | bez punktacji
12 | Zakres napięć 40-150 kV | tak | bez punktacji
13 | Zakres mAs minimalny maks. 0,5 mAs | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
14 | Zakres mAs maksymalny min. 500 mAs | tak, podać | bez punktacji
15 | Zakres prądów minimalny maks. 10mA | tak | bez punktacji
16 | Zakres prądów maksymalny minimum 600 mA | tak, podać | bez punktacji
17 | Najkrótszy czas ekspozycji maksymalnie 1 ms | tak, podać | bez punktacji
18 | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | tak | bez punktacji
19 | Zasilanie trójfazowe | tak, podać | bez punktacji
III Kolumna lampy rtg i kolimator
20 | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy rtg min. 164 cm | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
21 | Zakres ruchu pionowego lampy rtg min. 145 cm | tak, podać | bez punktacji
22 | Obrót kolumny lampy rtg wokół osi pionowej min. ±90° | tak, podać | bez punktacji
23 | Obrót lampy rtg wokół osi poziomej ±90° | tak, podać | bez punktacji
24 | Tryb Auto-Tracking poziomy – automatyczne śledzenie ruchów lampy RTG przez detektor | tak/nie | tak - 0,5 pkt. nie - 0 pkt.
25 | Tryb Auto-Tracking skośny – automatyczne śledzenie ruchów promienia centralnego przez detektor | tak/nie | tak - 0,5 pkt. nie - 0 pkt.
26 | Tryb Auto-Tracking SID – automatyczne śledzenie przez lampę zadanej odległości | tak/nie | tak - 0,5 pkt. nie - 0 pkt.
27 | Tryb Auto-Tracking w statywie płucnym – automatyczne śledzenie ruchów detektora przez lampę | tak/nie | tak - 0,5 pkt. nie - 0 pkt.
28 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 7” umieszczony na obudowie lampy RTG lub dwa wyświetlacze LCD na kolumnie RTG | tak, podać | bez punktacji
29 | Wyświetlanie na wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lub kolumnie lampy RTG minimum parametrów takich jak: SID i kąt obrotu lampy. | tak | bez punktacji
30 | Wyświetlanie na dotykowym wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG schematycznego obrazu pacjenta ze wskazaniem optymalnego miejsca naświetlania | tak/nie | tak - 1 pkt. nie - 0 pkt.
31 | Wyświetlane komunikaty na wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG pozostają w pozycji pionowej przy ustawieniu lampy równoległym i prostopadłym do stołu | tak | bez punktacji
IV Lampa rtg i kolimator
32 | Ogniska lampy (Zgodnie z IEC 60336) 0,6 mm / 1,2 mm | tak | bez punktacji
33 | Pojemność cieplna anody 300-400 kHU | tak podać | bez punktacji
34 | Pojemność cieplna kołpaka 1250 kHU-1350 kHU | tak podać | bez punktacji
35 | Prędkość wirowania anody minimum 9000 obr/min | tak, podać | bez punktacji
36 | Moc ogniska małego 27-43 kW | tak, podać | bez punktacji
37 | Moc ogniska dużego 75-102kW | tak, podać | bez punktacji
38 | Miernik dawki (DAP) i zapis dawki w pliku DICOM | tak | bez punktacji
39 | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy | tak | bez punktacji
40 | Oświetlacz pola ekspozycji | tak | bez punktacji
V detektory cyfrowe
41 | Aparat wyposażony w 2 detektory, bez konieczności przenoszenia detektora pomiędzy stołem i ścianką płucną, zależnie od wykonywanego badania. | tak | bez punktacji
42 | Detektory w stole i ściance płucnej z możliwością zamiennego stosowania | tak | bez punktacji
43 | Detektory przenośne, bezprzewodowe umożliwiające wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. | tak, podać | bez punktacji
44 | Detektor przenośny wyposażony w wygodny do przenoszenia uchwyt lub uchwyty np.w postaci rączki/rączek lub wyposażony w zagłębienia w obudowie ułatwiające przenoszenie | tak/nie, jeśli tak - opisać | tak - 1 pkt. nie - 0 pkt.
45 | Aktywne pole obrazowania min. 42,3x42,3 cm | tak, podać | bez punktacji
46 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli minimum 9,19 Mpiksela przy wielkości piksela maksymalnie 140 µm | tak, podać obie wartości (rozdzielczość i wielkość piksela) | rozdzieczość jest parametrem ocenianym proporcjonalnie zgodnie z SWZ
47 | Głębokość akwizycji 16 bit | tak | bez punktacji
48 | Ładowanie akumulatorów detektorów bez potrzeby wyjmowania i przenoszenia. | tak | bez punktacji
49 | Detektor ładowany w szufladzie stołu | tak | bez punktacji
50 | DQE min. 72% | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
51 | Maksymalna waga detektora z zainstalowanym akumulatorem maks. 4,2 kg | tak, podać | bez punktacji
52 | Rozdzielczość obrazowa minimum 3,5lp/mm | tak, podać | bez punktacji
53 | Czas do pojawienia się obrazu w pełnej rozdzielczości na konsoli maksymalnie 10 s | tak, podać | bez punktacji
VI Stół pacjenta
54 | Stół z pływającym blatem i regulowaną wysokością | tak | bez punktacji
55 | Minimalna wysokość blatu od podłogi maksymalnie 57 cm | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
56 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi minimum 82 cm | tak, podać | bez punktacji
57 | Szuflada na detektor bezprzewodowy | tak | bez punktacji
58 | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem wszystkich ruchów blatu nie mniejsze niż 200 kg | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
59 | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al maksymalnie 1,22 mm Al | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
60 | Długość płyty pacjenta min. 216 cm | tak, podać | bez punktacji
61 | Szerokość płyty pacjenta min. 80 cm | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
62 | Przesuw wzdłużny blatu min. 77 cm (± 38,5cm) | tak, podać | bez punktacji
63 | Przesuw poprzeczny blatu min. 24 cm (±12 cm) | tak, podać | bez punktacji
64 | Możliwość przesuwu ręcznego detektora w stole | tak | bez punktacji
65 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | tak | bez punktacji
66 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | tak | bez punktacji
67 | Automatyka AEC min 3 komorowa | tak, podać | bez punktacji
68 | Uchwyt dla pacjentów przy stole i stojaku | tak | bez punktacji
VII Statyw kostno-płucny
69 | Statyw kostno-płucny z bezprzewodowym detektorem | tak, podać | bez punktacji
70 | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego nie większa niż 38 cm | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
71 | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego nie mniejsza niż 175 cm | tak, podać | bez punktacji
72 | Zmotoryzowany lub ręczny przesuw detektora w pionie | tak | bez punktacji
73 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | tak | bez punktacji
74 | Automatyka AEC min. 3 komorowa | tak, podać | bez punktacji
75 | Pochłanialność blatu stojaka – ekwiwalent Al Maksymalnie 1 mm Al | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
VIII Konsola technika
76 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (NIE dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji.) Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | tak | bez punktacji
77 | Po stronie i na koszt Wykonawcy integracja i konfiguracja z systemami informatycznymi Zamawiającego HIS/RIS/PACS - Kamsoft SA (KS SOMED), Synektik (ArPACS). Zamawiający informuje, że po odłączeniu starego urządzenia będzie można wykorzystać te same licencje (Zamawiający informuje, że odłączane urządzenie będzie typu RTG pośrednio ucyfrowiony). | tak | bez punktacji
78 | Zamawiający otrzyma uprawnienia konfiguracji interface’u (ethernet) w zakresie parametrów transmisji, administrowania i konfiguracji adresu IP i węzła DICOM/PACS. | tak | bez punktacji
79 | W wyniku przeprowadzonej integracji i konfiguracji z systemem informatycznym HIS/RIS/PACS Zamawiający uzyska m.in.: | tak | bez punktacji
80 | a) możliwość wykonywania badań z poziomu konsoli technika aparatu (worklista), które wcześniej zostały zarejestrowane (zlecone) w ww. systemie informatycznym Zamawiającego, | tak | bez punktacji
81 | b) możliwość dostępu do wykonanych badań (obrazów) z poziomu posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS/RIS/PACS | tak | bez punktacji
82 | c) automatyczne potwierdzanie w KS SOMED wykonania, ze zmapowanym konkretnym pracownikiem przeprowadzającym badanie | tak | bez punktacji
83 | d) automatyczne przekazywanie danych pacjenta i procedur z KS SOMED (RIS) na worklistę | tak | bez punktacji
84 | e) całe badanie wraz z danymi administracyjnymi automatycznie przekazywane do archiwum obrazów PACS | tak | bez punktacji
85 | f) worklista tworzona przez moduł terminarz dedykowana do wskazanego urządzenia | tak | bez punktacji
86 | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta aparatu. | tak | bez punktacji
87 | W przypadku naprawy stacji technika poza siedzibą SZPZLO dysk/dyski zostają u Zamawiającego. | tak | bez punktacji
88 | Oprogramowanie konsoli technika aparatu musi zapewniać poufność przetwarzanych w niej danych poprze m.in.: | tak | bez punktacji
89 | a) możliwość tworzenia kont techników mających dostęp, | tak | bez punktacji
90 | b) możliwość identyfikacji i uwierzytelniania techników na podstawie loginu i hasła, | tak | bez punktacji
91 | c) możliwość autoryzacji techników (przydzielanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu). | tak | bez punktacji
92 | Nieograniczona ilość kont użytkowników | tak | bez punktacji
93 | Modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora | tak | bez punktacji
94 | Eksport badania na nośnik zewnętrzny CD/DVD wraz z przeglądarką plików DICOM (automatyczne uruchamianie przeglądarki jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym). | tak | bez punktacji
95 | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową lub Interfejs w języku angielskim, z czytelnymi piktogramami/ikonami oraz polską instrukcją użytkownika | tak, opisać | bez punktacji
96 | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | tak | bez punktacji
97 | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | tak | bez punktacji
98 | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | tak | bez punktacji
99 | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | tak | bez punktacji
100 | Monitor LCD min 22" | tak, podać | bez punktacji
101 | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości, minimum 5000 obrazów | tak, podać | parametr oceniany proporcjonalnie zgodnie z SWZ
102 | Czas do pojawienia się obrazu w pełnej rozdzielczości na konsoli maks. 10s | tak | bez punktacji
103 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | tak | bez punktacji
104 | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika | tak | bez punktacji
105 | Obsługa protokołów DICOM 3.x min: | tak | bez punktacji
106 | • DICOM Send | tak | bez punktacji
107 | • DICOM Print | tak | bez punktacji
108 | • DICOM Storage Commitment | tak | bez punktacji
109 | • DICOM Worklist | tak | bez punktacji
110 | Analiza zdjęć odrzuconych. Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza wraz z eksportem raportów | tak | bez punktacji
111 | Narzędzia do obróbki obrazu: zmiana okna optycznego obrazu (zmiana kontrastu i jasności), obrót obrazu, powiększenie obrazu , umieszczanie znaczników | tak | bez punktacji
112 | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | tak | bez punktacji
113 | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | tak | bez punktacji
114 | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | tak | bez punktacji
115 | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) minimum 5000 | tak | bez punktacji
116 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | tak | bez punktacji
117 | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i i automatyczne | tak | bez punktacji
118 | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt | tak | bez punktacji
119 | Powiększenia i odbicia obrazu | tak | bez punktacji
120 | Funkcja pozytyw – negatyw | tak | bez punktacji
121 | Oprogramowanie do łączenia kości długich | tak | bez punktacji
122 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | tak | bez punktacji
123 | Możliwość przypisania różnych kolorów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: zaplanowany, rozpoczęty, otrzymany, aktualizacja nie powiodła się, zakończono lub oznaczanie etapu badania na ekranie czytelnymi kolorowymi ikonami informującymi o aktualnym statusie pacjenta/badania lub czytelne oznaczenie opisem w odpowiednim miejscu w tabeli badań ich statusu | tak, opisać | bez punktacji
124 | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie | tak | bez punktacji
125 | Oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | tak | bez punktacji
126 | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom. | tak | bez punktacji
127 | Rejestrowanie badań w systemie RIS zamawiającego oraz przesłanie informacji o wykonaniu badania wraz z informacją o techniku wykonującym zmieniający jego status w systemach RIS i PACS (DICOM MPPS) | tak | bez punktacji
128 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | tak | bez punktacji
129 | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | tak | bez punktacji
130 | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | tak | bez punktacji
131 | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | tak/nie | tak - 1 pkt. nie - 0 pkt.
132 | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym lub możliwość wyboru rozmiaru pacjenta (trzy ustawienia). | tak | bez punktacji
133 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | tak | bez punktacji
134 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | tak | bez punktacji
135 | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 | tak | bez punktacji
136 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | tak | bez punktacji
137 | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania | tak | bez punktacji
138 | UPS do konsoli technika zapewniający czas na zakończenie badania oraz bezpieczne zamknięcie systemu, czas podtrzymania min. 15 minut lub oświadczenie, że oprogramowanie odporne jest na uszkodzenia mogące powstać w wyniku utraty zasilania | tak, podać | bez punktacji
139 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg. | tak | bez punktacji
IX Wyposażenie dodatkowe i inne wymagania
140 | Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z ofertą zwymiarowanej koncepcji posadowienia aparatu RTG w pracowni Zamawiającego uwzględniającej wymiary pomieszczenia i założenia zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ - OPZ wraz z danymi technicznymi potrzebnymi do wykonania projektu adaptacji pomieszczeń, projektu osłon stałych, prac adaptacyjnych do podłączenia aparatu. Zamawiajacy zastrzega, że koncepcja musi przedstawiać posadowienie aparatu jak najbardziej zbliżone do obecnego, aby zachować możliwość obserwacji ze sterowni bez zmian w położeniu okna. | tak | bez punktacji
141 | Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu wymaganych testów: | tak | bez punktacji
142 | - Odbiorczych (akceptacyjnych), | tak | bez punktacji
143 | - Specjalistycznych min 1 x w roku w trakcie trwania gwarancji | tak | bez punktacji
144 | Podest / stopień do wykonywania zdjęć stóp na stojąco- 1 szt. | tak | bez punktacji
145 | Taboret obrotowy dla pacjenta do zdjęć na siedząco | tak | bez punktacji
146 | Fotele obrotowe dla techników - 2 szt. | tak | bez punktacji
147 | Podstawa pod konsolę technika w kształcie litery L, półki minimum na jednej stronie, zamykana, taboret obrotowy dostosowany do wysokości okna – 1 kpl. | tak | bez punktacji
148 | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759 ) | tak | bez punktacji
149 | Biurko do pokoju techników wym. ok. 1200x70 mm (dokładne wymiary do ustalenia podczas wizji lokalnej) | tak | bez punktacji
150 | Osłony dla pacjentów: 1) fartuch pełny („płaszcz”) posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki i wygodne zapięcia typu rzep, zapinany „na zakładkę”, równoważnik osłabienia promieniowania 0,35/0,25 Pb 2) fartuch dziecięcy zabezpieczający przód, boki i łopatki użytkownika, równoważnik osłabienia promieniowania 0,5 Pb. 3) ochrona na gonady dziecięce chroniąca narządy płciowe – dziecięce wraz z odcinkiem biodrowym podczas prześwietleń rentgenowskich, wykonana w postaci „pampersa” z zapięciami na taśmę typu „rzep”, równoważnik osłabienia promieniowania 1 Pb | tak | bez punktacji
151 | Pełna gwarancja 24 miesiące | tak | bez punktacji
152 | Czas podjęcia zdalnych czynności serwisowych w okresie gwarancji - [w godz. 7.30-20.00 w dni robocze] liczony od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiajacego ≤ 12 godz. | tak, podać | bez punktacji
153 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [w godz. 7.30-20.00 w dni robocze] liczony od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiajacego, w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie ≤ 48 godz. | tak, podać | bez punktacji
154 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] liczony od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiajacego ≤ 3 dni roboczych | tak, podać | bez punktacji
155 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy liczony od momentu zgłoszenia Zamawiajacego ≤ 7 dni roboczych | tak, podać | bez punktacji
156 | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji, dla urządzeń komputerowych - okres dostępności części zamiennych min. 5 lat od dnia przekazania do eksploatacji | tak | bez punktacji
157 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę: telefon, email | tak, podać | bez punktacji
158 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, podać adres | tak, podać | bez punktacji
159 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powodują wymianę tego elementu na nowy. | tak | bez punktacji
160 | Wykonanie w cenie oferty obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanymi przez producenta sprzętu, w tym ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak | bez punktacji
161 | Koszt standardowego rocznego przeglądu urządzenia po okresie gwarancji - po 36 miesiącach od dnia zakupu | tak, podać | bez punktacji
162 | Koszt standardowego rocznego przeglądu urządzenia po okresie gwarancji - po 48 miesiącach od dnia zakupu | tak, podać | bez punktacji
163 | Koszt standardowego rocznego przeglądu urządzenia po okresie gwarancji - po 60 miesiącach od dnia zakupu | tak, podać | bez punktacji
164 | Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z biurem projektowym oraz z wykonawcą robót budowlanych wskazanymi przez zamawiającego. Wykonawca prac budowlanych oraz biuro projektowe zostaną wyłonione na podstawie odrębnych postępowań. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać Zamawiającemu w formie pisemnej. | tak | bez punktacji