Postępowanie w sprawie: dostawy  pompy strzykawkowej oraz pompy objętościowej  wraz ze stacjami dokującymi

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

POZ. 2. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

POZ. 3. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa z możliwością pracy w oferowanej stacji dokującej |  | Szt. 10. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa objętościowa z możliwością pracy w oferowanej stacji dokującej |  | Szt.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stacja kompatybilna z oferowanymi pompami, stacja dokująca na 6 pomp |  | Szt. 2 |  |  |  |  |  |  |

POZ. 1-3

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data .......................................

Załącznik nr  1B - Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa strzykawkowa z możliwością pracy w oferowanej stacji dokującej- 10 szt. |  |  |  |  |
| - 1. | Pompy strzykawkowa, rok produkcji nie starszy niż 2023, fabrycznie nowe | TAK |  | wymagane |
| - 2. | Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane -minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK |  | Podać |
| - 3. | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek | TAK |  |  |
| - 4. | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  | Podać zakres |
| - 5. | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 - 99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  | Podać |
| - 6. | Dokładność szybkości dozowania < +/-1,8% | TAK |  | wymagane |
| - 7. | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  | wymagane |
| - 8. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży | TAK |  | wymagane |
| - 9. | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,01-2200 ml/h | TAK |  | Podać zakres |
| - 10. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  | wymagane |
| - 11. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, • ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg • na kg wagi ciała lub nie, • na min, godz., 24h • | TAK |  | wymagane |
| - 12. | Biblioteka leków - pojemność do 4500 z podziałem na 30 kategorii i kodowaniem kolorami | TAK |  | Podać |
| - 13. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy - rejestr 3000 zdarzeń | TAK |  | Podać |
| - 14. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg | TAK |  | Podać zakres |
| - 15. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji -15 progów. | TAK |  | wymagane |
| - 16. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  | wymagane |
| - 17. | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji z możliwością wyłączenia tej funkcji | TAK |  | wymagane |
| - 18. | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny, Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku | TAK |  | wymagane |
| - 19. | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA / TCI | TAK |  | wymagane |
| - 20. | Czas pracy z akumulatora minimum 11 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  | wymagane |
| - 21. | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności <6h | TAK |  | wymagane |
| - 22. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • bez konieczności przykręcania • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  | wymagane |
| - 23. | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min 3,5"; 200x400 pixeli | TAK |  | wymagane |
| - 24. | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Tryb podaży - Model założonej strzykawki - Aktualny czas - Stan naładowania akumulatora, - Nazwa leku (jeśli został wybrany) - Prędkość infuzji, - Objętość do podania VTBI, - Łączna objętość podana, - Czas do końca infuzji - Wartość limitu ciśnienia - Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu, - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  | wymagane |
| - 25. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | wymagane |
| - 26. | Klawiatura numeryczna | TAK |  | wymagane |
| - 27. | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  | wymagane |
| - 28. | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  | wymagane |
| - 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | wymagane |
| - 30. | Waga do 1,7 kg | TAK |  | wymagane |
| - 31. | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  | wymagane |
| - 32. | Ochrona przed zalaniem; min IP33 ; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  | wymagane |
| Pompa objętościowa z możliwością pracy w oferowanej stacji dokującej – szt. 4 |  |  |  |  |
| - 1. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów.- jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | wymagane |
| - 2. | Możliwa podaż płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego, podaż krwi i preparatów krwiozastępczych, preparatów światłoczułych. Dreny bez zawartości DEHP i lateksu. | TAK |  | wymagane |
| - 3. | Dreny z odcinkiem silikonowym | TAK |  | wymagane |
| - 4. | Pompa z możliwością pracy bez detektora kropli | TAK |  | wymagane |
| - 5. | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | wymagane |
| - 6. | Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni. Wielkość pęcherzyków 15/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800 uL | TAK |  | wymagane |
| - 7. | Wielkość skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml | TAK |  | wymagane |
| - 8. | Przy wyborze z biblioteki leku do żywienia dejelitowego pompa automatycznie wyłącza detekcję powietrza w drenie |  |  | wymagane |
| - 9. | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  | Podać zakres |
| - 10. | Programowanie szybkości ze skokiem 0,01 ml/h dla zakresu 0,1 - 99,9 ml/h | TAK |  | Podać |
| - 11. | Dokładność podaży 4,5 % [ dla rekomendowanych drenów) | TAK |  | wymagane |
| - 12. | Bolus manualny i automatyczny [z zaprogramowaną dawką) | TAK |  | wymagane |
| - 13. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | wymagane |
| - 14. | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji, z możliwością wyłączenia tej funkcji | TAK |  | wymagane |
| - 15. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, • ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg • na kg wagi ciała lub nie, • na min, godz., 24h | TAK |  | wymagane |
| - 16. | Biblioteka leków - pojemność do 4500 z podziałem na 30 kategorii i kodowaniem kolorami | TAK |  | Podać |
| - 17. | Możliwość przypisania leku w bibliotece do określonego oddziału | TAK |  | wymagane |
| - 18. | Wybór oddziału, dokonywany bezpośrednio w pompie, wywołuje listę przypisanych do oddziału leków | TAK |  | wymagane |
| - 19. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy - rejestr 3000 zdarzeń | TAK |  | Podać |
| - 20. | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny, Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku | TAK |  | wymagane |
| - 21. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg | TAK |  | Podać zakres |
| - 22. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji -15 progów. | TAK |  | wymagane |
| - 23. | Wykrywanie okluzji powyżej pompy (pojemnik/ pompa) | TAK |  | wymagane |
| - 24. | Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent) | TAK |  | wymagane |
| - 25. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  | wymagane |
| - 26. | Rozbudowany system alarmów: • Powietrze w drenie • Alarm skumulowanego powietrza • Pojemnik pusty • Błąd kropli • Okluzja górna • Okluzja w cz. dolnej • Zestaw inf. odłączony • Błąd linii inf. • Brak kroplomierza • Akumulator wyczerpany • Niski poziom akumulatora • VTBI zakończone (infuzja zakończona) • KVO w toku • Koniec KV0 • Przypomnienie/ brak aktywności • Upłynął czas Trybu Gotowości (Standby) • Błąd systemu (pompa uszkodzona) | TAK |  | wymagane |
| - 27. | Czas pracy z akumulatora min. 11 h @ 25 ml/h | TAK |  | wymagane |
| - 28. | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności <6h | TAK |  | wymagane |
| - 29. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, | TAK |  | wymagane |
| - 30. | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Tryb podaży - Aktualny czas - Stan naładowania akumulatora, - Nazwa leku (jeśli został wybrany) - Prędkość infuzji, - Objętość do podania VTBI, - Łączna objętość podana, - Czas do końca infuzji | TAK |  | wymagane |
| - 31. | - Wartość limitu ciśnienia - Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu, - Stan infuzji fw toku lub zatrzymana"). | TAK |  | wymagane |
| - 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | wymagane |
| - 33. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | wymagane |
| - 34. | Waga pompy max 1,7 kg | TAK |  | wymagane |
| - 35. | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  | wymagane |
| - 36. | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa 1; odporna na defibrylację | TAK |  | wymagane |
| Stacja kompatybilna z oferowanymi pompami, stacja dokująca na 6 pomp – 2 szt. |  |  |  |  |
| - 1. | Możliwość mocowania w stacji pomp strzykawkowych i objętościowych w dowolnej kolejności | TAK |  | wymagane |
| - 2. | Stacja wyposażona w port LAN | TAK |  | wymagane |
| - 3. | Stacja wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  | wymagane |
| - 4. | Pompy w stacji dokującej mogą realizować funkcję przekazywania podaży - podaż kaskadowa | TAK |  | wymagane |
| - 5. | Podaż kaskadowa może być realizowana przez pompy które nie są zamontowane w stacji bezpośredni koło siebie | TAK |  | wymagane |
| - 6. | Kolejność pomp zaprogramowanych na podaż kaskadową jest wyraźnie oznaczona na ekranie każdej pompy. | TAK |  | wymagane |
| - 7. | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu | TAK |  | wymagane |
| - 8. | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  | wymagane |
| - 9. | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  | wymagane |
| - 10. | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz | TAK |  | wymagane |
| - 11. | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  | wymagane |
| - 12. | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  | wymagane |
| - 13. | Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  | wymagane |
| - 14. | Pompy w stacji zasilane niskim napięciem | TAK |  | wymagane |
| - 15. | Zaczep na korpusie stacji do mocowania drenu | TAK |  | wymagane |
| - 16. | Stacja wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  | wymagane |
| - 17. | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  | wymagane |
| - 18. | Stacja dokująca wyposażona w złącze LAN. Możliwość podłączenia do HIS oraz do stacji centralnego monitorowania. | TAK |  | wymagane |
| - 19. | 2 szt. statywów jezdnych z możliwością zamontowania powyżej opisanych stacji dokujących. | TAK |  | wymagane |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Warunki Gwarancji I Serwisu

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | - min 24 miesiące podać |  | - Bez punktacji |
| - 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 4 | - Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 5 | - Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach | - TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | - Bez punktacji |
| - 6 | - Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 7 | - Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 8 | - Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Bez punktacji |
| - 9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 10 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 11 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | - TAK |  | Bez punktacji |
| - 12.. | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | - TAK |  | - Bez punktacji |

Miejscowość ....................................... data ............................................