## zał.1
dodatek nr 3 do SWZ Załącznik nr 2 do oferty na dostawę aparatu usg do diagnostyki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Drezdenku, numer sprawy PCZSzp/TP-MN/5/2024 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie minimalnych wymaganych i oferowanych parametrów techniczno-użytkowych
Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny*) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**)
I | Wymagania ogólne
| Aprat oraz głowice fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, rok produkcji 2024 | tak
II | Aparat usg typu point of care: | tak
1 | przyłóżkowy, mobilny | tak
2 | sterowanie z dotykowego minimum 22” ekranu dotykowego | tak
3 | urządzenie łatwe w dezynfekcji dostosowane do wymogów sanitarnych na oddziale intensywnej terapii | tak
4 | wbudowany czarno-biały printer | tak
5 | obrazowanie harmoniczne- tryby obrazowania: B, M, kolor Doppler, Power Doppler, Doppler CW, Doppler tkankowy | tak
6 | bateria wewnętrzna zapewniająca minimum 5 godzin pracy niezależnej od sieci | tak
7 | 4 sloty na sondy | tak
8 | w komplecie co najmniej następujące głowice: a) głowica szerokopasmowa typu convex b) głowica liniowa wysokiej rozdzielczości c) głowica kardiologiczna sektorowa | tak
9 | głowica szerokopasmowa typu convex o parametrach nie gorszych niż: a) częstotliwość zakres minimum 1,2-5,0 MHz b) ilość elementów minimum 180 c) kąt pola obrazowego głowicy minimum 60 stopni d) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla B-mode e) głębokość obrazowania minimum 35cm f) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego | tak, podać parametry dla wszystkich opisanych zakresów a)-f)
10 | głowica wieloczęstotliwościowa liniowa o parametrach nie gorszych niż: a) częstotliwość zakres minimum 6,0-14,0 MHz b) ilość elementów minimum 180 c) długość pola obrazowego głowicy 40mm (-/+3mm) d) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla B-mode e) głębokośc obrazowania minimum 25cm f) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego | tak, podać parametry dla wszystkich opisanych zakresów a)-f)
11 | głowica sektorowa kardiologiczna o parametrach nie gorszych niż: a) częstotliwość zakres minimum 1,0- 4,5 MHz b) ilość elementów minimum 80 stopni c) kąt pola obrazowego głowicy minimum 90 stopni d) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla B-mode e) głębokośc obrazowania minimum 30cm f) minimum 3 częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego | tak, podać parametry dla wszystkich opisanych zakresów a)-f)
12 | moduł edukacyjny który podaje wskazówki w formie graficznej dotyczące: pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego | tak
13 | aparat z oprogramowaniem do diagnostyki co najmniej następujących obszarów anatomicznych: jama brzuszna, naczynia, narządy, nerwy oraz kardiologicznym | tak
14 | Aparat wyposażony w automatykę pomiarową: a) pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu; b) Auto EF (automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej) – analiza echa 2D w czasie rzeczywistym w celu automatycznej diagnozy wsierdzia oraz dostarczania obliczeń EF metodą Simpsona; c) Auto DFR (automatyczne wyliczenie współczynnika rozkurczu komory) - oblicza wskaźniki E/A i E/e` d) Automatyczne pomiary: Auto VTI (Velocity Time Integral), CO (Cardiac Output), SVV (Stroke Volume Variation), Auto IVC (automatyczny pomiar zapadalności); | tak
15 | system wizualizacji igły | tak
16 | system automatycznego rozpoznania płaszczyzny serca ze śledzeniem skurczu komory i analizą ruchu poszczególnych segmentów | tak
17 | automatyczne śledzenie naczynia w trybie Color Doppler | tak
18 | współpraca z sondą przezprzełykową | tak
III | Wymagania dotyczące terminu dostawy, warunków gwarancji, serwisu i szkolenia
1 | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i instruktażu z obłsugi aparatu do 42 dni od daty zawarcia umowy. | tak
2 | Konfiguracja usg na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | tak
3 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym liczony od dnia podpisania protokołu z zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia | tak, podać (jeśli oferowany jest dłuższy okres)
4 | Przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością 1 raz w roku. Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | tak
5 | Szkolenie w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla maksymalnie 6 osób w siedzibie Zamawiającego, obejmujące w szczególności następujacy zakres: echokardiografii przezklatkowej z elementami echokardiografii przezprzełykowej, zakończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania tych badań | tak
6 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na użytkowanie zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje oprogramowanie, które niezbędne jest do prawidłowego i pełnego korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i przeznaczeniem. | tak
Wskazówki: 1. *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty; 2. **) W kolumnie "Oferowane parametry-odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego: • „TAK” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK • „TAK, podać”- należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego ambulansu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego; 3. Niewpisanie w kolumnie nr 4 potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty. 4. Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie parametru z wymaganą minimalną wartością/zakresem.