COZL/DZP/MBK/3411/PN-115/24

Załącznik nr 9  - Zestawienie parametrów granicznych dla analizatorów biochemicznych

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana/ Odpowiedź Wykonawcy/Opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory w pełni automatyczne, do oznaczeń rutynowych i cito oraz system preanalityczny. Analizatory i system preanalityczny pochodzą od tego samego producenta. Analizator główny fabrycznie nowy rok produkcji 2023/2024. Rok produkcji drugiego analizatora oraz oferowanego systemu preanalitycznego – nie starszy niż 2021. Podać pełną nazwę aparatu, Producent W przypadku gdy analizator jest nastołowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiedni stół. | Tak |  |
| 2 | Analizatory, główny o wydajności mon. 2000 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i 900 oznaczeń ISE a dodatkowy o wydajności min. 800 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i 400 oznaczeń ISE | Tak |  |
| 3 | Analizatory biochemiczne pracujące systemie tzw. ”mokrej chemii” | Tak |  |
| 4 | Analizatory pracujące całodobowo, w trybie „pacjent po pacjencie” | Tak |  |
| 5 | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy analizatora | Tak |  |
| 6 | Każdy analizator posiada wbudowany zintegrowany bezobsługowy moduł ISE pozwalający na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chlorków metodą potencjometrii pośredniej z możliwością wymiany pojedynczych elektrod. | Tak |  |
| 7 | Kalibracja elektrolitów- automatyczna, jeśli nie to nie częściej niż raz na 24 godziny | Tak |  |
| 8 | Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca uwzględnia trwałość zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora. | Tak |  |
| 9 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego. | Tak |  |
| 10 | Minimum 60 miejsc na odczynniki w każdym analizatorze. Analizatory pracujące z wykorzystaniem tych samych odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 11 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym znajdującym się w Laboratorium -podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Podłączenie analizatorów do LIS w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż w terminie 7 dni od daty instalacji. Podłączenie nie może odbywać się w sposób zdalny. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w laboratorium Zamawiającego. Zamawiający posiada: Moduł Laboratorium; Oprogramowanie InfoMedica producenta Asseco Poland S.A. | Tak |  |
| 12 | Wykonawca zapewni 2 stacje robocze do analizatorów o porównywalnych parametrach: Stacja robocza i5-11600 16GB 512GB SSD+1TB P620 DVD vPro W10P GW 5Y OS Monitor GW2780 27. FHD. panel IPS. DP/VGA/HDMIx | Tak |  |
| 13 | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych. | Tak |  |
| 14 | Możliwość oznaczania wszystkich parametrów podanych w załączniku nr 2 | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykonywania oznaczeń dla różnego materiału biologicznego –surowica, osocze, mocz, hemolizat lub krew pełna. | Tak |  |
| 16 | Wykonawca określi dla każdego parametru ( dla każdego analizatora oddzielnie) nieprecyzyjność w warunkach powtarzalności przy N=20. Wykonanie i obliczenia przez Wykonawcę i na jego koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od instalacji analizatora. | Tak |  |
| 17 | Możliwość umieszczania na pokładzie analizatora głównego jednorazowo min.400 próbek i analizatora dodatkowego jednorazowo min. 150 próbek. Analizatory wyposażone w podajniki próbek z możliwością ciągłego dostawiania próbek w statywach. | Tak |  |
| 18 | Automatyczny system rozcieńczania próbek przekraczający górny zakres liniowości danego oznaczenia | Tak |  |
| 19 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny | Tak |  |
| 20 | Kuwety reakcyjne wielorazowe termostatowane wodą lub powietrzem | Tak |  |
| 21 | Stacja uzdatniania wody o wydajności odpowiedniej do potrzeb analizatorów. | Tak |  |
| 22 | Analizatory wyposażone w drukarkę zewnętrzną , UPS, podczytujące pacę analizatorów minimum 30 minut oraz trzy stacje robocze do LSI wraz z oprogramowaniem | Tak |  |
| 23 | Wymagane jest, aby oferowane analizatory, stosowane w nich odczynniki, kalibratory, i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta. | Tak |  |
| 24 | Wykonawca zapewnia materiały kontrolne o tym samym numerze serii przez minimum 12 miesięcy | Tak |  |
| 25 | Dołączenie, wraz z pierwszą dostawą wyczerpującej instrukcji obsługi , konserwacji i usuwania problemów | Tak |  |
| 26 | Podać w ofercie bezpośrednie telefoniczne numery kontaktowe do minimum 3 osób z serwisu , które posiadają certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń w zakresie oferowanych analizatorów biochemicznych. | Tak |  |
| 27 | Podać w ofercie bezpośrednie telefoniczne numery kontaktowe przynajmniej do jednego specjalisty aplikacyjnego do danego aparatu. | Tak |  |
| 28 | Materiały kontrolne powinny posiadać wyznaczone wartości dla oferowanych analizatorów | Tak |  |
| 29 | Dla wszystkich parametrów przedstawionych w załączniku nr 2 kontrola wewnątrzlaboratoryjna codziennie na 2 poziomach, dla hemoglobiny glikowanej i parametrów oznaczanych w moczu – raz w tygodniu na 2 poziomach | Tak |  |
| 30 | W ramach umowy Wykonawca zapewni obsługę techniczną przez cały okres trwania umowy- uwzględniającą koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Przynajmniej raz na 6 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy serwisowe – wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 12- 20 | Tak |  |
| 31 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - przez cały okres obowiązywania umowy - minimum 2 razy w miesiącu na wszystkie zawarte w załączniku nr 2 parametry. W przypadku braku w kontroli któregoś z parametrów Wykonawca proponuje inną kontrolę zewnątrzlaboratoryjną. | Tak |  |
| 32 | Dostarczenie przeszkolonym pracownikom laboratorium świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury. | Tak |  |
| 33 | Dostarczenie pełnej i wyczerpującej instrukcji techniki wykonywanych badań oraz kalibracji w języku polskim | Tak |  |
| 34 | Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń (10 osób): wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator, | Tak |  |
| 35 | Czas dostawy analizatorów nie dłuższy niż 3 tygodnie od podpisania umowy | Tak |  |
| 36 | Czas naprawy analizatora do 12 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii - w przypadku nie usunięcia awarii i braku możliwości wykonywania badań w laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz lub dostarczy analizator zastępczy. | Tak |  |
| 37 | Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania w formie papierowej każdej zmiany wersji ulotek odczynnikowych jeśli ma to zastosowanie w terminie 2 tygodni od ich wejścia do użytkowania w Polsce | Tak |  |
| 38 | Wydajność systemu preanalitycznego (sortera) min 1200 probówek/h | Tak |  |
| 39 | Rozpoznawanie probówek różnych producentów | Tak |  |
| 40 | Automatyczne, selektywne, odkorkowywanie probówek – zdejmowanie korków wciskanych jak i zakręcanych | Tak |  |
| 41 | Automatyczne wstawianie sortowanych probówek bezpośrednio na statywy analizatorów które aktualnie znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 42 | Rozpoznawanie kształtu, rozmiaru oraz koloru korka – z dokumentacją zdjęciową od frontu i z góry probówki. Wymagane załączenie firmowych ulotek i zdjęć, jako potwierdzenie spełniania zapisów | Tak |  |

*- wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania