## ZADANIE1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.65.1.2023
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, noży plazmowych oraz wszczepialnych rejestratorów arytmii z modułem do zdalnego przesyłania danych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) dostarczyć Zamawiającemu do używania na czas trwania umowy generatora do noża plazmowego, zwanego dalej urządzeniem, 2) umożliwić Zamawiającemu zdalny dostęp do będącego własnością Wykonawcy Systemu monitorowania arytmii u pacjentów (kontrola on-line). 3) utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 4) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ....................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATOR DDDR
1. | Dopuszczony do badań MRI 3 T
2. | Żywotność stymulatora min. 8 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga max. 30 [g]
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5 – 7,0 V
6. | Szerokość impulsu (A/V) minimalny zakres 0,2 – 1,5 ms
7. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 mV
8. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 mV
9. | Odstęp AV programowany w zakresie minimum 30 – 325 (PAV i SAV)
10. | Automatyczny PVARP
11. | Okres refrakcji A/V minimalny zakres 200-400 ms
12. | Program nocny
13. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
14. | Funkcje arytmiczne – min. 3
15. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
16. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji
17. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
18. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
TABELA NR 2
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATOR SSIR
1. | Dopuszczony do badań MRI 3 T
2. | Żywotność stymulatora min. 8 lat ( nastawy nominalne)
3. | Masa poniżej 30 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Tryb stymulacji SSI ( AAI/VVI), SSIR (AAIR/VVAIR), SST
TABELA NR 3
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATORY CRT-P pro MRI
1. | Dopuszczony do badań MRI 3 T
2. | Żywotność stymulatora min. 5 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga max. 31 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Amplituda impulsu minimalny wymagany zakres 0,5 – 8,0 V
6. | Szerokość impulsu (A/V) – minimalny wymagany zakres 0,5 – 1,0 ms
7. | Czułość prawokomorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 mV
8. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 4,0 mV
9. | Czas refrakcji przedsionkowej - Auto PVARP
10. | Możliwość programowania opóźnienia V-V
11. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory
12. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca
13. | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dopasowująca parametry stymulacji do zamierzonego progu stymulacji
14. | Możliwość stymulacji lewokomorowej (LV) bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody prawokomorowej (RV)
15. | Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi
16. | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF
TABELA NR 4
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR (ICDVR, ICDDR, CRTD) Z BEZPRZEWODOWĄ KOMUNIKACJĄ Z PROGRAMATOREM I Z ŁĄCZNIKIEM DF1/DF4 DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. | Dopuszczony do badań MRI 3 T
2. | Żywotność kardiowertera-defibrylatora min. 5 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga poniżej 85 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Energia defibrylacji 35 J lub więcej
6. | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy ( VF, VT, FVT)
7. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy, w tym ATP w strefie VF
8. | Tryb stymulacji AAI-DDD – stymulacja w trybie przedsionkowym z zabezpieczeniem stymulacji komory w razie wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia (dla urządzenia dwujamowego)
9. | Elektrody defibrylujące aktywne/pasywne – do wyboru przez Zamawiającego
10. | Urządzenia dostępne z gniazdami DF1 lub DF4 do wyboru przez Zamawiającego
11. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem
12. | Elektrody do stymulacji LV bipolarne OTW o grubości maksymalnej 5,3F – minimum dwa rodzaje
13. | Możliwość programowego wyłączenia coila SVC
TABELA NR 5
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – ELEKTRODY I CEWNIKI WPROWADZAJĄCE ELEKTRODĘ DO PĘCZKA HISA; ELEKTRODY SENSE/PACE DO STYMULACJI PRAWEJ KOMORY I PRAWEGO PRZEDSIONKA
Elektrody sense/pace do stymulacji prawej komory i prawego przedsionka
1. | Polarność |  |  |  | Dwubiegunowa
2. | Mocowanie |  |  |  | Bierne lub czynne do wyboru przez Zamawiającego
3. | Kształt elektrody |  |  |  | Proste lub J-kształtne do wyboru przez Zamawiającego
4. | Długość (cm) |  |  |  | Do wyboru przez Zamawiającego minimum 52 cm
5. | Rodzaj izolacji |  |  |  | Silikon lub poliuretan
6. | Wydzielanie sterydów |  |  |  | TAK
7. | Dopuszczenia do badań MRI 1,5 T |  |  |  | TAK
Elektrody do stymulacji lewej komory
1. | Elektrody do LV minimum 4 typy i czterepolowe minimum 3 typy pro MRI
2. | Elektrody do LV typu „over-the-wire” unipolarne/bipolarne/quadripolar do wyboru przez Zamawiającego, pro MRI
Elektrody do stymulacji pęczka Hisa
1. | Elektroda o średnicy poniżej 4,5 Fr
2. | 3 długości elektrod do wyboru przez Zamawiającego
3. | Element mocowania wkrętaka
Cewniki do wprowadzania elektrod do pęczka Hisa
1. | Dostępnych 7 krzywizn cewnika
2. | Dostępny cewnik sterowalny
TABELA NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stymulator dwujamowy DDDR dopuszczony do badań MRI | szt. | 370 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Stymulator dwujamowy DDDR z wydłużonym okresem żywotności baterii ( min. 14 lat) dopuszczony do badań MRI | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Stymulator jednojamowy SSIR dopuszczony do badań MRI | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Elektrody stymulacyjne kompatybilne z MRI | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Stymulator resynchronizujący CRT-P | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Stymulator resynchronizujący CRT-P | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Elektroda OTW - 2 polowa do stymulacji lewej komory | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Elektroda OTW - 4 polowa do stymulacji lewej komory | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Elektroda do stymulacji pęczka Hisa | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Zestaw cewników do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej - model do wyboru wraz z igłą i liderem | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Cewnik do subselekcji żył | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Zestaw cewników o stałej krzywiźnie do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa - model do wyboru wraz z igłą i liderem | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Cewnik sterowalny do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa - wraz z igłą i liderem | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Lider hybrydowy do wprowadzania elektrod OTW - prowadnik | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Mandryn/Stylet | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Zaślepki gniazd DF1 kapturki na elektrody | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Zaślepki gniazd IS1 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Zatyczka (kapturek) izolujący elektrody | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Wkrętaki do elektrod aktywnych - | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Śrubokręt do mocowania elektrod | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Kardiowerter- defibrylator jednojamowy DF1/DF4 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z monitorowaniem migotania przedsionków DF4 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy DF1/DF4 z rozpuszczalną wkładką antybakteryjną celem ochrony infekcji loży | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Kardiowerter defibrylator dwujamowy DF1/DF4 | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Rozpuszczalna wkładka antybakteryjna do ochrony infekcji loży | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący DF1/DF4 kompatybilny z elektrodą do stymulacji lewej komory dwu lub czteropolową ( do wyboru przez Zamawiającego) z dopuszczeniem do badań MRI w polu 3T bez stref wykluczenia | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością wielopunktowej stymulacji LV | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Elektroda do kardiowersji-defibrylacji dwukoilowa/jednokoilowa lub jednokoliowa podskórna DF1/DF4 | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Noże plazmowe | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Kable do pomiarów śródoperacyjnych z możliwością sterylizacji | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Papier do programatora | ryza | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Wszczepialny rejestrator arytmii wraz z modułem do zdalnego przesyłania danych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Nożyki do prowadników | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0