FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury badawczej”, 
nr postępowania 6/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry urządzenia * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej wraz z komputerem i niezbędnym do funkcjonowania oprogramowaniem – 1 zestaw. |  |  |
| - Urządzenie |  |  |
| 1 | Producent | ………………………………….. (należy podać) |
| 2 | Model | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | Analiza materiału w wymiennych wkładach zawierających żel do elektroforezy oraz barwnik fluorescencyjny | TAK / NIE* |
| 4 | Automatyczna identyfikacja rodzaju stosowanego wkładu oraz informacja o ilości rozdziałów pozostałych do przeprowadzenia | TAK / NIE* |
| 5 | Możliwość zaprogramowania analizy od 1 do 192 prób | TAK / NIE* |
| 6 | Próby pobierane automatycznie z płytek 96-dołkowych lub z pojedynczych probówek o poj. 0,1 ml oraz 0,2 ml | TAK / NIE* |
| 7 | Wymagana możliwość zastosowania mikroprobówek do pobierania niskich objętości próbki (całkowita objętość próby maksymalnie 1 µl) | TAK / NIE* |
| 8 | Źródło wzbudzenia: dioda LED lub laser | ………………………………….. (należy podać) |
| 9 | Rodzaj detekcji: fotopowielacz (PMT) lub element półprzewodnikowy | ………………………………….. (należy podać) |
| 10 | Technika rozdziału oparta na 1 kapilarze | TAK / NIE* |
| 11 | Co najmniej 2 kanały detekcji | ………………………………….. (podać ilość) |
| 12 | Czas rozdziału: 1-20 minut (w zależności od zastosowanej metody) | TAK / NIE* |
| 13 | Czułość min. do 10 pg/µl w warunkach standardowych oraz 5 pg/µl dla próbek rozpuszczonych w wodzie bidestylowanej; | TAK / NIE* |
| 14 | Minimalna objętość próby: 10 µl /20 µl /1 µl w zależności od zastosowanych probówek | TAK / NIE* |
| 15 | Zużycie próby poniżej 0,01 µl | TAK / NIE* |
| 16 | Zakres rozdziału DNA: - 20-5000 bp z rozdzielczością nie gorszą niż 1-4 bp - 20-50 000 bp z rozdzielczością nie gorszą niż 15 bp | ………………………………….. (podać zakres) |
| 17 | Zakres rozdziału RNA: 20-6000 nt | ………………………………….. (podać zakres) |
| 18 | System zawiera dwa moduły do pomiaru stężenia DNA i RNA w objętości próbki 0,3 µl w zakresie od 5 do 7500 ng/µl przy długości drogi optycznej 0,07 mm sterowane niezależnym ekranem dotykowym | TAK / NIE* |
| 19 | Zakres ciągłej rejestracji widma: od 200 do 650 nm | ………………………………….. (podać zakres) |
| 20 | Złącza: USB A, USB B, HDMI, Ethernet i WLAN | TAK / NIE* |
| 21 | Karta Wi-Fi, dzięki której urządzenie może być używane jako klient sieci lokalnej lub jako Hotspot | TAK / NIE* |
| 22 | Możliwość prowadzenia rozdziałów ilościowych w zakresie 10-1500 bp z rozdzielczością 1-4 bp, czas rozdziału ilościowego maksimum od 3 do 5 minut | TAK / NIE* |
| 23 | System musi zawierać zestaw startowy złożony z wkładów do analizy DNA z rozdzielczością 4-10 bp umożliwiających przeprowadzenie 1600 rozdziałów oraz zestaw wkładów do analizy DNA z rozdzielczością 1-4 bp umożliwiających przeprowadzenie 1600 rozdziałów (łącznie 3200 rozdziałów) | TAK / NIE* |
| 24 | Dostępne w ofercie producenta wkłady do rozdziału DNA przeznaczone do analiz standardowych, analiz o wysokiej rozdzielczości (minimum 1-4 bp), analiz szybkich pozwalających na rozdział mieszaniny DNA w ciągu maksimum 1-2 minut oraz analiz dużych fragmentów DNA do 50 000 bp przy LOD min. 0,1 ng/μl. Każdy wkład do rozdziału musi zawierać w komplecie bufor do przygotowywania próbek, bufor do prowadzenia rozdziału oraz markery kalibracyjne długości fragmentów. | TAK / NIE* |
| 25 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK / NIE* |
| 26 | Wymiary urządzenia maks: 108x145x180cm | ……………………………… (podać wymiar w cm) |
| 27 | Masa urządzenia maks: 45 kg | ……………………………… (podać masę w kg) |
| 28 | Gwarancja: 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Oprogramowanie |  |  |
| 29 | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej: - kontrolę procesu rozdziału - podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek oraz porównanie wyników z kilku rozdziałów na jednym wykresie - eksport otrzymanych wyników do arkusza kalkulacyjnego oraz pliku pdf. - ocenę czystości genomowego DNA - jakościową i ilościową analizę produktów reakcji PCR - wyznaczenie stężenia produktów reakcji PCR - ocenę bibliotek DNA przed sekwencjonowaniem - ocenę stopnia integralności RNA - prezentację wyników rozdziału co najmniej w formie elektroforegramu, obrazu żelu oraz tabeli - pomiar dsDNA, ssDNA, RNA i oligonukleotydów - pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych za pomocą wybranych barwników - automatyczne przeliczanie stężeń na podstawie wprowadzonych krzywych - wyznaczenie stosunku absorbancji przy dwóch wybranych długościach fali - metody kinetyczne (wyznaczanie A/min, stężenia A/min x współczynnik oraz współczynnika korelacji) - możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych kalibracji - możliwość wybierania grup długości fali, przy jakich ma być wykonany pomiar - wyznaczanie widma w wybranym zakresie długości fali - możliwość tworzenia własnych metod pomiaru | TAK / NIE* ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania) |
| 30 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Komputery przenośne – 2 szt. |  |  |
| 31 | Dwa komputery przenośne sterujące systemem wraz z oprogramowaniem oraz systemem operacyjnym min. Windows 10. Parametry techniczne komputerów kompatybilne z urządzeniem. | TAK / NIE* ………………………………….. (podać nazwę producenta i model komputerów przenośnych) |
| 32 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.