OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komora hiperbaryczna – 1 szt.

Model: ………………………………………………..

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

| Lp | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Komora hiperbaryczna jednoosobowa w pełni akrylowa, przeznaczona dla celów terapeutycznych u ludzi, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi | TAK |  |
| 2 | Komora cylindryczna, na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 3 | Objętość wewnętrzna komory powinna pomieścić wygodnie jednego pacjenta w pozycji leżącej, na wznak, z możliwością regulowania oparcia | TAK |  |
| 4 | Komora wyposażona w przezroczysty cylinder akrylowy na całej długości, umożliwiający podgląd całego chorego, redukujący poczucie klaustrofobii | TAK |  |
| 5 | Komora hiperbaryczna wyposażona w przeźroczysty cylinder akrylowy na całej długości, umożliwiający podgląd całego pacjenta, redukujący poczucie klaustrofobii | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie robocze tlenu minimum 2,0 ATA | TAK |  |
| 7 | Komora zasilana prądem zmiennym o mocy 220-240W, 50 HZ | TAK |  |
| 8 | Komora regulowana w zakresie kompresji i dekompresji, ciśnienia roboczego plateau, przepływu tlenu manualnie, przez operatora | TAK |  |
| 9 | Wysokość całkowita komory do 1650mm | TAK |  |
| 10 | Całkowita długość komory do 2670mm | TAK |  |
| 11 | Całkowita szerokość do 1300mm | TAK |  |
| 12 | Średnica wewnętrzna cylindra komory do 940 mm | TAK |  |
| 13 | Długość wewnętrzna cylindra komory do 2300mm | TAK |  |
| 14 | Wewnętrzna objętość cylindra komory min. 1,3 m3 | TAK |  |
| 15 | Maksymalny ciężar komory do 1500 kg | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyposażenia komory w drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie | TAK |  |
| 17 | Maksymalny ciężar pacjenta co najmniej 220kg | TAK |  |
| 18 | Temperatura pracy w zakresie od 00C do 380C | TAK |  |
| 19 | Ciśnienie gazu szpitalnego – tlenu w zakresie 3,4 – 6,2 bar = 50 - 90 psi | TAK |  |
| 20 | Szybkość wentylacji komory w zakresie 125 – 385 l/min | TAK |  |
| 21 | Szybkość zmiany ciśnienia w zakresie 0,07 – 0,34 bar/min | TAK |  |
| 22 | Czas awaryjnej dekompresji do ciśnienia 1 ATA maksymalnie do 100 sek | TAK |  |
| 23 | Doposażenie komory w otwory penetracyjne, co najmniej 1 dla minimum 1 linii infuzyjnej do wlewów dożylnych | TAK |  |
| 24 | Doposażenie o dostępy do podłączeń urządzeń mierzących ciśnienie tętnicze krwi i zapis EKG | TAK |  |
| 25 | Manometr wskazujący aktualne ciśnienie robocze w komorze w panelu sterowania | TAK |  |
| 26 | Manometr ustawionego ciśnienia tlenu w komorze | TAK |  |
| 27 | Wskaźnik przepływu tlenu w panelu sterowania | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie stężenia zawartości tlenu za pomocą czujnika | TAK |  |
| 29 | Wskaźnik czas trwania zabiegu | TAK |  |
| 30 | Przycisk awaryjny umożliwiający alarmową dekompresję komory w panelu sterowania | TAK |  |
| 31 | Wbudowany w obudowę komory panel sterowania łączności pacjent – operator o następującej konfiguracji: włącznik główny systemu komunikacji, regulacja głośności głośnika wewnątrz komory, regulacja głośności głośnika na zewnątrz komory, możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy pacjentem, a operatorem przy użyciu słuchawki z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem, diody wskaźnikowe łączności z pacjentem, panel komunikacyjny zabezpieczony dodatkowym akumulatorem umożliwiającym utrzymanie kontaktu głosowego przy braku zasilania, co najmniej na 15minut. | TAK |  |
| 32 | Wózek transferowy leżący służący do przewozu pacjenta, regulowany automatycznie za pomocą pilota, regulowane oparcie | TAK |  |
| 33 | Wszystkie elementy wewnętrzne komory winny być wykonane z materiałów mogących mieć kontakt z tlenem, materiałów nie elektryzujących się. | TAK |  |

|  | Warunki gwarancji: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancyjny 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
| 3 | Instruktaż z obsługi urządzenia nieodpłatne | TAK |  |

……………………………………………… podpis Wykonawcy