## Arkusz1
ZAKRES NR 4 – Lampa operacyjna dwuczaszowa szt. 1
Załącznik 1B Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- Wpisuje Wykonawca (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”)
ZAKRES NR 1 – Lampa operacyjna dwuczaszowa szt. 1
1 | Dwuczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa | TAK/podać
2 | Napięcie zasilania 230 V 50Hz / opcja z separacją 24V DC / | TAK/podać
3 | Maksymalne natężenie oświetlenia jednej czasy - 160 000 lux z odległości 1 m. Regulacja natężenia oświetlenia od 5% do 100% dla każdej czaszy | TAK/podać
4 | Regulacja średnicy pola operacyjnego na jednej czaszy w minimum trzech krokach od 24 cm do 34 cm | TAK/podać
5 | Czasza w formie nerki o wymiarach maks 640mm x 500mm | TAK/podać
6 | Wskaźnik oddawania barw światła Ra 95 | TAK/podać
7 | Regulowana temperatura barwowa w zakresie od 3800 K do 4800 K | TAK/podać
8 | Przyrost temperatury w okolicy głowy obsługującego nie więcej jak 1º C | TAK/podać
9 | Średnica pola roboczego dla d10 – 240 mm, dla d 50 – 125 mm | TAK/podać
10 | Wgłębność oświetlenia w zakresie L1 140 cm, L2 80 cm | TAK/podać
11 | Ilość diod dla czaszy 94 bez modułów | TAK/podać
12 | Maksymalne natężenie napromieniowania 345W/m2/100klx | TAK/podać
13 | Stopień ochrony obudowy – IP 54 | TAK/podać
14 | Pobór mocy przez czaszę nie więcej niż 70 W | TAK/podać
15 | Rodzaj źródła światła – LED nienagrzewające się | TAK/podać
16 | Jednorodna obudowa z aluminium o grubości maks 45 mm | TAK/podać
17 | Oświetlenie endoskopowe zielone | TAK/podać
18 | Lampa wyposażona w prostą w obsłudze regulację natężenia światła | TAK/podać
19 | Zdejmowane uchwyty nadające się do sterylizacji | TAK/podać
20 | Panel sterujący umieszczony przy czaszach lamp | TAK/podać
21 | Lampa wyposażona w jeden niesterylny uchwyt w obrębie czaszy | TAK/podać
22 | Bezawaryjny czas pracy wynoszący około min 50 000 h | TAK/podać
23 | W cenie lampy, montaż w miejscu eksploatacji | TAK/podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać min. 24 miesiące - 0 pkt., 36 miesiące - 10 pkt.
2 | Instalacja aparatu | TAK
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | TAK
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK
INNE INFORMACJE
11 | Model | Podać
12 | Producent | Podać
13 | Kraj pochodzenia | Podać
14 | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowy | TAK/podać
15 | Aparat medyczny nowy wg wymagań normy EN 60601-2-41:2000 | TAK
16 | Oznakowany znakiem CE | TAK
17 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK
18 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | TAK
ZAKRES NR 5 – Wózek regał mobilny do przewozu kontenerów z instrumentarium szt. 2
Załącznik 1B Zakres nr 5 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- Wpisuje Wykonawca (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”)
POZ. 1. - Wózek 2-blatowy na narzędzia chirurgiczne używane w trakcie operacji szt. 3
1 | Wymiary zewnętrzne stolika min. 900 x 500mm | TAK, podać
2 | Wysokość blatu roboczego min. 1370mm | TAK, podać
3 | Konstrukcja stolika wykonana ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej. (gat. 1.4301) | TAK, podać
4 | Cztery koła o średnicy minimum 100mm w tym dwa z blokadą; obrotowe 360st. | TAK, podać
5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
6 | Stolik zabezpieczony odbojnikami z tworzywa sztucznego umieszczonymi nad każdym kółkiem | TAK
7 | Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku, ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK
8 | Stolik wyposażony w cztery blaty wykonane ze stali nierdzewnej z ogranicznikami z dwóch stron uniemożliwiającymi zsuwanie się przedmiotów. | TAK
9 | Półki bezpieczne - krawędzie uniemożliwiajace skaleczenie się personelu, dodatkowo od spodu wzmacniający wspornik ze stali nierdzewnej | TAK
10 | Na krótszym boku wózka relingi nierdzewne uniemożliwiające zsuwanie się przedmiotów | TAK
11 | Konstrukcja spawana | TAK
12 | Odległość między blatami min. 320mm | TAK, podać
13 | Wymagane świadectwo jakości zdrowotnej | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać min. 24 miesiące - 0 pkt., 36 miesiące - 10 pkt.
2 | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowy | TAK/podać
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | TAK
4 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK
ZAKRES NR 6 – Wózek 2-blatowy na wanienki dezynfekcyjne szt. 2
Załącznik 1B Zakres nr 6 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- Wpisuje Wykonawca (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”)
POZ. 1. - Wózek 2-blatowy na wanienki dezynfekcyjne szt. 2
1 | Stolik oddziałowy wyposażony w: 1 x blat 740x410x10mm (+/- 20 mm), 1 x półka 655x410x10mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
2 | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: szerokość: 835 mm (+/- 20 mm), głębokość: 455 mm (+/- 20 mm), wysokość: 880 mm (+/- 20 mm). | TAK, podać
3 | Wysokość od podłoża do blat: 800 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
4 | Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: szerokość: 640 mm (+/- 20 mm), głębokość: 385 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
5 | Wymiary półki: szerokość: 655 mm (+/- 20 mm), głębokość: 410 mm (+/- 20 mm), wysokość: min. 10 mm. | TAK, podać
6 | Wymiary powierzchni użytkowej półki: szerokość: 630 mm (+/- 20 mm), głębokość: 385 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
7 | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. | TAK
8 | Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. | TAK
9 | Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK
10 | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości minimum 6 mm | TAK, podać
11 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą | TAK, podać
12 | Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min. 12 miesiący | TAK/podać min. 12 miesiący - 0 pkt., 24 miesiące - 10 pkt.
2 | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowy | TAK/podać
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | TAK
4 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK
Wymagane dokumenty:
1 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | TAK
2 | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | TAK
ZAKRES NR 7 – Wózek 2-blatowy na narzędzia chirurgiczne używane w trakcie operacji szt. 3
Załącznik 1B Zakres nr 7 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- Wpisuje Wykonawca (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”)
POZ. 1. - Wózek 2-blatowy na narzędzia chirurgiczne używane w trakcie operacji szt. 3
1 | Wymiary zewnętrzne stolika min. 900 x 560mm | TAK/podać
2 | Wysokość blatu roboczego min. 840mm | TAK/podać
3 | Konstrukcja stolika wykonana ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej. (gat. 1.4301) | TAK/podać
4 | Cztery koła o średnicy minimum 100mm w tym dwa z blokadą; obrotowe 360st. | TAK/podać
5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak
6 | Stolik zabezpieczony odbojnikami z tworzywa sztucznego umieszczonymi nad każdym kółkiem | Tak
7 | Stolik składający się z 2 poziomów (górny blat przetłoczony czterostronnie z blachą o grubości min. 1,5mm; dolna półka - bezpieczna, krawędzie uniemożliwiające skaleczenie się personelu. Dodatkowo od spodu blaty wzmocnione wspornikami nierdzewnymi | Tak
8 | Całość konstrukcji spawana | Tak
9 | Wykończenie matowe | Tak
10 | Odległość między blatami min. 800mm | TAK/podać
11 | Wymagane świadectwo jakości zdrowotnej | Tak
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać min. 24 miesiące - 0 pkt., 36 miesiące - 10 pkt.
2 | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowy | TAK/podać
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | TAK
4 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK
ZAKRES NR 8 – Aparat do neuromonitoringu szt. 1
Załącznik 1B Zakres nr 8 Parametry techniczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | parametr wymagany/(graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- Wpisuje Wykonawca (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”)
POZ. 1. - Aparat do neuromonitoringu szt. 1
1 | Aparat służący do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej z możliwością rozszerzenia o neuromonitoring w chirurgii kolorektalnej. | TAK, podać
2 | Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami touchproof do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4,5m – 1 sztuka | TAK, podać
3 | Interfejs pacjenta, służący do podłączenia elektrod odbiorczych i stymulacyjnych z możliwością zawieszenia na szynie stołu operacyjnego. Podłączenie elektrod do interfejsu pacjenta bez konieczności bezpośredniego łączenia elektrod z monitorem. | TAK, podać
4 | Monitor wyposażony w min. 6 kanałów roboczych | TAK, podać
5 | Urządzenie wyposażone w min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem stymulacji od min. 0,01 do 25mA. Zakres regulacji częstotliwości impulsów min. od 1 do 60 Hz, skok co 1 Hz – do wybory przy pomocy oprogramowania. | TAK, podać
6 | Urządzenie posiadające kolory ekran LCD min. 12 cali max. 14 cali, multidotykowy | TAK, podać
7 | Procedury zdefiniowane dla różnych specjalności, nie wymagające nanoszenia zmian w ustawionych parametrach. Możliwość stworzenia nowych; indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika. | TAK, podać
8 | Regulacja stymulacją przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz panelu dotykowego | TAK, podać
9 | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja kontroli na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – min. wizualny lub dźwiękowy | TAK, podać
10 | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK, podać
11 | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK, podać
12 | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | TAK, podać
13 | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK, podać
14 | Automatyczne wykrywanie oraz eliminowanie artefaktów, zakłóceń | TAK, podać
15 | Sygnalizacja dźwiękowa dla każdej stymulacji elektrodą stymulującą. Różnorodne dźwięki podczas stymulacji tkanki nerwowej oraz stymulacji obszarów, w których nerwy się nie znajdują. | TAK, podać
16 | Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną min. 14GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK, podać
17 | Wydruk raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG | TAK, podać
18 | Eksportu do komputera całej bazy danych. Możliwość analizy graficznej w specjalnym programie zalecanym przez producenta urządzenia. | TAK, podać
19 | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych amplitudy i latencji przy wykresach | TAK, podać
20 | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK, podać
21 | Możliwość zatrzymania widoku ekranu za pomocą funkcji freezy | TAK, podać
22 | Potencjalne zagrożenie uszkodzenia nerwu sygnalizowane alarmem wizualnym kodowanym kolorystycznie i dźwiękowym- przy zastosowaniu elektrody do ciągłej stymulacji nerwów | TAK, podać
23 | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR | TAK, podać
24 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK, podać
25 | Wózek dedykowany pod aparaturę medyczna; metalowy, trzy półki, szuflada na przewody i akcesoria. Cztery koła w tym min. 2 z blokadą | TAK, podać
Oprzyrządowanie | Oprzyrządowanie
1 | Przewód przyłączeniowy do sondy stymulacyjnej wielorazowej bipolarnej, dł. przewodu min. 3m – 3 szt. | TAK, podać
2 | Zestaw różnokolorowych par elektrod igłowych do 4 kanałowego monitorowania nerwów w chirurgii laryngologicznej (dł. min. 15mm, dł. przewodu min. 2000mm, wtyczki touchproof – 200 par | TAK, podać
3 | Jednorazowa, sterylna elektroda igłowa uziemiająca (zielona) dł. igły min. 20mm, dł. przewodu min. 3m – 50 szt. | TAK, podać
4 | Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie min. 2,5x; dystans roboczy min. 400 mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK/podać min. 12 miesięcy - 0 pkt., 24 miesiące - 10 pkt.
2 | Instalacja aparatu | Tak
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny. | Tak
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak
SZKOLENIA
10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak
INNE INFORMACJE
11 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak
13 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem) | Tak
Uwagi i objaśnienia:
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowana będzie jako 0.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Miejscowość….......data…..............