Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych do ablacji

Nr sprawy Szp-241/ZP – 049/2023

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Przedmiot zamówienia – System do badań elektrofizjologicznych serca – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Umożliwiający rejestrację: 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanałów ciśnień, 4 kanałów markerów stymulatora oraz od min. 56 kanałów wewnątrzsercowych |  |
| 2 | Komputer: Procesory, 2GB RAM, dysk twardy minimum160GB SATA, napęd DVD-R Dual Layer, Monitory: 4 sztuki monitorów typu LCD co najmniej 21” o rozdzielczości 1600 x 1200. |  |
| 3 | 2 wózki jezdne do transportu, transformator izolujący |  |
| 4 | Możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi min. 25-400 mm/s |  |
| 5 | Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych z jakiegokolwiek kanału zapisanego w trakcie badania |  |
| 6 | Oprogramowanie udostępniające w czasie rzeczywistym wszystkie dane z generatora prądu RF; dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania |  |
| 7 | Możliwość przechwytywania obrazów z systemu RTG i systemów elektroanatomicznych bezpośrednio do systemu elektrofizjologicznego |  |
| 8 | Oprogramowanie umożliwiające zapis danych ablacji zarówno z dostępnych na rynku generatorów RF jak i kriokonsoli |  |
| 9 | Częstość próbkowania wzmacniacza 2 kHz |  |
| 10 | Stymulator zintegrowany z oferowanym systemem do rejestracji i analizy EKG, co najmniej 2 niezależne kanały stymulacji |  |
| 11 | Ustawienia stymulatora wyświetlane na ekranie monitora/ monitorów i ekranu dotykowego (touchscreen) jednocześnie |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(Imię  i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)