Zał. 1F do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 6 – Aparat elektrochirurgiczny

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.04.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0029/22-00 z dnia 14.02.2023 r.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych z wyposażeniem. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33161000-6  Urządzenia elektrochirurgiczne

33162000-3  Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

W poniższej części Załącznika „1F” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta , rok produkcji oferowanego Aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem: ............................................................................ |
| --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Aparat elektrochirurgiczny (1 szt.) |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną, z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  |  |
|  | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), lub z przystawką. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania Parametr punktowany: Aparat zintegrowany – 5pkt Aparat z przystawką – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego |  |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) Parametr punktowany: Regulacja kąta nachylenia – 5pkt Brak regulacji – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu Parametr punktowany: Regulacja jasności – 5 pkt Brak regulacji – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim |  |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy |  |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |  |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l |  |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
|  | Cięcie monopolarne z mocą min.400W |  |  |
|  | Minimum 7 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu Parametr punktowany: 8 rodzajów cięcia i więcej – 10 pkt. 7 rodzajów cięcia – 0 pkt |  |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia Parametr punktowany: 9 efektów i więcej - 5 pkt 8 efektów – 0 pkt |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W |  |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), |  |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W |  |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |  |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia |  |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l/min |  |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120W |  |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych |  |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej |  |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów |  |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  |  |
|  | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą min. 300W. Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych Parametr punktowany: 9 efektów i więcej - 10 pkt 8 efektów – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia. Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |
|  | Włącznik nożny dwuprzyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów z kablem o dł. 5m – 1 szt. |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 100 szt. |  |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. min. 5m – 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 4 szt. |  |  |
|  | Elektroda monopolarna wielorazowa do cięcia i koagulacji typu nóż prosty o dł. 25mm, kompatybilna z uchwytem 4mm – 4szt. |  |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, bagnetowe długość ok. 195mm, końcówka tępa 2mm – 2 szt. |  |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |  |  |
|  | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 2 szt. |  |  |
|  | Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |  |  |
|  | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa do cięcia – z końcówką nożową , dł. ok. 40mm, średnica 5mm – 1 szt. |  |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa do koagulacji – dł. ok. 100mm, średnica 5mm – 1 szt. |  |  |
|  | Elektroda bipolarna artroskopowa do waporyzacji, okrągła, dł. 170 mm z kablem o długości 3m przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |  |
|  | Elektroda bipolarna artroskopowa typu igła zagięta pod kątem 90°, z kablem o długości 3m przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |  |
|  | Elektroda bipolarna artroskopowa do waporyzacji, okrągła, wypukła, zagięta pod kątem 70°, średnica kulki 2,4mm, dł. 170 mm z kablem o długości 3m przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |  |
|  | Butla argonowa |  |  |
|  | Reduktor argonowy |  |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat min. 36 miesięcy (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem | kpl. | 1 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| RAZEM |  |  |  |

W przypadku, gdy część asortymentu objęta jest stawką 23% (np. butle) wypełnić podając część objętą różnymi stawkami VAT)

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym