## USG
Znak sprawy: SZP.251.5.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
USG DO SOR
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Strona w katalogu potwierdzajaca ofefrowany parametr
A | B | C | D | E | F
3 | Konstrukcja
1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
2 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
6 | Dynamika systemu | Min. 290 dB
7 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pix bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali
8 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach:góra-dół, lewo-prawo | TAK
9 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
10 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz.
11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów | 70 000 – 0 pkt.>70 000 – 10 pkt.
12 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
13 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
14 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 900 s
15 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,75 - 40 cm
16 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 300
17 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu
18 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
19 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt.
20 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
21 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości | 12 pasm częstotliwości – 0 pkt. >12 pasm częstotliwości – 10 pkt.
22 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
23 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
24 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
25 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
26 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
27 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s
28 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm
29 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni
30 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni
31 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
32 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK
33 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
34 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
35 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10
36 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
37 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
38 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
39 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
40 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
41 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
42 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
Archiwizacja obrazów
43 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB | TAK
44 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
45 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
46 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
47 | Videoprinter czarno-biały | TAK
48 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
49 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
50 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK
Funkcje użytkowe
51 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
52 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
53 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
54 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
55 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
56 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
57 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
58 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Kardiologicznych
b) | Transkranialnych
c) | Brzusznych
d) | Małych narządów
e) | Naczyniowych
f) | Ginekologicznych
g) | Śródoperacyjnych
h) | Mięśniowo-szkieletowych
i) | Ortopedycznych
Głowice ultrasonograficzne
59 | Głowica Transrektalna dwupłaszczyznowa Convex-Convex z centralnym kanałem biopsyjnym umożliwiającym wprowadzenie igły biopsyjnej pod min. trzema różnymi kątami | TAK
60 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 10,0 MHz
61 | Liczba elementów | Min. 190
62 | Promień skanu | Max. 10 mm
63 | Przystawka jednorazowego użytku 50 szt | TAK
64 | Automatyczny wielorazowy system biopsyjny 1 szt | TAK
65 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
66 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz
67 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. >900 elementów – 10 pkt.
68 | Szerokość pola skanowania | Max. 38 mm
69 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości
70 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK
71 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
72 | Liczba elementów | Min. 900
73 | Kąt skanowania | Min. 70 st.
74 | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. >10 pasm – 10 pkt.
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
75 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK
76 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 niezależnych kursorów | TAK
77 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 5,0 - 10,0 MHz, min. 256 elementów | TAK
78 | Możliwość rozbudowy o Elastografie fali poprzecznej tzw. Shear Wave | TAK
Inne
79 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK
80 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
81 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
USG Z ECHO
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Strona w katalogu potwierdzajaca ofefrowany parametr
A | B | C | D | E | F
Konstrukcja
1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK
2 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 500 000
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4
6 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2
7 | Dynamika systemu | Min. 310 dB
8 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cali
9 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK
10 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna | TAK
11 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali
12 | Zakres częstotliwości pracy aparatu | Min. od 2 MHz do 20 MHz.
13 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 72 000 obrazów
14 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK
15 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK
16 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 700 s
17 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK | 2 kursory – 0 pkt. powyżej – 5 pkt.
18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 39 cm | powyżej – 5 pkt.
19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70
20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu
21 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK
a) | B, B + B, 4 B
b) | M
c) | B + M
d) | D
e) | B + D
f) | B + C (Color Doppler)
g) | B + PD (Power Doppler)
h) | 4 B (Color Doppler)
i) | 4 B (Power Doppler)
j) | B + Color + M
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s
24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s
25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. powyżej – 10 pkt.
26 | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania | TAK
27 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK
28 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s
29 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
30 | Obrazowanie w trybie Color Doppler | TAK
31 | Zakres prędkości Dopplera kolorowego CD | Min.: +/- 4 m/s
32 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz
33 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK
34 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK
35 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK
36 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s
37 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz
38 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm
39 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni
40 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni
41 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni
42 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK
43 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 19 m/s (przy zerowym kącie bramki)
44 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK
45 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | min. 1-40 kHz
46 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK
47 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK
48 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK
49 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 8
50 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK
51 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK
52 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK
53 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK
54 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK
55 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK
56 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
57 | Automatyczny pomiar IMT | TAK
Archiwizacja obrazów
58 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK
59 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK
60 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK
61 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK
62 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
63 | Videoprinter czarno-biały | TAK
64 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK
65 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK
Funkcje użytkowe
66 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40
67 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20
68 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10
69 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK
70 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK
71 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK
72 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK
73 | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK
a) | Brzusznych | TAK
b) | Ginekologiczno-położniczych | TAK
c) | Małych narządów | TAK
d) | Naczyniowych | TAK
e) | Kardiologicznych | TAK
f | Śródoperacyjnych | TAK
g) | Mięśniowo-szkieletowych | TAK
h) | Pediatrycznych | TAK
i) | Ortopedycznych | TAK
Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji
74 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. Wymagane 2 sztuki | TAK
75 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
76 | Liczba elementów | Min. 600
77 | Kąt skanowania | Min. 70 st.
78 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | Powyżej – 5 pkt
79 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
80 | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
81 | Zakres częstotliwości pracy | min. 3,0 – 9,0 MHz.
82 | Liczba elementów | min. 600
83 | Kąt skanowania | min. 190 st. | Powyżej – 5 pkt
84 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości | Powyżej – 5 pkt
85 | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK
86 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK
87 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz.
88 | Liczba elementów | Min. 120
89 | Kąt skanowania | Min. 90 st.
90 | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości | Powyżej – 5 pkt
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
91 | Możliwość rozbudowy o sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm | TAK
92 | Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | TAK
93 | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK
94 | Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne | Min.190cm | 190 cm- 0pkt 200 cm i więcej- 5 pkt
95 | Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK
Inne
96 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK
97 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK

## Mobilne RTG
Znak sprawy: SZP.251.5.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
MOBILNE RTG
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Strona w katalogu potwierdzajaca ofefrowany parametr
A | B | C | D | E | F
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy | TAK
2 | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK
3 | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych | TAK
GENERATOR
4 | Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) | ≥ 30 kHz
5 | Moc [kW] | ≥ 30
6 | Maksymalny pobór prądu [A] | ≤ 16
7 | Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V | TAK
8 | Zakres napięć generatora [kV] | 40 – 125 kV (podać)
9 | Maksymalny prąd [mA] | ≥ 50-400
10 | Zakres [mAs] | <0.2 – >100
11 | Zakres [mAs] | <0.2 – >200
12 | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1,1
13 | Zintegrowany miernik dawki DAP | TAK
14 | Pilot zdalnej ekspozycji | TAK
LAMPA RTG
15 | Lampa z anodą wirującą (≥ 3000) | TAK
16 | Małe ognisko [mm] | ≤ 0,6
17 | Maksymalna moc na małym ognisku [kW] | ≥ 11
18 | Duże ognisko [mm] | ≤ 1,3
19 | Maksymalna moc na dużym ognisku [kW] | ≥ 32
20 | Pojemność cieplna anody | ≥ 100 kHU
21 | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | TAK
22 | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV bez miernika dawki DAP | TAK | Równe 3.0 mmAl – 0 pkt, Większe niż 3.0 mmAl– 5 pkt
23 | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV z miernikiem dawki DAP | TAK | Równe 3.3 mmAl – 0 pkt, Większe niż 3.4 mmAl– 5 pkt
24 | Oświetlenie pola operacyjnego ≥ 160 Lux | TAK
25 | Zakres obrotu lampy z kolimatorem | TAK
26 | Kolimator z minimum dwoma liniami lasera do ustawienia odległości SID 100 cm | +/- 180°
27 | Możliwość wyboru min 3 rodzajów filtracji wewnętrznej kolimatora. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem. | TAK
KOLUMNA
28 | Hamulec nożny ruchu wzdłużnego aparatu | TAK
29 | Hamulec nożny z funkcją blokady kół do jazdy na wprost | TAK
30 | System jezdny składający się z czterech kół jezdnych | TAK
31 | Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m [cm x cm] | Min. 40 x 40 cm
32 | Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania | TAK
33 | Długość kabla zasilającego [m] | ≥ 8
34 | Zakres ruchu ramienia lampy RTG wokół osi pionowej do osi aparatu [°] | ≥ 150
35 | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej | ≥+/- 90°
36 | Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] | ≥ 2150
37 | Minimalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] | ≤ 445
38 | Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość od płaszczyzny przedniej aparatu do osi ogniska lampy) [mm] | ≥ 1100
39 | Wymiary transportowe aparatu: [szer./wys. / dł.] | Podać
40 | Waga aparatu [kg] (≤ 245 kg) | TAK | Równe 245 kg – 0 pkt ≤ 240 kg – 5 pkt
Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka
41 | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 dla kasety 35x43 | ≤ 384,5 x ≤460,5 x ≤16mm
42 | Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70%
43 | Ilość wyjmowanych akumulatorów | Min 1 | 1 -0 pkt >1-5 pkt
44 | Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤3,4 kg | ≥3,4 kg -0pkt <3,4 kg-5 pkt
45 | Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) | ≤3,6 kg | ≥3,6 kg -0pkt <3,6 kg-5 pkt
46 | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 350 mm x 430 mm
47 | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2560 x 3070 pikseli
48 | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) | Podać
49 | Klasa ochronności IP | ≥ 65 | ≥67 -5 pkt <67-0 pkt
50 | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak
51 | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak
52 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm
53 | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,50 lp/mm
54 | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów
55 | Zakres energetyczny | 40-150 kV
56 | Ilość akumulatorów w zestawie | 2 szt
57 | Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności wyjmowania akumulatorów | Tak
58 | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | Tak
59 | Ładowanie akumulatorów detektora do 70% pojemności w czasie nie dłuższym niż 1 godziny. | Tak
60 | Ładowanie akumulatorów detektora do 100% pojemności w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. | Tak
61 | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh
62 | Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin
63 | Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin
64 | Czas pracy na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥ 15 godzin | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt.
65 | Tryb czuwania na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥ 16 godzin | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt.
66 | Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | TAK
67 | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg | <400 kg- 0 pkt ≥ 400 kg- 10 pkt
68 | Max obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg | <200 kg kg- 0 pkt ≥ 200 kg- 10 pkt
69 | Pamięć wewnętrzna detektora | ≥200 obrazów
Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka
70 | Wymiary detektora | ≤ 290x350x15 mm
71 | Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70%
72 | Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤2,20 kg | 2,20 kg -0pkt 2,16-1,19 kg- 2 pkt ≤2,15 kg-5 pkt
73 | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 253mm x 317 mm
74 | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2045 x 2560 pikseli
75 | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | Podać
76 | Klasa ochronności IP | ≥ 67
77 | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak
78 | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak
79 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 124 µm
80 | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 4,0 lp/mm
81 | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów
82 | Zakres energetyczny | 40-150 kV
83 | Ilość akumulatorów w zestawie | ≥1 szt.
84 | Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności wyjmowania akumulatorów | TAK
85 | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | TAK
86 | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh
87 | Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin
88 | Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin
89 | Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | TAK
90 | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg | <400 kg- 0 pkt ≥ 400 kg- 10 pkt
91 | Max obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg | <200 kg kg- 0 pkt ≥ 200 kg- 10 pkt
92 | Pamięć wewnętrzna detektora | ≤ 200 obrazów
Wyposażenie
93 | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu | TAK
94 | Współdzielenie oferowanych detektorów z posiadanym aparatem rtg typ. zawieszenie sufitowe | Podać | Nie- 0 pkt Tak- 30 pkt
Oprogramowanie do sterowania aparatem i obróbki zdjęć – 1 kpl.
95 | Producent | Podać
96 | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać
97 | Dedykowany komputer do osługi aparatu | Tak,
98 | Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 19 | Tak
99 | Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanym aparacie rtg typ. zawieszenie sufitowe i oferowanym aparacie mobilnym | Tak, opisać | Tak- 30 pkt Nie- 0 pkt
100 | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak
101 | Panel sterowania detektorami cyfrowymi i obróbki obrazu zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (predefiniowane parametry ekspozycji wybranej na panelu sterowania ciągiem obrazowym przekazywane na generator aparatu, parametry wykonanej ekspozycji zwracane do tagów Dicom zarejestrowanego obrazu ) | Tak
102 | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥2 szt.
103 | Licencja na odbieranie listy roboczej z systemu RIS | Tak
104 | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak
105 | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak
106 | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak
107 | System obsługujący detektory bezprzewodowe | Tak
108 | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak
109 | Interfejs oprogramowania medycznego sterowania detektorami cyfrowymi i obróbki obrazu w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak
110 | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak
111 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak
112 | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak
113 | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak
114 | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak
115 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak
116 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak
117 | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak
118 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak
119 | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak
120 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 2 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak
121 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak
122 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak
123 | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak
124 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: | Tak
a) | - kaseta/obraz zidentyfikowany | Tak
b) | - obraz wydrukowany | Tak
c) | - obraz zarchiwizowany | Tak
d) | - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak
125 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak
126 | Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak
127 | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak
128 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak
129 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak
130 | Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | Tak
131 | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajow różnych predefiniowanych ekspozycji | Tak
132 | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) | Tak
a) | -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym | Tak
b) | - Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak
133 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak
134 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak
135 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak
136 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak
137 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak
138 | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak
139 | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak
140 | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak
141 | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak
142 | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak
143 | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak
144 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak
145 | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak
146 | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak
147 | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak
148 | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak
149 | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak
150 | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak
151 | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak
152 | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak
153 | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak
154 | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań doroslych | Tak
155 | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna) ,z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa | Tak
a) | - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) | Tak
b) | - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria | Tak
c) | - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna | Tak
d) | - kościec /kościec pediatria | Tak
e) | - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria | Tak
156 | Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki. Możliwość wyświetlenie obrazkowej instrukcji pozycjonowania pacjenta dla ekspozycji z drzewa badań | Tak
157 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak
158 | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak
159 | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak
160 | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak
161 | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : | Tak
a) | - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak
b) | -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak
162 | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak
163 | Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak
164 | Wizualizacja cewników– algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak
165 | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak
166 | Mozliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | Tak
167 | Płynny obrót obrazu | Tak
168 | Możliwośc aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak
169 | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak
170 | Funkcja eksportu dowolnych obrazow Dicom z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka Dicom- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z uzyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | Tak/Nie
171 | Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. Ma zastosowanie szczególnie do : - diagnostyki zapalenia płuc, - diagnostyki zmian nowotworowych, - diagnostyki chorób śródmiąższowych, - podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy - oceny przed zabiegami chirurgicznymi. Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID-19." | Tak
172 | Automatyczne ustawienie na monitorze we właściwej orientacji diagnostycznej obrazu badanego obszaru anatomicznego -co najmniej dla następujących obszarów anatomicznych : | TAK/NIE | Tak- 30 pkt Nie- 0 pkt
a) | - klatka piersiowa
b) | - podbrzusze
c) | - dłonie
d) | - stopy
e) | - ramię
) | - przedramię
g) | - kręgosłup szyjny
h) | - kręgosłup lędźwiowy
i) | - kręgosłup piersiowy
j) | - miednica
k) | - kolana
l) | - łokieć
ł) | - biodro
m) | - kończyny dolne
n) | - czaszka
173 | Dodatkowa konsola wbudowana w aparat umożliwiająca co najmniej ustawienie parametrów ekspozycji i wykonanie badania w przypadku awarii detektora cyfrowego lub monitora na np. kasecie analogowej z filmem lub kasecie CR | Tak
174 | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak
175 | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak
176 | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na: 1) płeć; 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia | Tak

## Ramię C
Znak sprawy: SZP.251.5.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
RAMIĘ C
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Strona w katalogu potwierdzajaca ofefrowany parametr
A | B | C | D | E | F
GENERATOR
1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz
2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10%
3 | Moc generatora | Min. 2,3 kW
4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 40 kHz
5 | Prąd skopii impulsowej | min. 20mA
6 | Radiografia cyfrowa | Tak
7 | Prąd radiografii cyfrowej | min.24 mA
8 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | Min. 40-110 kV | Maksymalne napięcie min. 120kV - 10 pkt
9 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak
10 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsów/s | Tak | zakres min. 1-25p/s – 10 pkt reszta – 0pkt
12 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | Tak
LAMPA X – RAY
13 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | Tak
14 | Ognisko jedno | max. 0,6 mm
15 | Pojemność cieplna anody | min 85 kHU
16 | Pojemność cieplna kołpaka | min 1 140 kHU
17 | Szybkość chłodzenia anody | min 50kHU/min
18 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak
19 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak
WÓZEK Z RAMIENIEM C
20 | Głębokość ramienia C | min. 67 cm
21 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) | min. 86 cm | Wartość największa -10 pkt, reszta - 0
22 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 21 cm
23 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 42 cm
24 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) | Min. 20°
25 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak
26 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ±225°
27 | Zakres ruchu orbitalnego | min. 150° | wartość największa – 10 pkt., reszta - 0
28 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak
29 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
30 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | Tak
CYFROWY DETEKTOR OBRAZU
31 | Wymiary, detektor płaski min. | 20 cm x 20 cm
32 | Ilość pól detektora obrazu | min 3
33 | Rozdzielczość detektora | min.1500 x 1500 | wartość największa – 10 pkt
CAŁOŚĆ APARATU Z MONITORAMI NA JEDNYM WÓZKU
34 | 1 Monitor medyczny przekątna min.27 cali | Tak
35 | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak
36 | Wyjście DVI lub SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak
37 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 16 obrazów
38 | Pojemność pamięci na dysku twardym | min. 100 000 obrazów
39 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na zewnętrzny nośnik pamięci | Tak
40 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak
41 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak
42 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak
43 | ZOOM | Tak
44 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak
45 | Obraz lustrzany | Tak
46 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak
47 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak/Nie | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt
48 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak
49 | Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, obrotowy w tym do obsługi archiwizacji | Tak
50 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej. | Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
51 | Videoprinter wbudowany w aparat | Tak
52 | Tryb pętli fluoroskopowej CINE min. 1-8p/s | Tak
53 | Pakiet DICOM (min.Storage, Worklist), bezprzewodowy | Tak
54 | Wskaźnik laserowy w detektorze | Tak
55 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne wraz z dostawą aparatu | Tak
56 | 2 sztuki przenosnych komputerów do przeglądania plików typu DICOM o parametrach: ekran 14 cali, Procesor Intel Core i7 13 generacji, RAM 32GB DDR5, minimum interfejcy: LAN RJ45 HDMI USB3.2 USB typ C, dysk SSD 1TB, Windows 11 Pro, Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli, Układ klawiatury: QWERTY, wraz z przeglądarką plików DICOM | Tak
57 | Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (Bi-Layer Protection) z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 4 x Fartuch o calkowitej ochronie jednostronnej zapinany na rzepy Fartuch posiadający kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki Elastyczne pasy zapobiegające zsuwaniu się fartucha podczas nachylania Zapięcia na rzepy na ramionach i w pasie ułatwiające szybkie zdejmowanie Ochrona 0.50 mm Pb Rozmiary męskie i damskie Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha 4 x Całkowita ochrona szyi Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm Ochrona 0.50 mm Pb Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego | Tak
58 | Zamawiający w ramach pakietu wymaga utylizacji starego aparatu RTG | Tak

## Diatermia
Znak sprawy: SZP.251.5.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Strona w katalogu potwierdzajaca ofefrowany parametr
A | B | C | D | E | F
Dane techniczne
1 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | TAK
2 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK
3 | Panel sterowania do regulacji parametrów bez wystających pokręteł – łatwy w utrzymaniu w czystości | TAK
4 | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | TAK
5 | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK
6 | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: dzielona, niedzielona, brak elektrody, poprawność przylegania | TAK
7 | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK
8 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | TAK
9 | Wyświetlanie mocy: | TAK
a) | cięcia monopolarnego | TAK
b) | koagulacji monopolarnej | TAK
c) | koagulacji bipolarnej | TAK
d) | stopnia i poziomu hemostazy | TAK
e) | na oddzielnych wyświetlaczach | TAK
10 | Gniazda przyłączeniowe: | TAK
a) | jedno gniazdo monopolarne | TAK
b) | jedno gniazdo bipolarne | TAK
c) | jedno gniazdo elektrody neutralnej | TAK
11 | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
12 | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | TAK
13 | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | TAK
14 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | TAK
15 | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | TAK
16 | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | TAK
17 | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | TAK
18 | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
19 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | TAK
20 | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | TAK
21 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | TAK
22 | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
23 | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | TAK
24 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | TAK
25 | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | TAK
26 | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | TAK
27 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
28 | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (3 prędkości) wolne 1 impuls cięcia/s, średnie 1,6 impulsów cięcia/s, szybko - 3 impulsy cięcia/s | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
29 | W programie do pilipektormii wbudowana detekcja otwarcia i zamknięcia pętli | TAK
30 | Program do papilotomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (3 prędkości) wolne - 1,4 impulsów/s, średnie - 1,8 impulsów cięcia/s, szybko - 2,5 impulsy cięcia/s. | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
31 | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej (opcja z przystawką argonową) | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
Przystawka argonowa
32 | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK
33 | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | TAK
34 | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK
35 | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK
36 | Wskaźniki napełnienia butli | TAK
37 | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK
38 | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | TAK
39 | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min | TAK
40 | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
41 | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK
42 | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK
43 | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK
44 | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | TAK
45 | Możliwość skutecznego zapłonu argonu od tkanki w odległości nawet powyżej 1cm | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
46 | Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi | TAK/NIE | TAK-5pkt NIE-0pkt
Platforma jezdna
47 | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy | TAK
48 | Platforma na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, minimum dwa koła z hamulcem. | TAK
49 | Ramię z tunelem na kable | TAK
50 | Uchwyt na butle gazową z blokadą zabezpieczającą butlę przed wypadnięciem | TAK
51 | Uchwyt ułatwiający przesuwanie platformy | TAK
52 | Ukośna półka z czterema otworami, kompatybilna z aparatem i przystawką argonową | TAK
53 | koszyk na akcesoria z możliwością montażu na platformie jezdnej na dowolnej wysokości | TAK
Akcesoria dodatkowe
54 | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | szt.
55 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 121x173mm (+- 1mm); dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | op.
56 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt.
57 | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø8mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt.
58 | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i wężem o długości 65cm, DIN 477, nr 6 | szt.
59 | Butla, pojemność 5l, zawór DIN 477, nr 6 | szt.
60 | Wielorazowy kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt.
61 | Wielorazowa monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt.
62 | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu, średnica filtra 25mm / opakowanie 50 szt. | op.