Załącznik nr 1 B  do SIWZ

..................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Uniwersalny mammograf w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i CR)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe. nieużywane, nie rekondycjonowane; w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem. Rok produkcji 2020 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Miejsce instalacji: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2 | Tak |  | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMMOGRAF CYFROWY |
| I GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres wysokiego napięcia: 25 kV - 35 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji 500 mAs | Tak, podać oferowana maksymalną wartość ekspozycji |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  | Bez punktacji |
| II LAMPA RTG |
|  | Typ i producent lampy RTG | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Anoda jedno bądź dwumateriałowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość wirowania anody min. 5000 obr./min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z normą IEC336 (lub normą równoważną) max. 0,1 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska zgodnie z normą IEC336 (lub normą równoważną) max. 0,3 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | TAK |  | Bez punktacji |
| III AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| IV STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) w zakresie min 71 – 140 cm (wysokość stolika od podłogi) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 330° | TAK, podać oferowaną wartość |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (pozycja kaudo-kranialna) - detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm | TAK, podać oferowaną odległość |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK, podać współczynnik powiększenia |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła (kompresja i dekompresja). Możliwość ręcznego lub mechanicznego zwolnienia ucisku w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18x23 cm – 1 szt. min. 23x29 cm – 2 szt. docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych: półokrągła - 1 szt. prostokątna/kwadratowa - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach min 18x23 cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora – 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
| V DETEKTOR CYFROWY |
|  | Typ i producent detektora | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s | TAK, podać oferowany czas |  | Bez punktacji. |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu min. (2300 x 3000) pikseli | TAK, podać |  | Bez punktacji. |
|  | Rozmiar piksela max. 100 µm | TAK, podać |  | Bez punktacji. |
|  | Zakres dynamiki min. 12 bit | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE min. 65% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji mają być zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK, opisać oferowaną technologię |  | Bez punktacji |
| VI SYSTEM BIOPSYJNY |
|  | Przystawka biopsyjna do automatycznej biopsji stereotaktycznej, składająca się z panelu do kontrolowania systemu prowadzenia igły, standardowego uchwytu na igłę, płytki uciskowej z oknem, osłony twarzy chroniącej pacjentkę przed przesuwającym się ramieniem obrotowym oraz niezbędnymi akcesoriami do kalibracji, nasuwana na stolik pacjenta, rozpoznawana automatycznie przez system mammografu. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym osłona twarzy chroniąca pacjentkę jest częścią mammografu przymocowaną do głowicy lampy RTG. Przystawka umożliwiająca bezpieczne usunięcie igły z piersi i zakończenie biopsji lub zabezpieczenie zasilania awaryjnego w przypadku zaniku sieciowego zasilania elektrycznego, umożliwiające bezpieczne przerwanie badania. Przystawka musi w pełni współdziałać z używanym przez Zamawiającego systemem wspomaganym próżnią (Mammotome Revolve prod. Devicor Medical Products) System biopsyjny oraz mammograf współpracujące i kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego fotelem mobiler mammographie stuhl ak 5010 MBS W przypadku braku możliwości wykorzystania w/w fotela Wykonawca dostarczy w cenie oferty fotel o parametrach jak poniżej : o minimalnym udźwigu 200 kg. zakres regulacji oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej (oparcie w pozycji odchylenia min. 900, oparcie w pozycji leżącej 00, pozycja Trendelenburga min. -100 ) oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, minimalna szerokość w części barkowej 71 cm długość minimalna 160 cm System współpracujący z przepustami do igły mammotomicznej jednorazowego oraz wielorazowego użytku (sterylizowalne). W ramach zamówienia dostarczyć zestaw startowy przepustów: wielorazowych 8G - 2szt. oraz 10G - 1 szt. jednorazowych 8G - 90 szt oraz 10G -10 szt | TAK |  | Bez punktacji |
| VII KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików i pozwalający na zamknięcie systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyba ochronna dla operatora, ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19’’ (rozdzielczość minimalna 1280x1024 piksele) | TAK, podać wielkość przekątnej ekranu i obsługiwaną rozdzielczość |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 2 GB | TAK, podać oferowaną wartość |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 10000 obrazów | TAK, podać oferowaną ilość zapisanych obrazów |  | . Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/ lub DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Manualne wprowadzenie danych demograficznych pacjenta i pobranie tych informacji z posiadanego przez Zamawiającego systemem HIS/RIS – pełna integracja | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA – 1 SZT. |
|  | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | Podać typ i środowisko |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB | TAK, podać oferowaną wielkość |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 8 GB | TAK, podać oferowaną wartość |  |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego,USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) przekątna monitora ≥ 21”, monitory parowane fabrycznie prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP jasność monitora ≥ 500 cd/m2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba monitorów diagnostycznych - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 5MP w standardzie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: automatyczne umieszczanie na monitorze 5 MP obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze 5 MP porównywanie na obu monitorze badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessingowe | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania protokołów – kroków przeglądania kolejnych zdjęć | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn |  |  |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej, pozwalający na zakończenie opisu badania i zamknięcie systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
| IX STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA – 1 SZT. |
|  | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | Podać typ i środowisko |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB | TAK, podać oferowaną wielkość |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 8 GB | TAK, podać oferowaną wartość |  |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego,USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) przekątna monitora ≥ 30” prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość monitora min. 12 MP jasność monitora ≥ 1000cd/m2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba monitorów diagnostycznych - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: automatyczne umieszczanie na monitorze obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze porównywanie na obu monitorze badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessingowe | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania protokołów – kroków przeglądania kolejnych zdjęć | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn |  |  |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej, pozwalający na zakończenie opisu badania i zamknięcie systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
| I X INNE FUNKCJONALNOŚCI |
|  | Mammograf wyposażony w funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Wymagany Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej | TAK, podać oferowany sposób ruchu lampy |  |  |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy max. 25s | TAK, podać oferowany czas |  |  |
|  | Minimalny zakres skanu tomosyntezy +/- 7,5º, Maksymalny zakres skanu tomosyntezy +/- 12,5º | TAK, podać oferowany zakres |  |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy max. 1 mm | TAK, podać oferowaną odległość |  |  |
|  | Mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na nisko- i wysokoenergetycznej ekspozycji). Funkcja na dzień składania ofert musi być dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Wymagany Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie dedykowane do obrazowania piersi z implantami | TAK |  | Bez punktacji |

II. Wymagania uzupełniające i dodatkowe

| L.P. | Wymaganie | Parametr graniczny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych, akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ określającym wymagania QA w Polskim skryningu mammograficznym (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening …4th edition). | TAK |  |
|  | Integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS z możliwością opisywania badań w systemie RIS. Licencje RIS i PACS od strony systemu Comarch Optimed po stronie Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty wszystkich licencji po stronie aparatu oraz kosztów robocizny podczas procesu integracji. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 7 dni, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z możliwością rozłożenia w czasie | TAK |  |
|  | Możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę – telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, wymagane jest utrzymanie sprawności w okresie gwarancji wskazanych linii telefonicznych i skrzynek pocztowych. | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat obejmuje również wszystkie zainstalowane podzespoły, w tym lampę RTG oraz detektor | TAK |  |

……………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)