Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH ORAZ PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup 3 ambulansów        z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, oznaczenie sprawy FDZP.226.34.2023

Marka ……………………………………………………….…………... (uzupełnić)

model …………………………………………………………….……... (uzupełnić)

typ oferowanego ambulansu: ……………………………..………….. (uzupełnić)

Przedmiotem dostawy jest ambulans drogowy typu B - 3 sztuki, fabrycznie nowe, nigdy nie rejestrowane, nieeksploatowane, z roku produkcji 2023 z minimum 2 letnią pełną gwarancją – bez limitu kilometrów, oraz minimum 2 letnią gwarancją na zabudowę medyczną. Zamawiający wymaga, by oferowane ambulanse wraz ze sprzętem medycznym spełniały wymagania aktualnych norm PN EN 1789 (ambulans typu B) i PN EN 1865 - w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania - oraz dodatkowe wymagania określone przez Zamawiającego w poniższej tabeli.

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |
|  | Ambulans typu „furgon” podwyższony do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu min 4 osób ( z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać). | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m (podać). | TAK |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać). | TAK |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać). | TAK |  |
|  | Drzwi tylne o wysokości min. 1,80 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 260º z systemem blokowania przy otwarciu | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, parametr punktowany: z fabrycznym systemem domykania. | TAK/parametr punktowany |  |
|  | Lakier nadwozia w kolorze żółtym zgodny z normą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023r . | TAK |  |
|  | Autoalarm | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  |
|  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych małych butli tlenowych, sposób ich mocowania do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski, parametr punktowany: z fabrycznym systemem domykania. | TAK/parametr punktowany |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem. | TAK |  |
| II. SILNIK |
|  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL | TAK |  |
|  | Pojemność silnika min. 1950 cm3 | TAK |  |
|  | Moc silnika: minimum 140 kW, moment obrotowy minimum 450 Nm | TAK |  |
|  | Zasilany olejem napędowym | TAK |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji czystości spalin EURO 6/VI | TAK |  |
|  | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min. 8 biegowa | TAK |  |
|  | Napęd na oś przednią lub tylną. | TAK/parametr punktowany |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) | TAK |  |
| IV. ZAWIESZENIE |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |
|  | Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |
|  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
|  | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. | TAK |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania z funkcją pulsowania świateł stopu (lub świateł awaryjnych) w przypadku nagłego hamowania;. | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. | TAK |  |
|  | Asystent bocznego wiatru | TAK |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem – podać markę i model. | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego zapewniająca możliwość co najmniej 20 krotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju samochodu | TAK |  |
|  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm - podać markę i model, wymiary. | TAK |  |
|  | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V AC | TAK |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania każdego akumulatora. | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne 230 V z min 3 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). | TAK |  |
|  | Min. 5 gniazd 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych w standardzie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. | TAK |  |
|  | Wzmocniony alternator gwarantujący obsługę wszystkich odbiorników jednocześnie wraz ze skutecznym ładowaniem obydwu akumulatorów | TAK |  |
|  | Przetwornica min. 1000W pełny sinus zapewniająca napięcie w gniazdach 230V podczas jazdy | TAK |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWOETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem . Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich oraz kracie wlotu powietrza , błotnikach tylnych oraz słupkach. | TAK |  |
|  | W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. | TAK |  |
|  | Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. Zamawiający wymaga, aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie | TAK |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. | TAK |  |
|  | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED, po min. dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-20 km/h. Włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 3 stycznia 2023 r a) pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli mikropryzmatycznej typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a") | TAK |  |
|  | Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |
|  | Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. z późniejszymi zmianami z dnia 3 stycznia 2023 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |
|  | Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | TAK |  |
|  | Oznaczenie w kolorze czerwonym z foli mikropryzmatycznej typ 3 Zespołu Ratownictwa Medycznego po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych „ P lub S numer Zamawiający poda po podpisaniu umowy” litera P/S w kole o średnicy co najmniej 40 cm, litera P/S i cyfry pod kołem o wysokości min 10 cm, oznaczenie również na dachu bez koła P/S....` -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 stycznia 2023 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | TAK |  |
|  | Na drzwiach bocznych kabiny kierowcy logo Szpitala którego wzór Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy. | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy cofania. | TAK |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne. | TAK |  |
| X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
|  | Zamontowany uchwyt oraz instalacja elektryczna i antenowa do radiotelefonu cyfrowego typu DM4601 posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s | TAK |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu. | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowana ładowarka do radiotelefonu nasobnego typu Motorola DP4801 posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instalacja z min. dwoma głośnikami umożliwiająca podłączenie radioodbiornika | TAK |  |
| XI. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp. | TAK |  |
|  | Lampa LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi z zabezpieczeniem wyłączającym ją po 10-15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe LED – z regulacją kąta ,punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta. | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |
|  | Bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym. | TAK |  |
| XII. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MADYCZNEGO |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
|  | Ściany boczne, sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. | TAK |  |
|  | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego. | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie min 1 fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). - Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” | TAK |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni tj. umożliwiający jazdę tyłem lub przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z systemem przesuwu. - Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań” | TAK |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1800 mm oraz szerokość minimum 400 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, podgrzewacz płynów infuzyjnych Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Rozstaw szyn oraz sposób mocowania uchwytów zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki (min. 2 szt. Pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą - uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe. | TAK |  |
|  | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych. | TAK |  |
|  | Lodówka – pojemnik termoizolacyjny w zabudowie utrzymujący temperaturę o ok. 20 stopni niższą niż w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Reduktory typu AGA (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). | TAK |  |
|  | Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych. | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: na ścianie lewej min. 2 gniazda typu AGA, Sufitowe gniazdo typu AGA | TAK |  |
|  | Podstawa pod nosze-laweta : umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta . | TAK |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.). Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy. | TAK |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
|  | Min. 3 uchwyty na kroplówki mocowane w suficie | TAK |  |
|  | Szyny do mocowania sprzętu medycznego na lewej ścianie – Modura min 30 cm | TAK |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU-WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Urządzenie do wybijania szyb. | TAK |  |
|  | Zestaw naprawczy do kół | TAK |  |
|  | 2 butle tlenowe 10 l z reduktorami | TAK |  |
|  | Dozownik tlenu z nawilżaczem | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Kosz na śmieci w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy min. dwuosobowa | TAK |  |
|  | Min. czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania w kabinie kierowcy sterujący oświetleniem zewnętrznym oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Montaż dodatkowych włączników sterujących sygnalizacją świetlno-dźwiękową – po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Komplet opon zimowych z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich oraz letnich z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich, pełnowymiarowe koło zapasowe. Samochód zastanie dostarczony na oponach letnich z felgami stalowymi lub ze stopów lekkich. | TAK |  |
|  | Czujniki parkowania tył | TAK |  |
|  | Czujniki ciśnienia powietrza w kołach będące fabrycznym wyposażeniem samochodu | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l | TAK/parametr punktowany |  |
|  | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy z anteną dachową | TAK |  |
|  | Światła przednie pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED | TAK |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | TAK/ NIE Parametr punktowany |  |
|  | Ambulans przystosowany do montażu systemu SWD: dwie anteny dachowe GPS oraz GSM zakończone wtykami w miejscach montażu modułu GPS FMC640 Teltronika oraz stacji dokującej do tabletu Zebra L10 XSLATE instalacja elektryczna (zasilanie) modułu, stacji dokującej kabel typu USB pomiędzy stacją dokującą a drukarką gniazdo 12V DC oraz podstawę pod drukarkę na ścianie działowej lub w jej okolicy uchwyt do drukarki uchwyt do stacji dokującej stacja dokująca do posiadanego przez Zamawiającego tabletu Zebra L10 XSLATE | TAK |  |
|  | Kolorowa kamera cofania | TAK |  |
|  | Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy LED z możliwością ładowania w kabinie kierowcy, ładowarka zamocowana na stałe w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy system nawigacji satelitarnej z min. 5” kolorowym wyświetlaczem | TAK |  |
| XIV. POJAZD MA BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCY SPRZĘT MEDYCZNY (spełniający wymogi normy PN EN 1789:2008 i PN EN 1865:2002)zgodnie z ustawą z dn. 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych |
|  | SSAK (podać markę i model) | TAK |  |
|  | akumulatorowo-sieciowy | TAK |  |
|  | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, | TAK |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V | TAK |  |
|  | słój o pojemności min. 1 l | TAK |  |
|  | filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | zawór antyprzelewowy, | TAK |  |
|  | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) | TAK |  |
|  | przepływ min 30 l/min., | TAK |  |
|  | wskaźnik stanu naładowania akumulatora, | TAK |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, | TAK |  |
|  | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model załączyć folder) | TAK |  |
|  | waga poniżej 5 kg; | TAK |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model | TAK |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; | TAK |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem | TAK |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia | TAK |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model | TAK |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min 120 mm, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w mm); | TAK/parametr punktowany |  |
|  | możliwość prowadzenia noszy bokiem przez 1 osobę z dowolnej strony transportera | TAK |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789; | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |
|  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane - graficzne elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
|  | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE SKŁADANE podać markę i model | TAK |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |
|  | wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe i min. 2 wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości | TAK |  |
|  | wyposażone w składane tylne rączki transportowe | TAK |  |
|  | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | TAK |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję, szybkodemontowalne | TAK |  |
|  | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w odpinany gąsienicowy system trakcyjny umożliwiający transport pacjenta po schodach bez dźwigania |  |  |
|  | waga max 15 kg | TAK |  |
|  | dopuszczalne obciążenie minimalne powyżej 200 kg | TAK |  |
| XV. WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 rok (pojazd bazowy, sprzęt oraz całe wyposażenie). | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy realizowana w najbliższym autoryzowanym serwisie | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 lub 36 miesięcy na zabudowę i sprzęt medyczny realizowana w siedzibie Zamawiającego. | TAK/Parametr punktowany |  |
|  | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO | TAK |  |
|  | Serwis zabudowy medycznej (wraz z okresowymi przeglądami) oraz sprzętu medycznego realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na awarię zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego max 24 godziny, czas naprawy max 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. | TAK |  |
|  | Aktualne świadectwo homologacji pojazdu bazowego (kompletnego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA I NUMER, | TAK |  |
|  | Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu (pojazdu skompletowanego) – PODAĆ DATĘ WYDANIA I NUMER | TAK |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu ambulanse z kompletem kluczyków, gotowe do eksploatacji z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu jako specjalny ambulans typu B oraz instrukcjami obsługi samochodu bazowego i zabudowy medycznej w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z książkami przeglądów serwisowych. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na lawecie, samochody będą zatankowane powyżej stanu rezerwy. | TAK |  |
|  | Ambulanse nowe, nigdy nie rejestrowane, nieeksploatowane, nigdy nie naprawiane blacharsko, lakierniczo ani w żadnym innym zakresie, bez przebiegu. Dopuszcza się przebieg tzw. techniczny w celu przeparkowania jednak nie większy niż 20 km | TAK |  |
|  | Dostawa w terminie do 15 grudnia 2023 r. | TAK |  |
|  | Ambulans oraz wyposażenie medyczne muszą spełniać wszystkie aktualne normy obowiązujące na terenie Polski dla ambulansu typu B | TAK |  |
|  | Aktualne zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty akcyzowej dla zamawianego ambulansu przekazać przed dostawą. W okresie do 2 miesięcy od dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zwalniający z opłaty akcyzowej wydany przez właściwy Urząd Celny który zawierał będzie niezbędne dane identyfikacyjne ambulansu | TAK |  |

PARAMETRY PUNKTOWANE, stanowiące kryterium oceny ofert

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na zabudowę i sprzęt medyczny Pkt XV.3 zał. nr 1A do SWZ | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
|  | Napęd na oś tylną Pkt III.2 zał. nr 1A do SWZ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. Pkt I.7 zał. nr 1A do SWZ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczne wspomaganie domykania drzwi lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. Pkt I.12 zał. nr 1A do SWZ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Średnica kółek transportera noszy ≥ 200 mm Pkt XIV.31 zał. nr 1A do SWZ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l Pkt XIII.17 zał. nr 1A do SWZ | Pojemność 70-80 l – 0 pkt. Pojemność ≥ 81 l – 5 pkt. |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) pkt XIII. 20 zał. nr 1A do SWZ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Wypełniony zał. nr 1A  zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć kwalifikowany podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy