Nr sprawy: 23/P/2024

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:  	..................................................................................................................................

Siedziba:	..................................................................................................................................

Województwo …………………………………………………………...…………………………………………...………..…………

Adres poczty elektronicznej: 	.........................................................................................................

Strona internetowa:		.........................................................................................................

Numer telefonu:		.........................................................................................................

Numer faksu:			.........................................................................................................

Numer REGON:			…......................................................................................................

Numer NIP:			.........................................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (średnie/ małe/mikro).......................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię...................................................................................................................................

Stanowisko……...................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................................

Faks………………....................................................................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Stosowne pełnomocnictwo załączam do oferty.

Dane dotyczące Zamawiającego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Zobowiązania Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

„Chromatograf Cieczowy HPLC z detektorem UV/VIS i refraktometrycznym”,

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności Załącznikiem A do SWZ, za cenę ogółem:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ...........................................................................złotych |

1. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w sposób i w terminie określonym w SWZ wraz z Załącznikami.

2. Akceptuję wymaganie, że zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich działań wynikających z SWZ wraz z załącznikami oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Termin płatności z tytułu realizacji każdej dostawy będzie wynosił 30 dni od daty prawidłowo wystawionej (zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt. 1.3 SWZ) faktury VAT, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia  dostarczenia faktury.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w SWZ wraz z załącznikami.

5. Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania specyfikacji w zakresie:

| Lp. | opis parametrów technicznych) | Urządzenie spełnia wymagania (TAK/NIE) | Potwierdzenie deklaracji w dokumencie (nazwa dokumentu, strona , punkt) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dwie pompy, dwutłokowe o niskich pulsacjach do gradientu wysoko - i niskociśnieniowego o parametrach nie gorszych niż: - tłoki równoległe - zakres pH co najmniej 1-14, - zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml/min, - ciśnienie pracy co najmniej 70 MPa przy 5 ml/min, - precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, - wbudowany system przemywania tłoków |  |  |
| 2 | Mieszalniki do gradientu, pojemność mieszania co najwyżej 50 µl, ciśnienie pracy mieszalnika co najmniej do 70 MPa. |  |  |
| 3 | Detektor z matrycą diodową o parametrach: - zakres co najmniej 190-700 nm - szum co najwyżej 4,5x10-6 AU - dryft co najwyżej 4x10-4 AU/h - liniowość co najmniej do 2,5 AU - wbudowany filtr UV dla substancji światłoczułych, który może być aktywowany lub deaktywowany z oprogramowania - celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 19C do 50C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 8 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa, funkcja dekonwolucji nierozdzielonych pików w oprogramowaniu w oparciu o pochodną widma oraz funkcja rozszerzonego zakresu liniowego umożliwiająca uzyskanie liniowej odpowiedzi detektora co najmniej do 20,0 AU. |  |  |
| 4 | Detektor refraktometryczny o parametrach: zakres refrakcji co najmniej: 1-1,75 RIU poziom szumów co najwyżej 2,5x10 –9 RIU odpowiedzi detektora: 0,05 do 10 s dryft co najwyżej 1x10 –7 RIU temperatura celi kontrolowana w zakresie 30 do 60˚C pojemność celi 9 µl, ciśnienia do 2 MPa |  |  |
| 5 | Autosampler o parametrach: co najmniej trzy tacki na fiolki o łącznej pojemności na co najmniej 150 fiolek po 1,5 ml, możliwość stosowania płytek 96 dołkowych w standardzie, objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 50 µl, ciśnienie pracy co najmniej do 80 MPa, współczynnik przeniesienia próby co najwyżej 0,0003%, nastrzyk próbki maksymalnie w 10 s, zakres pracy pH co najmniej 1-14, termostatowanie prób co najmniej w zakresie 4 do 45˚C. |  |  |
| 6 | Degazer min. 3-kanałowy, objętość martwa maks 400 µl na kanał |  |  |
| 7 | Zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu taca na rozpuszczalniki + 4 butelki 1L. |  |  |
| 8 | Termostat do kolumn: praca w zakresie co najmniej od 100C poniżej temperatury otoczenia do 1000C, możliwość zainstalowania 6 kolumn 25 cm jednocześnie. |  |  |
| 9 | Procesor wielordzeniowy 64bit ze zintegrowaną kartą graficzna, o parametrach nie gorszych niż Intel® Core™ i5 14500. Obsługa technologii vPro, umożliwiającej pełne zdalne sprzętowe zarządzanie i monitorowanie wraz z obsługą technologii KVM |  |  |
| 10 | 2 szt. Min 500 GB SSD M.2 NVMe o szybkości odczytu i zapisu na poziomie nie mniejszym niż 1100MB/s. Praca dysków w systemie RAID 1 |  |  |
| 11 | Możliwość instalacji dodatkowych dysków. Należy dołączyć wszystkie akcesoria umożliwiające podpięcie 2 dodatkowych dysków |  |  |
| 12 | Pojemność zainstalowanej pamięci - 16GB Możliwość rozbudowy: przynajmniej jeden wolny bank pamięci |  |  |
| 13 | Chipset płyty głównej gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz obsługę technologii vPro, umożliwiającej pełne zdalne sprzętowe zarządzanie i monitorowanie wraz z obsługą technologii KVM |  |  |
| 14 | Karta graficzna gwarantująca obsługę technologii vPro, umożliwiającej pełne zdalne sprzętowe zarządzanie i monitorowanie wraz z obsługą technologii KVM, obsługująca funkcje DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2 |  |  |
| 15 | Karta dźwiękowa |  |  |
| 16 | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z złączem RJ45 umożliwiająca podłączenie komputera do sieci lokalnej zamawiającego oraz zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). Zdalne włączanie Wake-on-Lan |  |  |
| 17 | Dodatkowa Karta sieciowa. Pierwsza karta sieciowa wykorzystywana jest do podłączenia komputera do sieci lokalnej. W sytuacji obsługi urządzeń pomiarowych poprzez port LAN należy dostarczyć dodatkową kartę do tego celu. |  |  |
| 18 | Interfejsy płyty głównej przynajmniej: 1x PCI-E 4 x16, 1x PCI-E 3x16, 1x PCI-E 3x1 2xSATA 6.0Gb/s, 2x M.2 dla SSD 1x M.2 gotowe do obsadzenia modułu wifi Minimum 2x(wyjście na monitor) w tym 1xDP lub HDMI. Minimum 6xUSB 3.1, w tym 2x na froncie obudowy, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x Serial. Na froncie obudowy wyjście słuchawkowe, i wejście na mikrofon (możliwość użycia jednego gniazda uniwersalnego) |  |  |
| 19 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, umożliwiający wyświetlenie, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, MAC adresie karty sieciowej, wersji BIOSu wraz z datą wydania lub datą produkcji, informacji o zainstalowanym procesorze, informacji o zainstalowanej pamięci RAM, informacji o podłączonych napędach i dyskach, selektywnego wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy, selektywnego wyłączenia portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portów, ustawienia hasła: administratora, Power-On. Możliwość blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania. Obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W momencie dostawy, komputer musi mieć wgraną najnowszą, udostępnianą przez producenta zestawu, wersję BIOSu. Możliwość aktualizacji BIOSu z jego poziomu, bez konieczności uruchamiana systemu operacyjnego |  |  |
| 20 | System diagnostyczny komputera. Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia lub braku dysku twardego, umożliwiający na wykonanie diagnostyki zainstalowanych podzespołów, w tym: wykonanie testu pamięci RAM, test dysku twardego, test płyty głównej i magistrali PCI-e, test portów USB, Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. System powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w zakresie: producenta i modelu komputera, wersji Bios, monitora i jego rozdzielczości, modelu i taktowania procesora, zainstalowanej pamięci RAM i numerów seryjnych poszczególnych kości, dysku twardego w zakresie: modelu, numeru seryjnego, wersji firmware, pojemności, bieżącej temperatury pracy. |  |  |
| 21 | Zasilacz o sprawności przynajmniej 92% przy 50% obciążeniu. |  |  |
| 22 | System operacyjny fabrycznie zainstalowany, Microsoft Windows 10 Pro PL 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, nie używany oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem na USB dla każdego typu komputera. |  |  |
| 23 | Gwarancja co najmniej 2 lata, naprawy w siedzibie zamawiającego, realizowana przez producenta zestawu w następny dzień roboczy od zgłoszenia. Zapewnienie niezmiennego identyfikatora komputera niezależnie od rodzaju naprawy. Podczas naprawy bądź wymiany urządzenia, dyski twarde i inne nośniki danych wykorzystywane w urządzeniach nie mogą opuścić terenu NCBJ OR POLATOM |  |  |
| 24 | Klawiatura USB standardowa QWERTY, w układzie polskim programisty, mysz USB z klawiszami oraz rolką |  |  |
| 25 | Monitor: Rozmiar matrycy min 23,5” Rozdzielczość min 1920 x 1080 Czas reakcji matrycy Max 6ms Jasność Min 250 cd/m2 Typ matrycy Matowa z podświetleniem LED Regulacja Pochyłu oraz wysokości Głośniki Zintegrowane z monitorem, bądź fabryczna listwa głośnikowa Zasilacz 230 V, prąd zmienny/50Hz |  |  |
| 26 | Oprogramowanie: pozwalające na sterowanie zestawem HPLC, kompatybilne z plikami z oprogramowania Labsolutions, umożliwiające zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm, funkcja rozszerzonego zakresu liniowego oraz dekonwolucji nierozdzielonych pików na detektorze diodowym. Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 Professional 64 bity |  |  |

6. Oświadczam, że wniosłem wymagane dla niniejszego postępowania wadium w

wysokości:……………………..……PLN

w formie …………………………..……………..............................................................……………………………………….

Kwotę wadium proszę zwrócić na konto nr:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:

Niniejszym zobowiązuję się, że w przypadku wyboru reprezentowanej przez mnie firmy do realizacji zamówienia, dostarczane w ramach realizacji niniejszego zamówienia urządzenia będą zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku A do SWZ.

Do niniejszego Formularza załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

(W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeśli dotyczy):

...................................................................................................................................................................

Podwykonawcom zamierzam powierzyć  ............% całości zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy

…………………………….......................................................…………….……………………………………………………..

……………………………….......................................................………….……………………………………………………..

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, w tym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy:

| L.p. | Imię i nazwisko | Numer telefonu, numer faksu, adres poczty e-mail | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- | --- |