PAKIET NR 5

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny z argonem |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych | Tak, podać |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Tak, podać |  |
| 3. | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 10% | Tak, podać |  |
| 4. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | Tak, podać |  |
| 5. | Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Klasa I CF | Tak, podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | Tak, podać |  |
| 7. | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 8. | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu | Tak, podać |  |
| 9. | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | Tak, podać |  |
| 10. | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7" | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna | Tak, podać |  |
| 12. | Komunikacja w języku polskim | Tak, podać |  |
| 13. | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | Tak, podać |  |
| 14. | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie | Tak, podać |  |
| 15. | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: - 1 dla narzędzi argonowych - 1 dla narzędzi mono/bipolarnych nieargonowych | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak, podać |  |
| 17. | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu | Tak, podać |  |
| 18. | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy | Tak, podać |  |
| 19. | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego | Tak, podać |  |
| 20. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |
| 21. | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5 L/10 L) oraz koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
| III. | Parametry pracy urządzenia |
| 1. | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody | Tak, podać |  |
| 2. | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | Tak, podać |  |
| 3. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W | Tak, podać |  |
| 4. | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej | Tak, podać |  |
| 5. | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii | Tak, podać |  |
| 6. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W | Tak, podać |  |
| 7. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W | Tak, podać |  |
| 8. | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | Tak, podać |  |
| 9. | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak, podać |  |
| 10. | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W | Tak, podać |  |
| 11. | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagualcja pulsacyjna | Tak, podać |  |
| 12. | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W | Tak, podać |  |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | Tak, podać |  |
| 14. | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 15. | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływy argonu dla plazmy argonowej | Tak, podać |  |
| 16. | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min | Tak, podać |  |
| 17. | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | Tak, podać |  |
| 18. | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej | Tak, podać |  |
| IV. | Wyposażenie |
| 1. | Włącznik nożny 3 przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy- 1 szt. | Tak, podać |  |
| 2. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dla dorosłych i dzieci, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej- 50 szt. | Tak, podać |  |
| 3. | Kabel elektrod jednorazowych długość min. 3m – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 4. | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej długość min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi- 1 szt. | Tak, podać |  |
| 5. | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2,3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia- 2 szt. | Tak, podać |  |
| 6. | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 3m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 7. | Wielorazowy kabel monopolarny do podłączenia narzędzi endoskopowych długość min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | Tak, podać |  |
| 8. | Butla argonowa 5 l – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 9. | Reduktor argonowy – 1 szt. | Tak, podać |  |
| V. | Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤ 24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części – max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części – max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 9. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (min. 10 lat) | Tak, podać |  |
| VI. | Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy