Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 2 Ultrasonograf kieszonkowy – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat USG przenośny | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie dedykowane do obrazowania struktur powierzchniowych oraz badań kardiologicznych | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora ≤ 90 min. | TAK podać |  |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP67 | TAK Podać |  |
|  | Waga urządzenia ≤ 330 g | TAK, podać |  |
|  | Możliwośc sparowania z urządzeniem z systemem Android lub iOS oraz wyświetlanie obrazu USG na tego typu urządzeniach | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do zapewnienia wymaganego sparowania z urządzeniami systemu Android lub iOS | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb B-mode | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy Doppler | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb obrazowania harmonicznego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb M-mode | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w PW | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa: zakres częstotliwości obejmujący przedział min 1,7 – 3,5 MHz, maksymalna głębokość obrazowania ≥ 23 cm | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa: zakres częstotliwości obejmujący przedział min 3,3 – 12,0 MHz, maksymalna głębokość obrazowania ≥ 7 cm | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa i sektorowa w postaci jednego zintegrowanego przetwornika, zamawiający nie dopuszcza dostarczenia głowic w postaci dwóch osobnych urządzeń | TAK, podać |  |
|  | Tablet o przekątnej ≥ 8 cali | TAK, podać |  |
|  | W zestawie z urządzeniem: - kabel USB - karta pamięci micro-SD - zasilacz - dedykowana torba transportowa | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty