PAKIET NR 3

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa sufitowa z dwoma ramionami pod monitory (pakiet nr 3, pozycja nr 1) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Lampa operacyjna bezcieniowa wykonana w technologii LED (diodowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Zasada oświetlania: lampa jednoczaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory | Tak, podać |  |
| 3. | Technologia światła odbitego przy użyciu parabolicznych zwierciadeł zwiększających bezcieniowość | Tak, podać |  |
| 4. | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, max. 30 diod | Tak, podać |  |
| 5. | Lampa mocowana do sufitu | Tak, podać |  |
| 6. | Dolna powierzchnia (front) czaszy będąca osłoną źródeł światła – wykonana ze szkła bezpiecznego. Nie dopuszcza się osłony wykonanej z tworzyw sztucznych np. pleksy itp., które mogą ulec zmatowieniu lub „żółknięciu” oraz nie dopuszcza się rozwiązań posiadających możliwość, w razie rozbicia powierzchni, odprysku (oddzielenia się) odłamków np. w obszar pola zabiegowego | Tak, podać |  |
| 7. | Lampa o zwartej, jednolitej, okrągłej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, podzielonej, modułowej) | Tak, podać |  |
| 8. | Natężenie oświetlenia min. 159 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy | Tak, podać |  |
| 7. | Temperatura barwowa regulowana w min. dwóch wartościach 4500 i 5000 °K | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 20-100 % | Tak, podać |  |
| 9. | Lampa wyposażona w rozwiązanie umożliwiające obniżenie natężenia światła (tzw. oświetlenie endoskopowe) do wielkości max. 5% natężenia świecące w kierunku pola zabiegowego | Tak, podać |  |
| 9. | Współczynnik CRI odwzorowania barw Ra min. 95 | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarantowana przez producenta lamp żywotność źródła światła min. 60 000 godzin, co oznacza, że po tym czasie diody mogą stracić maxymalnie 20% swojej efektywności świetlnej | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 270 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 130 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
| 13. | Wielkość plamy świetlnej regulowana za pomocą panelu sterowania umieszczonego na przegubie czaszy lampy | Tak, podać |  |
| 14. | Średnica czaszy lampy (bez uchwytów bocznych) 400 mm | Tak, podać |  |
| 15. | Lampa z funkcją stałego zogniskowania plamy świetlnej w przedziale roboczym wynoszącym min. 95 cm. Nie dopuszcza się lamp z koniecznością manualnego ogniskowania plamy świetlnej lub elektromechanicznego ogniskowania- ruchome części czaszy. Nie dopuszcza się również lamp wyposażonych w optyczne, laserowe lub inne mierniki służące do ogniskowania i regulacji plamy świetlnej | Tak, podać |  |
| 16. | Lampa wyposażona w uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy. Nie dopuszcza się lampy z uchwytami centralnymi służącymi do regulacji parametrów światła | Tak, podać |  |
| 17. | Uchwyt tzw. brudny w postaci relingu okalający min. 65% czaszy lampy | Tak, podać |  |
| 18. | Głębokość oświetlenia (L1+L2) min. 95 cm | Tak, podać |  |
| 19. | Możliwość przemieszczania czaszy lampy w pionie w zakresie min. 900 mm | Tak, podać |  |
| 20. | Zasięg ramienia lampy od miejsca przymocowania min. 2000 mm | Tak, podać |  |
| 21. | Niezmienna temp. barwowa i współczynnik odwzorowania barw regulacji natężenia światła | Tak, podać |  |
| 22. | Dwa dodatkowe ramiona montowane współosiowo w tym: jedno ramię na jeden monitor i drugie ramię na minimum 2 monitory. Monitory max. 24” | Tak, podać |  |
| 23. | Ramiona obrotowe min. 300° obrotu wokół punktu mocowania | Tak, podać |  |
| 24. | Ramiona pod monitory o zasięgu min. 1900 mm | Tak, podać |  |
| 25. | Ramiona z przygotowaniem pod podłączenie monitorów | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Stolik zabiegowy- 3 szt. (pakiet nr 3, pozycja nr 2) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Mobilny stolik zabiegowy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak, podać |  |
| 2. | Konstrukcja stolika bez ostrych krawędzi, gięta, wykonana z rurki o średnicy min. 16 mm | Tak, podać |  |
| 3. | Stolik wyposażony w 2 blaty proste | Tak, podać |  |
| 4. | Dolny blat z dwóch stron zabezpieczony relingiem | Tak, podać |  |
| 5. | 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm w tym min. dwa z blokadą | Tak, podać |  |
| 6. | Wymiary całkowite: długość: 730-750 mm głębokość: 430-450 mm wysokość: 800-830 mm | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek reanimacyjny (pakiet nr 3, pozycja nr 3 ) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): -szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) -głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) -wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) -wysokość wraz z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 2. | Wózek posiadający 5 szuflad w systemie samodomykania | Tak, podać |  |
| 3. | Szafka i szuflady, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 4. | 2 szuflady wyposażone w 5 sztywnych podziałek wykonanych z tworzywa ABS o grubości min. 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na min. 9 pól | Tak, podać |  |
| 5. | Korpus wózka wyposażony w 5 szuflad o następujących wymiarach frontów: -2x97mm, (+/-5mm) -1x156mm, (+/-5mm) -2x175mm, (+/-5mm) | Tak, podać |  |
| 6. | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem obudowy z 3 stron 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/-5mm) Możliwość łatwego demontażu blatu oraz wymiana w przyszłości na nowy | Tak, podać |  |
| 7. | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C wykonane z anodowanego aluminium lub stalowe lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 8. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcje odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125mm, w tym 2 z blokadą. Koła w osłonach tworzywowych posiadających miękkie opony niebrudzące podłoża | Tak, podać |  |
| 9. | Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach: -szerokość: 430(+/-20mm) -głębokość: 430(+/-20mm) | Tak, podać |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe montowane na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa | Tak, podać |  |
| 11. | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x35mm(wys. x szer.), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia, także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Wyposażenie dodatkowe wózka: - 1x uchwyt do butli z tlenem, - 1x deska do przeprowadzenia RKO, -uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo do pojemnika na zużyte igły, -zamek do górnej szuflady -uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka -1x wieszak kroplówki -1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Parawan zwykły z zasłoną (pakiet nr 3, pozycja nr 4) |
| I | Opis ogólny |
| 1. | Parawan fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Parawan wykonany w ramie z profili stalowych lakierowanych proszkowo, na kółkach z hamulcem | Tak, podać |  |
| 3. | Przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach, gabinetach lekarskich | Tak, podać |  |
| 4. | Podstawa każdego skrzydła parawanu posiada 4 koła kierunkowe (skrętne) | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość wyboru wersji kolorystycznej zasłonki | Tak, podać |  |
| 6. | Długość całkowita 1700 mm +/- 15 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Szerokość całkowita 2000 mm +/- 20 mm | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa zabiegowa bezcieniowa sufitowa (pakiet nr 3, pozycja nr 5 ) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Zasada oświetlania: lampa jedno-czaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory | Tak, podać |  |
| 2. | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, min. 25 diod | Tak, podać |  |
| 3. | Lampa mocowana do sufitu | Tak, podać |  |
| 4. | Czasza lampy wyposażona w min. dwa uchwyty do pozycjonowania lampy umieszczone po przeciwnych stronach czaszy | Tak, podać |  |
| 5. | Lampa o zwartej, jednolitej, okrągłej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, modułowej) oraz czasz posiadających otwory czy kratki wentylacyjne | Tak, podać |  |
| 6. | Natężenie oświetlenia min. 120 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy | Tak, podać |  |
| 7. | Temperatura barwowa regulowana w min. dwóch wartościach 4500 i 5000 °K | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja natężenia światła umieszczona na czaszy lampy w zakresie min. 20-100 % | Tak, podać |  |
| 9. | Współczynnik CRI odwzorowania barw Ra min. 94 | Tak, podać |  |
| 10. | Żywotność układu świetlnego min. 60 000 godzin | Tak, podać |  |
| 11. | Regulacja plamy świetlnej w zakresie 110mm-330mm | Tak, podać |  |
| 12. | Średnica czaszy lampy 400 mm | Tak, podać |  |
| 13. | Lampa wyposażona w odłączany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy | Tak, podać |  |
| 14. | Grubość czaszy lampy max. 7 cm, liczona bez uchwytu | Tak, podać |  |
| 15. | Regulacja pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu umieszczonego w osi symetrycznej lampy | Tak, podać |  |
| 16. | Pobór mocy max. 58 VA | Tak, podać |  |
| 17. | Czasza lampy umiejscowiona na systemie dwóch ramion o długości min. 800 mm każdy, połączonych ze sobą przegubem umożliwiającym obrót o 360° wokół osi pionowej | Tak, podać |  |
| 18. | Zakres regulacji wysokości czaszy od ustawienia poziomego od min. 20° w górę do min. 40° w dół | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa operacyjna bezcieniowa, sufitowa (pakiet nr 3, pozycja nr 6) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Zasada oświetlania: lampa jednoczaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Bezcieniowość lampy wynika z jej budowy. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory | Tak, podać |  |
| 2. | Lampa wyposażona w rozwiązanie umożliwiające obniżenie natężenia światła (tzw. oświetlenie endoskopowe) do wielkości max. 5% (+/- 2 %) natężenia maksymalnego, świecące w kierunku pola zabiegowego światłem barwy białej, używane np. przy zabiegach artroskopowych | Tak, podać |  |
| 3. | Czasza lampy posiadająca funkcję pozwalającą na uruchomienie diod umieszczonych od góry czaszy emitujących światło wyłącznie w kierunku sufitu w celu oświetlenia jedynie sali, a nie pola zabiegowego | Tak, podać |  |
| 4. | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe. Nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody mieszającej kolory | Tak, podać |  |
| 5. | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie oraz obrót ramion o 360° wokół osi mocowania | Tak, podać |  |
| 6. | Ramie obrotowe czaszy zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej | Tak, podać |  |
| 7. | Czasza lampy wyposażona w dotykowy panel sterowania umieszczony na przegubie przy czaszy | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość zmiany natężenia oświetlenia oraz temperatury barwowej podczas pracy lampy bez konieczności jej wyłączania | Tak, podać |  |
| 9. | Oprawa- czasza mocowana na dwuczęściowej obejmie (tzw. widelcu) zapewniające wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu czaszy wokół osi pionowej o kąt 360°, dzięki czemu jest możliwość ustawienia panelu sterowania w dowolnym kierunku (z dowolnej strony) | Tak, podać |  |
| 10. | Czasza lampy o zwartej, jednolitej, okrągłej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, podzielonej, modułowej, wielobocznej). Nie dopuszcza się również czaszy, które nie posiadają szczelnej budowy, a posiadają otwory montażowe, wentylacyjne lub inne | Tak, podać |  |
| 11. | Oprawa o konstrukcji umożliwiającej współpracę z nawiewem laminarnym | Tak, podać |  |
| 12. | Natężenie oświetlenia min. 159 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy | Tak, podać |  |
| 13. | Czasza lampy zawierająca max. 100 diod o łącznym poborze mocy max 55 W | Tak, podać |  |
| 14. | Czasza lampy z funkcją stałego zogniskowania plamy świetlnej w przedziale roboczym wynoszącym min. 100 cm. Nie dopuszcza się lamp z koniecznością manualnego ogniskowania plamy świetlnej czaszy przy zmianie jej położenia. Nie dopuszcza się lamp z koniecznością elektromechanicznego ogniskowania- ruchome części czaszy. Nie dopuszcza się również lamp wyposażonych w optyczne, laserowe lub inne mierniki służące do ogniskowania i regulacji plamy świetlnej w zależności od odległości stołu operacyjnego | Tak, podać |  |
| 15. | Możliwość ustawienia jednej z minimum 7 ustawień temperatury barwowej (przełączanych na panelu sterowania) przy zachowaniu natężenia oświetlenia na poziomie min. 159 klx. Możliwość ustawienia temperatury barwowej ≥5000 K | Tak, podać |  |
| 16. | Parametry czaszy takie jak włącz/wyłącz, natężenie światła i temp. barwowa ustawiane poprzez dotykowy panel sterowania umieszczony na przegubie czaszy. Nie dopuszcza się sterowania umieszczonego bezpośrednio na czaszy lampy co utrudnia sterowanie w przypadku nietypowego ustawienia czaszy | Tak, podać |  |
| 17. | Możliwość regulacji natężenia światła poprzez przesunięcie palca po dotykowym sterowniku dla zwiększenia natężenia w prawo a dla zmniejszenia w lewo | Tak, podać |  |
| 18. | Wskaźnik odwzorowania barw (CRI) czaszy min. 96 Ra | Tak, podać |  |
| 19. | Wskaźnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) czaszy min. 96 | Tak, podać |  |
| 20. | Regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą panelu sterowania. | Tak, podać |  |
| 21. | Wielkość plamy świetlnej min. 35 cm | Tak, podać |  |
| 22. | Gwarantowana żywotność źródła światła min. 60 000 h | Tak, podać |  |
| 23. | Głębokość oświetlenia dla czaszy (L1+L2) min. 100 cm | Tak, podać |  |
| 24. | Regulacja natężenia oświetlenia w przedziale min. 25-100% dla czaszy. Regulacja natężenia oświetlenia realizowana na dodatkowym panelu sterowania oraz poprzez centralny uchwyt sterylny umieszczony w osi geometrycznej czaszy | Tak, podać |  |
| 25. | Czasza lampy wyposażona w sterylizowany, wymienny uchwyt służący do pozycjonowania lampy | Tak, podać |  |
| 26. | Uchwyt w kształcie pozwalającym na zlokalizowanie funkcji regulacji natężenia bez oderwania wzroku chirurga od pola operacyjnego | Tak, podać |  |
| 27. | Czasza lampy wyposażona w tzw. uchwyt brudny na min. 90% obwodu czaszy | Tak, podać |  |
| 28. | Niezmienna temperatura barwowa i współczynnik odwzorowania barw podczas regulacji natężenia światła | Tak, podać |  |
| 29. | Czasza lampy wyposażona w zabezpieczenie na obwodzie lampy w postaci odbojnika. Zabezpieczenie to ma chronić czaszę przed uderzeniami o inne elementy wyposażenia sali np. kolumny | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek zabiegowy (pakiet nr 3, pozycja nr 7) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Wózek zabiegowy z trzema półkami | Tak, podać |  |
| 2. | Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
| 3. | Wymiary blatów: 1 x blat 705x415x20mm – górny 2 x blat 655x415x20mm – dolne [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak, podać |  |
| 4. | 2 x uchwyt do prowadzenia | Tak, podać |  |
| 5. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | Tak, podać |  |
| 6. | Stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
| 7. | Blat z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Macerator (pakiet nr 3, pozycja nr 8) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej- kaczek, basenów itp. | Tak, podać |  |
| 2. | Wydajność 1 naczynie jednorazowe typu kaczka/basen na 1 cykl | Tak, podać |  |
| 3. | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | Tak, podać |  |
| 4. | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni | Tak, podać |  |
| 5. | Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu | Tak, podać |  |
| 6. | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | Tak, podać |  |
| 7. | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia | Tak, podać |  |
| 8. | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 9. | Zabezpieczenie włączenia- czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | Tak, podać |  |
| 10. | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | Tak, podać |  |
| 11. | Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | Tak, podać |  |
| 12. | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) | Tak, podać |  |
| 13. | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | Tak, podać |  |
| 14. | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | Tak, podać |  |
| 15. | Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy, a miejsce jej instalacji zapewnia czystość oraz wydłuża żywotność | Tak, podać |  |
| 16. | Wymiary: wysokość 977mm x głębokość 445 mm x szerokość 360 mm (± 5 mm) | Tak, podać |  |
| 17. | Odpływ kanalizacyjny- rura min. 38 mm | Tak, podać |  |
| 18. | Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg | Tak, podać |  |
| 19. | Zużycie wody na jeden cykl- max. 11 litrów | Tak, podać |  |
| 20. | Czas cyklu maceracji- max. 65 sekund | Tak, podać |  |
| 21. | Napięcie zasilania: 230 V | Tak, podać |  |
| 22. | Moc silnika 485 W | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów w okresie gwarancji | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna 1 – strzykawkowa (pakiet nr 3, pozycja nr 9) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu LCD w języku polskim | Tak, podać |  |
| 2. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak, podać |  |
| 3. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50 ml | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5)- podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 5. | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | Tak, podać |  |
| 6. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50 ml | Tak, podać |  |
| 7. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 8. | Dokładność szybkości dozowania +/- 2% | Tak, podać |  |
| 9. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak, podać |  |
| 10. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50 ml | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak, podać |  |
| 12. | Wskaźnik ciśnienia infuzji | Tak, podać |  |
| 13. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak, podać |  |
| 15. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum)w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak, podać |  |
| 16. | Programowanie infuzji: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | Tak, podać |  |
| 17. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 18. | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją anty- Bolus | Tak, podać |  |
| 19. | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 20. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 21. | Blokada zmiany parametrów podaży hasłem | Tak, podać |  |
| 22. | Rejestr zdarzeń z historii infuzji min. 2000 | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy | Tak, podać |  |
| 24. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 25. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 26. | Funkcja Stand- By programowana 1 sek-24h | Tak, podać |  |
| 27. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 28. | Akustyczno- optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów | Tak, podać |  |
| 29. | Regulacja głośności alarmów | Tak, podać |  |
| 30. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak, podać |  |
| 31. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak, podać |  |
| 32. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20 h przy przepływie 5 ml/h - 4 h przy przepływie 100 ml/H | Tak, podać |  |
| 33. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak, podać |  |
| 34. | Klasa ochronności (minimum) I, CF, odporność na defibrylację | Tak, podać |  |
| 35. | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak, podać |  |
| 36. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max. 2,5 kg | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pistolet do biopsji 4 szt. (pakiet nr 3, pozycja nr 10) |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Pistolet do biopsji gruboigłowej | Tak, podać |  |
| 2. | Urządzenie wielorazowego użycia, autoklawowalne | Tak, podać |  |
| 3. | Samoczynne załączanie bezpiecznika podczas aktywacji | Tak, podać |  |
| 4. | Dwa spusty – w części dystalnej i proksymalnej | Tak, podać |  |
| 5. | Przełącznik wyboru długości skoku igły – 15 mm i 22 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Jednoręczna aktywacja | Tak, podać |  |
| 7. | Kompatybilny z igłami jednorazowego użycia UniGun | Tak, podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne (dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 3) | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤ 24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części – max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części – max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (min. 10 lat) | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy