## Warunki gwaranacji i serwisu
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – laryngologiczny mikroskop operacyjny | Warunek graniczny | Wartość oferowana - opisać parametr gdy Zamawiający tego wymaga lub podać
1. | Okres gwarancji - min. 24 miesiące: | Tak, podać
2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój sprzętu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak
3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak
4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak
5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 24 h Tak, podać
6. | Reakcja serwisu na awarię w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 7 dni od zgłoszenia | Tak
7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia dostawy części, elementów i podzespołów zastępczych, których dostawy nie wymagają specjalistycznego transportu, na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak
8. | Przez okres przestoju przedmiotu zamówienia - powyżej 48 godzin (z powodu awarii, naprawy spowodowanej bez winy Zamawiającego - do czasu naprawy) - Wykonawca pokrywa kozt badań wraz z transportem w innym wskazanym przez Wykonawcę ośrodku w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. | Tak
9. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/sprzętu a na nowy: | Tak
a) 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie istotne awarie sprzętu w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany sprzętu na nowy.
10. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, | Tak
11. | Przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania.
Tak, Podać:
12. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności serwisowych w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni Tak, podać
13. | Po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy
14. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, e-mail). | Tak, podać: nazwa, adres, telefon, e-mail)
15. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu. | TAK
złożenie oświadczenia w dniu dostawy
16. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, e-mail). | Tak
17. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności serwisoe wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Informacja, który z dokumentów
harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dacie uruchomienia.
18. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy. | Tak,
dostarczyć w dacie dostawy
19. | Jeżeli producent sprzętu przewiduje, że sprzęt wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu dostawy oświadczenie. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 18). | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy.
20. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
21. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
22. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak
w dniu dostawy
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić.
UWAGA! | Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalne terminy wskazane w pkt.: 1;5;12 niniejszej tabeli. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże wymaganych okresów w pkt.: 1;5;12 niniejszej tabeli (zostawi pola puste), Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny wskazany termin. W przypadku gdy Wykonawca poda termin mniejszy niż wymagany minimalny spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Pozostawienie pustych (nie wypełnionych) pól w pozostałych wierszach oznaczonych kolorem, które powinien wypełnić Wykonawca spowoduje to odrzucenie oferty wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że potwierdza realizację wymogów, w każdej części tabeli gdzie jest wpisane TAK.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym