|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.03-06-2022 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/59-65/22

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pt. Zakup sprzętu medycznego  ZP/03/04/2022

Pyt1. „Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach wielorazowego i jednorazowego użytku co pozwoli zoptymalizować koszy materiałów eksploatacyjnych? Odp. Nie wymagamy.

Pyt2. „Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz miał możliwość objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze?” Odp. Nie wymagamy.

Pyt3. „Zwracamy się do Zamawiającego s prośba o doprecyzowanie podstawowych parametrów wstrzykiwacza takich jak generowane ciśnienie- zakres ≥ 300PSI? Liczbę protokołów badań możliwych do zapamiętania ≥ 200? Prędkość wymuszonego przepływu 10ml/s? etc

Odp.  Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dot. pkt. A3. w nawiązaniu do pkt. A2. Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1:

W punkcie A3. Zamawiający wymaga:

|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych nienakładających się, przylegających badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, | Tak podać ilość warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że zapisami pkt. A.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tomografu 16 rzędowego. Tomografy 16 rzędowe (i nie tylko) wyposażone są w technologie umożliwiające „podwajanie” ilości uzyskiwanych warstw względem liczby rzędów detektora, jednak uzyskiwane w ten sposób warstwy nie są warstwami nienakładającymi się i przylegającymi, lecz warstwami nakładającymi się. Aby uzyskań min. 32 warstwy nienakładające się i przylegające, w przypadku wymogu opisanego w pkt. 3, detektor musiałby być detektorem min. 32 rzędowym, a nie min. 16 rzędowym jak wymaga tego Zamawiający.

W związku z powyższym czy Zamawiający dokona korekty oczywistej omyłki pisarskiej poprzez wykreślenie z treści pkt. 3 słów: „nienakładających się, przylegających” odnoszące się do warstw i zmodyfikuje brzmienie parametru w sposób następujący?:

|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | Tak podać ilość warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę za zmianę zapisu na proponowany  powyzej.

Dot. pkt. A1. Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr1:

W punkcie A1. Zamawiający wymaga:

|  | Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg opisany w pkt. 1 określa minimalne wymogi Zamawiającego, tj. uzna go za spełniony w przypadku zaoferowania systemu wyprodukowanego w 2022 r.?

Odp. Zamawiający dokonuje korekty oczywistej pomyłki  w sposób następujący:

|  | Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2021 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dot. pkt. A30. Załącznika nr 6 do SWZ Pakiet nr 1:

W punkcie A29. Zamawiający wymaga:

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie sygnałem EKG, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert) | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że w ramach niniejszego postępowania, zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony system był wyposażony w moduł EKG.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oczekiwał, aby oprogramowanie wymagane w pkt. 30 realizowało funkcje związane z bramkowaniem w przypadku rozbudowy systemu o opcję EKG?

Odp. Zamawiający potwierdza że będzie oczekiwał, aby oprogramowanie wymagane w pkt. 30 realizowało funkcje związane z bramkowaniem w przypadku rozbudowy systemu o opcję EKG.

Dot. pkt. A39. oraz A41.Załącznika nr 2 do SWZ Pakiet nr 1:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w sposób następujący:

Jest:

| - 3 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstw, min ≤ 0,625 mm | Tak podać, 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt <0,5 mm – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 32 warstw submilimetrowych [mm], min ≤ 0,35 | Tak podać < 0,33 – 10 pkt > 0,33 mm – 0 pkt |  |

Powinno być:

| - 3 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstw, ≤ 0,625 mm | Tak podać, 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt <0,5 mm – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 32 warstw submilimetrowych [mm], ≤ 0,35 | Tak podać < 0,33 – 10 pkt > 0,33 mm – 0 pkt |  |

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na korekcję zapisów  SWZ na proponowany powyzej.

Dot. pkt. A43.Załącznika nr 2 do SWZ Pakiet nr 1:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w sposób następujący:

Jest:

| - 3 | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 38 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. | TAK / NIE (jeśli TAK, podać) Nie - 0 pkt > 18 mGy – 5 pkt < 18 mGy – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powinno być:

| - 3 | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 36 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. | TAK / NIE (jeśli TAK, podać) Nie - 0 pkt > 18 mGy – 5 pkt < 18 mGy – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na korekcję zapisów  SWZ na proponowany powyzej.

Dot. pkt. C5.Załącznika nr 2 do SWZ Pakiet nr 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie nazw producentów posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS/RIS.

Czy Zamawiający dysponuje licencją do podłączenia systemu, czy koszt należy doliczyć do oferty?

Odp. System PACS/RIS firmy PIXEL – koszt po stronie Wykonawcy

- Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ –Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 1, Wymagania techniczne, C Wyposażenie, pozycja nr 1. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zdalnej diagnostyki za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu.

Odp. Wymóg zdalnej diagnostyki za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu.

- Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 1, Wymagania techniczne, C Wyposażenie, pozycja nr 2. Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza (niewykorzystującego technologii tłokowej) do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środkakontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). Wstrzykiwacz, który chcemy zaoferować, pracuje wyłącznie przy użyciu materiałów niezawierających lateksu i ftalanów (DEHP).

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieraniedodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomografw przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia).Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografempełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyćje od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografuw całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznychnie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografukomputerowegodanego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Dot. pkt 17.2 c) SWZ: Jeśli nie można dokonać wyboru zgodnie z punktem b, zamawiający wzywa  wykonawców do złożenia w  terminie  określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę i termin dostawy.

W SWZ wskazano następujące kryteria oceny ofert:

- C	Cena

- Gw	Okres gwarancji

- Pt	Parametry techniczne

Brak w SWZ kryterium „termin dostawy” – a zatem nie jest możliwe stosowanie takiego kryterium w przypadku oceny ofert dodatkowych.

- Wnosimy o korektę i ujednolicenie.

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska, w/w punk powinien brzmieć: Jeśli nie można dokonać wyboru zgodnie z punktem b, zamawiający wzywa  wykonawców do złożenia w  terminie  określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę i okres gwarancji.

Dot. Pkt 17.1. SWZ:

Kryterium okres gwarancji   ( Gw)  wyliczone będzie wg wzoru ( min okres gwarancji 24 m-ce):

Okres gwarancji badanej oferty

Gw = --------------------------------------------  x 100 pkt  x 10%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Przy opisie kryteriów oceny ofert oraz zasad dokonywania oceny brak określenia maksymalnego okresu gwarancji – maksymalny okres gwarancji powinien być określony, aby umożliwić prawidłową ocenę ofert (i uniemożliwić złożenie oferty z bardzo długim okresem gwarancji, tylko w celu manipulowania punktacją). Ponadto, zgodnie z przepisem art. 240 ust 1 ustawy PZP: Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

- Wnosimy o uzupełnienie SWZ o maksymalny okres gwarancji.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapisy,: nim okres gwarancji  - 24 miesiące, max okres gwarancji – 60 miesiecy.

Dot. Wzoru umowy, Załącznik 8 do SWZ - §3 projektu umowy:

1.	Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do …………….  Dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Termin wykonania Zamówienia uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zamówienia.

2.	Przedmiotem odbioru będzie działający i spełniający wymagania Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, sprzęt zainstalowany i wdrożony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu poprawności działania sprzętu i  zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

3.	Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Odmowa odbioru przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku wad lub usterek istotnych, uniemożliwiających użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, bądź w przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu z umową. Brak podstaw do odmowy obioru w przypadku braków nieistotnych – w takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy/usługi, a Wykonawca powinien mieć możliwość uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Wnosimy o nadanie brzmienia:

1.	Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do …………….  Dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru. Termin wykonania Zamówienia uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zamówienia.

2.	Przedmiotem odbioru będzie działający i spełniający wymagania Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, sprzęt zainstalowany i wdrożony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu poprawności działania sprzętu i  zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub braków nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie przedmiotu umowy.

3.	Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w tym zakresie.

Dot. Wzoru umowy, Załącznik 8 do SWZ- § 8 projektu umowy:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,5 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia  dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za każdą fakturę zawierającą ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości 50,00 zł.

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

Kara umowna w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki jest karą rażąco wygórowaną – w praktyce stosowane są kary o wartości do 0,1% wynagrodzenia.

Podobnie rażąco wygórowana jest wysokość maksymalnej kary umownej – wnosimy o jej obniżenie do 10% wartości netto umowy.

- Wnosimy o nadanie brzmienia:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,1 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia  dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za każdą fakturę zawierającą ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości 50,00 zł.

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości netto umowy.

Odp.: Zamawiający wprowadza  zmiany w następującym zakresie:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,1 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia  dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za każdą fakturę zawierającą ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości 50,00 zł.

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

Dot. Wzoru umowy, Załącznik 8 do SWZ - § 9 projektu umowy:

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

Wnosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku Zamawiający wezwie wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego odpowiedniego terminu (ust 1 lit b w zw. z ust 4), a także że realizacja prawa odstąpienia może nastąpić do 14 dni od upływu tego dodatkowego terminu (ust 6).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Dot. Załącznik nr 2, sekcja D, pkt 9:

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy.

Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 10 lat nie jest możliwe z uwagi na treść przepisu art. 434 § 1 i 2 PZP, zgodnie z którym co do zasady umowy zawiera się na okres do 4 lat. Wykonawca nie może być zatem zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego po okresie obowiązywania umowy, ani nawet do złożenia oświadczenia o gwarantowanym dostępie do części zamiennych w tym okresie.

Ponadto w takim okresie nie ma możliwości zapewnienia części z zakresu hardware IT.

- Wnosimy o wykreślenie zapisu, bądź jego modyfikację

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy ( z wyłączeniem sprzętu IT – dla którego okres ten wynosi 4 lata).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik

Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).