Dodatek nr 3 do SWZ

Po modyfikacji z dnia 04.07.2022 r.

dotyczy:

Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. (nr sprawy: ZP/N/09/22)

# SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga by oferowany aparat tomograficzny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – min. 2021 rok z minimalną 24 – miesięczną pełną gwarancją.

- Typ, model, nazwa handlowa aparatu tomograficznego:

……………………………………………………………………………………………………………..

- Producent aparatu/Firma/Kraj pochodzenia producenta:

…………………………………………………………………………………………............................

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji:

- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące;

- termin gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania aparatu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego stosownym protokołem przekazania;

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu,

- w okresie gwarancyjnym nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji               z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań,

- wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku                 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maksymalnie 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi aparatu dla personelu medycznego w zakresie jego działania i obsługi oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji i napraw w terminie wyznaczonym                    w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność  z warunkami technicznymi                           i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| LP | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE APARATU TOMOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Firma | TAK, podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 3. | Urządzenie typ / model | TAK, podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji aparatu tomograficznego: nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego | TAK, podać |  |  |
| 6. | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu, oznakowanie znakiem CE) Deklaracja CE dostarczona będzie wraz z dostawą towaru | TAK, podać |  |  |
| 7. | Wszystkie elementy składowe urządzenia (jako urządzenie rozumiany jest: aparat tomograficzny wraz z lekarską stacją opisową, poglądową stacją roboczą technika radiologii i automatycznym wstrzykiwaczem do podawania kontrastu i wszystkimi częściami dostarczonymi przez producenta) oraz wyposażenie dodatkowe fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | TAK, podać |  |  |
| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  | 32 – 0 pkt > 32 – 10 pkt |
| 9. | Ilość warstw akwizycyjnych dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania | ≥ 64 |  | 64 – 0 pkt > 64 – 10 pkt |
| GANTRY i STÓŁ |  |  |  |  |
| 10. | Średnica otworu gantry min 70 [cm] | TAK |  |  |
| 11. | Kąt pochylania gantry ≥ +/- 30 [°]. | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość sterowania ruchami stołu i/lub gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa), - za pomocą przycisku nożnego, - z konsoli w sterowni. | TAK |  |  |
| 13. | Gantry wyposażone we wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu. | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja „treningu oddechowego” umożliwiająca przećwiczenie z pacjentem wstrzymywania oddechu przed wykonaniem badania. | TAK |  |  |
| 15. | Przynajmniej jeden monitor wbudowany w gantry wyświetlający niezbędne informacje m.in. rodzaj badania, ułożenie pacjenta, opóźnienie startu badania, czas skanowania, EKG. | TAK |  |  |
| 16. | Tryb badań nagłych umożliwiający start badania bez wcześniejszego wpisywania do systemu danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  |  |
| 18. | Wyposażenie stołu min. w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy unieruchamiające, - podpórka pod głowę i ręce, - podgłówek do pozycji na wznak, - podpórka pod kolana i nogi, - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło. | TAK, podać |  |  |
| 19. | Najniższa wysokość od podłogi | ≤48 [cm] |  |  |
| 20. | Zakres skanowania | ≥170 [cm] |  |  |
| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥30 [mm/s] |  | 30mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| 23. | Szerokość stołu | ≥60 [cm] |  |  |
| 24. | Długość stołu | ≥260 [cm] |  | 260 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥200 [cm] |  | 200 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 26. | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych. | ≥ 50 [kW] |  | 50 kW - 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| 27. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy | ≥ 5 [MHU] |  | 5MHU – 0 pkt ˃ 5 MHU – 10 pkt |
| 28. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≤ 80 [kV] |  | 80 kV – 0 pkt ˂ 80 kV – 10 pkt |
| 29. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≥ 135 [kV] |  |  |
| 30. | Liczba możliwych nastaw kV | ≥3 |  | 3 nastawy - 0 pkt 4 nastawy – 5 pkt ≥ 5 nastaw – 10 pkt |
| 31. | Liczba ognisk lampy RTG | ≥ 2 |  |  |
| 32. | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  |  |
| 33. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  |  |
| 34. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy | ≥ 800 [kHU/min] |  |  |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 35. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,625 [mm] |  | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt |
| 36. | Szerokość zespołu detektorów z osi z. | ≥ 20 [mm] |  | 20 mm – 0 pkt >20 mm – 5 pkt |
| 37. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor | ≤ 0,8 [s] |  | 0,8 s – 0 pkt <0,8 s – 10 pkt |
| 38. | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie | TAK |  |  |
| 39. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego | ≥ 100 [s] |  |  |
| 40. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  | 1,5 – 0 pkt >1,5 – 5 pkt |
| 41. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 [cm] |  |  |
| 42. | Maksymalna dostępna matryca rekonstrukcji obrazów | ≥ 512x512 |  | 512x512 – 0 pkt 768x768 – 5 pkt ≥ 1024x1024 – 10 pkt |
| 43. | Matryca prezentacyjna | ≥ 1024x1024 |  |  |
| POGLĄDOWA STACJA ROBOCZA TECHNIKA RADIOLOGII |  |  |  |  |
| 44. | Monitor obrazowy LCD - przekątna monitora | ≥ 21 " |  | 21 " – 0 pkt > 21 " – 10 pkt |
| 45. | Pojemność dysku twardego | ≥3,0T |  |  |
| 46. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 47. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK |  |  |
| 48. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (zarówno badań osób dorosłych jak i dzieci), z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | TAK |  |  |
| 49. | Rekonstrukcje 2D, 3D. | TAK |  |  |
| 50. | MIP | TAK |  |  |
| 51. | VR | TAK |  |  |
| 52. | VRT | TAK |  |  |
| 53. | SSD | TAK |  |  |
| 54. | MPR | TAK |  |  |
| 55. | Prezentacje cine. | TAK |  |  |
| 56. | MinIP | TAK |  |  |
| 57. | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). | TAK |  |  |
| 58. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości). | TAK |  |  |
| 59. | Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D. | TAK |  |  |
| 60. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  |  |
| 61. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  |  |
| 62. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | 60% - 0 pkt >60% - 10 pkt |
| 63. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |  |
| 64. | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii (endoprotezy, protezy zębowe, rozruszniki serca). | TAK |  |  |
| LEKARSKA KONSOLA OPISOWA |  |  |  |  |
| 65. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19”, dedykowane biurko, poprawiające wentylację jednostki sterującej. | TAK |  | 19" – 0 pkt >19” – 10 pkt |
| 66. | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |  |
| 67. | Prezentacje Cine. | TAK |  |  |
| 68. | MIP | TAK |  |  |
| 69. | MinIP | TAK |  |  |
| 70. | VR | TAK |  |  |
| 71. | VRT | TAK |  |  |
| 72. | MPR | TAK |  |  |
| 73. | CPR | TAK |  |  |
| 74. | SSD | TAK |  |  |
| 75. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych jednym kliknięciem. | TAK |  |  |
| 76. | Oprogramowanie do analizy guzów płucnych: - Automatyczne wykrywanie i zaznaczanie podejrzanych guzków - Narzędzia do edycji konturu guzków. - Automatyczny pomiar średnicy guzka, objętości, wartości CT itp.; Ocena porównań guzków między badaniami wyjściowymi i dalszymi u tego samego pacjenta | TAK |  |  |
| 77. | Oprogramowanie do analizy rozedmy płuc - Ekstrakcja płata płucnego - Pomiar gęstości i objętości płuc - Ocena ilościowa współczynnika rozedmy płuc - Pomiar powierzchni / średnicy ściany oskrzeli Ilościowa analiza i eksport danych | TAK |  |  |
| 78. | Oprogramowanie do analizy perfuzji mózgu: - Analiza udaru mózgu - Automatyczna i ręczna segmentacja tkanek, definiowanie i edycja tętnic - Automatyczne obliczanie TDC w ROI - Symetryczna analiza ROI - Automatyczne obliczanie i pseudokolorowe wyświetlanie parametrów perfuzji mózgowej, w tym CBV, CBF, TTP, MTT - Pomiar i analiza statystyczna obszaru ROI, maks./min. wartości, wartości średnie itp | TAK |  |  |
| 79. | Oprogramowanie do analizy perfuzji narządów: - Automatyczna i ręczna segmentacja narządów / tkanek, tętnicy wątrobowej i żyły wrotnej - Automatyczne obliczanie TDC - Automatyczne obliczanie i pseudokolorowe wyświetlanie parametrów perfuzji, w tym BV, BF, TTP, MTT, HPI itp - Pomiar i analiza statystyczna obszaru ROI, maks./min. wartości, wartości średnie itp. - Korekcja ruchu i fuzja obrazu | TAK |  |  |
| 80. | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (tzw. „calcium scoring”) - Wykrywanie zwapnień - Oprogramowanie wykorzystujące trzy metody obliczania: wskaźnik Agatston’a, wskaźnik masy i objętości - Narzędzia do oceny zwapnień: walidacja, przypisywanie i usuwanie. | TAK |  |  |
| 81. | Oprogramowanie do analizy stomatologicznej: - Obsługa redenderowania objętościowego, widok panoramiczny, widok strzałkowy, etykietowanie ścieżki nerwowej. - Obsługa płaskiego i przekrojowego wyświetlania obrazów całej jamy ustnej. | TAK |  |  |
| 82. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii: - Automatyczna segmentacja okrężnicy, - Elektroniczne oczyszczenie jelita grubego, - Automatyczne wykrywanie polipów, - Wirtualna endoskopia. | TAK |  |  |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU |  |  |  |  |
| 83. | Producent | Podać |  |  |
| 84. | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
| 85. | Rok produkcji: 2022, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 86. | Automatyczny, dwuwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej, współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietylohekylu). | TAK |  |  |
| 87. | Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania. | TAK |  |  |
| 88. | Kolorowy ekran dotykowy na głowicy strzykawki. | TAK |  |  |
| 89. | Możliwość włączania strzykawki zarówno z pozycji wyświetlacza na głowicy, jak i na konsoli. | TAK |  |  |
| 90. | Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki. | TAK |  |  |
| 91. | Funkcja automatycznego napełniania. | TAK |  |  |
| 92. | Funkcja automatycznego usuwania powietrza. | TAK |  |  |
| 93. | Funkcja testowania drożności naczyń. | TAK |  |  |
| 94. | Opcja trybu kroplowego (sól fizjologiczna) z prędkością przepływu regulowaną w zakresie 0,1-10 ml/sekundę. | TAK, podać |  |  |
| 95. | Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie 50-325 psi możliwy w odstępach co 5 psi. | TAK, podać |  |  |
| 96. | Prędkość przepływu 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s. | TAK, podać |  |  |
| 97. | Możliwość zapisania i odtworzenia od. 30 do 40 protokołów oraz możliwość wydruku raportów wstrzyknięć. | TAK, podać |  |  |
| 98. | Funkcja symultaniczna -jednoczesne wstrzyknięcie kontrastu i soli: % Kontrastu: 10% – 90% w krokach co 5%. | TAK, podać |  |  |
| 99. | Funkcja opóźnienia skanowania 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę. | TAK, podać |  |  |
| 100. 99 | Funkcja opóźnienia wlewu 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę. | TAK, podać |  |  |
| 101. 100 | Funkcja opóźnienia fazy 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę lub trwała pauza. | TAK, podać |  |  |
| 102. 101 | Zapewnienie dodatkowego poziomu bezpieczeństwa poprzez detektor alarmujący w razie ominięcia któregoś z etapów prawidłowego przygotowania strzykawki do podania środka cieniującego. | TAK |  |  |
| 103. 102 | Podgrzewacz strzykawek (wstępnie nagrzanego kontrastu). | TAK |  |  |
| 104. 103 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 105. 104 | Autoryzowany serwis gwarancyjny najbliższy lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. | TAK, podać |  |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 106. 105 | Integracja urządzeń będących przedmiotem umowy z systemem RIS Eskulap/PACS Medidok/HIS Eskulap Zamawiającego: a) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS, b) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego modułu Zlecenia Medyczne – Pracownia Diagnostyczna w systemie HIS, c) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS. | TAK |  |  |
| 107. 106 | Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta w skład, którego wchodzi między innymi: - fartuch RTG, - ochrona RTG na tarczycę, - ochrona RTG na gonady, - koc ochrony RTG, - wieszak na fartuchy, | TAK, podać |  |  |
| 108. 107 | Zestaw fantomów kontrolnych | TAK |  |  |
| 109. 108 | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD | TAK |  |  |
| 110. 109 | Prace adaptacyjne / instalacyjne (dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do prac adaptacyjnych / instalacyjnych i montaż po stronie Wykonawcy): - naprawa tynków oraz malowanie pomieszczeń, - demontaż, utylizacja starej wykładziny na całej powierzchni pracowni, - demontaż grzejników, - montaż nowych grzejników, - wykonanie nowej wykładziny w pomieszczeniach pracowni, - czyszczenie istniejącej wentylacji mechanicznej, - wykonanie sufitów podwieszanych w całym obszarze remontu, - dostosowanie kanałów kablowych, - wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń Sali badań, - wykonanie wentylacji na nawietrznikach w Sali badań, - wykonanie niezbędnych prac elektrycznych, - montaż sufitów podwieszanych, - montaż oświetlenia LED w Sali badań oraz w sterowni, - montaż drzwi radiologicznych, - montaż okna radiologicznego, - montaż przebieralni, - wymiana drzwi płycinowych 5 szt., - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - zapewnienie odbioru odpadów po remontowych oraz opakowań po dostawach sprzętu | TAK |  |  |
| 111. 110 | Wykonanie projektu osłon stałych ochrony radiologicznej w Sali badań dla zaoferowanego aparatu tomograficznego. | TAK |  |  |
| 112. 111 | Szkolenia personelu w miejscu instalacji urządzeń: - personelu medycznego z obsługi urządzeń (minimum 5 jednodniowych, ośmiogodzinnych szkoleń), - personelu technicznego – szkolenie serwisowe w zakresie czynności na jakie zezwala instrukcja obsługi i warunki gwarancyjne (minimum jednodniowe ośmiogodzinne szkolenie); | TAK podać |  |  |
| 113. 112 | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP dla zaoferowanego aparatu tomograficznego, lekarskiej stacji opisowej, poglądowej stacji roboczej technika radiologii, automatycznego wstrzykiwacza do podawania kontrastu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
| 114. 113 | Testy akceptacyjne i specjalistyczne w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 115. 114 | Gwarancja minimum 24 miesiące – pełna gwarancja na aparat tomograficzny wraz z lampą RTG. | TAK podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10pkt |
| 116. 115 | Przeglądy techniczne zainstalowanych urządzeń wraz z konserwacją w okresie gwarancji – w zakresie i terminach zgodnych z dokumentacją DTR. | TAK |  |  |
| 117. 116 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia – maks. 24h w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia awarii. | TAK, podać |  |  |
| 118. 117 | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maks. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 119. 118 | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 120. 119 | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej – przy dostawie. | TAK |  |  |
| 121. 120 | W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań. | TAK |  |  |
| 122. 121 | W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 123. 122 | Instalacja aparatu tomograficznego przez autoryzowany serwis producenta, który zapewni także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe). | TAK, podać |  |  |
| 124.123 | Gwarancja dostępności do części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat liczonych od daty instalacji urządzeń | TAK |  |  |

Wzór:

Punktacja (ilość punktów) „pozostałe               Wartość oferowana danego parametru (oferta badana)

oferowane wartości proporcjonalnie”     =       --------------------------------------------------------------------------     x 10

Maksymalna oferowana wartość danego parametru

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 180 pkt.

…………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny