## Arkusz1
nr sprawy 3/TP/ZP/D/2024
| PARAMETRY TECHNICZNE |  | Załącznik nr 1b
DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW
W przypadku składania oferty na kilka pakietów prosimy o zaznaczeniem, którego pakietu dotyczy.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr pakietu, Zamawiający przyjmie, że parametry są oferowane na wszystkie pakiety, na które została złożona oferta.
Lp. | Wymagania techniczne | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru
DOTYCZY PAKIETU NR ...
1. | Rok produkcji narzędzi min. 2023 | TAK
2. | Oferowane narzędzia mają być wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1 2007 (ISO 7153-1) Informacja dotyczącej stali do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone certyfikatem wytwórcy narzędzi, w którym powinien być wyszczególniony w % skład surowca użytego do produkcji narzędzi. Wymagane są następujące rodzaje i twardość stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych zgodnie z DIN 58298. | TAK
3. | Zaoferowane wyroby muszą być trwale oznakowane nazwą wytwórcy, numerem katalogowym wyrobu na etapie produkcji. | TAK
4. | Narzędzia muszą być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonaną przez wytwórcę. | TAK
5. | Opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów muszą zawierać informację: | TAK
- nr katalogowy wyrobu,
- nazwę wyrobu, parametry techniczne typu: rodzaj, długość w języku polskim,
- nazwę wytwórcy.
6. | Wszystkie narzędzia muszą być trwale oznakowane kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów), zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania – Data Matrix, zawierającym zakodowane informacje o unikalnym numerze narzędzia, dacie gwarancji, nazwie Szpitala i Kliniki. | TAK
7. | Wszystkie narzędzia muszą posiadać naniesiony napis ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji nawiązujący do nazwy Użytkownika. Napisy mają być trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji oraz czynniki sterylizujące, głównie na nasyconą parę wodną. Zamawiający wymaga trwałego oznakowania laserowego, nieścieralnego, niepowodującego utraty gwarancji. | TAK
8. | Wobec zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane: | TAK
- mycie automatyczne w myjniach – dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90ºC, czas 5 min. – podać pozycje Formularz Asortymentowo-Cenowy.
9. | Wobec zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane : | TAK
- dekontaminacja zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach: 134ºC; 5,5 minuty – podać pozycje Formularz Asortymentowo-Cenowy.
10. | Wobec zaoferowanych wyrobów może być stosowana dekontaminacja w tlenku etylenu w temp. 55◦C z wyjątkiem kontenerów sterylizacyjnych – podać pozycje Formularz Asortymentowo-Cenowy. | TAK
11. | Wobec zaoferowanych wyborów mogę być stosowane dekontaminacja w nadtlenku wodoru w temperaturze 55ºC – podać pozycje Formularz Asortymentowo-Cenowy. | TAK
12. | Niespełnienie wymogów z co najmniej jednej pozycji 8-11 do poszczególnych pozycji pakietu skutkuje odrzuceniem pakietu. | TAK
13. | Deklaracja zgodności UE dla każdego narzędzia oraz oznakowanie CE. | TAK