## Pakiety nr 1-14
Formularz cenowy zał. nr 1 do SWZ ZPZ-34/06/23
Pakiet nr 1: Staplery liniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Op = 1 szt. | szt. | 48
2 | Stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5mm, wysokości przed zamknięciem 4,8mm i 2,0mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Op = 1 szt. | szt. | 48
3 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Op =1 szt. | szt. | 168
4 | Ładunek z nożem do staplera, dł.60mm , wys. otwartej zszywki 3,8mm, szerokość 3mm | szt. | 144
5 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Op=1 szt. | Szt. | 160
6 | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.80mm , wys. otwartej zszywki 3,8mm, szerokość 3mm | szt. | 144
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 2: Staplery skórne
Lp. | Opis przedmiotu zamówieniaAsortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Stapler skórny zawierający zszywki powleczone teflonem, do stosowania u pacjentów uczulonych na nikiel. Średnica zszywki 0,58 – 0,60 mm. Wymiary 6,9 – 7,0 x 4,2- 4,4 mm . Zastosowane zszywki nie mogą być przeciwwskazaniem do wykonania u pacjenta badania MRI i CT. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, umożliwiający kontrolowanie zużycia (np. 15, 25, 35). Magazynek zawierający min. 35 zszywek. | szt. | 1000
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczenie producenta, że zaoferowane zszywki mogą być stosowane u pacjentów uczulonych na nikiel oraz, że nie stanowią one przeciwwskazania do wykonania u pacjentów badań MRI i CT.
Pakiet nr 3: Staplery okrężne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Stapler okrężny do stosowania wewnętrznego, prosty, z wydłużonym trzonem kowadełka, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm. 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4 cm, pojemność główki staplera 12,6cm3. Stapler wyposażony w: - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera, - wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, - akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydło, zestaw do oceny szczelności). Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 40
2 | Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony, do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm.Stapler wyposażony w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale- zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,- wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale,- 20 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm- pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia.Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 60
3 | Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony, do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm.Stapler wyposażony jest w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale- zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,- wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale,- 24 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm- pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia.Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 112
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 4: Klipsy naczyniowe
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Klipsy naczyniowe tytanowe, zamykane „oczkowo” , tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa).Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach, o wymiarach przed zamknięciem 8,00mm i 9,00 mm po zamknięciu. Opakowania oznaczone kolorem umożliwiającym identyfikację rozmiaru. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: rodzaj materiału z jakiego wykonany jest klips, nazwa producenta, nr.katalogowy, nr.serii, data ważności produktu. Pakowane po 6 szt. =1 magazynek, 1 op. = 20 magazynków. | op. | 20
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca , na czas trwania umowy jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu do używania klipsownice wielorazowego użytku do w/w klipsów w ilości 8 sztuk do każdego rodzaju klipsów, w tym dwie klipsownice zagięte pod kątem 25 stopi (uchwyt klipsownicy oznaczony kolorem odpowiadającym opakowaniom klipsów w jednakowym rozmiarze). Ewentualne koszty udostępnienia klipsownicy i jej serwisu, należy uwzględnić w cenie oferty. Przekazanie klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwrot klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji umowy, protokołem zdawczo-odbiorczym. Oświadczenie producenta, że zaoferowane klipsy naczyniowe jako implanty chirurgiczne pozwalają na poddanie pacjenta badaniom w rezonansie magnetycznym o natężeniu 3 Tesli.
Pakiet nr 5 : Klipsy naczyniowe duże
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wewnętrzny profil klipsa w kształcie rombów zwiększający powierzchnie styku z tkanką i poprawiający stabilizację klipsa w szczękach, o wymiarach przed zamknięciem 11,90mm i 12,30mm po zamknięciu. W opakowaniu 20 magazynków po 6 klipsów. Magazynek kodowany kolorami, dolna powierzchnia z warstwą samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsa. | op. | 3
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca na czas trwania umowy jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu do używania klipsownicę wielorazowego użytku do w/w klipsów, szczęki zagięte pod kątem 25 stopni w ilości 2 sztuk. Ewentualne koszty udostępnienia klipsownic i ich serwisu należy uwzględnić w cenie oferty.Przekazanie klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwrot klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. Oświadczenie producenta, że zaoferowane klipsy naczyniowe jako implanty chirurgiczne pozwalają na poddanie pacjenta badaniom w rezonansie magnetycznym o natężeniu 3 Tesli.
Pakiet nr 6 : Tytanowe klipsy do klipsownic Challenger Aesculap
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Klipsy do wielorazowej klipsownicy endoskopowej Challenger Ti Aesculap; W opakowaniu 12 magazynków po 8 tytanowych klipsów | op. | 60
2 | Klipsy do wielorazowej klipsownicy endoskopowej Challenger Ti-P Aesculap; W opakowaniu 12 magazynków po 8 klipsów i naboje z CO2 | op. | 2
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 7 : Trokary.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Trokar bezpieczny z trzpieniem z ostrzem, skłądający się z karbowanej kaniuli o długości 100mm i trzpienia wyposażonego w płaskie ostrze w kształcie litery V aktywującego się tylko podczas oporu powłok. Trokar wyposażony w podwójny wskaźnik dżwiękowy i wizualny informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne, oraz w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze.Trokar posiadający wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia grubości 5mm-12mm. Całość wykonana z przeziernego tworzywa. | szt. | 100
2 | Trokar bezostrzowy, skłądający się z karbowanej kaniuli o długości 100mm i bezostrzowego trzpienia, wyposażony w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze.Trokar posiada wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia grubości 5mm-12mm. Całość wykonana z przeziernego tworzywa. | szt. | 672
3 | Przezierna, karbowana kaniula uniwersalna o długości 100mm, rozmiar 12mm, kompatybilna z grotem każdego z wyżej opisanych trokarów | szt. | 350
4 | Trokar bezostrzowy, składający się z karbowanej kaniuli o długości 150 mm i bezostrzowego trzpienia, wyposażony w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Trokar posiadający wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia grubości 5 mm-12 mm. Całość wykonana z przeziernego tworzywa. | szt. | 12
5 | Trokar o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2) | szt. | 36
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanych wyrobów: 1 szt. z pozycji 1 lub 2 lub 4 lub 5.
Pakiet nr 8: Klipsy polimerowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Klipsy polimerowe Extra Large (XL) do wyrostka do zamykania naczyń o średnicy od 7 mm do 16 mm. Pakowane po 2 klipsy w magazynku. Jednostką miary jest magazynek = 1 szt. | szt. | 128
2 | Klipsy polimerowe Extra Large (XL) do wyrostka do zamykania naczyń o średnicy od 7 mm do 16 mm. Pakowane po 6 klipsów w magazynku. Jednostką miary jest magazynek = 1 szt. | szt. | 220
3 | Klipsy polimerowe Large (L) do wyrostka do zamykania naczyń o średnicy od 5 mm do 13 mm. Pakowane po 2 klipsy w magazynku. Jednostka miary jest magazynek = 1 szt. | szt. | 80
4 | Klipsy polimerowe Large (L) do wyrostka do zamykania naczyń o średnicy od 5 mm do 13 mm. Pakowane po 6 klipsów w magazynku. Jednostką miary jest magazynek = 1 szt. | szt. | 400
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca , na czas trwania umowy jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu do używania klipsownice wielorazowego użytku do w/w klipsów w rozmiarze XL - 2 szt, w rozmiarze L-4 szt.Ewentualne koszty udostępnienia klipsownic i ich serwisu, należy uwzględnić w cenie oferty. Przekazanie klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwrot klipsownic nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji umowy - protokołem zdawczo-odbiorczym.
Pakiet nr 9: Trokar optyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Trokar Hassona. Trokar 12mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miękki silikonowy stożek. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Kaniula o długości 100mm i 130mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelek w celu usunięcia preparatu. W zestawie strzykawka do napełniania balonu mocującego oraz Trokar Hasson 5mm, optyczny z tępo zakończonym obturatorem, gładka kaniula, wyposażony w bezlateksowy balon oraz miękki silikonowy stożek. Kaniula o długości 100mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelek w celu usunięcia preparatu. W zestawie strzykawka do napełnienia balonu mocującego. Rozmiar trokara do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 72
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbki zaoferowanego wyrobu - 1 szt.
Pakiet nr 10: Trokar
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Trokar, składający się z dwóch zaworów insuflacyjnych oraz trzech zaworów narzędziowych ( trzech o średnicy 5mm i jednego o średnicy 10mm). | Szt. | 5
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 11: Staplery I ładunki do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Uniwersalna rękojeść staplera laparoskopowego do trzonu z ładunkami jednorazowymi laparoskopowymi, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, przycisk odblokowujący ładunek w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°; dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm). Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 108
2 | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z wbudowanym systemem zapewniającym kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15,30,45 stopni, o długości linii szwów 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2 mm, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm lub o długości linii zszywek 45 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm – do wyboru przez Zamawiającego; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów, pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt. | 120
3 | Ładunki do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne do trzonów.Długość ładunku 60 mm: 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; | szt. | 24
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 12: Staplery I ładunki do zabiegów Laparoskopowych – trzustka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego. Kompatybilna z ładunkami o długości 30mm , 45mm , 60mm . Możliwość ponownego ładowania do 25 razy , rotacja 360 stopni . Długość robocza trzonu 16cm . Możliwość artykulacji ładunku min.45 stopni | szt. | 36
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm lub 60 mm, posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony , o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0 ; 4,5mm; 5,0 mm ,przeznaczony do tkanki bardzo grubej, pasujący do uniwersalnej rękojeści. Ładunek wzmocniony materiałem składającym się z kwasu poliglikolowego, biowchłanialnym w okresie 15 tygodni. | szt. | 36
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 13: Zestawy do zabiegów onkologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Zestaw do laparoskopowej resekcji odbytnicy 1x uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do trzonu z ładunkami jednorazowymi laparoskopowymi, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°średnia 160mm.Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z wbudowanym systemem zapewniającym kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15,30,45 stopni, o długości linii szwów 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm; 2x ładunki do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami; 1x trokar rozwarstwiający z karbowaną kaniulą, uniwersalną uszczelką, śr.12mm dł.100 mm z kranikiem do insuflacji, zdejmowaną głowicą; 1x stapler skórny zawierający min. 35 zszywek, zszywki powleczone teflonem szer. zszywki 6,9 mm,wys.4,2 mm; 1x narzędzie bipolarne typu Maryland, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, obrotowe 360st., długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego; 1x stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm,dł. całkowita 515mm,dł. trzonu 234mm. Stapler wyposażony w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa- wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale,- 24 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm; 1x skalpel bezpieczny FIG. 11 ze stali chirurgicznej, węglowej z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia; 2 x ręcznik papierowy min. 30x40cm; 1 x szew niewchłanialny, nylonowy, 2/0 2 x igła prosta 65mm dł. nici 90cm; 1 x szew wchłanialny, monofilamentowy poli-4-hydroksybutyrat 1, wchłanianie 13-36 miesięcy, igła 1/2 koła 40mm, wzmocniona pętla 150cm; 1 x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu 1, wchłanianie od 56 do 70 dni , igła 1/2 koła 26mm okrągła dł.nici 70cm; 1 x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu 3/0, 3X45cm, wchłanianie od 56 do 70 dni; 25 x kompres z gazy 12 warstw z nitką RTG 10x10cm; 5 x tupfer – kula do mycia pola operacyjnego; 5 x serweta z gazy wym. 45x45cm 4-warstwowa koloru białego ze sznurkiem RTG; 1x miska 500 ml niebieska; 1x miska 250 ml niebieska; 1 x serweta z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 150 x 190 cm (+/-2cm) , wzmocniona po całości – zawinięcie zestawu; 2 x serweta 155x240cm (+/-2 cm) z paskiem lepnym wykonana z tkaniny typu SMS, Pasek lepny na dłuższym boku, gramatura 47 g/m2. wzmocnienie: 99 g/m2, warstwa wzmocniona na środku 61x30cm; 1 x taśma lepna 10x50cm; 1 x osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75 x 65 cm; 2x serweta 75x90 z paskiem lepnym na dłuższym boku, wykonana z tkaniny typu SMS, wzmocnienie 30x90cm; 1 x plaster z opatrunkiem 15x8 cm (+1cm); 2 x plaster z opatrunkiem 10x8 cm (+1cm); 3 x plaster z opatrunkiem 7,2 x5 cm (+1cm); | szt. | 150
2 | Zestaw do otwartej resekcji żołądka 1x stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony, o długości całkowitej 515 mm i długości trzonu 234 mm. Stapler wyposażony jest w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 9 ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu,- wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale,- 20 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm; 1x stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku- przycisk szybkiego zwalniania- wskaźnik końca linii cięcia- ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem,- systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki , system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia,- 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm; 1x ładunek do staplera; 1x stapler skórny zawierający min. 35 zszywek, zszywki powleczone teflonem szer. zszywki 6,9 mm, wys.4,2mm; 1 x narzędzie bipolarne typu Maryland, średnica 5mm, długość robocza 17cm przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, obrotowe 360 st. ,spread cieplny poniżej 1mm, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego; 50 x kompres z gazy 12 warstw z nitką RTG 10x10cm; 5 x kula do mycia pola operacyjnego; 5 x serweta z gazy wym. 45x45cm 4-warstwowa koloru białego ze sznurkiem RTG; 1x szew wchłanialny, monofilamentowy poli-4-hydroksybutyrat 1, wchłanianie 13-36 miesięcy, igła 1/2 koła 40 mm pętla 150 cm; 3 x szew wchłanialny, monofilamentowy, glikonat, 3/0,wchłanianie 60-90dni, igła 1/2koła26mm dł. nici 70cm; 1x szew niewchłanialny, nylonowy, 2/0, 2 x igła prosta 65mm dł.nici 90cm; 1x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu. Wchłanianie od 56 do 70 dni , 3/0 , 3X45cm; 1x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu. Wchłanianie od 56 do 70 dni, 3/0 , 5X75cm; 1x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu. Wchłanianie od 56 do 70 dni , 2/0 , 5X75cm; 1x szew niewchłanialny, nylonowy, 2/0 igła 3/8 koła 30cm dł. nici 45cm; 1x taśma lepna 10x50cm; 1x skalpel bezpieczny FIG. 21 ze stali chirurgicznej , węglowej z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia; 2x serweta 155x240cm (+/-2 cm) z paskiem lepnym wykonana z tkaniny typu SMS, Pasek lepny na dłuższym boku, gramatura 47 g/m2. wzmocnienie: 99 g/m2 , warstwa wzmocniona na środku 61x30cm; 1x osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75 x 65 cm; 2x serweta 75x90 z paskiem lepnym na dłuższym boku, wykonana z tkaniny typu SMS, wzmocnienie 30x90cm; 1 x serweta z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 150 x 190 cm (+/-2cm) , wzmocniona po całości – zawinięcie zestawu; 1x miska 500 ml niebieska; 1x miska 250 ml niebieska; 2x ręcznik papierowy min. 30x40cm; 1 x plaster z opatrunkiem 15x8 cm (+1cm); 2 x plaster z opatrunkiem 10x8 cm (+1cm); 3 x plaster z opatrunkiem 7,2 x5 cm (+1cm); | szt. | 20
3 | Zestaw do hemikolectomii prawo- i lewostronnej 1x uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do trzonu z ładunkami jednorazowymi laparoskopowymi, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360°średnia 160 mm.Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z wbudowanym systemem zapewniającym kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15,30,45 stopni, o długości linii szwów 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm; 2 x ładunki do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami; 1 x zestaw trokarów rozwarstwiających z karbowaną kaniulą , uniwersalną uszczelką śr. 12 mm dł.100 mm. W zestawie dwie kaniule jeden obturator; 1x stapler skórny zawierający min. 35 zszywek, zszywki powleczone teflonem szer. Zszywki 6,9 mm wys.4,2mm; 1x narzędzie bipolarne typu Maryland, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, obrotowe 360st., długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego; 1x skalpel bezpieczny FIG. 11 ze stali chirurgicznej, węglowej z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia; 1x szew niewchłanialny, nylonowy, 2/0, igła 3/8 koła 30mm dł.nici75cm 1x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu. Wchłanianie od 56 do 70 dni, grubość 1, igła okrągła 1/2 koła 40 mm pogrubiona, pętla, dł. nici 150 cm; 1x miska 500 ml niebieska; 1x miska 250 ml niebieska; 25 x kompres z gazy 12 warstw z nitką RTG 10x10 cm; 5 x serweta z gazy wym. 45x45cm 4-warstwowa koloru białego ze sznurkiem RTG; 5x tupfer – kula do mycia pola operacyjnego; 2x serweta 155x240cm (+/-2 cm) z paskiem lepnym wykonana z tkaniny typu SMS, Pasek lepny na dłuższym boku, gramatura 47 g/m2. wzmocnienie: 99 g/m2, warstwa wzmocniona na środku 61x30cm; 1x osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75 x 65 cm; 2x serweta 75x90 z paskiem lepnym na dłuższym boku, wykonana z tkaniny typu SMS, wzmocnienie 30x90cm; 1x taśma lepna 10x50cm; 1x serweta z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 152 x 190 cm, wzmocniona po całości – zawinięcie zestawu; 2x ręcznik papierowy min. 30x40cm 1 x plaster z opatrunkiem 15x8 cm (+1cm) 2 x plaster z opatrunkiem 10x8 cm (+1cm) 3 x plaster z opatrunkiem 7,2 x5 cm (+1cm) | szt. | 150
RAZEM:
Zamawiający wymaga: - aby proces sterylizacji zaoferowanych zestawów był walidowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. - aby zaoferowane zestawy spełniały wymogi dla procedur wysokiego ryzyka, według normy PN EN 13795, - zaoferowania zestawów w opakowaniach oznaczonych 2 x naklejką (metryczka do wklejenia do dokumentacji) zawierającą informację o tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności, - opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim, - zaoferowania zestawów obłożeń z systemem oznaczeń ułatwiających prawidłowe i szybkie rozłożenie, - aby klej nie zawierał czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącej.
Wykonawca złoży wraz z ofertą Raport procesu walidacji oraz Certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostką certyfikującą.
Pakiet nr 14: Zaawansowana platforma dostępu transanalnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /Producent | nr kat.
1 | Zaawansowana platforma dostępu umożliwiająca minimalnie inwazyjne zabiegi transanalne. Zestaw składa się z: 1) kanału dostępu o średnicy 4 cm, długość do wyboru przez Zamawiającego: 4 cm, 5,5 cm lub 9 cm. Kanał dostępu zawiera kołnierz mocujący i opaski do szwów, 2) prowadnicy, służącej do łatwiejszego wprowadzenia i umieszczenia w kanale dostępu, 3) żelowej nakładki uszczelniającej, pozwalającej na utrzymanie odmy otrzewnową z zintegrowanym portem insuflacyjnym, portem odprowadzenia dymu oraz dźwignią mocującą. Materiał nakładki pozwala na wybór miejsca oraz ilość tulei do wprowadzenia, 4) 4 szt. tulei 10mm do wprowadzenia narzędzi 5 - 10 mm (+/_ 2mm). Jedna z tulei wyposażona w port do podłączenia woreczka insuflacyjnego, 5) 1 szt. obturatora, do wprowadzenia tulei 6) Woreczka insuflacyjnego do wyrównania odmy. | szt. | 40
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wszystkie zaoferowane w Pakietach nr 1-14 wyroby winny być sterylne i jednorazowego użytku, za wyjątkiem udostępnianych na czas trwania umów klipsownic.
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.