Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 9 - Czytnik mikropłytek –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Zakres pomiarowy od 0,000 – do 3,000 gęstości optycznej | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres odczytu gęstości optycznej – różnica w dwóch pomiarach mniejsza lub równa 0,005 | TAK | TAK/NIE |
|  | Dokładność między dwoma pomiarami mniejsza lub równa 2% | TAK | TAK/NIE |
|  | Liniowość – średnia różnica między pomiarami w tej samej serii jest mniejsza lub równa 1% wartości oznaczanego wyniku i mniejsza lub równa 0,005 wartości gęstości optycznej | TAK | TAK/NIE |
|  | Powtarzalność - średnia różnica między seriami oznaczeń tego samego parametru jest nie większa niż 1% wartości oznaczanego wyniku i nie większa niz 0,005 wartości gęstości optycznej | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość autonomicznej pracy - awaria komputera nie może ograniczać funkcjonalności urządzenia . Niezależny wyświetlacz i klawiatura | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowane filtry światła [nm- nanometrów] Filtry: 405, 450, 492, 620nm | TAK | TAK/NIE |
|  | Źródło światła – lampa halogenowa | TAK | TAK/NIE |
|  | Złącze komputerowe USB Minimalnie 1 o prędkości min 1.1 | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowana wytrząsarka | TAK | TAK/NIE |
|  | Komunikacja z LIS | TAK | TAK/NIE |
|  | Program do obróbki danych z czytnika | TAK | TAK/NIE |
|  | Rodzaje krzywych dopasowania liniowe, nieliniowe 4-P, wielomianowe, punkt-do-punktu | TAK | TAK/NIE |
|  | Ilość kanałów min. 8 lub więcej | TAK | TAK/NIE |
|  | Rodzaj płytek 96 dołkowe lub większe | TAK | TAK/NIE |
|  | Certyfikat IVD, CE lub równoważny | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Zakres odczytu gęstości optycznej – różnica w dwóch pomiarach | ≤ 0,005 – 10 pkt ≥ 0,006 – 0 pkt. | Zakres odczytu gęstości optycznej – różnica w dwóch pomiarach …………… |
|  | Dokładność między dwoma pomiarami <1% | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Certyfikat RoHS lub równoważny Do oferty wykonawca załącza dokument potwierdzający spełnienie w/w normy | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia