Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 1 - Mikroskop z wyposażeniem do analizy cytogenetycznej –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane |  |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |  | ……………………. |
|  | Model | podać |  |  | …………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |  | …………………… |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później |  |  | TAK/NIE Rok produkcji…………… rok |
|  | Mikroskop świetlny do obserwacji preparatów w jasnym polu | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Stabilna baza mikroskopu, zwarta, ergonomiczna w standardzie koniecznym dla poziomu prac badawczych, umożliwiająca szeroki zakres obserwacji (jasne pole i fluorescencja). | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Śruba makro/mikro położona współosiowo po obu stronach statywu przy czym śruba ruchu mikro po prawej stronie schowana w pokrętle ruchu makro. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Oświetlacz jasnego pola: mikrosoczewkowy, halogenowy min. 30 W z płynną regulacją intensywności oświetlenia | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Zabudowane filtry: neutralny szary, oświetlenie w systemie Koehlera, równomierne i stabilne w obrazie cyfrowym. Filtr niebieski o średnicy min. 45 mm. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Nasadka okularowa z podziałem obrazu 0/100, 20/80 100/0 % z wyjściem na kamerę. Łącznik do kamery – bez jakiejkolwiek optyki. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Obiektywy o długości optycznej min. 60 mm korygowane do nieskończoności (do obserwacji w jasnym polu) | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Obiektyw planachromatyczny - 40X - apertura numeryczna min. 0.25, odległość robocza min. 10.5 mm, Obiektyw planachromatyczny - 100X olejowy apertura numeryczna min. 1.25, odległość robocza min. 0.2 mm; | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Okulary 15x o polu widzenia min. 25 mm z regulacją dioptryjną w zakresie ±5 dioptrii, z gumowymi muszlami ocznymi oraz z możliwością montażu mikrometrów okularowych. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Kondensor do jasnego pola z ruchem pionowym o aperturze 1,4. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Miska rewolwerowa min. 6-cio obiektywowa. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Stolik podstawowy z uchwytem na dwa preparaty i zapewniający ich przesuw; pokryty warstwą odporną na ścieranie, pokrętła osi XY z prawej strony wyposażone w regulację siły nacisku i wysokości. | TAK |  |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do analizy cytogenetycznej Nazwa, producent (wskazać) ………………………………….. |  |  |  |  |
| 18. | Automatyczne klasyfikowanie chromosomów G, Q i R z możliwością ręcznej korekty. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 19. | Automatyczne i manualne wzmacnianie wzoru prążkowego. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 20. | Automatyczne definiowanie odcieni szarości w celu wyeliminowania z analizy obiektów innych niż chromosomy. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 21. | Możliwość uczenia programu automatycznego klasyfikowania chromosomów innych niż standardowe (np. uszkodzone, niepełne). | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 22. | Automatyczna oraz manualna korekta tła, kontrastu oraz możliwość rozdzielenia sklejonych, nałożonych lub skrzyżowanych. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 23. | Rejestracja metafaz (możliwość zarejestrowania wszystkich chromosomów nawet przy bardzo dużej i rozrzuconej metafazie). | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 24. | Obserwacja obrazu „na żywo” (bezpośredni przekaz obrazu w menu programu w czasie rzeczywistym). | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 25. | Funkcja zliczania rozdzielanych chromosomów oraz zoom na metafazę i kariotyp. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 26. | Możliwość obrotu, cięcia, prostowania i łączenia chromosomów w kariogramie i na obrazie rozdzielania. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 27. | Ideogramy w standardzie obowiązującym ISCN | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 28. | Możliwość tworzenia własnych ideogramów. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 29. | Możliwość automatycznej klasyfikacji par chromosomów w kariogramie | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 30. | Możliwość zapisu obrazu oryginalnego, rozdzielanego i kariogramu w jednym pliku. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 31. | Możliwość cofnięcia procesu o dowolną liczbę kroków. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 32. | Wyświetlanie tła w postaci oryginalnej jako obraz czarno-biały i negatyw czarno-biały (prążki Q). | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 33. | Możliwość rozbudowy oprogramowania w przyszłości o kompatybilne pakiety FISH, CGH, MFISH (24 kolorowy kariotyp). | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 34. | Nanoszenie opisu (fraz, numeracji i strzałek) poprzez przeciąganie z okna obok. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 35. | Możliwość automatycznej zmiany filtrów po rozbudowie mikroskopu o elementy zmotoryzowane. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 36. | Eksport obrazów w formatach: TIF, JPG, BMP, JPEG2, LIM. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 37. | Zintegrowana baza SQL danych obrazowo-tekstowych dla obrazów FISH i kariogramów o parametrach: • możliwość tworzenia wielu kont dostępu, • możliwość blokowania dostępu dla określonych użytkowników, • możliwość upgrade do pracy on-line sieci • możliwość obróbki statystycznej w formie zapytań o np. ilość pacjentów z danym przypadkiem, • możliwość tworzenia historii danego przypadku • możliwością wydruku raportów • możliwość porównywania określonych chromosomów z wykonanych kariogramów | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 38. | Możliwość indywidualnego opisu przypadków. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 39. | Możliwość tworzenia własnych formularzy oraz wyglądu raportu w formacie PDF. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 40. | Zaprogramowane tworzenie kopii zapasowej baz danych na zewnętrznych dyskach twardych. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 41. | Polska wersja językowa oprogramowania i instrukcji obsługi | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 42. | Kamera cyfrowa monochromatyczna chłodzona o rozdzielczości min. 1,4 mln pikseli kompatybilna z ww. oprogramowaniem | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 43. | Przetwornik 2/3” CCD, min. 25 klatek/sek. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 44. | Kamera cyfrowa monochromatyczna chłodzona - dynamika min. 14-bitowa | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 45. | Komunikacja z komputerem poprzez USB. Zasilacz zewnętrzny napięcia stałego. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 46. | Zestaw komputerowy Nazwa, producent (wskazać) komputer ………………………………….. Mysz, klawiatura ……………………………..……. Monitor ………………………….. System operacyjny ……………………………… |  |  |  |  |
| 47. | Zestaw komputerowy - min. 8 GB RAM pamięci operacyjnej. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 48. | Dysk twardy min. 1 TB. Napęd DVD-ROM. | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 49. | Klawiatura, mysz optyczna | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 50. | Karta graficzna z wyjściami DVI, HDMI, Display Port; pamięć karty graficznej min. 2 GB | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 51. | System operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Szpitala | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 52. | Monitor komputera z przekątną ekranu min. 22” | TAK |  |  | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty |  |  | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Zakres przesuwu stolika min. 60x22mm | ≥76x26mm - 20pkt 60x22mm – 75x25mm – 0pkt. |  |  | Zakres przesuwu stolika ……………mm |
| 2. | Zakres ruchu w osi Z -30 mm i powyżej | powyżej 30mm - 10 pkt 30mm – 0 pkt |  |  | Zakres ruchu w osi Z …….. mm |
| 3. | Obrót w ruchu dokładnym max. 0,2 mm | poniżej 0,2 mm - 10 pkt 0,2 mm– 0 pkt |  |  | Obrót w ruchu dokładnym ………….. mm |
| 4. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | 36 m-cy - 10 pkt 24m-ce – 0 pkt |  |  | ……………m-cy |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego |  | TAK/NIE ……………………………….. |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |  |  |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia