Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  11/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr  10:    Wirówka –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji …………. |
|  | RCF (Względna siła odśrodkowa ) maks. 2500 | TAK | TAK/NIE |
|  | Prędkość rpm ( obroty na minutę) - W zakresie min. 90-3500 | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja obrotów co 100 RPM (obrotów/min) | TAK | TAK/NIE |
|  | Przeliczenie RCF/RPM | TAK | TAK/NIE |
|  | Temperatura otoczenia pracy min.2 - maks.400C | TAK | TAK/NIE |
|  | Wilgotność otoczenia < 80% bez kondensacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Ilość miejsc w rotorze – min. 12 | TAK | TAK/NIE |
|  | Wymienne rotory | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz numeryczny -LCD | TAK | TAK/NIE |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK | TAK/NIE |
|  | Rodzaj materiału wyścielającego komorę wirowania – stal nierdzewna | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50–60 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Rodzaj silnika indukcyjny | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚĆ |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Jednoczesne wyświetlanie RCF/RPM | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Regulacja obrotów co 10 RPM (obrotów/min) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Rodzaj silnika indukcyjny | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz numeryczny - LCD | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące* | podać | ……………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK/NIE |  |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia