## Zestawienie produktów
Zał. nr 4 - asortymentowo cenowy do postepowania 03/PN/2020 z 10-04-2020
Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Kod EAN | Uwagi
1 | Paski testujące do oznaczania poziomu glukozy we krwi x 50 sztuk | 1100 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Płyny kontrolne gwarantujace obsługę glukometrów w czasie trwania umowy | 10 |  | 0 | 0
|  |  | Razem | x | 0 |  |  | x | x
Zamawiający oceni czy systemy do oznaczania glukozy spełniają deklarowaną przez Wykonawcę jakość w zakresie oznaczeń glukozy (zgodnośc z normą EN ISO 15197:2015) - analiza na podstawie dostarczonych próbek do testowania (glukometr i paski) we własnym labolatorium w materiale badanym. Zamawiający wykona 5 oznaczeń.

## Jakość (hidden)
Nazwa ocenianych pasków
Lp. | Oceniany parametr | Punktacja | Ilość otrzymanych punktów
1 | zakres pomiaru górnej wartości glukozy (oceniana jest różnica pomiędzy wymaganym a maksymalnym możliwym do zmierzenia stężeniem) | zakres 601-700 - 10kt. zakres > 700 - 20 pkt.
3 | pasek z dodatkowym uchwytem umożliwiający ręczne usunięcie paska bez dotyknia miejsca z kroplą krwi w przypadku nie zadziałania systemu automatycznego | paski posiadające uchwyt 20 pkt paski bez dodatkowego uchwytu 0 pkt

## Wymagania - glukometr
Wymagania bezwzględne dotyczące pasków
1 | kodowanie | brak
2 | czas pomiaru | maksymalnie 5s
3 | typ krwi | pełna krew kapilarna lub żylna
4 | zakres pomiaru | min. 10–600 mg/dl
5 | zakres hematokrytu | min. 30–55%
6 | wielkość kropli krwi | maks. 0,6 mikrolitr (μL)
7 | Zasada pomiaru | elektrochemiczna
8 | warunki przechowywania | min. 10–30°C
9 | automatyczne wysuwanie paska umożliwiający jego bezkontaktowe usunięcie | tak
10 | świadectwo aktualnej normy ISO 15197:2017 | tak
11 | termin ważności pasków po otwarciu fiolki | 6 miesięcy
12 | jednostka pomiaru | mg/dl i mmol/l
Ocena jakości 40%
Lp. | Oceniany parametr | Punktacja
1 | zakres pomiaru górnej wartości glukozy (oceniana jest różnica pomiędzy wymaganym a maksymalnym możliwym do zmierzenia stężeniem) | zakres 601-700 - 10kt. zakres > 700 - 20 pkt.
3 | pasek z dodatkowym uchwytem umożliwiający ręczne usunięcie paska bez dotyknia miejsca z kroplą krwi w przypadku nie zadziałania systemu automatycznego | paski posiadające uchwyt 20 pkt paski bez dodatkowego uchwytu 0 pkt
Lp. | glukometry na zasadzie użyczenia w ilości 40 szt spełanijące następujące wymagania:
1 | glukometry kompatybilne z oferowanymi paskami
2 | glukometry nowe, w dostawie z bateriami; w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, z którym aktualnie realizowana jest umowa na zakup i dostawę pasków uwzględnia się możliwośc przełożenia aktualnie używanych glukometrów na poczet nowej umowy
3 | glukometry z gwarancją na czas obowiązywania umowy i wymianą na nowy w razie awarii
4 | Oferent zapewni szkolenie dla personelu z zakresu obsługi glukometrów i pasków w zakresie określonym przez zamawiającego
5 | deklaracja zgodności CE

## Ocena zgodności z normą EN ISO
Zał. nr 4 asortymentowo-cenowy do postepowania 03/PN/2020
Ocena zgodności z normą EN ISO 15197:2015 wymaga, aby 95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l).
Lp. | nazwa glukometru | wynik pomiaru wykonanego glukometrem | wynik pomiaru wykonanego przez labolatorium | wartość odchylenia w odniesieniu do wyniku pomiaru przez labolatorium w mg/dl i %
1
2
3
4
Średnia wartość odchylenia w % :