## pak. 1
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 1 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy tnący
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) • Średnice balonu od 2 mm do 8 mm • Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm • Liczba aterotomów: 3 lub 4 • Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm • Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy • RBP 10 i 12 atm |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis i osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.2
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 2.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, • Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 5-24mm, długości: 20-145mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.3
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.3 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent do tętnic szyjnych - z mikrosiateczką
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent nitinolowy, otwartokomórkowy •Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji •Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej • Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm • Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm • Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm • Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. • Długość systemu 143 cm |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.4
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 4 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent szyjny siateczkowy - przeciwzatorowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • stent nitinolowy, otwartokomórkowy, samorozprężalny, pokryty siateczką (PET) z porami o średnicy w zakresie 150 - 180µm, • średnice stentu: 6; 7; 8; 9; 10mm, • długości stentu: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; • system Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014", • długość robocza cewnika 135cm; • współpracujący z koszulka 7 Fr |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 5
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 5 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Introducery large
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Koszulka wprowadzająca: - śr. od 10F do 18F - dł. 30cm; 45cm; 70cm i 85cm, - w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,035"; 0,038"; - cieniodajna opaska na końcu koszulki; - atraumatyczna, niezbrojona końcówka |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 6
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 6 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System do trombektomii mechanicznej (reolitycznej)
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik systemu • Dostępne cewniki do tętnic obwodowych i żył, przetok dializacyjnych, tętnic poniżej kolana, tętnic płucnych • Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,014” dla cewnika do tętnic poniżej kolana • Długość robocza cewnika 50, 90, 120, 145 cm • Kompatybilny z koszulką 6F (0,035”) oraz 4F (0,014”) • Minimalny rozmiar naczynia 3mm dla wersji 0,035” oraz 1,5mm dla wersji 0,014” • Taperowana, atraumatyczna końcówka • Cewnik z 6 otworami roboczymi • Cewnik Over The Wire • Możliwość wymiany prowadników • Możliwość selektywnego podawania kontrastu • Cewnik umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej cewnika • Skuteczny w naczyniach do 20mm średnicy |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.7
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 7 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik hydrofilny i aspiracyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy • średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” • długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr • atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) • dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe • kontrola trakcji 1:1 • duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi • dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza • 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) • 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) |  | szt | 100
2 | Cewnik do aspiracji skrzeplin zbrojenie na całej długości cewnika • powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika • długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji • długość odcinka RX : 23 cm • długość użytkowa cewnika 140 cm • z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm dla 6 i 7 Fr • 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki • kompatybilność zarówno z 6 Fr , 7 Fr, jak i 8 Fr • kompatybilność z prowadnikiem 0,014” • średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / 1.10 mm proksymalnie dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mm dystalnie/ 1.45 mm proksymalnie |  | szt | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 8
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 8.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do stentowania ACI - II
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej • Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm • Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” • Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm • Długości:10/15/20/30/40/60 mm • Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy • Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm |  | szt. | 50
2 | Stent samorozprężalny szyjny • Stent dostosowany do naczyń szyjnych • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, • Długość cewnika dostawczego 135cm • Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.9
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 9.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy uniwersalny do zabiegów PTA
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  | szt. | 50
2 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  | szt. | 50
3 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.10
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 10 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do interwencji poniżej kolana 0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” • Semi compliant (4 – 8%), system OTW • Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. • Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • RBP 15 atm (dla średnic 2.5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.) |  | szt. | 200
2 | Stenty samorozprężalne kompatybilne z prowadnikiem 0,018” • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, mm. • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja „peak to valley” • Konstrucka wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” |  | szt. | 100
3 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 150, 170, 200 mm. • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja „peak to valley” • Konstrucka wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” |  | szt. | 100
4 | Introducer typu „crossover” i prosty. • Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 100 cm. (cross i prosta) • Średnica 4F, 5F,6F • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.11
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 11 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Systemy do mechanicznej trombectomii
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | System turbo/ssący Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : oddzielenia, zasysania, framentacji, transportu skrzeplin. • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice cewnika: 6F – długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F –długość robocza 85 cm i 110 cm, 10F- długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu : 6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę. • „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- hydrofilny prowadnik 0,018" w zestawie z cewnikiem • w zestawie z cewnikiem znajduje się hydrofilny prowadnik 0,018", sterylny rękaw na napęd, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał ( który łączy się z cewnikiem), oraz instrukcja obsługi. |  | szt. | 150
2. | System ssący Cewnik do trombektomii mechanicznej dla układu tętniczego i żylnego kompatybilny z jednostką sterującą: działający na zasadzie : zasysania, framentacji, transportu skrzeplin • Zastosowanie do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). • Trzy średnice cewnika : 6F - średnica naczynia 3-5 mm , długość robocza 110 cm i 135 cm, 8F – średnica naczynia 5-8 mm, długośc robocza 85 cm i 110cm, 10F – średnica naczynia 8-12 mm, długość robocza 110 cm. • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW- Hydrofilny prowadnik 0,018" dostępny w zestawie • W zestawie z cewnikiem znajduje się również sterylny rękaw na napęd , sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego, sterylnie zapakowany worek na odsysany materiał ( który łączy się z cewnikiem) oraz instrukcja obsługi.
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA: poz. 1 lub poz. 2 - wg potrzeb Zamawiającego

## pak.12
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 12 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System neuroprotekcji proxymalnej
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem przepływu • Minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostępna wersja 9 F • Prowadnik 0,035” • Profil szaftu dystalnego 5 F • maksymalne rozmiary balonów – proks. 13mm, dyst. 6mm • kanał pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F; 0,069” (1,76 mm) dla 8 F • długość użytkowa 950 mm • bardzo dobra manewrowalność • system odporny na załamania i zagięcia |  | szt | 5
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.13
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 13.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty specjalistyczne do procedur endowaskularnych na obwodzie 2 - poniżej kolana
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0’018” - możliwośc zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm , - referencyjna średnica naczyń od 2 do 7 mm - dostępne długości od 20 do 60 mm, dostepne również długość 80mm dla srednic 4 i 6mm oraz długość 100mm dla średnicy 5mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | szt. | 40
2. | DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, srednice od 2,5 do 4,0mm co 0,5mm dlugosci 28 i 38mm, posiadajace wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 14
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 14 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 14 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw embolizacyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrocewnik • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021”), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2,8F ( wew. .średnica cewnika 0,025”), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka |  | szt. | 20
2 | Cząsteczki do embolizacji – PVA: • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 μm ;180-300 μm, ;300-500 μm ;500-710 μm ;710-1000 μm ;1000-1400 μm ;1400-2000 μm ; 2000-2800 μm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018”), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044”), • fiolka zawierająca 1 cm3 materiału. |  | szt. | 50
3 | Spirale embolizacyjne obwodowe : • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami systetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” ; 0,035’’ • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ). |  | szt. | 200
4 | Spirale odłączane mechanicznie • coile do tętniczych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny • coil zamontowany na prowadniku dostarczającym i wyposażony w uchwyt prowadnika, • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,prowadnik 0,012” do 0,018” • kształty coili: pojedyńcza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny. • pojedyńcza spiraja"J":śr.6,8,10,12,20 mm;dł.20,30,50 cm.; wielokrotna spirala "J":śr.6,8,10,15 mm;dł.30 cm; spirala:śr.:4,6,8,10,12 mm;dł.6,10,12,20,30 cm.;spiralny:śr:8-3 mm;dł.14 cm. • Coile odłączane mechanieczne 0,035": dł. rozciągniętej spirali 7 i14 cm śr 6,8,10,12,14,18,20 mm. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.15
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.15.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik do otwierania przewlekłych okluzji
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” oraz 0,035” • Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F • Długości cewników: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65cm • Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście z prowadnika na cewnik, średnice wejścia wynoszą: 0,02” dla 0,014”; 0,023” dla 0,018” oraz 0,041” dla cewnika 0,035” • Średnice szaftu wynoszą: 0,014” 2,0/3,0F prox/dist, 0,018” – 2,3/3,4F, 0,035” – 3,8/4,8F • Szaft dwuwarstwowy, wewnętrzne światło śliskie dla zapewnienia łatwego przesuwu na prowadniku, zewnętrzna warstwa z materiału zapewniającego dobrą popychalność osiową cewnika celem łatwego przechodzenia przez okluzje. • Cewniki posiadają trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. Najdalszy marker położony jest o 2,5mm od zakończenia cewnika. • Wszystkie markery są zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększając jego średnicy w miejscu markera. Markery mają długość 1,5mm każdy |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 16
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 16 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent kobaltowo-chromowy rozpręzalny na balonie 0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent kobaltowo-chromowy rozprężany na balonie- 0,018” - w systemie OTW. - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką lub 5F. - dostępne średnice 5,6,7,8,9, 10 mm - dostępne długości stentu 17, 26,36, 57 mm, dla odpowiednio 20,30,40 i 60 mm balonów - długości systemu dostarczania 80 i 135 cm - ciśnienie nominalne 9 bar, maksymalne 13-18 bar (w zależności od średnicy) - balon wykonano z nylonu - po jednym markerze na obu końcach balonu |  | szt | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.17
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.17.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Balon uwalniający lek-DEB
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik balonowy typu OTW lub RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2µg/mm2 ( bez rozpuszczalnika lub polimeru). - długość balonu: od 10mm do 250mm, - średnica balonu: od 1,5 mm do 6,00 mm, - lek naniesiony na balon w trzech warstwach, - profil balonu - poniżej 1,1 mm, - cisnienie nominalne 6 atm, kompatybilny z koszulką 4F; - maksymalne nadmuchanie - Average Burst Pressure 22 atm; - RBP 14 - 16 atm; - długość cewnika 135cm. |  | szt. | 100
2 | Cewnik balonowy typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2 µg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru). Długość balonu: od 20mm, 40mm, 60mm, 80mm. Średnica balonu: od 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. Lek naniesiony na balon w trzech warstwach; ciśnienie nominalne 6ATM; kompatybilny z koszulką 5F lub 6F; RBP 12 ATM; długość cewnika 100cm lub 130cm |  | szt. | 50
0
Słownie brutto: ...................................
- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
| - różnorodność długości cewnika balonowego: min 10 do 200mm | [5 empty] | ……………………………………………………………..
| - różnorodność średnic cewnika balonowego: min 2 do 7mm | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.18
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 18 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 18.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadnik specjalistyczny 0,014" i 0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa • Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm • Kształtowalny koniec o długości 2cm • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm • Rdzeń ze stali z domieszką tytanu |  | szt. | 150
2. | • Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm • Średnica 0,014” (0,37mm) • Długości w zakresie od 180 do 300cm • Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm • Powłoka polimerowa z domieszką wolframu • Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.19
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 19 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Introducery extra large
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Koszulka wprowadzająca: - śr. 20 F do 24F; - dł. 25cm; 40cm; - w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,035"; - atraumatyczna końcówka |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.20
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 20 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik do usuwania skrzeplin
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • długość cewnika co najmniej 140 cm • długość elastycznej końcówki 12 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F • światło aspiracyjne 1,1 mm dla średnicy 6 F • dystalne pokrycie hydrofilne LFC na dł. co najmniej 20 cm, • marker na końcu systemu oraz 3 markery pozycjonujace na shafcie • taperowana końcówka cewnika z otworem centralnym, • w zestawie znajduje się: cewnik, 2 strzykawki 30 ml, kranik, dren oraz filtr |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.21
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 21 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy do dużych naczyń
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, • profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. • Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. • Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; • śr. 12, 14, 16,18, 20mm; • dł. balony 20mm, 40mm, • współpracujący z prowadnikiem 0,035"; • długość shaftu 100cm, • RBP 4-10bar; |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.22
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.22
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zamykacze do naczyń
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Systemy zamykające do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa,; 6F |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.23
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 23 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty aortalne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stenty aortalne; samorozprężalne; konstrukcja zamknięto - komórkowa; znaczniki na końcach stentu; cieniodajne znaczniki na shafcie wprowadzającym; śr. 16 mm do 36mm; dł. 20mm do 100mm. |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.24
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.24 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw angiograficzny do badań naczyniowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników 40 cm – 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Doskonała pamięć kształtu • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein |  | szt. | 2000
2 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy • Średnice 0,035” i 0,038” • Zakres długości 80 cm, 145cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm • Prowadnik stalowy • Dostępny z rdzeniem stałym i ruchomym • Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange • Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight • Pokrycie PTFE • Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: - Idealnie gładka powierzchnia - Brak efektu łuszczenia się pokrycia- Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku - Większa trwałość pokrycia • Doskonała pamięć kształtu końcówki ,• Przeniesienie obrotu 1:1 • Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go • stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki |  | szt. | 2000
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.25
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 25 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 25 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik prowadzący
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym • Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” • Długości: 55 i 90cm • Niezmienność kształtu w zależności od temperatury • Wewnętrzne światło z PTFE • Miękki atraumatyczny koniec • 19 kształtów interwencyjnych |  | szt. | 70
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.26
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 26 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.26.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Osłona USG
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Sterylna, bezlateksowa (potwierdzone oświadczeniem producenta), jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. • Wymiary 12 cm na 244cm. • W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.27
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 27 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 27 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F • Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrucka podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.28
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 28 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 28.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent rozprężany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: stal • Długości 15, 25, 38, 56 mm. • Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję stentu • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56) • Shaft 5F, pokryty hydrofilnie • Ciśnienie nominalne 9 bar • RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.) • Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. • Konstrucka hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu • Brak efektu „rybiej łuski” |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.29
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 29 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.29 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do trobmolizy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Zawiera cewnik, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F) • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika • System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.30
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 30 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 30 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • dł. 100 110 cm, • zakres średnic 4F, 5F ,6F • miękka , atraumatyczna końcówka, • znaczniki co 10 mm , na długości co najmniej 12 cm, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.31
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 31 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 31 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty samorozprężalne uwalniające lek paklitaksel
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • budowa segmentowa otwarto-komórkowa o konstrukcji „Z”, z mostkami liniowymi między segmentami przeznaczone do SFA • potwierdzona skuteczność u chorych cukrzycowych • system 6F, długości 80-125 cm • długości stentów od 40 do 120 mm • średnice stentów 5,6,7,8,9 mm • kompatybilny z prowadnikiem 0,035’’ |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.32
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 32 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 32 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnica 4 – 5 F , • dł. cewnika 65-125 cm, • szerokie spektrum krzywizn cewników • końcówka cewnika atraumatyczna , bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii , • dobra elastyczność cewnika • kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’ |  | szt. | 1000
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.33
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 33 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 33 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik diagnostyczny kątowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna we fluoroskopii, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, • dł. 100,110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F, |  | szt. | 40
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Data:

## pak.34
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 34 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 34.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018” • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014’’ oraz 6F dla systemu 0,018’’ • NP. 8 atm. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 35
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 35 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 35.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Balony angioplastyczne do procedur na tętnicach kończyn dolnych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | szt. | 500
2. | . Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |  | 50
3. | . Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - dł. systemu 90 i 150cm - NP = 8atm; RBP = 14atm - dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości) - wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej , system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długośc shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę |  |  | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.36
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 36 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 36.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny
nazwa Wykonawcy
Lp. |  | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021” z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) |  | szt. | 100
cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.37
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 37 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 37.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, • koncówka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i zagieta ( st. 1,5 i 3). • średnica 0,014";0,018";0,021";0,025";0,032”;0,035”;0,038” • długości 80cm,150cm,180cm,260cm |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.38
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 38 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 38 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Partykuły do chemoembolizacji
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Mikrosfery do ładowania lekiem • Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego • Materiał higroskopijny • Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy • Sfery mogą wchłaniając ciecz zwiększyć objętość do 64 krotności objętości wyjściowej • Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 µm w stanie suchym • Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku (lek wypełnia całą sferę, nie tylko jej obwód) • Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa • Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika • Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu • Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer • Sfery przezroczyste • Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji • Jednolite, bez osobnych powłok • Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 µm • Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym |  | szt | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.39
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 39 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 39.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadniki hydrofilne nitinolowe
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035” • długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300 • długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm,long=5 cm • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1 • w poliuretan zatopione nitki wolframowe • atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu • trwała powłoka hydrofilna • z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia • dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej • dostępny w wersji z kształtowalną końcówką |  | szt. | 1200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.40
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 40 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.40 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Hybrydowy - obwodowy prowadnik diagnostyczno - interwencyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnica 0,035’’ , 0,018”, 0,014” • długość 180 cm , 260 cm ,300 cm • 3 cm elastycznej końcówki • 25 cm dystalne pokryte powłoką hydrofilną ( Mcoat ) o sztywności standardowego prowadnika hydrofilnego , dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.41
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 41 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 41.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw specjalistycznych prowadników zabiegowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary - dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana |  | szt. | 100
2 | Prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Srednica 0,014” dostepne dkugosci 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm. |  | szt. | 100
3 | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”. Dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. Dostępne długości 145, 190, 300 cm |  | szt. | 100
4 | Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana - dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki - proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia - Dostepna prosta koncówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii - długość: 190 i 300 cm - dwie rodzaje sztywści końcówki (2.8 g i 3.5 g) |  | szt. | 100
5 | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” zbudowany ze stalowego rdzenia i nitynolowej 4 g końcówki, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcowka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcowką dytsalną dł. 10 cm dla lepszego wsparcia i dł 25 cm. Dostępne długości prowadnika 210 i 300 cm |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.42
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 42 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.42 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty specjalistyczne do procedur endowaskularnych na obwodzie 1
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu 12,16,19,29,29 i 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | szt. | 60
2. | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką |  | szt. | 20
3. | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.43
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 43 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 43 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stenty samorozprężalne obowodowe, nitinolowe - 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Średnice stentu: 5,6,7,8,9,10 mm, • Długości stentu: 20,30,30,40,60,80,100,120,140,170,200 mm, • Dla średnic 12,14 cm - dł. 40,60,80 mm • Długości systemu wprowadzającego: 80 cm i 125 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – w sumie co najmniej 8 , • Specjalna budowa – poziome łączniki, konstrukcja typu Z ( zapobiegająca skróceniu). |  | szt. | 200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.44
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 44 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 44.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość 25 cm, ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przeźroczystego materiału |  | szt. | 100
2. | Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone, długość do 152cm; ciśnienie 500-1200PSI; łączniki wykonane z przeźroczystego materiału |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.45
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 45 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 45.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Coile obwodowe
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Odczepialne coile obwodowe • kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165” do 0,021” • Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 450 cm długości • Zewnętrzny system odczepiania ID • Możliwość repozycjonowania coili • Zapewniają szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym • Coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA • Odporność na rozciąganie pozwala zmniejszyć rozciąganie coila w trakcie ponownego pozycjonowania, |  | szt. | 200
2. | Dedykowany cewnk do dostarczania spiral Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.46
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 46 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 46 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Dren pokrywany hydrofilnie substancją • Wykonany z poliuretanu, materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność – odporny na złamania • Marker RTG umieszczony przed proksymalnym otworem drenującym umożliwia precyzyjną implantację cewnika. • Dostępne cewniki dual oraz single lumen. • Rodzaje końcówek: Pigtail, J • Zabezpieczenie drenu przed wypadnięciem za pomocą pętli blokującej przemieszczanie się założonego cewnika. • Dwa rodzaje sztywności drenu (regularny, sztywny) • Rozmiary cewnika w zestawie: 8 i 10F śr oraz 35cm długości • Dostępna wersja drenu w zestawie z igłą System zawiera cewnik oraz zestaw wprowadzający. Zestaw wprowadzający składa się z: • koszulki z markerem o średnicy 6F wraz z poszerzaczem 4F oraz usztywniającą kaniulą, • igły diagnostycznej 21G z mandrynem, • prowadnika 0,018”/60 cm typu „extra stiff” z miękką platynową końcówką długości 7 cm • sztywnego prowadnika 0,038” typu „heavy duty” o długości 145cm. System służy do nakłucia oraz przezskórnego wprowadzenia cewnika do przewodu żółciowego według zasady Seldingera „over the wire” – po prowadniku. |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.47
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 47 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do stentowania i plasytk tętnic szyjnych ACI - I
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail • kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F • długości 20,30 i 40 mm • średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane • dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej |  | szt. | 40
2. | System protekcji dystalnej typu filtr • możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) • długość systemu >/=190 cm • dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym • prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) |  | szt. | 40
3. | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji, długość systemu 135cm, dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm, dostępne długości 15-40 mm, ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | szt. | 40
4 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji, - dlugosc systemu dostawczego 143 cm, - dostepne srednice od 1,5 do 5mm i dl 12,15,20mm a dla srednic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.48
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 48 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 48 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Korek naczyniowy do embolizacji naczyń
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.49
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 49 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 49.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Mikrosfery embolizacyjne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn.
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Strzykawki z objętością sfer 2ml • Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową • Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego • Jednolite, bez osobnych powłok • Hydrofilne • Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika • Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu • Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer • Sfery przezroczyste • Dostępne rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 • Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem • Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.50
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 50 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.50 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Hydrocoil`e
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ( połączenie platynowego coila oraz pęczniejącego hydrożelowego polimeru) : • uwalniane przez popychanie prowadnikiem, • dla wymiaru 0,018” dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm, • dla wymiaru 0,035” dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm, |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.51
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 51 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 51.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Igła prosta
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • zakres średnic 18 G – 21 G • długości w zakresie od 2,5 do 9 cm , co 1 cm • ergonomiczna , karbowany hub, • wybrzuszenie na hubie ułatwiające prawidłową orientację ostrza igły • igła 1- częściowa • dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, • wykonana z pokrytej stali nierdzewnej, • ostra końcówka igły, |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.52
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 52 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 52.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw inflacyjny do PTCA-Inflator
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Inflator • Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm • Pojemność 20 ml • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia • Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; • W zestawie kranik trójdrożny • 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji |  | szt. | 1000
2 | Inflator do dużych balonów • Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 12 atm • Pojemność 60 ml • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia • Dren wysokociśnieniowy • 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.53
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 53 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.53 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Y - connectory
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Y - connector |  | szt. | 400
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.54
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 54 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.54.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
System do usuwnia ciał obcych z naczyń krwionośnych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 6F - 7F • Zakres pracy: 6 – 45 mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 100 cm • System składający się z trzech pętli nitinolowych • System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.55
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 55 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.55.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Introducery
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Introducer o dł. 11cm, śr. 4 - 11F - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki prowadnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025”, 0,032”, 0,035”, dł. w zakresie 30-50cm, z końcówką J-tip ) | 4: szt.; 5: 2000
2. | Introducer o dł. 23cm, śr. 4 - 11F - w zestawie igła prosta 18G/7 cm , krótki prowadnik teflonowy średnicy - do wyboru - 0,025”, 0,032”, 0,035”, dł. w zakresie 30-60cm, z końcówką J-tip ) | 4: szt.; 5: 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | 8: (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.56
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 56 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.56.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy wspomagający
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • balon posiadający cztery sztywne pojedyńcze polimerowe elementy stanowiące integralną część balonu dostarczające punktów ogniskujących ( brak metalowych części). • Długość shaftu 50, 80,130 cm., • długość balonu 4 cm, • średnica balonu 6,8,10,12 mm, • prowadnik 0,035“. |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.57
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 57 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.57 .
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Filtr p/zatorowy stało-czasowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • filtr stałoczasowy p/zatorowy do żyły głównej • możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe • filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego • filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu • naturalna średnica filtra 35mm • długość filtra nierozprężonego 67mm • pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia • konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna • SDS (system wprowadzający) 6F • długość zestawu 55 lub 90 cm • filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem • prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości • koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg |  | szt. | 15
2 | Cewnik dedykowany do usuwania filtra • średnica 10F, • długość 80 cm, |  | szt. | 15
0
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.58
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 58 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.58.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki balonowe niskociśnieniowe do czasowej okluzji naczynia
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów • Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm • Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. • Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. • Średnice balonu: 20/27/33/40mm. • Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. |  | szt. | 80
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.59
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.59.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Koszulki prowadzace zbrojone
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym • dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne • koszulki w zakresie średnic od 4 F do 12F • posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg • dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018” lub 0,038” • długości koszulek :, 45 cm, 55 cm , 70 cm, 80cm , 90cm , 110 cm • możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHYBORST |  | szt. | 900
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.60
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 60 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.60.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Koszulki prowadzące zbrojone do "crossowania" podziału aorty
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym • dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne • koszulki w zakresie średnic od 5,5 F do 12 F • posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg • dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018” lub 0,038” • długości koszulek : 30cm , 40cm , 45cm , 55cm ,80 cm, 90 cm • możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHYBORST • dostępne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA, RAABE, ANSEL , BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej. |  | szt. | 300
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.61
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 61 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.61.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Strzykawka do angiografu, przewód połączeniowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemność: 150 ml Sterylna, jednorazowa Iniektory: Angiomat™ Illumena™ Zawartość: Strzykawka z napełnianiem ręcznym Właściwości strzykawki: Całkowicie przezroczysty cylinder strzykawki: Ciśń. graniczne, strzykawka: 1200 PSI / 84 bar Połączenie: Linden luer Właściwości połączenia Linden luer: Łatwe łączenie, niższy gwint, mniejsza powierzchnia gromadzenia się kontrastu. |  | szt. | 500
2 | Standardowy przewód wysokociśnieniowy z adapterem obrotowym: Długość: 50 cm / 75 cm / 120 cm Złącze: Luer żeński z obrotowym adapterem męskim Ciśń. graniczne strzykawki: 1200 PSI / 84 bar Materiały: Poliwęglan, PCV, bez lateksu Sterylizacja: Tlenek etylenu (EO) Okres przechowywania: 5 lad od daty sterylizacji Sterylny, jednorazowy |  | szt. | 500
0
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Wymagania użytkownika
1. | W celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej angigrafu
wymagalne jest, aby produkty były orginalne i pochodziły od producenta wstrzykiwaczy Angiomat IIIumena.

## pak.62
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 62 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.62.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do powrotu do światła naczynia
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do powrotu do światła naczynia • System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. • Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. Marker na dystalnym końcu cewnika. • Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. |  | szt. | 30
2 | Rekomendowany prowadnik: • Długości: 180, 260, 300 cm • Średnice: 0.014”, 0.018”, 0.025” • Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną • Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.63
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 63 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.63.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadniki obwodowe sztywne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem • dostępne różne typu sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , • prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038” • długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm • atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o zróżnicowanej długości od 3cm do 16cm • do wyboru koniec prowadnika JTip lub prosty, • prowadniki posiadające rdzeń nitinolowy i platynową końcówkę , pokryte w całości plaszczem poliuretanowym z powierzchnią hydrofilną, |  | szt. | 800
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.64.
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 64 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.64.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • cewnik w systemie OTW i RX • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,014’’ i koszulką 4F, zbrojony „szaft” długości 170 cm , średnice balonów od 2 do 4 mm , długości od 2 do 20 cm • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,018’’ i koszulką 4 i 5 F, „szaft długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 8 mm, długości balonów od 2 do 10 cm • cewniki balonowe współpracujące z prowadnikami 0,035’’ i koszulką 5, 6 i 7F, „szaft” długości 80 i 135 cm , średnice balonów od 3 do 12 mm, długości balonów od 2 do 14 cm • posiadające znaczniki cieniujące na końcówkach balonu. |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.65
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 65 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.65.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • uchwyt uniwersalny, łatwy w użyciu, • szybka i łatwa obsługa uchwytu • zakres pracy uchwytu 0,014” do 0,035” |  | szt. | 1000
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.66
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 66 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.66
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki balonowe wysokociśniowe komparybilne z prowadnikiem 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do poszerzania trudnych zmian w skomplikowanych anatomicznie naczyniach • Materiał balonu:Nylon/pebax • Długości 20, 40, 60, 80, 100, mm. • Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 ,11,12 mm. • Długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 cm – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 6F (3 – 8 mm.) 7F (9 – 10 mm.)8F(12 mm) • Shaft 5,9F, współosiowy • Ciśnienie nominalne 14 atm.(dla śr. 3,0-8,0 mm) 12 atm(dla śr.9,0-12,0 mm) • RBP do 27 atm.; |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.67
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 67 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.67.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Osłona przed promieniowaniem rozproszonym RTG
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Personalna osłopna radiologiczna do procedur interwencyjnych uniwersalna i promieniowa. Materiał pochłaniający promieniowanie wykonany z bizmutu i antymonu, nie zawiera ołowiu. Osłona do zabiegów interwencyjnych z materiałem pochłaniającym promieniowanie, do stosowania w pracowniach radiologii interwencyjnej, kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii jako osłona zastępcza lub pomocnicza przy zabiegu; rozmiar osłony uniwersalnej 12" x 16" oraz rozmiar osłony promieniowej 14" x 16" |  | szt. | 300
2 | Personalna osłona radiologiczna do procedur interwencyjnych - długa. Materiał pochłaniający promieniowanie wykonany z bizmutu i antymonu, nie zawierający ołowiu. Osłona do zabiegów obwodowych Z materiałem pochłaniającym promieniowanie podczas dowolnych procedur obwodowych i TAVI. Dodatkowa długość osłony umożliwia lekarzowi pracę na całej długości ramienia przy pełnym zabezpieczeniu radiologicznym. Rozmiar osłony: 11" x 34" |  | szt. | 700
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.68
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 68 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.68.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent żyły głównej
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stent przeznaczony do leczenia zwężeń żyły głównej dolnej w pobliżu jej rozwidlenia Zespołu MayThurnera: • hybrydowa budowa stentu zamknięto a następnie otwarto komórkowa, • ścięta skośnie końcówka umożliwia umieszczenie stentu bezpośrednio na bifurkacji, • śr. systemu wprowadzającego 10F, • długośc shaftu 100 cm, • śr. stentu: 14,16 mm, • dł. stentu: 80,100,150 mm, • akceptuje prowadnik 0,035”. |  | szt. | 10
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.69
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 69 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 69.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent obwodowy do SFA
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda • Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/40/40/60/80mm, kompatybilny z introducerem 6F. • Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentudystalnie podczas otwierania. • System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu • Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu. |  | szt. | 100
2. | • Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach,zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F. • Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentudystalnie podczas otwierania. • System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu • Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami oraz niesymetrycznej geometrii cel celem zwiększenia odporności na złamanie. |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Dopuszcza się możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy tymi dwoma typami stentów, w ramach ogólnej ilości pakietu.

## pak.70
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 70 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 70.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Materiał embolizacyjny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Płynny preparat do embolizacji środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Materiał jest wstępnie zmieszanym, odpornym na promieniowanie płynem do wstrzykiwania podczas embolizacji, o następującym składzie: • EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny • DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej • proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej • Płynne preparaty do embolizacji dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34 • Materiał embolizacyjny umożliwia: • powolną i kontrolowaną iniekcję • zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji • jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład • doskonałą widoczność • kontrolę angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego • zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy • Jeden zestaw zawiera: • 1,5 ml fiolkę z preparatem EVOH • 1,5 ml fiolkę z DMSO • 1 ml strzykawki (3 sztuki) |  | szt. | 100
2. | Cewnik dedykowany do dostarczania materiału embolizacyjnego • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.71
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 71 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.71.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zamykacze uniwersalne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F • zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki • materiał wchłaniający się do 90 dni |  | szt. | 300
2 | • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F • biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią • materiał wchłaniajacy się do 90 dni |  | szt. | 200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.72
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.72.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik wspierający do trudnych przejść
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, koszulką 4 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm • powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • podwójny oplot stalowy • 3 markery • końcówka dystalna taperowana ( o stożkowatym kształcie) • kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  | szt. | 300
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.73
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 73 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.73.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent obwodowy, samorozprężalny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • nitinolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką wykonaną z PTFE • pokrywany mikrocząsteczkową heparyną • średnice 5,6,7,8 mm, długości 3,4,6,8,10 cm • długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 120 cm • średnica systemu 67 F • łatwy system uwalniania stentu • cieniodajne markery na systemie dostarczania, ułatwiające odpowiednią apozycję stentu • system OTW • kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.74
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 74 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.74.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny, • Rozmiar balonów: średnica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm; • Długość w zależności od rozmiaru: 2,3,4,6,8cm; • kompatybilny z prowadnikiem 0.035; • dwa znaczniki ułatwiające pozycjonowanie balonu • Typ OTW • Długość systemów roboczych: 50cm,75cm,120cm • RBP: 20-3O atm • Nominalne ciśnienie 8 atm • introducer 6-8 F. |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.75
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 75 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.75.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 75
| nazwa Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Protekcja obwodowa | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | filtr dostarczany na systemie "Rapid Exchange - filtr rozpięty na szkielecie nitinolowym o grubości porów max. 120 µm - filtr współpracujący z dowolnym prowadnikiem o grubości 0,014" i różnych długościach od ok. 190-300 cm - specjalny system blokowania filtra pozwalający na użycie dowolnego prowadnika 0,014, uwalniany z systemu dostarczającego. W zestawie specjalny cewnik do usuwanie filtra - system neuroprotekcyjny przeznaczony do naczyń o średnicy od 3,5 [mm] do 6,0 [mm |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.76
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 76 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.76.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Strzykawki wkręcane jednorazowe, tłok wkręcany
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | strzykawki 3ml |  | szt. | 500
2 | strzykawki 5ml |  | szt. | 500
3 | strzykawki 10ml |  | szt. | 500
4 | strzykawki 20ml |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.77
|  |  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 77 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.77.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki balonowe do PTA do naczyń obwodowych o zmiennym profilu
| nazwa Wykonawcy | nazwa Wykonawcy
Lp. | Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  |  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Cewniki balonowe do PTA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,5 mm • wymagane ciśnienia: nominalne 4 atm., rbp min.14 atm. • rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 5,0 mm, długość min. 20100 mm • końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia • cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” • wysoka dystalna elastyczność • kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, oraz 0,035” • cewnik prowadzący 5F • szybki czas deflacji |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.78
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 78 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.78.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw obwód
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych - profil systemu 6F, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub suwaka znajdujących się na uchwycie - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu - średnice stentu: 4 – 9 mm - długości stentu: 20 – 150 mm - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm |  | szt | 100
2 | Cewnik balonowy do PTA - wykonany z wysokiej jakości nylonu, - pokryty powłoką hydrofilną - niski profil przejścia – 3 lub 6 zakładek przy złożonym balonie - konstrukcja cewnika zapewnia szybką inflację i deflację balonu - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; 0,018”; 0,035” i koszulką 4F-8F, - system OTW - średnice balonu: 1,25 – 12 mm - długości: 20 – 220 mm - długości systemu dostarczania: 45 - 180 cm - dwa markery po jednym na obu końcach |  | szt | 200
3 | Stent kryty montowany na balonie: - wykonany z ePTFE oraz niezależnych stalowych pierścieni - wewnętrzna powierzchnia stentgraftu pokryta heparyną - średnice stentgraftu: 5 – 16 mm - długości stentgraftu: 15 – 79 mm |  | szt | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.79
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 79 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.79.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy, ultra niepodatny do długich zmian
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, • zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. • Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. • Długości: 2,4,10,12,15,17,20 cm. • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", • shaft dł. 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. • Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, • RBP 20-24 atm. • Koszulka 5-7F. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.80
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 80 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.80.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewnik balonowy, ultra niepodatny o dużych średnicach
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. • Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, • długości: 2, 4 i 6 cm. • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", • system wprowadzania 75 cm i 120 cm. • Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. • Koszulka 7-12F. • Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.81
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 81 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.81.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent na balonie z pokryciem węgla pirolitycznego
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • system dostarczania Over The Wire (OTW) • stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obiżonej zawartości niklu • stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianu jonów metali do krwi • stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie • dostępne średnicę stentu od 6mm do 10mm • dostępne długości stentu od 19mm do 59mm • zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu • wysoka siła radialna stentu • kompatybilny z koszulką 6F • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" • dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.82
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 82 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.82.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent samorozprężalny do leczenia patologii żył biodrowych i udowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Stent żylny, samorozprężalny, nitinolowy. • System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. • Koszulka 8F - 10F. • Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. • Każda średnica dostępna w długościach : 40,60,80,100,120,140,160mm. • Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. • Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. • Długość systemu wprowadzającego 80cm. |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.83
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 83 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.83.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Wielowarstwowy regulator przepływu
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • urządzenie do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aortalnych oraz obwodowych z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka, • 3 D geometryczna konstrukcja precyzyjnie modulująca przepływ krwi • kosntrukcja wielowarstwowa , pleciona, wykonana ze stopu kobaltu • oplot widoczny w prom. Rtg , kompatybilny z MRI • cechujący się dużą siłą radialną oraz giętkością • samorozprężalny |  | szt. | 10
• Aortalny: • zakres średnic od 25 do 45 mm • zakres długości 100 do 200 mm • shaft 18 – 20 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
| • Obwodowy : • zakres średnic od 6 do 16 mm • zakres długości 30 do 120 mm • shaft 6 – 12 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.84
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 84 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.84.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Prowadniki 0,014" oraz 0,018" do CTO
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Sztywność końcówki 1,0g ;4,0g;12,0g;20,0g;30,0g • Końcówka cieniująca 3,0cm,15cm i17cm • Długość całkowita prowadnika 180cm i 300cm • Średnica zewnętrzna 0,014" i 0,018" • Pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | szt. | 100
2 | • Sztywność końcówki 30,0g;4,0g;7,50g;12,0;40,0g • Dostępne długości 200cm,235cm,300cm • Dostepne średnice 0,014cala i 0,018cala • Wykonany ze stali 316L • Dystala część prowadnika wykonana w technologii SI NTECC-8 drutów (ACTONE z 6drutów, rdzeń-1drut, oplot-1drut) zapewniające dobre podparcie, penetracje oraz bardzo dobre przeniesienie obrotu 1:1 • Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu |  | szt. | 100
3 | Przedłużacz do prowadnika • Średnica 0,014” • Długość 165 cm • Kompatybilny z w/w prowadnikami • Łatwy sposób łączenia z prowadnikiem |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.85
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 85 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.85.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Ochrona urządzeń- sterylny zestaw osłon
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). |  | szt. | 200
2 | Sterylna osłona o wymiarach 75 x 38 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 35 mikronów. |  | szt. | 1000
3 | Sterylna osłona na aparat RTG o wymiarach 107 x 117 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów. |  | szt. | 600
4 | Sterylna osłona o wymiarach 30 - 40 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów |  | szt. | 600
5 | Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, |  | szt. | 600
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.86
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 86 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.86.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Sterylny zestaw do implantacji stengraftu
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) 2. Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 300 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >700%, >440 g/m2 )(badane według EN ISO 9073-6). 3. 10 x kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG 4. 1 x plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm, 5. 3 x strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock 6. 4 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock 7. 1 x miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką 8. 1 x miska 500 ml , przeźroczysta 9. 1 x osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE 10. 1 x osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z foli PE ściągnięta elastyczną gumką 11. 1 x miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem 12. 1 x Obłożenie chirurgiczne do implantacji Stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm (+/- 5 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną ( powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm (+/- 1cm).Serweta powinna posiadać dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Materiałem bazowym serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób. |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Wymagania użytkownika:
1. | Wyroby podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanych wyrobów wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu.
2. | Wykonawca jest zobowiązany na dostarczenie próbek sterylnych (1szt.), na żądanie zamawiającego.

## pak.87
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 87 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.87.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zestaw do udrożnień obwodowych
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stent samorozprzężalny do naczyń obwodowych, wykonany z nitynolu: • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką naczyniowa 6F • dostępne dwa systemy uwalniania stentu : typu pin& pull(uwalnianie poprzez zsunięcia systemu dostarczenia) oraz gun-handle-system pozwalalący na uwalnianie stentu jedna ręką za pomocą zintegrowanego uchwytu typu pistolatowego (dla długości do 150mm) • średnice 6,7,8,9,10,11mm • długości 20,40,60,80,100,120,150mm dla wszystkich średnic • długosci 175 i 200mm dostepne dla średnic 6,7,8mm • długości systemu dostarczania 80 i 120cm • 4 tantalanowe markery na każdym końcu stentu |  | szt. | 30
2 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i koszulką 4-5F • system OTW • średnice: 1,25-4,5mm (system 4F), 5,0mm (system 5F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 120 i 150cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,018" • NP 9, RBP 18 |  | szt. | 50
3 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,018" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 2,0-4,5mm (system 4F), 5-6mm (system 5F), 6,5-7,0mm(6F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80 i 135cm • balon wykonany z nylonu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,020" • NP 9, RBP 18 |  | szt. | 10
4 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80,110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,037" • NP 7, RBP 10-13 |  | szt. | 200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.88
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 88 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.88.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Zatyczka do naczyń z systemem wprowadzjącym
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zatyczka do naczyń z systemem wprowadzającym. - okluder o dużej biokompatybilności, - prosty i precyzyjny system wprowadzania, - łatwy system uwalniający, - budowa – membrana PTFE pokryta powłoką azotku tytanu, - srednice od 4 do 24 mm, - długości od 7 do 14 mm, - system wprowadzający od 4 do 9 Fr – w zależności od wielkości zatyczki |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.89
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 89 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.89.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Coile obwodowe 3D odczepialne
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Odczepialne spirale obwodowe przeznaczone do żylnej i tętniczej embolizacji • Kształt koili 3D ułatwiający wypełnienie sferycznych zmian • Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami PGLA • Szeroki zakres rozmiarów: średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18mm; długości: 2,4,6,8,10,15,20,30,40cm • Zewnętrzny system odczepiania • Kompatybilny z mikrocewnikiem min 0,0165’’ i 0,021’’ |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.90
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 90 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.90.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Kaniule do iniekcji
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula wykonana z czterofluoroetylenu etylenowego (ETFE). Każda pojedyncza kaniula opakowana jest w sterylny, łatwy do otwarcia, sztywny, plastikowy pojemnik. Kaniule sterylizowane są radiacyjnie. Średnica zewn. Od 14 do 24 G. Średnica wewn. Od 1,73 do 0,47 mm. Długość cewnika od 64 do 19 mm. Przepływ od 300 do 15 ml/min. |  | szt. | 150
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.91
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 91 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.91.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent nitynolowy o dyżych średnicach
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • stent z komórkami "closed-cells" oraz o budowie segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe • średnice stentu 14 do 40 mm • długości stentów 3 do 13 cm • system wprowadzający 10 F i 12 F • długość systemu wprowadzającego 100 cm |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.92
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 92 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.92.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral • Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników 40 cm – 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Doskonała pamięć kształtu |  | szt | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.93
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 93 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.93.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Koszulki prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostatycznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach • Średnice koszulek : 14F , 16F , 18F , 20F , 22F , 24F • Długość koszulek 30cm • Koszulki wyposażone w znacznik na koncówce celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X. |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.94
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 94 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.94.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
Stent kryty,samorozprężalny
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem. Dostępne średnice 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm. Długości stentgraftu 30,40,60,80,100 mm. Dwie konfiguracje: prosta i rozszerzona. Dystalny koniec w rozszerzonej konfiguracji ma o 3mm większą średnicę niż korpus i rozpoczyna się 15mm od dystalnego końca. Dwie długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035". Na zakończeniach markery tantalowe pokryte ePTFE,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr. Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem. Dostępne średnice 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm. Długości stentgraftu 30,40,60,80,100 mm. Dwie konfiguracje: prosta i rozszerzona. Dystalny koniec w rozszerzonej konfiguracji ma o 3mm większą średnicę niż korpus i rozpoczyna się 15mm od dystalnego końca. Dwie długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035". Na zakończeniach markery tantalowe pokryte ePTFE,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące). Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr. |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.95
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 95 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.95.
dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych
DCB syrolimus
nazwa Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewniki balonowe uwalniające lek syrolimus kompatybilne z prowadnikiem 0,035” a te dedykowane do PTA kompatybilne z prowadnikami 0,018” oraz 0,014” : - balon semi-comlaint, - Technologia powlekania zapewniająca mniejszą utratę leku w czasie wprowadzania i zwiększoną dostępność biologiczną leku, szybsze wchłanianie leku w tkance nawet ponad 84% - minimalna dawka leku: 1,27 µg/mm - Długości systemów dostarczania wynosi 80 cm i 145cm - kompatybilne są z introducerem od 5F do 8F w zależności od rozmiaru balonu. - Sposób pokrycia lekiem balonu ułatwia przechodxenie przez zmiany i jednocześnie zapobiega ześlizgiwaniu się leku z balonu. - 0,035” ; sr od 3 mm do 12 mm , ; dł . 0d 20 mm do 100 mm, - 0,018” ; śr . od 2 do 6 mm, ; dł. 0d 40 do 200 mm, - 0,014” ; śr. Od 2 do 3,5 mm ( co 0,5 mm), ; dł. 60 do 100 mm, |  | szt | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy