## zad. 3
zmiana nr 1 - załącznika nr 1.3 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 3: Dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej nóg Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Wanna do częściowej kąpieli solankowej nóg - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi | TAK
4. | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK
5. | Niecka wykonana ze szkła akrylowego | TAK
6. | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | TAK
7. | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą | TAK
8. | Elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki | TAK
9. | Minimum 38 dysz do hydromasażu | TAK
10. | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK
11. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania | TAK
12. | Czujnik temperatury wody | TAK
13. | Funkcja ciepłego prysznica | TAK
14. | Pojemność zabiegowa min. 45 l | TAK, podać
15. | Pojemność do przelewu min. 65 l | TAK, podać
16. | Waga urządzenia max. 50 kg | TAK
17. | Wymiary całkowite urządzenia max. (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 65 cm, +/- 10 cm | TAK
18. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony i zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 4
zmiana nr 1 - załącznika nr 1.4 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 4: Dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej rąk Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Wanna do częściowej kąpieli solankowej rąk - 1 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK
3. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych w solance | TAK
4. | Niecka wykonana ze szkła akrylowego | TAK
5. | Min. 40 dysz powietrznych do masażu | TAK, podać
6. | Pojemność zabiegowa min. 30 l | TAK, podać
7. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK
8. | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK
9. | Czujnik temperatury wody | TAK
10. | Prysznic ciepły | TAK
11. | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK
12. | Wymiary całkowite urządzenia max. (dł. x szer. x wys.) 900mm x 1000mm x 970mm, +/- 100mm | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## zad. 8
zmiana nr 1 - załącznika nr 1.8 do SWZ
nr postępowania 14/2023
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zadanie nr 8: Dostawa defibrylatorów 4 szt. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Defibrylatory 4 szt./kpl Producent: (podać) ..........................… Model/Typ: (podać) ..........................… Rok produkcji: (podać) ............................. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................
2. | Defibrylacja dwufazowa | TAK
3. | Tryby defibrylacji: dorosły/dziecko | TAK
4. | Energia defibrylacji: - dorosły: 150/150/200 J - dziecko: 50/50/75 J | TAK
5. | Energia maksymalna 200 J | TAK, podać
6. | Czas ładowania: - nowy produkt: nie więcej niż 6 sekund do 150 J - przy temp.: 25oC: nie więcej niż 8 sekund do 200 J | TAK
7. | Autotest: dzienny, tygodniowy, miesięczny | TAK
8. | Komunikaty głosowe w języku polskim | TAK
9. | Komunikaty głosowe i wizualne | TAK
10. | Obsługa za pomocą min. 3 wodoodpornych przycisków: ON/OFF, Wybór trybu, Wstrząs | TAK
11. | Min. 5 poziomów głośności | TAK, podać
12. | Transmisja danych przez podczerwień lub za pomocą portu USB | TAK
13. | Aparat przenośny, zainstalowany na dedykowanym wózku z koszem na akcesoria | TAK
14. | Możliwość używania defibrylatora w torbie transportowej | TAK
15. | Bateria o pojemności do maksymalnie 100 wyładowań przy 200 J lub maksymalnie 120 wyładowań przy 150 J | TAK
16. | Żywotność baterii po zainstalowaniu minimalnie 4 lata | TAK, podać
17. | Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 300 mm, szer. 290 mm, wys. 80 mm | TAK
18. | Maksymalna waga urządzenia wraz z baterią [kg]: 2 kg | TAK
19. | Temperatura pracy: 0 - 40oC | TAK
20. | W skład zestawu wchodzi: - torba transportowa z elektrodami jednorazowymi - 1 szt - metalowa szafka - 1 szt. | TAK
Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE lub oraz deklarację zgodności UE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Parametry wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  | Parametry oferowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Pełna gwarancja(bez wyłączeń) na dostarczony z zamontowany sprzęt i oprogramowanie (jeśli wymagane) - liczona od daty odbioru przedmiotu Umowy | ≥36 | =36 m-cy - 0,00 pkt
37 - 39 m-cy – 10,00 pkt
40 - 43 m-cy – 20,00 pkt
44 - 48 m -cy - 30,00 pkt
> 48 m-cy – 40,00 pkt
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | TAK ≤ 48 godz., podać | Bez oceny
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | TAK ≤ 96 | Bez oceny
4. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | TAK | Bez oceny
5. | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK | Bez oceny
7. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK | Bez oceny
8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK | Bez oceny
9. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK | Bez oceny
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK
2. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu. | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK
4. | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK
· dokonania pierwszego uruchomienia we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Uwaga! W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK - lub TAK i podanie wartości danego parametru. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku. Oświadczam(-y), że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu