Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01
Zał. Nr 2 do oferty
SPECYFIKACJA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO OCT

Typ/ model oferowanego sprzętu…………………………………………………………………………………
Producent……………………………………………………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………………………………………………
OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Lp.	Opis parametru wymaganego	Wartość wymagana graniczna	Odpowiedź Wykonawcy / TAK/NIE	Parametry oferowane / (podać wartość oferowanego parametru)
1	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022	TAK
2	Technologia pracy: spektralne OCT	TAK
3	Szybkość skanowania: minimum 80 000 [Askan/sek.]	TAK
4	Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: / minimum 5 [µm]	TAK
5	Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: / minimum 18 [µm]	TAK
6	Całkowita głębokość skanowania: / Minimum 2,8[mm]	TAK
7	Maksymalny obszar skanowania siatkówki: / Minimum 12 x 12[mm]	TAK
8	Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: / Minimum 16 x 16[mm]	TAK
9	Minimalna średnica źrenicy pacjenta: / Maksymalnie 3,3 [mm]	TAK
10	Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowa): minimum od -25 D do +25 D	TAK
11	Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia	TAK
12	Dostępność analiz siatkówki: / Mapa grubości siatkówki; mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; mapa deformacji nabłonka barwnikowego	TAK
13	Dostępność analiz w kierunku jaskry: / Analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego ; ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC( warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.	TAK
14	Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; pomiar kąta przesączania ( wyznaczanie parametrówAOD500/750 i TISA 500/750); pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; / Automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP)	TAK
15	Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka i przedniego odcinka oka	TAK
16	Możliwość chronologicznego porównania wyników: minimum 6 badań	TAK
17	Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim	TAK
18	Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym ( tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym	TAK
19	W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, zewnętrzny komputer sterujący tomografem	TAK
20	Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia	TAK
21	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym	TAK
22	Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchniowym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. / Maksymalny obszar obrazowania: minimum 9 x 9[mm]	TAK
23	Integracja oferowanego aparatu diagnostycznego OCT z systemem PACS/RIS przy wykorzystaniu protokołów DICOM/WL. Koszty licencji i konfiguracji serwisowej, związanej z uruchomieniem w/w licencji (PACS firma Synektik S.A., RIS/HIS firma Kamsoft S.A ponosi Wykonawca.	TAK

Oświadczamy, że:
- oferowany aparat jest dopuszczony do użytkowania na terenie RP i spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego.
- Oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

…………………………………………, dnia ……………………………………….. ……………………………………………………
        ( podpis)