|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 18-01-2022 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 7-8 /22

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  - pt. Dostawa   odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Znak: ZP/01/01/2022

- Kryteria oceny ofert „Kryterium termin dostawy” Czy Zamawiający może doprecyzować dolną granicę terminu dostawy na 2 dni robocze ?

Odp.   Zamawiający nie określa minimalnego i maksymalnego terminu dostaw.

- Czy do podanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje i kontrolę? Prosimy o podanie harmonogramu kontroli.

Odp. Tabela zawiera ilości z uwzględnieniem kontroli, kalibracji i powtórzeń. Kalibracja wykonywana przy każdej zmianie serii odczynnika lub w razie konieczności. Schemat kontroli: CKMB, CRP –kontrola  codziennie na 1 poziomie ,ASO, RF- kontrola 1x w tygodniu na 1 poziomie, MAGNEZ, WAPŃ- kontrola 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach (normalny i wysoki), LDH- kontrola 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach(normalny, wysoki), FOSFOR-kontrola raz na dwa tygodnie na dwóch poziomach(normalny, wysoki), pozostałe parametry biochemiczne i jony kontrola codziennie na dwóch poziomach (normalny , wysoki).

- Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wykonywał badania w moczu, jeśli tak to jakie  i czy wymaga zaoferowania dedykowanej kontroli w moczu?

Odp. Zamawiający będzie wykonywał sporadycznie badanie w moczu parametrów: amylaza, wapń, magnez, kwas moczowy, jony. Ze względu na niewielkie ilości powyższych badań w moczu , zamawiający sugeruje, aby do badań tych  jeśli jest taka możliwość ,był wykorzystywany ten sam odczynnik i kontrola co do badań tych parametrów w surowicy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, pracującego w oparciu o metodę ISE pośredniej?

Odp. Nie, Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora w którym średnie zużycie wody wynosi 20l/h?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- W związku z zapisem ”Zamknięty pak odczynnikowy do ISE.” prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, który do obsługi ISE wykorzystuje tylko 3 odczynniki ? Odczynniki są gotowe do użycia i  konfekcjonowane są w dużych opakowaniach, a najmniejszy z nich wystarcza na 1500 oznaczeń.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowany analizator dokonywał okresowo inspekcji kuwet pod kątem czystości optycznej, a w przypadku identyfikacji kuwet niespełniających wymaganych kryteriów czystości, badania wykonane w tych kuwetach powtarzał automatycznie? Ewentualne nieprawidłowości dotyczące kuwet są zgłaszane do serwisu, który dokonuje natychmiastowych działań serwisowych. Kuwety są objęte gwarancją przez cały okres trwania umowy.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Bezobsługowy układ dozujący – brak konieczności wymiany strzykawek, tłoków, wężyków, etc. (nie dotyczy ISE)”, jeżeli operator analizatora nie wykonuje żadnych czynności związanych z dozowaniem próbki i odczynnika, a ewentualne wymiany strzykawek, tłoków etc. wykonywane są przez serwis producenta analizatora, a jedynie jeden z wężyków pompy detergentu jest wymieniany raz na kwartał. Wymiana tego węzyka jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w podajnik umożliwiający umieszczenie w statywach jednorazowo 80 próbek badanych oraz niezależną chłodzoną karuzlę, na której można umieścić jednorazowo 22 próbki. Podajnik analizatora daje możliwość ciągłego dostawiania próbek badanych bez wstrzymywania jakiegokolwiek etapu pracy analizatora oraz równoczesne usuwanie próbek już całkowicie wykonanych.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut ? Ilość zaoferowanych miejsc odczynnikowych znacznie przekracza ilość wykonywanych badań a duża ilość oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle rzadko.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się aby fototometr analizatora umożliwiał odczyt reakcji w zakresie od 0 – 3 A. ? Taki zakres pomiarowy gwarantuje możliwość wykonania wszystkich testów wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odp. Tak tylko, jeśli płyny i elektrody referencyjne będą wymieniane przez serwis producenta w razie potrzeby na koszt Wykonawcy

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na pracę z użyciem lamp fotometru poza okresem gwarancji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze?  Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na porcjowanie odczynników i przelewanie ich do wtórnych opakowań.

Odpowiedź pozytywna na powyższe pytania pozwoli na złożenie oferty więcej niż tylko jednemu wykonawcy co pozwoli zamawiającemu na wybranie korzystnej dla siebie oferty.

Pytania do umowy załącznik nr 5

- §4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury na adres email, jeżeli tak prosimy o podanie adresu?

Odp. Tak, faktury można przesyłać na adres : laboratorium@zoz.glucholazy.pl

- §4 Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie papierowej na adres szpitala? Odp. Tak,

- §6 ust 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na : „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy”? . Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- §6 ust 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na : Za zwłokę w dostarczeniu towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłok. Odp. Nie, zgodnie z SWZ

- §8 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu c) „w przypadku zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?  Odp. Tak

Pytania do umowy załącznik nr 5a

- §2 ust 1  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 21 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- §3 ust 2  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na : W przypadku wystąpienia awarii,  Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych czynności serwisowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.

Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- strona prowadzonego postępowania

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik