## Arkusz2
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne | 1000
* dł. 190 i 300cm * średnica 0.014” * końcówka prosta i „J” * przynajmniej 30 rodzajów (niezależnie od długości i kształtu końcówki) * dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości * dostępne prowadniki do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części roboczej (przynajmniej 10 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki) * dostępne prowadniki z taperowanymtipem o średnicy 0,009; 0,010; 0,0105 i 0,012
2. | Prowadnik do pomiaru rezerwy wieńcowej | 100
* łączący się bezprzewodowo drogą radiową z konsolą * prowadnik przystosowany do pomiarów FFR, CFR, IMR * długość: 175 cm * średnica: 0,014" * hydrofilne pokrycie części roboczej na długości 31 cm * końcówka dystalna platynowa, dobrze widoczna w RTG, do manualnego kształtowania, z płaskim rdzeniem * końcówka proksymalna hydrofobowa
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 1 pozycji nr 2 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do pomiary rezerwy wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 1 (suma wartości netto Zadania nr 1 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 1 (suma wartości brutto Zadania nr 1 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Balon wieńcowy angioplastyczny non-compliant | 500
* średnica 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm * długość 8; 10; 12; 15; 18 mm * ciśnienie nominalne 12atm * RBP 22atm (20 atm dla średnic 4,5 oraz 5,0 mm); MBP ≥30 atm * profil balonu 0,0295 * proksymalny shaft 1,9F, dystalny shaft 2,7F * wydłużenie balonu max. 3,19 % w zakresie 10-22 atm * kontrolowany przyrost 0,6%/atm w roboczym zakresie ciśnień * HIST tip - uformowanie końcówki zapobiegające efektowi "fishmouth" i zapewniające szybkie przejście przez zmiany * składanie 3-zakładkowe TiFo - gwarantujące doskonałą trakcyjność w najciaśniejszych zmianach
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Stent wieńcowy z biodegradowalnym polimerem i everolimusem | 250
* platforma kobaltowo-chromowa o budowie hybrydowej: cele zamknięte na końcach stentu, cele otwarte w środkowym segmencie stentu * minimalny zakres średnic 2,25 – 4,50mm * minimalny zakres długości 8 – 48mm * grubość stratu 50 μm * crossing profile max. 0,039" (dla stentów 3,0 mm) * kompatybilność z cewnikiem prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów
2. | Y-connector | 750
3. | Deinflator | 750
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Igła angiograficzna | 100
*1.3 x 70mm *cienkościenna *ze stali nierdzewnej *umożliwia wprowadzenie prowadnika do max. 0.038” *ostrze ścięte pod kątem 16 stopni
2. | Prowadnik diagnostyczny krótki | 10
*długość 150-175cm *średnica 0.032” i 0.035” *z giętką końcówką prostą lub „J” *pokryty PTFE na całej długości
3. | Prowadnik diagnostyczny długi | 10
*długość 200-260cm *średnica 0.032” i 0.035” *z giętką końcówką prostą lub „J” *pokryty PTFE na całej długości
4. | Balon wieńcowy angioplastyczny semi-compliant | 500
*minimalny zakres średnic: 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic) *minimalny zakres długości: 10 – 30 mm (min. 5 długości) *dostępne średnice 1.25 -1.5 mm dla długości 10, 15, 20 mm *profil wejścia balonu ≤ 0.016” *shaft proksymalny 1.9 F; dystalny 2.5 F dla wszystkich rozmiarów *ciśnienie nominalne 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm *ciśnienie nominalne 10 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm *RBP 14 atm. w zakresie średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnicy 1.25 i 1.5 mm
5. | Stent wieńcowy bezpolimerowy z sirolimusem | 200
*zakres długości: 9-38 mm (min. 8 długości) *grubość ściany stentu 0,0022" dla średnic 2,0-3,0 mm oraz 0,0026" dla wszystkich pozostałych rozmiarów *profil wejścia ≤ 0,016" *RBP ≥ 18atm. - dla średnic od 2,0 do 3,5mm *ciśnienie nominalne 10 atm *crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”
6. | Rampa dwukranikowa OFF | 50
*wysokociśnieniowa - do 35 bar
7. | Kolec do oszczędności środka radiokontrastowego | 500
8. | Kaniula metalowa do prowadnika | 1250
9. | Torquer zatrzaskowy ”krokodylek” | 1250
10. | Zestaw do drenażu jamy osierdziowej | 5
-igła dwuczęściowa 1.3 x 120 mm -rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F -kaniula 0.9 x 70 mm -skalpel rozm. 11 -pojemnik na wydzielinę 1,5 l z podziałką -prowadnik drutowy J3 0.035'' dł. 100 cm -cewnik z poliuretanu typu pigtail 7/9F dł50 cm -strzykawka typu luer lock 10 ml -strzykawka typu luer lock 50 ml -urządzenie ssące z portem bocznym z zintegrowanymi zastawkami i kranikami odcinającymi -chusta na stolik zabiegowy 45 x 75 cm
11. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metoda krwawą | 25
12. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 2000
* 2x fartuch rozmiar L z włókniny SMS, elastyczne mankiety * 1x rękawiczki lateksowe bez pudru, syntetyczny płaszcz wewnętrzny rozm. 6,5 * 2 x chusta 2-warstowowa wym. min. 100 x 150cm * 1 x chusta min. 2-warstwowa wym. 152x190cm * 1 x serweta 75 x 90 cm * 1 x chusta angiograficzna SMS o wymiarach 208 x 330 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 330cm, 2 otwory w kształcie koła o średnicy 12cm wypełnione folią przylepną o brzegach 1,5cm, wokół otworów dodatkowe wzmocnienie wym. 120 x 80cm * 1 x serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią wym. 60x90cm * 1 x serweta wyskoabsorbująca 20 x 40 cm * 1 x zestaw do przetaczania płynów 150cm * 4 x strzykawka 10 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 20 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 3 - częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock 10 ml * 1x igła 0,8 x 40 mm, 21G * 1 x igła 0,7 x 40mm, 22G * 40 x kompres gazowy 10x10cm, 4 - warstwowy * 1 x prowadnik diagnostyczny 0,32" dł.200 cm * 1 x rampa 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35BAR z adapterem rotacyjnym * 1 x miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml * 1 x miska 250 ml z podziałką, przezroczysta * 1 x miska 250 ml z podziałką, niebieska * 1 x kleszczyki do upięcia chusty * 1 x dren do kontrastu męsko - męski z zastawką bezzwrotną, kompatybilny z kolcem do oszczędności kontrastu i rampą o długości 150 cm * 1 x zestaw do monitorowania cisnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w kable pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami.
13. | Balon wieńcowy uwalniający paclitaxel | 50
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik diagnostyczny | 250
*łącznie z krzywiznami dedykowanymi do dostępu promieniowego
2. | Cewnik prowadzący | 1500
*średnica zewnętrzna 5F, 6F, 7F, 8F *średnica wewnętrzna 5F-0.058”; 6F-0.071”; 7F-0.081”; 8F-0.090” *pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – Judkins L&R, Amplatz L&R, Femoral J&R, Multipurpose, EBU, MAC, Champ
3. | Balon wieńcowy angioplastycznysemi-compliant i non-compliant | 250
4. | Stent wieńcowy z trwałym polimerem i zotarolimusem | 250
*biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej *platforma wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem *budowa stentuotwartokomórkowa *dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm *dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm *profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm *ciśnienie nominalne - 9atm *RBP - 16atm
5. | Cewnik wieńcowy aspiracyjny | 25
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Zestaw do dostępu udowego | 50
2. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny krótki | 10
*średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" /0.035" / 0.038" *długość 50/80/120/150/180cm *zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm / 80 mm *proste, zagięte, kształtowalne i typu Bolia *zróżnicowana sztywności: standard, sztywne i półsztywne dla długości 180cm
3. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny długi | 10
4. | Zestaw do dostępu promieniowego | 1250
*krótka koszulka wykonana z ETFE z lub bez powłoki hydrofilnej *średnice 4 – 5 - 6 F, dł. 7 cm i 10 cm *w zestawie miniprowadnik0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką *w zestawie atraumatyczny rozszerzacz *silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym *igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm
5. | Zestaw do dostępu promieniowego hydrofilny | 250
*średnice 5F – kompatybilne z cewnikiem 6F *średnice 4F – kompatybilne z cewnikiem 5F *średnice 6F – kompatybilne z cewnikiem 7F *długości 10 i 16 cm *zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025” *długość prowadnika 45cm
6. | Cewnik diagnostyczny | 1500
*średnice 4F, 5F i 6F *przepływ kontrastu 4- 22 ml/s *zbrojenie podwójnym oplotem stalowym *dystalne 2 cm bez zbrojenia z atraumatyczną końcówką *średnica wewnętrzna 4F:0.041”; 5F:0.047”; 6F:0.051” *długości 65, 80, 90, 100 i 110cm *krzywizny łącznie z dedykowanymi do TRA typu TIG, TIG II oraz BLK
7. | Cewnik prowadzący | 250
-budowa ściany trójwarstwowa -kontrola trakcji 1:1 -atraumatyczna końcówka -przynajmniej 2 dedykowane krzywizny dla TRA: IkariLeft, Ikari Right -możliwość zastosowania techniki „5 w 6” -długość 100cm -średnica wewnętrzna 5F-0.059”/1.50mm; 6F-0.071”/1.80mm; 7F-0.081”/2.06m
8. | Cewnik wieńcowy angioplastyczny semi-compliant | 250
9. | Stent wieńcowy z biodegradowalnym polimerem i sirolimusem | 250
*typu „slotted tube” *grubość ściany stentu 80µm *średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm *długość stentów od 9.0 mm do 38 mm *RBP 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm *profil końcówki dystalnej – 0,017” *udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli
10. | Mikrocewnik wieńcowy | 15
11. | Zamykacz tętnicy udowej | 25
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Stent wieńcowy bezpolimerowy z sirolimusem | 200
* stent typu „slottedtube” * grubość ściany stentu 80um ( 0.0031”) * 4 markery zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
2. | Mikrocewnik wieńcowy | 15
3. | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne | 900
* dystalna część prowadników upleciona z 8 lub 15 drutów, co zapewnia manewrowalność oraz „czucie” prowadnika * dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009”
4. | Prowadniki wieńcowe do CTO | 100
5. | Cewnik angioplastyczny superwysokociśnieniowy z deinflatorem | 25
* podwójna konstrukcja balonu * RBP 35bar * deinflator 40 atm
6. | Zestaw do dostępu promieniowego | 1250
* igła, introduktor, dylatator oraz prowadnik ze stali nierdzewnej
7. | Prowadnik do pomiaru rezerwy wieńcowej | 100
* sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem * konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej * system składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym
8. | Cewnik do aterektomii orbitalnej z diamentową koroną | 25
9. | Prowadnik do aterektomii orbitalnej | 25
10. | Lubrykant do aterektomii orbitalnej | 25
11. | Pompa elektryczna do systemu aterektomii orbitalnej z czujnikiem niskiego poziomu roztworu soli fizjologicznej. Zacisk z pokrętłem do mocowania na stojaku do kroplówek. Na panelu przednim przyciski "włączenia/wyłączenia pompy" i "prime" oraz kontrolki "stand-by" i "niski poziom płynu". Włącznik główny zasilania z tyłu pompy. | 1
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Stent wieńcowy z biodegradowalnym polimerem z sirolimusem | 250
* biodegradowalny polimer na bazie PLLA * dawka leku: 1,4 µg/mm2 * grubość przęseł: 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem) 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,50 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem) * crossing profile 0,99mm (0,039”) dla średnicy 3,0mm
2. | Stentgraft wieńcowy | 5
* grubość pokrycia 90 µm * dostępne długości: 15; 20; 26 mm * dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm * crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm * kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4,0 mm,) i 6F (4,5 – 5,0 mm)
3. | Balon wieńcowy uwalniający paclitaxel | 50
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do litotrypsji wieńcowej | 50
2. | Deinflator | 750
3. | Y-connector | 750
4. | Cewnik diagnostyczny | 500
5. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 500
* chusta angiograficzna 208 x 330 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, 4 otwory : 2 otwory promieniowe oraz 2 otwory udowe. Umiejscowienie otworów promieniowych umożliwiające wkłucie w częściowym odwiedzeniu ręki. Folia przezroczysta z prawej strony pacjenta, szerokość 70 cm. Warstwa chłonna w strefie otworów 140 x150cm - 1 szt. * rampa dwudrożna – 1 szt. * fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wykonany z włókniny SMMS - 2 szt. * serweta 100 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 * serweta 140 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
* serweta 75 x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 * serweta chłonna 60 x 90 cm – 1 szt. * system infuzyjny z odpowietrzaczem 150 cm – 1 szt. * strzykawki 10 ml – 4 szt. * strzykawka 20 ml – 1szt. * strzykawka luer lock 10 ml – 1 szt. * igła 0,8 x40 mm 21 G – 1 szt. * igła do iniekcji 0,7 – 1 szt * kleszczyki plastikowe – 1 szt. * gaziki 10 x 10 cm - 20 szt.
* miska przeźroczysta 250 ml – 1 szt. * miska 250 ml niebieska – 1 szt. * miska na prowadnik 2500 ml * prowadnik 0,032 J 200 cm ( możliwość dostarczenia sterylnego prowadnika poza zestawem)
* Y-konektor, szczelność zastawki do 400 Kpa potwierdzona przez producenta sprzętu, światło wewnętrzne 11 Fr, regulowane przyciskiem , łączącym funkcję konektora typu push – pull i typu screw, wykonany z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt do obsługi jednoręcznej
6. | Opaska promieniowa - screw type | 1000
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 9 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do litotrypsji wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 9 (suma wartości netto Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 9 (suma wartości brutto Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 10
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do ultrasonografii wieńcowej | 200
* kompatybilność z prowadnikami angioplastycznymi 0,014 * możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz (obie częstotliwości dostępne „na jednym cewniku”) * 5 prędkości akwizycji „pullback” (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 i 10,0 mm/s
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 10 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do ultrasonografii wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 10 (suma wartości netto Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 10 (suma wartości brutto Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | ………………………………………….
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 11
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do kotrapulsacji wewnątrzaortalnej | 10
* balony o objętościach 30ml i 40ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez) * współosiowa budowa cewnika minimalizująca opory przy przepływie helu * kanał centralny zbrojony oplotem spiralnym (odporność na załamania i zagięcia w krętych tętnicach) * balon widoczny w promieniach rtg * cewnik wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away” (redukcja krwawienia przy wprowadzaniu) * pokrycie hydrofilne balonu * dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania
2. | Cewnik wieńcowy do przedłużenia cewnika prowadzącego | 50
3. | Mikrocewnik wieńcowy | 15
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 12
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik diagnostyczny | 250
* długość 100 i 125 cm
2. | Cewnik wieńcowy angioplastyczny non-compliant | 250
* średnice 2.00 – 6.00mm *długości 6 – 30 mm
3. | Stent wieńcowy z biodegradowalnym polimerem i everolimusem | 200
*średnice 2.25 – 5.00mm *długości 8 – 48mm *stop platynowo-chromowy *recoil max. 2.4% *siła radialna min. 0.27 N/mm *możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00–3.27mm)
4. | ProwadnikRotaWire | 50
* długość 330 cm * średnica 0.009” * dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support * końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm
5. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem RotaPro (Advancer& Burr) | 50
* pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku * zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm * długość cewnika 135cm
6. | Osobny cewnik do aterektomii rotacyjnej Rotaliknk Burr | 10
* zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm * długość cewnika 135cm
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Dotyczy Zadania nr 12 pozycji nr 4, 5, 6 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy konsoli do rotablacji Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 12 (suma wartości netto Zadania nr 12 oraz czynszu dzierżawnego netto): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 12 (suma wartości brutto Zadania nr 12 oraz czynszu dzierżawnego brutto): | ………………………………………….
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 13
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik wieńcowy angioplastyczny semi-compliant | 250
*dostępne średnice: 1,00 do 3,00 mm co 0,25 mm oraz 3,25 mm 3,5 mm 4,0 mm *dostępne długości: 10, 15, 20, 30mm *szaftproksymalny 1,9F *szaftdystalny 2,55F dla 1,0-2,25 mm oraz 2,75F dla 2,5-4,0 mm *profil przejścia 0.0186 dla balonu 1.0 mm; 0,0199 dla 2,0 mm; 0,021 dla 3,00 mm; 0,0223 dla 4,0 mm
2. | Cewnik wieńcowy aspiracyjny | 25
3. | Mikrocewnik dwukanałowy | 5
* 2 kanały wewnętrzne OTW * kompatybilny z prowadnikiem 0,014” * powłoka hydrofilna * profil wejścia ≤1,5F * 2 otwory wyjściowe z kanałów OTW w przeciwnych kierunkach w odległości 8 mm i 12 mm od końca cewnika * długość końcówki dystalnej: 6 mm * średnica zewnętrzna w części proksymalnej: 2,6F/3,4F *średnica zewnętrzna w części dystalnej: 2,3F/3,3F
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Arkusz1
Dotyczy Zadania nr 9 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do litotrypsji wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 9 (suma wartości Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 9 (suma wartości Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
kwalifikowany podpis elektroniczny