## 1
Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Stentgraft do naczyń wieńcowych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - stentgraft wieńcowy, montowany na balonie wysokociśnieniowym, pokryty materiałem uszczelniającym, pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione); konstrukcja stentu pokryta substancją zapobiegającą wykrzepianiu płytek krwi na powierzchni stentu - długości stentgraftów – od 15 do 26 mm - średnica stentgraftów – od 2,5 mm do 5 mm |  | szt. | 5
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, niskoprofilowy oraz wysokociśnieniowy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy niskoprofilowy, typ, „rapid – exchange”,” semi compliant”, jednorazowego użytku, do ciasnych zwężeń; - wykonany z materiałów wyjątkowo odpornych na załamania i urazy mechaniczne, z powłoką ułatwiającą przejście przez ciasne zwężenia, z giętką, atraumatyczną końcówką i sposobem pokrycia zapewniającym odpowiednią śliskość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczynia a równocześnie zapobiegające przemieszczaniu się balonu w trakcie rozprężania; - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 135cm; • znaczniki na trzonie cewnika umozliwiające precyzyjne określenie połozenia balonu z dostępu promieniowego lub udowego • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 7 atm, RBP minimum 14 atm dla SC oraz NP nie mniej niz 14 atm, RBP minimum 20 atm dla NC, dla średnic 3,0 mm - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm dla SC oraz 2,0 mm do 5,0 mm dla NC; - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 5 długości dla średnic 3,0 mm; -proksymalna śrdnica trzonu równa 2F; dystalna średnica trzonu dla średnic 1,25-2,0 mm równa 2,6F dla 2,5-3,5 mm równa 2,7 F oraz dla 4,0 mm równa 2,9F - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu; - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F; - przyrost średnic od NP do RBP dla 3,0 mm o minium 0,42 mm dla SC oraz nie więcej 0,1 mm dla NC ; - konstrukcja dystalnej części cewnika zwiększająca popychalność balonu (opisać); |  | szt. | 600
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Cewnik do obrazowania HD-IVUS
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kompatybilny z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”, Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6Fr, Marker widoczny w RTG w odległości 8mm od końcówki dystalnej cewnika, Cewnik zapewnia możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz, Długość robocza 142cm,Powłoka hydrofilna na długości 27,5cm od końcówki dystalnej cewnika, Maksymalny profil przejścia 3,2Fr,Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,6Fr,Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania (ang. “dead zone length”) – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm,Rozdzielczość osiowa dla obrazowania 60MHz - 40µm,Separacja ramki 17-170µm (w zależności od wybranej prędkości akwizycji –ang. „pullback speed”), Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. „soft tissue penetration”) >2,5mm,5 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0,10,0 mm/s, Maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 120mm |  | szt. | 160
2. | Konsola w formie monitora ze zintegrowanym wewnątrz komputerem + urządzenia peryferyjne: elelment służący podłączeniu cewnika, element wyciągający (tzw. pullback), oraz zewnętrzny zasilacz – całość zamontowana na statywie jezdnym o stabilnej podstawie z blokowanymi kółkami. Wpełni dotykowy ekran konsoli i intuicyjne oprogramowanie. Użyczenie na okres 24 miesięcy. |  | miesiące | 24
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Prowadnik wieńcowy do standardowych zabiegów
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | długość 180 cm średnica 0,014” (0,36mm) rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalne 140cm) i z nitinolu (dystalne 40cm) zatopiony w poliuretanie pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm końcówka prosta, markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm występuje w wersjach: - obiążenie końcówki 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru”, szerokie zastosowanie do różnych zmian) - obiążenie końcówki 0.6 gf ( bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej ) - obiążenie końcówki 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach ) - obiążenie końcówki 1 gf (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń ) |  | szt. | 2400
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 5
Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5- Zestaw do leczenia restenozy- cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, uwalniający substancję antymitotyczną do restenozy i zmian „de novo”
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - cewnik balonowy typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, uwalniający w sposób kontrolowany paklitaksel lub jego pochodną, do leczenia restenozy wewnątrz stentów - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm; • wymagane ciśnienia – NP maximum 7 atm, RBP minimum 12 atm dla wszystkich rozmiarów; - średnica balonu od 2,0 mm do 4,0 mm; - długość balonu 10-30 mm, wymagane minimum 5 długości dla wszystkich rozmiarów; - profil wejścia maximum 0,017” dla śerdnic 3,0 mm - wskazania do leczenia zmian "de novo" w instrukcji użytkowania; - sposób nanoszenia substancji czynnej na cewnik balonowy gwarantujący dostarczenie pełnej dawki do ściany naczynia, bez straty w trakcie rozprężanie balonu; - udowodnione (w załączeniu odpowiednie pozycje literatury) utrzymywanie się skutecznej dawki leku w ścianie naczynie przez minimum 6 dni; - skuteczność potwierdzona badaniami w minimum 18 miesięcznej obserwacji, w badaniu RCT porównującym skuteczność DEB vs DES II generacji n= minimum 150 pct; |  | szt. | 140
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniający lek – dla pacjentów STEMI
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcj hybrydowej łączacym pasywne pokrycie sunstancją przyspieszającą gojenia naczynia oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP –8 do 10 atm, RBP – 16 atm, - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych • grubość strutów stentu niewiększa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm - system dostawczy: • długość systemu - minimum 130 cm, - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm; - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm - skuteczność potwierdzona w minimum 12-cio miesięcznej obserwacji potwierdzonej publikacją w badaniu RCT udowodniającym wyzszość vs DES II generecji u pacjetów STEMI |  | szt. | 500
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Stent magnezowy bioresorbowalny
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: -rusztowanie wykonane z oczyszczonego stopu magnezowego, -stent pokrywany polimerem biodegradowalnym uwalniającym kontrolowanie sirolimus, - grubość przęseł 150 µm, crossing profile 1,50 mm -czas resorpcji rusztowania około 12 miesięcy, -markery umieszczone na stencie. • Wyniki kliniczne w 3 letniej obserwacji na poziomie: o 6,8% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji o 0,0% potwierdzonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w stencie |  | szt. | 80
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 8
Załącznik nr 1.8
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Stenty do angioplastyki uwalniające lek antyproliferacyjny DES- do naczyń krętych i małych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo dostępne średnice 2.25 - 4.0 mm dostępne długości 9-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm Średnica elementów konstrukcyjnych stentu maks. 0,0036" Możliwość przeprężenia stentów 3.0 - 4.0 mm do średnicy min. 4,75 mm Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 4.0 mm Ciśnienie nominalne min. 9 atm , ciśnienie RBP min 15 atm Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  | szt. | 450
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 9
Załącznik nr 1.9
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, wysokociśnieniowy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, typu „non compliant” jednorazowego użytku, do twardych zmian zwężających i doprężeń stentów - wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia, jednocześnie gwarantując doskonałą trakcyjność w najciaśniejszych zmianach (składanie 3 – zakładkowe) - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm • shaft proksymalny niewiększy niż 1,9 F, dystalny niewiększy niż 2,7 F • wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 22 atm (dla balonów 2,0 do 4,0), MBP minimum - 30 atm - średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm, w zakresie 2,0 do 4,0 mm wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm, w pozostałym zakresie co 0,5 mm - długość balonu od minimum 8 do minimum 18 mm, w zakresie od 8 mm do 12 mm wymagane nominalne długości co 2 mm- crossing profile dla balonu 3 mm niewiększy niż 0,029”, - kontrolowany przyrost średnicy balonu w zakresie ciśnień 10 – 20 atm – niewięcej niż 0,6%/atm, - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F |  | szt. | 1400
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 10
Załącznik nr 1.10
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Balon forsujący do CTO i rotablacji
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Balon forsujący, system doprowadzający typu RX, średnica balonu poniżej 1 mm RBP co najmniej 30 atm Profil wejścia nie większy niż 0,015" |  | szt. | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 11
Załącznik nr 1.11
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Prowadniki do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) do naczyń prostych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014” długość prowadnika 175 cm - sygnał ciśnienia przesyłany światłowodem - konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinylowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej - 3,0 cm widoczna w skopii, elastyczna końcówka |  | szt. | 140
Zamawiający wymaga na czas trwania umowy użyczenia aparatu do FFR o następujących parametrach technicznych: - system składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym, zakres pomiaru ciśnień 30 - 300 mmHg, - wymagany zapis przeprowadzonego badania za pomocą pamięci zewnętrznej.
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 12
Załącznik nr 1.12
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Cewnik prowadzący do angioplastyk wieńcowych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - cewniki odpowiednio zbrojone - podwójne metalowe zbrojenie (minimum 16 płaskich drutów) zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika , - oferowane średnice: od 5F do 8F, - wymagane zakresy krzywizn typowych i nietypowych dostępnych obecnie na rynku – minimum 89 rodzjów krzywizn w każdej średnicy, - średnica wewnętrzna cewnika: • minimum 0.090" dla 8F • minimum 0,081” dla 7F • minimum 0,071” dla 6F • minimum 0,058” dla 5F - Wymagane pokrycie hydrofilne z zachowaniem 7cm końca dystalnego i 25cm końca proksymalnego od ww pokrycia, -konstrukcja nylonowa zapewniająca dużą siłę podparcia, -dostępne cewniki z otworami bocznymi i krzywizną 3D right. |  | szt. | 3000
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 13
Załącznik nr 1.13
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Prowadniki diagnostyczne i igły do wprowadzania prowadnika wieńcowego
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - prowadnik naczyniowy służący do wymiany kateterów, wykonany ze stali nierdzewnej opcjonalnie pokryty teflonem lub substancją hydrofilną; - wymagane średnice: 0,018”; 0,032”; 0,035”; 0,038”; - wymagane długości: 150 +/- 5 cm, 180 +/- 5 cm, 200 +/- 5 cm, 260 +/- 5 cm; - giętki, z atraumatycznym zakończeniem, dobrze widocznym w skopii, odporny na załamania, ze zmienną giętkością (do wyboru zamawiąjącego); - typ zakończeń – prosty lub J dla każdej długości i średnicy; |  | szt. | 6500
2. | Igła tępa do wprowadzania prowadnika wieńcowego do Y-connector. Igła tępo zakończona, wykonana ze stali chirurgicznej, zaopatrzona w przezroczystą nasadkę, kompatybilna z prowadnikami 0,014” i 0,018”. W rozmiarze od 90 do 100 mm. |  | szt. | 3200
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 14
Załącznik nr 1.14
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Zestaw pomocniczy do zabiegów wewnątrznaczyniowych - terapeutycznych i diagnostycznych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | rampy trójdrożne: - rampa trójdrożna, wysokociśnieniowa, minimum 900 psi; - adapter rotacyjny, miękki, z łącznikiem Luer Lock; |  | szt. | 2500
2. | Y-connector: Wymagania techniczne: z adapterem rotacyjnym i podwójną zastawka hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce,posiada zintegrowany dren o dł.15 cm, posiada kranik, średnica przejścia 9F (0,118”) |  | szt. | 4000
3. | torquery:łatwość założenia i trwałość zapięcia na prowadniku wieńcowym |  | szt. | 1800
4. | Opaski uciskowe na tętnice promieniową |  | szt. | 4000
5. | Łącznik niskociśnieniowy: - dostępne długości 30 – 60 cm; - dostępne średnice 2-4 mm; |  | szt. | 3000
6. | Przedłużacz wysokociśnieniowy : - przedłużacze typu Luer-Lock; - wymagana długość 60 – 120 cm; - materiał przedłużacza umożliwiający związanie go w węzeł ósemkowy bez utraty światła; - ciśnienie min. 100psi; - w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz Female Luer Lock To Totating Adapter; |  | zest | 400
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 15
Załącznik nr 1.15
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - Stenty DTS, pokrywane przeciwciałami przyspieszającymi endotelializację wewnątrznaczyniową i z sirolimusem
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - Stenty DTS pokrywane od strony naczynia sirolimusem, od strony światła naczynia przeciwciałami anty-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej - Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, biodegradacji polimeru 90 dni - długość stentów w zakresie od, 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 m |  | szt. | 70
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 16
Załącznik nr 1.16
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - Cewnik balonowy uwalniający paclitaxel do naczyń szerokim zakresie średnic.
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: -balon typu RX, -dostępne średnice od 2,0 do 4,0 mm -długości balonów: 10,14,15,18,20,22,26,30,34,38 mm -długość użytkowa 140 cm (+/-5%) -ciśnienie nominalne 7 atm, -ciśnienie RBP – 16 atm, - średnica zewnętrzna min 2,7 F - szaft typu hoptube, stalowy o średnicymax 1,95F -Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F -Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -Uwalniana substancja – Paklitaksel -Dawka leku 3μg/mm2 -Długość światła dla prowanika 25 cm (+/- 10%) -Dwa markery na powierzchni balonu |  | szt. | 140
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 17
Załącznik nr 1.17
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17 - Przedłużający cewnik prowadzący
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego dostępny w średnicach 5; 6; 7; 8 F, wolframowy marker umiesczony w końcówce cewnika, długość użytkowa systemu minimum 145 cm, długość kanału roboczego 25 cm, wymagany szaft typu hypotube |  | szt. | 20
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 18
Załącznik nr 1.18
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18 - Przedłużający cewnik prowadzący z otworami bocznymi
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Dostępny w średnicach 5F, 6F. Długość użytkowa 150 cm Długość przedłużającego segmentu RX - 35 cm Światło wewnętrzne 0,056" dla cewnika 5F, 0,066" dla cewnika 6F Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii Pokrycie hydrofilne segmentu przedłużającego dostępny w wersji z otworami bocznymi |  | szt. | 40
……………………………………………………
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 19
Załącznik nr 1.19
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - Prowadnik wieńcowy do krętych naczyń i CTO
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica 0,014”, dostepne końcówki robocze 0,5g, 0,7g Prowadnik wykonany ze stali 316L Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmianyDystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowalność oraz czucie prowadnika Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki różne: 0,5g, 0,7g Końcówka cieniująca 3 cm (platyna) Kształt końcówki:prosty z mozliwoscia ksztaltowania 2 cm, J , oraz pre-shape( dla dla dlugosci 190mi 300 cm) Dostepne mieszane pokrycie pokrycie na koncowce roboczej dystalnie 1,5 cm sylikon(hydrofobowe), oraz pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na proksymalnych 18,5 cm lub dostepne pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na 28 cm Dostępne długości:180 cm, 190cm i 300cm |  | zest. | 1500
2. | Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana 0,010”, 0,011”, 0,012” Prowadnik wykonany ze stali 316L Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowalność oraz czucie prowadnika Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki różne: 1,7g,3,0g, 3,5 g i 4,5 g Końcówka cieniująca 3 cm (platyna),15cm (platyna) Kształt końcówki: prosta, pre- shape Dostepne okrycie hydrofilne na dystalnych 40cm, 50cm, 170 cm Dostępne długości: 190cm, 200 cm , 300cm i 330 cm |  | szt | 100
3. | Srednica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, Dostepne prowadniki z dystalna czescia upleciona z 15 drutow zapewniajaca wysoka odpornosc i doskonala manewrowalnosc, Rdzen prowadnika wykonany z jednego kawalka drutu, Dostepna sztywnosc koncowek 0,5 g, 0,6g,0,7g, 1,0gDostepne ksztalty koncowek: prosty z mozliwoscia ksztaltowania dystalnych 2 cm, oraz pre shaped, Dostepne koncowki cieniujace 3cm, 16 cm, Dostepny prowadnik z pkaszczep polimerowym. Dostepna srednica koncowki: 0,009”, 0,010”. Dostepne dlugosci: 180 cm, 190 cm, 300 cm. |  | szt. | 500
3. | Średnica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali 316L Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika Część spiralna na długości 19 cm Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki 0,3g Końcówka cieniująca 3cm (platyna) Kształt końcówki: pre-shape 1mm Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm Szaft prowadnika pokryty PTFE Dostępne długości: 190cm i 300cm Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale) |  | szt | 40
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 20
Załącznik nr 1.20
do oferty na dostawę wyrobów medycznychu stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Zestaw cewników balonowych do krętych zmian i cewniki wysokociśnieniowe z inflatorem 40 atm
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy , typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku do predilatacji i zabezpieczenia bocznych gałęzi - wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia - system doprowadzający: • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm • shaft proksymalny niewiększy niż 2,1 F, dystalny niewiększy niż 2,5 F • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 8 atm, RBP minimum 14 atm, - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm, w całym zakresie wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 7 długości - crossing profile dla balonu 3 mm niewiększy niż 0,023”, dla balonu 1,5 mm nie większy niż 0,021” i dla balonu 1,25 mm niewiększy niż 0,020” - profil wejścia dla średnicy 3,0 mm niewiększy niż 0,016” - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F - możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0 mm |  | szt. | 400
2. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy , typu „rapid – exchange”, „non compliant”, podwójna konstrukcja balonu, długość użytkowa szaftu 140 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, ciśnienie RBP 35atm, średnice balonu 1,5 do 4,5 mm, długości balonu 10-20 mm kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F, profil przejścia dla średnicy 2,0 mm równy 0,028” Wymagany inflator wysokociśnieniowy do 40 atm w zestawie |  | szt. | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 21
Załącznik nr 1.21
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21 - mikocewnik
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Mikrocewnik do CTO , posiada taperowany szaft o srednicy proksymalnej 2,6F i dytalnej 1,9F, oraz tip o srednicy 1,4F; kanal wewnetrzny pokryty PTFE, o srednicach: dystalnie 0,017”, proksymalnie 0,022”; oplot wykonany z 18 drutow stalowych; dostepne dlugosci 135 cm i 150 cm; srednica 0,016”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu ( dla mikrocewnika o dlugosci 135 cm) i 85 cm( dla mikrocewnika o dlugosci 150 cm) posiada miekka, atraumatyczna i taperowana koncowke; koncowka dobrze widoczna w skopii dzieki zawartosci proszku wolframowego |  | szt. | 60
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 22
Załącznik nr 1.22
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężeń w dużych naczyniach
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych; - dostępne dwa typy balonów : monorail i OTW we wszystkich rozmiarach; - wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 20 atm dla 2,00mm do 4,00mm, 18atm dla 4,50mm-6,00mm - średnica balonu od 2,00mm do minimum 6,00mm; - długość balonu 6-30 mm, w tym 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm dla średnic 2,00 do 4,00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm oraz długości 8mm do 20mm dla średnic 5,50mm i 6,00mm (8, 12, 15, 20) - wymagany profil końcówki natarcia 0,017” dla wszystkich rozmiarów ; - hydrofilne pokrycie szaftu; - przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm maxymalnie do 3%; |  | szt. | 150
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 23
Załącznik nr 1.23
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23 - Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej wykonane nitinolu z PET (tetraftalanem polietylenu) Okluder o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej z 18- stoma aktywnie fiksującymi się ramionami; po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną - gęstość membrany 150-170 mikronów, fabrycznie zamocowane na cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu; |  | szt. | 70
2. | - koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE oraz platynowo-irydowym znacznikiem; dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm; średnica koszulki dostępowej 12F(ID) 14F (OD) - dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej |  | szt. | 75
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 24
Załącznik nr 1.24
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24 - Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cieńką koszulką hydrofilną i standardową
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - koszulka hydrofilna o dł. 10 lub 16 cm w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021" lub 0,025"do wyboru prowadnik stalowy lub nitynolowydrubość ściany koszulki 0,012 mm Zestawy 5,6,7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla ww/ rozmiarów światło wewnętrzne średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr: 2,13 mm 6Fr: 2,46 mm 7Fr: 2,279 mm średnica wewnętrzna koszulki 5Fr: 1,89, 6Fr 2,22 mm, & Fr: 2,25 mm |  | szt. | 100
2. | krótka koszulka wykonana z ETFE średnice 4 – 7 Fr, długość 7 cm, 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021”, 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) ucho do szwu chirurgicznego Igła z krótkim ostrzem 22 G x 1 3/8 (0,7x35mm), 21G x1 3/8(0,8 x 35mm), 20G x1 3/8 (0,9 x 35mm) dostępna koszulka z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5 i 6 FR |  | szt. | 500
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 25
Załącznik nr 1.25
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - Cewnik do OCT
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: -Cewnik współpracujący z konsolą OCT Optis długość użytkowa sondy 135 cm , dostarcza światło podczerwone, przepłukiwany kontrastem, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, markery głębokości 90-100 cm, w zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3 ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania |  | szt. | 240
2. | Oferent zapewnia możliwość użyczenia systemu obrazowania wewnątrznaczyniowego, system wykonuje minimum 180 klatek/zdjęć na sek. 180 f/s, prędkość Pullback 36 lub 18 mm/s, liczba linii na klatkę 560 line/freme, dostępność wizualizacji 3D, penetracja ściany naczynia do 2mm. |  | miesiące | 24
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 26
Załącznik nr 1.26
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do zmian prostych i krętych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - stent ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube , stent ze stałym polimerem uwalniającym analog Rapamycyny (everolimus)_, grubość ściany stentu – 0,0032”, profil przejścia 0,039”, długość systemu doprowadzającego – 145 cm, przedział średnic: 2,0 – 4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0;) długości dla wszystkich średnic : 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm; RBP – 16 atm. dla wszystkich rozmiarów, skrócenie stentu po implantacji – 0%, możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm |  | szt. | 700
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 27
Załącznik nr 1.27
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27 - Mikrocewnik do pomiaru FFR
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętniczych, konstrukcja mikrocewnika oparta na technologi światłowodowej długość całkowita 335 cm długość robocza 150 cm trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej cewnik posiada port RX trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia marker położony 3 mm od końca dystalnego trzon położony proksymalnie od odcinka monorail o wymiarze 2,4 F,możliwość stosowania cewników prowadzących od 5 F znaczniki w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego |  | szt. | 60
Wymagania użytkownika: Oferent zapewnia użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 28
Załącznik nr 1.28
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28 - Cewniki balonowe standardowe i wysokociśnieniowe ( do doprężeń stentów)
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Materiał pebax/nylon, złożenie dwu lub trójzakładkowe, dostępne długości: 10,15, 20,30 mm., dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm., profil wejścia: 0,016”, ciśnienie nominalne: 6 atm, ciśnienie RBP: 14 atm., ciśnienie ABP 18 atm., shaft proksymalny max. 1.9F, shaft dystalny max. 2,7F,marker pojedynczy środkowy dla 1.0, 1.25, 1.5 i 1.75 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm.,profil przejścia : dla cewnika balonowego 1mm – 0,0186 cala, dla 1,25mm- 0,0190 cala, 1,5mm – 0,0193 cala, dla 2,0 mm – 0,0199 cala, dla 3,0mm – 0,0210 cala, kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  | szt. | 1600
2. | Materiał nylon/PTFE, złożenie trójzakładowe, profil wejścia 0,016”, długość użytkowa systemu 140 cm., dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm., dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm., ciśnienie nominalne 12 atm,RBP:22 atm (ø2,0- 4,0 mm); 20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm,śerdnica szaftu dystalnie max: 2,6 F, proksymalnie: 2,0F, kompatybilny cewnik prowadzący 5F,hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu, profil przejścia dla cewnika balonowego o średnicy 2,0mm – 0,0230 cala, dla średnicy 2,5mm – 0,0240cala, dla średnicy 3,0mm – 0,0250 cala. |  | szt. | 300
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 29
Załącznik nr 1.29
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29- Mikrocewnik do CTO i rotablacji
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik dwuświatłowy, kompatybilne prowadniki OTW i Rx 0,0014", długość użytkowa 135cm, profil wejścia końcówki stożkowej 1,3F, długość końcówki dystalnej 6mm, dystans pomiędzy portem Rx i OTW 7mm, |  | szt. | 5
2. | Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik jednoświatłow, szaft taperowny o długości sekcji dystalnej 3cm i 6, dostępne dwa rodzaje końcówki- standardowa atraumatyczna oraz twardsza „mosquito tip”, długość użytkowa szaftu 135cm i 155cm, szaft taperowany: średnica części proksymalnej 2.3F, średnica szaftu w części dystalnej 2.6F, kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, profil wejscia 0.016, minimalna średnica wew. 0,40mm, marker wolframowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność w skopii |  | szt. | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 30
Załącznik nr 1.30
do oferty na dostawę wyrobów medycznych j stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30 - Stenty do angioplastyk wieńcowych pokryte polimerem o działaniu przeciwzapalnym.
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | stent wykonany ze stopu CoCr ze stopu L605, średnice 2,0 - 4,5 mm (2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm), długości 9 – 39 mm (9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 mm), stent wycinany laserowo typu Slotted Tube, stent uwalnia sirolimus z biokompatybilnego polimeru- fluoropolietylen, ciśnienie nominalne 9-12 bar, ciśnienie RBP 16 bar, kompatybilny z cewnikiem 5F oraz prowadnikiem 0,014”, grubość ściany stentu 75 μm dla średnic od 2 do 2,5 mm, 80 μm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm, 85 μm dla średnic od 4 do 4,5 mm., długość robocza cewnika 142 cm., dawka leku 1,4μg/mm2, czas deflacji 3 sekundy. |  | szt. | 120
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 31
Załącznik nr 1.31
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 31 - Stenty do angioplastyk bifurkacji o zróżnicowanej średnicy ze środkiem antyproliferacyjnym
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus -maksymalna średnica komórki rozprężonego stentu 3mm dla średnicy 3 mm maksymalna średnica dostępu do bocznego naczynia 2.1mm dla stentu 3mm fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” ,niewiększe ciśnienia NP – 8 atm , RBP – 16 atm system dostawczy: długość systemu - od 140 cm, profil stentu – niewiększy niż 0,034” dla średnicy 3,0 mm, shaft proksymalny niewiększy niż 1,8 F; dystalny niewiększy niż 2,5 F kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm,dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm,dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długość długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm,dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm skrócenie stentu po rozprężeniu < 0,5% |  | szt. | 1000
2 | Wymagane parametry techniczne:stent dedykowany do bifurkacji naczyń, wykonany ze stali 316 L, w technologii slotted tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o zróżnicowanej średnicy RBP – 16 atm średnica proksymalna 3,5 mm - 4,50 mm; dystalna 2,5 mm - 3,75 mm długości 15, 18, 23 mm pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproloferacyjny - paklitaksel lub sirolimus ( na życzenie zamawiającego) system doprowadzający wykorzystujący tylko jeden prowadnik 3 markery pozycjonujące w miejscu bocznicy powiększona komórka, umożliwiająca dostęp stentem lub balonem bez predylatacji |  | szt. | 40
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 32
Załącznik nr 1.32
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 32 - Balony do CTO i angioplastyki naczyń wieńcowych i do doprężeń stentów
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagania techniczne: -średnica nominalna balonu w zakresie 0,75-1,25mm -długość nominalna balonu w zakresie 10-30mm ;dla 1,25 10-30mm - dwa znaczniki widoczne w RTG kompatybilność z prowadnikiem maks 0,14 - kompatybilność z kateterem prowadzacym OD/ID 5F/ 0,056 (1,42mm) - profil wejscia 0,016 ciśnienie nominalne 8atm - maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP 18atm długość katetera 140cm - typ systemu wprowadzającego RAPID EXCHANGE |  | szt. | 100
2. | Wymagania techniczne:-maksymalne wymiary shaftu: proksymalny 1.8F, dystalny 2.5F (dla balonu o średnicy 3.0 mm) -profil wejścia nie większy niż 0.017” profil przejścia nie większy niż 0,025” (dla stentu o średnicy 3.0 mm) ciśnienie nominalne nie większe niż 8 atm. -RBP nie mniejsze niż 14 atm. zakres długości co najmniej od 10 mm do 40 mm zakres średnic co najmniej od 1.25 mm do 4.0 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm) balon typu semi-compliant |  | szt. | 800
3 | Wymagania techniczne: -profil wejścia nie większy niż 0.017” -ciśnienie nominalne 12 atm. -RBP nie mniejsze niż 20 atm. -zakres długości co najmniej od 8 mm do 25 mm -zakres średnic co najmniej od 2,0 mm do 5.0 mm (w przedziale 2-4 mm wzrost średnicy o 0.25 mm) -balon typu non-compliant |  | szt. | 200
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 33
Załącznik nr 1.33
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Pakiet nr 33 - Cewniki diagnostyczne
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - cewnik jednorodnie podwójnie zbrojony na całej długości zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, - miękkie pierwsze zagiecie oraz atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii - rozmiary - od 5F do 7F - dostępne długości – od 100cm do 125cm - światło wewnętrzne cewnika: • dla 5F – dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy • dla 6F – minimum 0,056” • dla 7F – minimum 0,064” pełny wybór krzywizn dostępnych na rynku do lewej i prawej tętnicy wieńcowe oraz do pomostów aortalno-wieńcowych • minimum 7 różnych krzywizn dostępnych na rynku dla cewników z dostępu promieniowego • Konstrukcja strefowa: przynajmniej 4 strefy sztywności na długości cewnika; |  | szt. | 8000
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 34
Załącznik nr 1.34
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 34 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej ( z dostępu promieniowego )
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| dostepne rozmiary 6,7F, powierzchnia aspiracji 0,95mm2 dla cewnika 6F; 1,33mm2 dla 7F. Usuwalny drut ( rdzen ) usztywniajacy na calej dlugosci. Hydrofina powloka czesci dystalnej 260mm.Dlugosc uzytkowa 141cm. Dlugosc segmentu RX-75mm. Niezbrojony. Dlugosc otworu ssacego ( 4,8mm). Srednica wewnetrzna 1,10 mm dla 6F 1,30 mm dla 7F. Maksymalna srednica zewnetrzna 1,42mm 9 0,056” dla 6F; 1,58mm (0,062”) dla 7F marker w odleglosci 3,5 mm od koncowki. Zestaw: cewnik do aspiracji, 2 strzykawki, (30ml), filtr (40um z koszyczkiem) kranik z przedluzaczem |  | zest | 80
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 35
Załącznik nr 1.35
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 35 - Inflator
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - strzykawka ciśnieniowa z manometrem, nie zawiera latexu ,pojemność 20 ml, -zakres ciśnień 30 atm, -podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi, -ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, -mechanizm blokujący w formie przycisku, -skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, -krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie, -wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem i adapterem rotacyjnym, |  | szt. | 3400
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 36
Załącznik nr 1.36
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 36 - System dystalnej protekcji pomostów aortalno – wieńcowych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - system protekcji dystalnej typu filtr, monorail z niezależnym prowadnikiem, do wyboru różne twardości prowadników – minimum 3 - dostępne rozmiary – dla naczyń od minimum 3 mm do minimum 7 mm (min. 5 rozmiarów) - średnica otworów w filtrze – nie więcej niż 100 micronów |  | szt. | 15
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 37
Załącznik nr 1.37
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 37 - System do uwalniania ciał obcych (pętle)
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - dostępne średnice od 5 do 35 mm |  | szt. | 10
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 38
Załącznik nr 1.38
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 38 - Zamykacze do naczyń metodą szycia lub/i klipsowania
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F i 8F dla wkłucia 7-8F. 2 mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen). Zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). 3 komponenty zamykacza: poliemrowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik. |  | szt. | 400
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 39
Załącznik nr 1.39
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 39 - Introducery
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | dostęp udowy:- długość 11 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5F,6F,7F,8F,9F,10F - wymagane długości: 11 - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm |  | szt. | 1000
2. | dostęp udowy:- długość 23 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5F,6F,7F,8F,9F,10F - wymagane długości: 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm |  | szt. | 1600
3. | dostęp promieniowy: wymagane parametry techniczne: - zestaw z zastawką, wymagane średnice: 4F,5F,6F 7F - wymagane długości: 11 i 23 cm w zestawie igła do nakłucia 21G oraz miniprowadnik 0,018" lub 0,022" typu „J” - dilatator zapewniający łagodne wprowadzenie introducera do tętnicy promieniowej wykonany z materiału nieprzezroczytego dla promieniowania |  | szt. | 4800
4. | dostęp udowy zbrojony oplotem:- długość od 45 cm do 90 cm; - wymagane średnice: 5F do 7F - Wymagane długości: 45 cm do 90 cm - odporność na załamania do 95 stopni - oznaczonie platynowym markerem |  | szt. | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 40
Załącznik nr 1.40
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 40 - Linia do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: -Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h -częstotliwośc własna przetwornika 200Hz -Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem, hydrofilna z membraną 15um, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika. - wysoka odpornośc na zakłucenia bez konieczności stosowania elementów korygujących -połączenie z kablem interfejsowym pinowe , wodoszczelne - układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek -wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi( czułość, liniowość, stabilność zera) |  | szt. | 800
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 41
Załącznik nr 1.41
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 41 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniający lek – do krętych naczyń
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcj hybrydowej łączacym pasywne pokrycie sunstancją przyspieszającą gojenia naczynia oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP –8 atm, RBP – 16 atm, - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych • grubość strutów stentu niewiększa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm - system dostawczy: • długość systemu - minimum 130 cm, • profil stentu – niewiększy niż 0,039” dla średnicy 3,0 mm, - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm; - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm - skuteczność potwierdzona w minimum 12-cio miesięcznej obserwacji potwierdzonej publikacją (LLL poniżej 0,11 mm potwierdzona w minimum 9 miesięcznej obserwacji) |  | szt. | 100
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 42
Załącznik nr 1.42
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 42 - Zestaw do rotablacji
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do rotablacji składający się z: cewnika do aterektomii rotacyjnej, średnice wierteł 1,25 - 2,5 mm; długość cewnika 135cm; łącznik: możliwość wspólpracy z cewnikami do aterektomii rotacyjnej; zakres długości pracy 70mm; prowadnik: długość 325 cm; średnica 0,009"; dostępne dwie sztywności prowadnika; |  | zest. | 100
2 | Wiertła do aterektomii rotacyjnej (burr). Średnice wierteł 1,25 - 2,5 mm; |  | szt. | 60
* Zamawiający wymaga użyczenia konsoli rotablatora o minimalnych parametrach techniczno- użytkowych:
- konsola elektroniczna
- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0-190 tys/min;
- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm.;
- czytelny panel sterowania;
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 43
Załącznik nr 1.43
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 43 - Kateter balonowy do walwuloplastyki
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Parametry techniczne:Nominalna średnica balonu od 15 mm do 30 mm Długość balonu od 25 mm do 60 mm Ciśnienie nominalne od 2 do 2,5 atm RBP od 3,0 do 5,0 atm kompatybilne z introduktorem od 8 F do 16 F Współpracujące z prowadnikiem 0,038" |  | szt | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 44
Załącznik nr 1.44
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 44 - Balon tnący
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne -Balony non-compliant, -Balon tnący z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji: a. wbudowany drut 0,011", -zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą, -Balon non-compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna, -Średnice balonów 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm -Długości balonów 10, 15, 20 mm, -Crossing profile 0,0313", NP.-12 Atm, RBP-20 Atm, Prox shaft 2,1F , distal 2,7F |  | szt. | 10
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 45
Załącznik nr 1.45
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 45 - Cewniki diagnostyczne
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | cewnik zbrojony na całej długości, dobrze widoczny w skopii duża średnica wewnętrzna (min.: 0,044” dla 4F; 0,050” dla 5F; 0,057” dla 6F) duży wybór kształtów i krzywizn (m.in. krzywizna TIG II dedykowana do dostępu promieniowego) pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiające dobry przepływ cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro – dynamic zmniejszającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych (dla 6F) dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i PIGTAIL |  | szt. | 1000
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 46
Załącznik nr 1.46
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 46 - Stenty do agnioplastyki do krętych i długich zmian
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: -stent dedykowany do krętych i długich naczyń, -ciśnienie RBP 16 atm -grubość ściany stentu 0,0024" (60u) dla wszystkich długości, -ciśnienie nominalne 10atm dla średnicy 3.0 mm -średnice 2.0 2.25 2.5 2.75 .3.0 3.5 4.0 4.5 mm -długości 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 mm -substancja czynna sirolimus uwalnia z biodegradowalnej matrycy polimerowej |  | szt. | 40
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 47
Załącznik nr 1.47
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Pakiet nr 47 - Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR:
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prowadnik zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Balance MiddleWeight (BMW), do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej, sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg, dwa sensory termiczne, końcówka dystalna, platynowa widoczna w skopii, Długość prowadnika 175cm Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej. |  | szt. | 200
Wymagania użytkownika: Oferent zapewnia użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 48
Załącznik nr 1.48
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 48 - Zestaw do przezskórnego zamykania tętnicy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw składający się z: (koszulki, prowadnika, zestawu zamykającego działającego na zasadzie klipsa nitinolowego lub szwu Do zamykania otworów od 5 do 8F, możliwość zamykania otworów do 22F przy użyciu dwóch systemów |  | szt. | 40
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 49
Załącznik nr 1.49
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 49 - Stenty wieńcowe platynowo-chromowe pokrywane lekiem o nietypowych średnicach i do długich zmian
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent ze stopu platynowo-chromowego Stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) Przedział średnic: 2,25-4,0 mm (2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0) Wymagane długości : 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 mm Ciśnienie nominalne 11 atm RBP: 18 atm dla rozmiarów 2,25-2,75 i 16 atm dla 3,0-4,0mm Dobry dostęp do bocznic Profil wejścia-lesion entry profile 0,018"dla wszystkich rozmiarów Długość balonu poza stentem - 0,4 mm Recoil max.3% -mozliwosc zwiększenia srednicy stentu ponad nominalna wartosc w ramach RBP o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów |  | szt. | 500
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 50
Załącznik nr 1.50
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 50 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian o zmiennej średnicy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające substancję antyproliferacyjną – Sirolimus Stent pokryty biodegradowalnym polimerem Zmienna średnica stentu, większy wymiar proksymalny od dystalnego Budowa hybrydowa Dostępne średnice (proksymalna-dystalna) 2.75-2.25; 3.0-2.5; 3.5-3.0 mm Dostępne długości stentu 30-60mm System typu Rapid Exchange Grubość przęsła stentu poniżej 0.070 mm |  | szt. | 50
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 51
Załącznik nr 1.51
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 51 -Zestaw do CTO do udrażniania antegrade i retrograde
| Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Parametry techniczne:posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym, dostępny w długościach 135 cm i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018” ,kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, maksymalne ciśnienie 300 psi, posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę |  | szt | 70
2 | Parametry techniczne: posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm widoczne w skopii wyjście portu OTW podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej dostępny w długości 145 cm średnica wewnętrzna końcówki 0,016” średnica wewnętrzna szaftu 0,017”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego |  | szt | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 52
Załącznik nr 1.52
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 52 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o nietypowych średnicach i do bardzo długich zmian o zmiennej średnicy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent uwalniajacy Sirolimus bez polimeru - stent kobaltowochromowy wykonany ze stopu L-605, stent wycinany laserowo typu slotted tube, dostepne srednice:2,0mm;2,25mm;2,5mm;2,75mm;3,0mm;3,5mm;4,0mm;4,5mm - dostepne dlugosci stentu: 9mm;13mm;16mm;20mm;26mm;33mm;40mm;46mm - obecny marker platynowy na kazdej dlugosci stentu ( w sumie dwa markery) - stent uwalniajacy Sirolimus -Sirolimus zawieszony w nosnikubedacym kwasem organicznym, zapewniajacym rownomierna i kontrolowana dytrybucje leku na dlugosci zmiany, oraz w scianie naczynia ,dawka leku0,9ug/mm2 - system uwalniania leku bez udzialu poplimeru, lek uwalniany ze specjalnych kanalikoww przeslach stentu, majacy bezposredni kontakt ze sciana naczynia - pokrycie pyrolityczne zapobiega sie uwalnianiu sie jonow metalu do krwi -brak skracania sie stentu w trakcie rozprezania, elastic recoil - 3% 3 cele dla srednicy 2,00-3,00mm; 4 cele dla srednicy 3,5-4,5mm - sila radialna 21,76 PSI cisnienie nominalne 9 atm, RBP 18 atm; ABP 24 atm - 3 cele dla srednicy 2,00-3,00mm; 4 cele dla srednicy 3,5-4,5mm - dwa markery na balonie crossing profile 0,039", dla sredicy 3,0mm - kompatybilny z cewnikiem 0,014" kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 5F - dlugosc robocza cewnika 142 cm system RX - srednica szaftu w odcinku dystalnym 2,7F, sredica w odcinlu proksymalnym – Hypotube-1,9F, 2 markery radiocieniujace umieszczone na szafcie w odcinku 90 i 100 cm od konca dystalnego |  | szt. | 600
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 53
Załącznik nr 1.53
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 53 - Cewnik balonowy pokryty lekiem umozliwiajacy kilkakrotna inflacje
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | balon RX non-compliant uwalniający paclitaxel (3,0ug/mm2) z hydrofilnego pokrycia dostępne średnice: 2,50 ; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50mm dostępne długości: 10,15,20mm trzyzakładkowy, Wing-Seal Technology NP. 12 bar, RBP 2,50-2,75 24bar; 3,00-3,50 22bar; 4,00-4,50 18bar kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (0,36mm) prox shaft 1,9F, distal shat 2,7F entry profile 0,016" długość użytkowa 154cm średni czas deflacji 4sec.(dla balonu 3,0x20mm) taperowana końcówka 3mm możliwość 3-krotnej inflacji terapeutycznej |  | szt | 100
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 54
Załącznik nr 1.54
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 54 cewniki balonowe tnące do zmian skalcyfikowanych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | - srednice 2,00-4,00 mm -długosci 6-15 mm (6,10,15 mm),cisnienie nominalne 6 atm.cisnienie RBP 12 atm,profil koncówki natarcia 0,017" dla wszystkich rozmiarów,liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie :3 dla rozmiarów 2,00-3,25 mmm i 4 dla rozmiarów 3,5-4,00mm |  | szt | 30
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 55
Załącznik nr 1.55
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 55 cewniki balonowe do litotrypsji zmian skalcyfikowanych
LP | Asortyment | parametry oferowane | j. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | % VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | producent kod/ nazwa własna
1 | • Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm • Całkowita długość balonu 12mm • Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” • Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr • Długość robocza 138 cm |  | szt | 30
2 | Dzierżawa generatora |  | m-cy | 24
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 56
Załącznik nr 1.56
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 56 strzykawka do podawania kontrastu mocowana do stołu lub na wózku jezdnym z synchronizacją
Asortyment | parametry oferowane | j. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | % VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | producent kod/ nazwa własna
• limit ciśnienia 200 do 1200 psi • sól fizjologiczna – prędkość stała 1,6 ml/s • prędkość napełniania ręcznie lub automatycznie uzupełnianie 3 ml/s • kontroler ręczny pneumatyczny do podawania kontrastu i soli • zbiornik środka kontrastowego 100 ml .opóźnienie iniekcji 0-99,9 s |  | szt | 1
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 57
Załącznik nr 1.57
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 57- Stenty do angioplastyki uwalniające lek antyproliferacyjny DES- do naczyń krętych i małych
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wymagane parametry techniczne: - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciągła sinusoida), pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus lub jego pochodną - fabrycznie montowany na cewniku balonwym typu „monorail”, „semi-compliant” NP –12 atm, RBP – 18 atm - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych przy zachowaniu odpowiedniej siły radialnej: • siła radialna > 29 PSI grubość strut’ów stentu niewiększa niż 0,0033”system dostawczy: długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – niewiększy niż 0,037” dla średnicy 3,0 mm, • profil wejścia 0,017” shaft proksymalny 2,1 F; dystalny 2,7 F (dla stentów o średnicy 4,5-5,0mm 3,2F) - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od mninimum 8 mm do minimum 38 mm, minimum 7 długości średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie od 2,0 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm badania kliniczne z minimum 9 – miesięczną obserwacją potwierdzającą, bezpieczeństwo i skuteczność systemu stentowego uwalniającego lek. |  | szt. | 680
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 58
Załącznik nr 1.58
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 58 - System do aterektomi orbitalnej.
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pompa i napęd do systemu aterektomi orbitalnej - OAS Pump. zawiera mechanizm pompujący roztwór soli fizjologicznej. dostarcza zasilanie urządzenia. posiada wbudowaną funkcję powiadomienia dźwiękowego • głębokość - <30,6 cm (12,0 cali) • wysokość - 20,3 cm (8,0 cali) • szerokość - 25,4 cm (10,0 cali) • waga - <5,0 kg (11 funtów) • długość przewodu zasilania od pompy OAS do gniazda sieciowego - 6,1 m (20 ft) .obudowa zewnętrzna - Plastik ABS Producent - Cardiovascular Systems Inc |  | szt. | 1
2. | System do aterektomi orbitalnej - Diamondback 360 Orbital Atherectomy Device System składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25 [mm], długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej. Producent - Cardiovascular Systems Inc. |  | szt. | 10
3. | Prowadnik do aterektomi orbitalnej - Viperwire Advance Coronary Guide Wire Prowadnik nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012 [''] i dystalnej 0,014 [''], oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 325 [cm], tip load 1,0 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej Producent - Cardiovascular Systems Inc |  | szt. | 10
4. | Lubrykant do aterektomi orbitalnej - Viperslide Lubricant Producent - Cardiovascular Systems Inc. |  | szt. | 10
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 59
Załącznik nr 1.59
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 59 -Mikrocewniki do CTO do zmian krętych i skalcyfikowanych, antegrade i retrograde.
Asortyment | parametry oferowane | j. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | % VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | producent kod/ nazwa własna
Mikrocewnik do antegrade i retrograde - mikrocewnik dostępny w 3 długościach: 135cm, 150cm i 162cm - dostępne dwa rodzaje końcowek: taperowana o dystalnej średnicy zew.1,4F oraz prosta o średnicy zew 1,7F, średnica proksymalna 2,5F, średnica dystalna 1,7F lub 1,9F - powłoka hydrofilna na min. 70cm dystalnych mikrocewnika -kompatybilność z prowadnikiem 0,014”, światło wewnętrzne mikrocewnika 0,021” |  | szt | 20
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 60
Załącznik nr 1.60
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 60 – Cewniki balonowe do udrażniania w świeżym zawale serca
Asortyment | parametry oferowane | j. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | % VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | producent kod/ nazwa własna
Cewnik balonowy semi- compliant - kompatybilny prowadnik: 0,014” - ciśnienie nominalne: 8[atm] -RBP min 12 [atm] - zakres średnic: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 [mm] - dostępne długości: 6, 9, 12, 15, 20, 30 [mm] - długość użytkowa: 140 [cm] -profil wejścia 0,016” |  | szt | 300
Cewnik balonowy non- compliant - kompatybilny prowadnik: 0,014” - ciśnienie nominalne: 12[atm] -RBP 20 [atm] dla srednic od 2,0 do 4,0[mm] - zakres średnic: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 [mm] - dostępne długości: 6, 8, 12, 15, 20, 30 [mm] - długość użytkowa: 140 [cm] - dostępna wersja z końcówką sferyczną dla całego zakresu średnic |  | szt | 50
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 61
Załącznik nr 1.61
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Pakiet nr 61 - Cewniki wewnątrznaczyniowe do spektoskopi światłem bliskopodczerwonym z jednoczesną akwizycją obrazu IVUS
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik posiadający dwie glowice kompatybilne ze sobą do oceny IVUS i NIRS. |  | szt. | 50
Wymagania użytkownika: Oferent zapewnia użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami
……………………………………………………
Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)