## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.52.2.2021 PO ZMIANACH Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek krtaniowych jednokrotnego użytku, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maski krtaniowe jednokrotnego użytku: - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, - rurka maski wygięta pod kątem około 70o, - koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, - znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, - przekrój rurki w kształcie litery D zapewniający mocny i ergonomiczny uchwyt podczas jej zakładania; w rozmiarach od 1,0 do 6,0 (co 0,5) LUB maski krtaniowe jednorazowego użytku, sterylne, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Rurka maski krtaniowej wygięta pod kątem ok. 70 stopni Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym. w rozmiarach od 1,0 do 6,0 ( co 0,5) LUB maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z medycznego PCV • Przezroczysta • Delikatny mankiet • Rurka maski wygięta anatomicznie • Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT • Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie • Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie • Barwny kod rozmiarów • Uniwersalny łącznik 15 mm • Okrągły przekrój rurki • Bez lateksu • Rozmiary: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 • Jałowa, • Pakowana folia/papier LUB maski krtaniowe jednokrotnego użytku, światowego lidera, o następujących parametrach: - mankiet uszczelniający wykonany z nieprzeziernego silikonu z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, - z wyprofilowaną anatomicznie rurką wentylacyjną ze znacznikami głębokości położenia i informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, nazwą producenta, - przekrój rurki w kształcie litery O umożliwiający laminarny przepływ gazów. Na opakowaniu indywidualnym wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru, kod EAN, data ważności, LOT, REF. Dostępna w rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Maska bez zawartości lateksu. |  | 5055
2. | Maski krtaniowe jednokrotnego użytku z możliwością intubacji: - rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, - delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, - koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania , wzmocnienie rurki przed zagryzieniem zębami, - możliwość wykonania intubacji przez maskę, - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym LUB balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, natomiast na tubusie oznaczenie rozmiaru, zakresu wagi i objętości mankietu w rozmiarach od 1,0 do 6,0 (co 0,5) LUB 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 LUB Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej.- w rozmiarach od 1,0 do 6,0 ( co 0,5) LUB 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 LUB maski krtaniowe jednorazowego użytku drugiej generacji, sterylne, z mankietem o podwójnym uszczelnieniu (first i second seal), z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka (≥ 14Fr) zlokalizowanym centralnie wewnątrz światła korpusu , z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Wyprofilowana w kształcie anatomicznym, przeźroczysta z wbudowanym bite-blokerem, poprzeczką mocującą. Na rurce znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym kod EAN, wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru, - delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, - koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, - możliwość wykonania intubacji przez maskę, - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym LUB balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, natomiast na tubusie oznaczenie rozmiaru, zakresu wagi i objętości mankietu. Rozmiary 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0. | szt. | 110
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy