**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 10:** dostawa **łaźni wodnej z wytrząsaniem** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Wymiary zewnętrzne bez pokrywy, zaworu spustowego oraz końcówek zewnętrznego obiegu podyktowane organizacją stanowiska pracy | maksymalnie:szerokość: 700 mmgłębokość: 550 mmwysokość: 400 mm |      Należy podać |
|  | Pojemność wanny  | minimum 20 l |      Należy podać |
|  | Pokrywa umożliwiająca termostatowanie pożywek w kolbach po 500 ml | wymagane |  |
|  | Zakres temperatury | nie mniej niż 37°C do 85°C |      Należy podać |
|  | Stabilność temperatury | nie większa niż ±0,2°C |      Należy podać |
|  | Dokładność nastawu temperatury co 0,1°C | wymagane |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem | wymagane |  |
|  | Regulowana prędkość wytrząsania | wymagane |  |
|  | Platforma pod uchwyty do kolb 500 ml | wymagane |  |
|  | Uchwyty do kolb o pojemności 500 ml, 6 szt. | wymagane |  |
|  | Wzorcowanie w laboratorium posiadającym akredytację PCA w temperaturze 47°C w 5 punktach, wraz ze świadectwem wzorcowania. Akredytacja musi obejmować zakres wzorcowania. | wymagane |  |
|  | Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu  | minimum 3 osoby |      Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**