## Warunki graniczne aparatu główn
A. Dzierżawa analizatora głównego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora głównego do oznaczeń koagulogicznych
Analizator koagulogiczny
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje) ……………………………………………………………………
Producent / Firma……………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ………………………………………………………………………………………………………… |  |  | `
Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………….
Lp. | Parametry wymagane(graniczne) dla analizatora głównego | TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2024
2 | Wydajność analizatora, co najmniej 180 oznaczeń na godzinę dla PT i APTT
3 | Możliwość oznaczania zarówno metodami : wykrzepialnymi(metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetrczny) i immunologicznymi.
4 | Oznaczenie D-Dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinającą(cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na poziomie 0,5 mg/l FEU (lub odpowiednio :500ug/l lub 500ng/ml FEU). Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA).
5 | Oddzielnie systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji)
6 | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady.
7 | Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe nie łączone w bloki, lub segmenty (minimum 500 na pokładzie jednorazowo).
8 | Zapamiętywanie co najmniej 3 krzywych kalibracyjnych dla każdego z parametrów.
9 | Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych.
10 | Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowana przy pierwszej analizie, bez udziału operatora).
11 | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu.
12 | Funkcje wykonywanych codziennie i okresowo czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator.
13 | Możliwość oznaczenia agregacji płytek na co najmniej jednym z zaoferowanych urządzeń.
14 | Automatyczna kalibracja.
15 | Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania.
16 | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza liniowością metody.
17 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikacje zakładanych na pokład analizatora próbek pacjentów i odczynników.
18 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (minimum 15 minut)
19 | Zagwarantowana bezpłatna międzynarodowa kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna RANDOX od roku 2024 do 2027 roku włącznie dla parametrów :PT,APTT,D-Dimery,Fibrynogen.
20 | Oferent zapewni bezpłatny serwis techniczny przeglądy(usuwanie usterek wraz z wymianą części zamiennych), na czas trwania umowy zgodnie z wymogami producenta(minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku).
21 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencje 4 h w dni robocze.
22 | Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany analizator do systemu LSI ,HIS posiadanego w laboratorium Zamawiającego.Wymagaa dwukierunkowa komunikcja.
23 | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
24 | Pokrycie kosztów szkolenia dla jednej osoby raz w roku -Konferencja organizowana przez Medyczne Centrum Naukowo- Diagnostyczne BB-Med.
25 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu
26 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny) dostarczyć z pierwszą dostawą.W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
27 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim oraz metodykę oznaczeń dostarczyć wraz z instalacją aparatu.
28 | Wirówka z wirnikiem kątowym, liczba probówek na wirniku 30,alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy, RPM (max) 4 500 min , RCF (max) 2 966xg.Wymiary 299x357x451/572 wys z otwartą pokrywą.Moc 190W. Po upływie okresu obowiązywania umowy wykonawca przekazuje wirówkę dzierżawcy.
29 | Urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) Wymiary 435x427x486 .Po upływie okresu obowiązywania umowy wykonawca przekazuje urządzenie wielofunkcyjne dzierżawcy
30 | Deklaracje CE dla aparatu,odczynników, kalibratorów i kontrolek w języku polskim- złożyć wraz z ofertą
31 | Dzierżawa analizatora
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

## Warunki graniczne aparatu zastę
B. Dzierżawa analizatora zastępczego wraz z wyposażeniem, serwis techniczny i aplikacyjny dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora koagulologicznego zastępczego
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje) ……………………………………………………………………
Producent / Firma……………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ…………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………….
Lp. | Parametry wymagane(graniczne) dla analizatora zastępczego | TAK/NIE
1 | Analizator wyprodukowany nie później niż w 2021 roku.
2 | Analizator o wydajności PT60 testów /godzinę , D dimery 16 testów /godzinę , PT<APTT< fibrynogen 48testów / godzinę.
3 | Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami : chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną(optyczna detekcja pomiaru).
4 | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co analizator główny.
5 | Oznaczanie D-Dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinającą (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na poziomie 0,5 mg/l FEU(lub odpowiednio:500ug/l lub 500ng/ml FEU.Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG(certyfikat FDA).
6 | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty, rotory, na taśmie).
7 | Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych
8 | Wymiary (ograniczenia lokalowe)nie większe niż 600x500x500mm(szerokość x długość x wysokość)
9 | Możliwość współpracy z siecią informatyczną - wymagana dwukierunkowa komunikacja.
10 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (minimum 15 minut)
11 | Oferent zapewni bezpłatny serwis techniczny przeglądy(usuwanie usterek wraz z wymianą części zamiennych), na czas trwania umowy zgodnie z wymogami producenta(minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku).
12 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencje 4 h w dni robocze.
13 | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
14 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu
15 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny) dostarczyć z pierwszą dostawą.W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
16 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim oraz metodykę oznaczeń dostarczyć wraz z instalacją aparatu.
17 | Deklaracje CE dla aparatu,odczynników, kalibratorów i kontrolek w języku polskim- złożyć wraz z ofertą
18 | Dzierżawa aparatu
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

## Parametr jakościowy
Parametry jakościowe (techniczne) stanowiące kryterium oceny ofert dotyczące analizatora
głównego do oznaczeń koagulogicznych ( proszę wpisać TAK lub NIE)
Lp. | Parametr Jakościowe | OCENA TAK 20 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1.0⁺- 0,1.
2 | Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0g/l.

## Formularz asort.-cen
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa odczynników,materiałów kontrolnych oraz zużywalnych niezbędnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatorów i
wyposażenia
Tab.1 Odczynniki potrzebne do wykonania 159 00 badań w tym 80 000 PT, 60 000 APTT 14 000 D-Dimery, 5 000 Fibrynogen-3 lata
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Suma-3 lata brutto odczynniki
Tab.2.Materiały kontrolne,kalibratory potrzebne do wykonania 159 00 badań w tym 80 000 PT, 60 000 APTT 14 000 D-Dimery, 5 000 Fibrynogen-3 lata
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Suma - 3 lata brutto kontrole,kalibratory
Tab.3.Materiały zużywalne potrzebne do wykonania 159 00 badań w tym 80 000 PT, 60 000 APTT 14 000 D-Dimery, 5 000 Fibrynogen-3 lata
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Suma- 3 lata brutto materiały zużywalne
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
Lp. | Dzierżawa | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto / 1 m-c |  | Stawka VAT | Czysz dzierżawny brutto / 1 m-c |  | Wartość netto |  | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
1 | Opłata dzierżawna analizator główny | 36
2 | Opłata dzierżawna analizator zastępczy | 36
3 | Wirówka | 36
4 | Urządzenie wielofunkcyjne | 36
Suma - 3 lata dzierżawa
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:
( suma wartości odczynników — Tab. l, kontroli — Tab. 2, materiałów zużywalnych — Tab. 3, czynszu — Tab. 4) | [7 empty] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN brutto
Słownie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Słownie .....................................................................................................................................................