Załącznik nr 1 B – opis przedmiotu zamówienia

Zakres I Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofobowe
Lp / a	Nazwa / b	Parametry wymagane –cechy / c	J.m. / e	Ilość / f
1.	Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3% z filtrem UV, z jednorazowym kartridżem do implantacji	a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa / b) soczewka jednoczęściowa / c)filtr UV / d) średnica części optycznej 6.0mm / e)soczewka hydrofobowa / f )średnica całkowita 13mm / g) współczynnik refrakcji 1,55 / h) moc optyczna +6.0- +30.0 dioptrii / i)stopień uwodnienia 0,3% / j) ujemna aberracja sferyczna / -0,2 µm / k) angulacja 0º	szt	1500
2.	Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3% z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, z jednorazowym kartridżem do implantacji	a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa / b) soczewka jednoczęściowa / c)filtr UV / d)średnica części optycznej 6.0mm / e)soczewka hydrofobowa / f)średnica całkowita 13mm / g)współczynnik refrakcji 1,55 / h)moc optyczna +6.0- +30.0 dioptrii / i)stopień uwodnienia / 0,3% / j) ujemna aberracja sferyczna -0,2 µm / k) angulacja 0º / l) filtr światła niebieskiego	szt.	300
3.	Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, z jednorazowym kartridżem do implantacji oraz pisakami do markowania oka	a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa / b) soczewka jednoczęściowa / c)filtr UV / d)średnica części optycznej 6.0mm / e)soczewka hydrofobowa / f)średnica całkowita 13mm / g) współczynnik refrakcji 1,55 / h) moc optyczna +6.0- +34.0 dioptrii / i) stopień uwodnienia 0,3% / j) ujemna aberracja sferyczna - 0,2 µm / k) filtr światła nioebieskiego / l) moc cylindra 1.0D - 6.0D	szt.	10

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach takich jakie są przedstawione w rubryce c ,, Parametry wymagane ”.
Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
1. Do w/w soczewek zakresu 1 punkt 1,2 prosimy o utworzenie Banku Soczewek w ilości 170 szt.
2. Do w/w soczewek zakresu 1 punkt 3 zakup bedzie dokonywany na bieżące zamówienie.

Skład depozytu soczewek wewnątrzgałkowych:

  Zakres 1 pkt. 1 Zakres 1 pkt. 2

 + 6 – 1szt. + 6 – 1szt.
 + 7 – 1 szt. + 7 – 1szt.
 + 8 – 1 szt. + 8 – 1szt.
 + 9 – 1 szt. + 9 – 1 szt.
 + 10 – 1 szt. + 10 – 1 szt.
 + 11 – 1 szt. + 11 – 1 szt.
 + 12 – 1 szt. + 12 – 1 szt.
 + 13 – 2 szt. + 13 – 1 szt.
 + 14 – 3 szt. + 14 – 1szt.
 + 15 – 3 szt. + 15 – 1 szt.
 + 16 – 3 szt. + 16 – 1szt.
 + 17 – 3 szt. + 17 – 1 szt.
 + 18 – 7 szt. + 18 – 1 szt.
 + 19 – 4 szt. + 18,5 – 1szt.
 + 19,5 – 4 szt. + 19 – 1szt.
 + 20 – 7 szt. + 19,5 – 1szt.
 + 20,5 –7 szt. + 20 – 1szt.
 + 21 – 8 szt. + 20,5 – 1szt.
 + 21,5 –8 szt. + 21 – 2 szt.
 + 22 – 8 szt. + 21,5– 1 szt.
 + 22,5 –8 szt. + 22 – 2 szt.
 + 23 – 8 szt. + 22,5 – 1szt.
 + 23,5 -7 szt. + 23 – 1 szt.
 + 24 – 6 szt. + 23,5 – 1szt.
 + 24,5 – 6szt. + 24 – 1szt.
 + 25 - 4szt. +24,5- 1szt.
 + 25,5 -4szt. +25 – 1szt.
 + 26 – 3 szt. +25,5 – 1szt.
 +26,5 - 3szt . +26 – 1sz.
 +27 – 4szt. +27 – 1szt.
 +28 – 4szt. +28 – 1szt.
 +29 – 2szt. +29 – 1szt.
 +30 – 2szt. +30 – 1 szt.
  ------------------- -------------------------------
   Razem 135 szt. Razem 35 szt

Zakres II Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofilne

Lp / a	Nazwa / b	Parametry wymagane –cechy / c	J.m. / e	Ilość / f
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna	a) średnica części optycznej 6,0mm / b) średnica całkowita: 12,5mm / c) angulacja 0o / d) zakres mocy od +18,0 D do +30,0 D skok co 0,5 D / e) ostre krawędzie na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych / f) dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie / g) indeks refrakcji: 1,46 / h) optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania / i) załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z okrągłą końcówką, średnica końcówki kartridga 1,65mm / j) stała“A“ constant 118,6	Szt	1200
2.	Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, asferyczna, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna	a) średnica części optycznej 6,25 mm, / b) średnica całkowita: 12,5mm / c ) angulacja 0o / d) zakres mocy od -10,0 D do -1,0 D i od +1,0 D do +22,0 D / e) ostre krawędzie na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych / f) dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie / g) indeks refrakcji min. 1,46 / h) optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) od +1,0 D do +22,0D , możliwość obustronnego wszczepiania / i) z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką, średnica końcówki kartridga od 2,0 mm / j) stała“A“ constant 118,6	szt	10

1. Wymogiem jest ,aby Wykonawca zaoferował sprzęt , o parametrach takich jakie są przedstawione w rubryce c ,, Parametry wymagane ” Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
2. Do w/w soczewek zakresu 2 punkt 1 prosimy o utworzenie Banku Soczewek w ilości 70 sztuk.
Do w/w soczewek zakresu 2 punkt 2 zakup bedzie dokonywany na bieżące zamówienie.

Skład depozytu soczewek wewnątrzgałkowych :

        Zakres 2 pkt. 1

        + 15 – 1szt.
        + 15,5 – 1szt.
        + 16 – 2szt.
        + 16,5 2szt.
        +17 – 2szt.
        + 17,5- 2szt.
        + 18 - 2szt.
        +18,5 –2szt.
        +19 - 2szt.
        +19,5- 2szt
        +20 - 4szt.
        +20,5 – 4szt.
        +21 - 5szt.
        +21,5 – 4szt.
        +22 - 5szt.
        +22,5 – 4szt.
        +23 - 4szt.
        +23,5 – 4szt.
        +24 - 3szt.
        +24,5 – 3szt.
        +25 - 3szt.
        +25,5 – 2szt.
        +26 - 2szt.
        +27 - 2szt.
        +28 - 1szt.
        +29 - 1szt.
        +30 - 1szt.

        RAZEM 70 szt.

  ZAKRES: III

L.p.		Nazwa		J.m.	Ilość
		Implant filtrujący przeciw – jaskrowy:
1.		- fabrycznie załadowany do injektora
		- wykonany ze stali nierdzewnej		szt.	24
		- długość 2.64 mm
		- średnica światła 50 µm

ZAKRES: IV
L.P.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu / - ampułkostrzykawka 1 ML / - masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥2800000 daltonów / - masa cząsteczkowa chondroitynosiarczanu sodu ≥50000 daltonów / - Lepkość 40 000 mPa.s (± 15 000) – (dla 1sek. -1, 25º C) / - Osmolarność 370 mOsm (± 30 mOsm) / - pH : 7,4 (+/- 0,2) / - Zakres temperatur przechowywania od +2 do +25 stopni C. / - w komplecie z kaniulą 25G	szt.	1700

   Do zestawu wiskoelastyków z zakresu IV wymaga się 2 końcówek do irygacji-aspiracji (bimanualnych).

ZAKRES: V
L.P.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	od 1,4% do 1,6% Hialuronian sodu - zawartość strzykawki 0,85 - 1 ml ze sterylną kaniulą 27g	szt.	1700

ZAKRES: VI / L.P. NAZWA J.m. Ilość / 1. Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego – fiolka o pojemności 0,5ml- 1ml szt. 320

ZAKRES: VII
L.P.	NAZWA	J.m.		Ilość
1.	Pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy: / - wykonany jako jedna całość z błękitnego materiału PMMA / - materiał PMMA wyposażony w filtr UV, / - umieszczony w jednorazowym injektorze – zagięty wprowadzonym „uszkiem” do środka co ułatwia implantację / -zakres pracy: stan rozprężony-13.0 mm, stan sprężony-11.0 mm, / - nacięcie 2,2 mm, / - kierunek implantacji: w wersji prawoskrętnej,	szt.		50

ZAKRES VIII

L.P.	NAZWA	J.m.	Ilość
1.	Pierścień typu Malyugin / - ring o wielkości 6,25 mm, / - niezbędny do zabiegów zaćmy, / - materiał: polipropylen, / - kształt: kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, / - w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego, / - wielkość portu operacyjnego 2 +, / - pakowane pojedynczo,	szt.	12

ZAKRES IX

L.P.	NAZWA	J.m.	Ilość
1.	Macierz kolagenowa – Ologen / - biodegradowalny, niewymagający wcześniejszego przygotowania implant kolagenowy, / - z porowatego materiału składającego się z cross-linked atelokolagenu (>90%) i glikozaminoglikanu (<10%), / - średnica porów materiału od 10-300 mikrometrów, stosowany zamiast lub obok mitomycyny w operacjach jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu , / - klasyczna trabekulektomia, niepenetrująca głęboka sklerektomia, w połączeniu z implantem drenażowym, stosowany na płatek pod spojówkę, / - wielkość implantu; średnica 6 mm, wysokość 2 mm	szt.	12

ZAKRES X / L.P. NAZWA J.m. Ilość / 1. Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,w skład którego wchodzi: szt. 1000 / Oryginalna kaseta do fakoemulsyfikatora INFINITI VISION SYSTEM OZIL - 1 sztuka / Tip ABS 30o Kelman 0,9 mm -1 sztuka / Nóż do paracentezy 1,2 -1 sztuka / Nóż SLIT DB 2,4 - 1 sztuka / Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G - 1 sztuka / Kaniula sterylnie zapakowana 27G -4 sztuki / Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka / Obłożenie pacjenta 90 cm x 150 cm -1 sztuka / Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt / Obłożenie na stolik , nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka / Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki - 1 sztuka / Ręczniki jednorazowe niepylące - 1 sztuka / Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym - 2 sztuki / Obłożenie na poręcze fotela - 2 sztuki / Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany - 1 szt. / Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm - 3 sztuki / Ocznik plastikowy -1 sztuka / Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk / Gaziki 8 x8 cm - 5 sztuk / Strzykawki 2 ml -3 sztuki / Strzykawki 10ml 2 sztuki / Strzykawki 5 ml -2 sztuki / Igła 0,45 x 16 mm -1 sztuka / Igła 18G - 2 sztuki / Miseczka 25 x 13 x 5 cm -1 sztuka / Kubeczek 60 ml -1 sztuka / Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka / Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in )
szt. 500 / Kaseta do oferowanego aparatu - 1 sztuka / Tip 30o 0,9 mm w wyobleniem w części dystalnej - 1 sztuka / 2. Nóż do paracentezy 1,2 -1 sztuka / Nóż SLIT DB 2,4mm- 1 sztuka / Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27 G - 1 sztuka / Kaniula sterylnie zapakowana 27G -4 sztuki / Serweta prześcieradło o wym. 195x110cm -1 sztuka / Obłożenie pacjenta 90 cm x 150 cm -1 sztuka / Obłożenie na pole operacyjne o wym. 120x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt / Obłożenie na stolik , nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka / Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki - 1 sztuka / Ręczniki jednorazowe niepylące - 1 sztuka / Fartuch chirurgiczny dla operatora z ręcznikiem jednorazowym niepylącym - 2 sztuki / Obłożenie na poręcze fotela - 2 sztuki / Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany - 1 szt. / Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm - 3 sztuki / Ocznik plastikowy -1 sztuka / Gaziki 10 x 10 cm -20 sztuk / Gaziki 8 x8 cm - 5 sztuk / Strzykawki 2 ml -3 sztuki / Strzykawki 10ml 2 sztuki / Strzykawki 5 ml -2 sztuki / Igła 0,45 x 16 mm -1 sztuka / Igła 18G - 2 sztuki / Miseczka 25 x 13 x 5 cm -1 sztuka / Kubeczek 60 ml -1 sztuka / Rozwórka oczna jednorazowa -1 sztuka / Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in )
Dla zakresu 10 poz. 2 prosimy o użyczenie urządzenia / wymaganego granicznie dla poz.2 / Wymagania graniczne dla poz. 2: / Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia w ramach umowy użyczenia aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej posiadającego na swoim wyposażeniu głowicę fako umożliwiającą niezależną pracę z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) i pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy) z 4 kryształowymi elementem piezoelektrycznym, z możliwością obsługi elektrycznych głowic do implantacji oraz systemem aktywnej kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas zabiegu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, określonym poniżej, zapewniającym sprawne funkcjonowanie aparatu przez cały okres trwania umowy. / Konfiguracja oferowanego sprzętu: / - konsola – 1 szt. / - pilot zdalnego sterowania- 1 szt. / - głowica do fakoemulsyfikacji - 2 szt.. / - głowica do implantacji – 1 szt. / - pęseta diatermiczna - 1 szt. / - przewód do diatermii silikonowy -1 szt. / - końcówki I/A bimanualne- 1 para / - końcówka jednoczęściowa I/A – 1 szt. / - kluczyk do odkręcania tipów- 2 szt. / - instrukcja obsługi / -pokrowiec