Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Część 1

Przenośny elektrokardiograf (EKG) – 5 szt.

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał | TAK/NIE* |  |
| Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz | TAK/NIE* |  |
| Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz | TAK/NIE* |  |
| Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz | TAK/NIE* |  |
| Waga max 1.1 kg, wymiary 230 x 160 x 30 mm | TAK/NIE* |  |
| Detekcja pracy stymulatora serca | TAK/NIE* |  |
| Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do 4 minut | TAK/NIE* |  |
| Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu | TAK/NIE* |  |
| Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG | TAK/NIE* |  |
| Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej | TAK/NIE* |  |
| Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 114 mm | TAK/NIE* |  |
| Prędkość przesuwu 5, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK/NIE* |  |
| Czułość 5, 10, 20 mm/mv | TAK/NIE* |  |
| Konfiguracje odprowadzeń: Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne | TAK/NIE* |  |
| Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-polimerowy, pozwalający na pracę urządzenia przez 4 godziny, z 3-godzinnym cyklem pełnego ładowania | TAK/NIE* |  |
| Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci | TAK/NIE* |  |
| Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego | TAK/NIE* |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna 8’’, rozdzielczość 1200x768, typu multitouch pozwalający na obsługę dotykową, w tym przeciąganie elementów na ekranie | TAK/NIE* |  |
| Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka | TAK/NIE* |  |
| Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk | TAK/NIE* |  |
| Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk | TAK/NIE* |  |
| Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej | TAK/NIE* |  |
| Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań | TAK/NIE* |  |
| Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu | TAK/NIE* |  |
| Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | TAK/NIE* |  |
| Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS) | TAK/NIE* |  |
| Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta | TAK/NIE* |  |
| Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru | TAK/NIE* |  |
| Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | TAK/NIE* |  |
| Port komunikacyjny LAN 1Gbit | TAK/NIE* |  |
| Moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz | TAK/NIE* |  |
| Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, papier | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist | TAK/NIE* |  |

Część 2

Holtery – 10 szt.

| Lp. | Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator holterowski ciśnienia krwi – fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO METODĄ HOLTERA |
| A | Czas zapisu do minimum 24 godziny | TAK/NIE* |  |
| B | Mierzone wartości: ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, ciśnienie średnie, częstość tętna | TAK/NIE* |  |
| C | Rozdzielczość minimum 1 mmHg w przypadku ciśnienia tętniczego i 1/min w przypadku tętna | TAK/NIE* |  |
| D | Podwójna metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna | TAK/NIE* |  |
| E | Zakres pomiaru ciśnienia od ok. 25 do ok. 300mmHg | TAK/NIE* |  |
| F | Zakres pomiaru tętna od ok. 40 do ok. 300/min | TAK/NIE* |  |
| G | Interwały pomiarowe w zakresie minimum od co 5 minut do co 240 minut | TAK/NIE* |  |
| H | Funkcja wykonywania pomiarów na życzenie - przycisk | TAK/NIE* |  |
| I | Ochrona pacjenta przed nadmiernym ciśnieniem podczas pompowania – funkcja dostosowywania ciśnienia do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta | TAK/NIE* |  |
| J | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 niezależnie programowalne podokresy | TAK/NIE* |  |
| K | Możliwość ustawiania minimum 4 programów pomiarowych | TAK/NIE* |  |
| L | Możliwość wstrzymania pracy urządzenia i ponownego wznowienia pracy rejestratora bez konieczności ponownego programowania | TAK/NIE* |  |
| M | Możliwość programowania rejestratora z poziomu komputera PC lub z poziomu rejestratora | TAK/NIE* |  |
| N | Port USB/mini-USB do komunikacji z komputerem PC | TAK/NIE* |  |
| O | Możliwość weryfikacji pomiarów bezpośrednio na ekranie rejestratora | TAK/NIE* |  |
| P | Funkcja wyłączenia wyświetlania pomiarów pacjentowi na ekranie rejestratora | TAK/NIE* |  |
| R | Funkcja przerwania pomiarów będących w toku | TAK/NIE* |  |
| S | Możliwość badania dorosłych i dzieci | TAK/NIE* |  |
| T | Wyposażenie: - mankiet dla dorosłych – 2 sztuki do każdego rejestratora (rozmiar M, L) - mankiet dla dzieci i osób szczupłych do każdego rejestratora (rozmiar S) | TAK/NIE* |  |
| U | Akumulatory w zestawie | TAK/NIE* |  |
| V | Oprogramowanie do analizy zapisów rejestratora ciśnienia tętniczego i ekg w języku polskim, polska instrukcja obsługi | TAK/NIE* |  |
| 2 | Rejestrator holterowski ekg – fabrycznie nowy, rok produkcji 2023r. | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA EKG METODĄ HOLTERA |
| A | Możliwość zapisu w trybie min. 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń | TAK/NIE* |  |
| B | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego ekg do 336 godzin (14 dni) | TAK/NIE* |  |
| C | Częstotliwość próbkowania min. 32000Hz | TAK/NIE* |  |
| D | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK/NIE* |  |
| E | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu | TAK/NIE* |  |
| F | Moduł Bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu ekg na ekranie komputera | TAK/NIE* |  |
| G | Przycisk zdarzeń pacjenta | TAK/NIE* |  |
| H | Podwójne zasilanie rejestratora z wbudowanego akumulatora i akumulatora/baterii wymiennej | TAK/NIE* |  |
| I | System ochrony zapisu ekg podczas wymiany baterii, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji | TAK/NIE* |  |
| J | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta | TAK/NIE* |  |
| K | Port USB/mini-USB do komunikacji z komputerem PC | TAK/NIE* |  |
| L | Zintegrowany czujnik ruchu | TAK/NIE* |  |
| M | Możliwość podglądu sygnału ekg ze wszystkich kanałów na wyświetlaczu rejestratora | TAK/NIE* |  |
| N | Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie do czujnika Sp)2 | TAK/NIE* |  |
| O | Wyposażenie: - kabel do rejestracji sygnału z pacjenta - karta pamięci - kabel do komunikacji z komputerem - etui | TAK/NIE* |  |
| P | Możliwość łatwej dezynfekcji rejestratora | TAK/NIE* |  |
| R | Wodoszczelność | TAK/NIE* |  |
| S | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji do min. 30 dni | TAK/NIE* |  |
| T | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu | TAK/NIE* |  |
| U | Wymiana kabla pacjenta bez użycia narzędzi | TAK/NIE* |  |
| 3 | Oprogramowanie do analizy ekg i ciśnienia metodą holtera | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA |
| A | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| B | Współpraca z systemem Windows 10 (32 lub 64 bit) | TAK/NIE* |  |
| C | Funkcja programowania rejestratorów z danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu | TAK/NIE* |  |
| D | Możliwość uruchomienia oprogramowania na wielu komputerach należących do sieci (oprogramowanie na serwerze) | TAK/NIE* |  |
| E | Możliwość jednoczasowej analizy danych zapisu ekg na minimum 1 komputerze (sieciowy dostęp do klucza licencyjnego) | TAK/NIE* |  |
| F | Automatyczne wczytywanie i analiza danych ekg | TAK/NIE* |  |
| G | Automatyczna analiza danych ekg oparta na tworzeniu wzorców pobudzeni | TAK/NIE* |  |
| H | Edycja pobudzeni z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie | TAK/NIE* |  |
| I | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii | TAK/NIE* |  |
| J | Automatyczne skanowanie ekg z prezentacją w formie przewijania | TAK/NIE* |  |
| K | Automatyczne wyłączenie z analizy fragmentów ekg z zakłóceniami | TAK/NIE* |  |
| L | Możliwość manualnej konfiguracji parametrów analizy z mozliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień | TAK/NIE* |  |
| M | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK/NIE* |  |
| N | Analiza QT z obliczaniem dyspersji | TAK/NIE* |  |
| O | Możliwość wyznaczania QTc przynajmniej 2 metodami | TAK/NIE* |  |
| P | Analiza odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych | TAK/NIE* |  |
| R | Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK/NIE* |  |
| S | Możliwość analizy wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca z oceną jakości snu pacjenta | TAK/NIE* |  |
| T | Automatyczne oznaczanie zał. P | TAK/NIE* |  |
| U | Automatyczna analiza odstępu P-R | TAK/NIE* |  |
| V | Automatyczna reanaliza zapisu w tle | TAK/NIE* |  |
| W | Możliwość przeliczania zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy | TAK/NIE* |  |
| X | Zintegrowany moduł analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi | TAK/NIE* |  |
| Y | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników wg norm ESC przy zapisach ciśnieniowych | TAK/NIE* |  |
| Z | Możliwość konfiguracji wyglądu ekranów użytkownika | TAK/NIE* |  |
| Ż | Możliwość konfiguracji automatycznych raportów użytkownika | TAK/NIE* |  |
| Ź | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, możliwość operowania na danych sieciowych i sieciowego dostępu do klucza licencyjnego oprogramowania | TAK/NIE* |  |
| AA | Możliwość rozbudowy systemu | TAK/NIE* |  |
| AB | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 | TAK/NIE* |  |
| AC | Możliwość dostarczenia oprogramowania do centralnego serwera sieci LAN – opartego o system Windows 10 | TAK/NIE* |  |
| 4 | Przenośny elektrokardiograf – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | TAK/NIE* |  |
| A | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał | TAK/NIE* |  |
| B | Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji | TAK/NIE* |  |
| C | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz | TAK/NIE* |  |
| D | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK/NIE* |  |
| E | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do min. 4 minut | TAK/NIE* |  |
| F | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG | TAK/NIE* |  |
| G | Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG | TAK/NIE* |  |
| H | Wbudowana drukarka termiczna | TAK/NIE* |  |
| I | Prędkość przesuwu 5, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK/NIE* |  |
| J | Czułość 5, 10, 20 mm/mV | TAK/NIE* |  |
| K | Wbudowany bezobsługowy akumulator do pracy bez zasilania, automatyczne ładowanie akumulatora po podłączeniu do sieci | TAK/NIE* |  |
| L | Wbudowany wyświetlacz LCD, obsługa dotykowa | TAK/NIE* |  |
| M | Wyświetlanie: - krzywe EKG - amplitudy i prędkości przesuwu - wartości HR - rodzaj wybranego zasilania - stan naładowania akumulatora - data, czas, dane pacjenta - stan podłączenia elektrod, stan filtrów - menu konfiguracyjne urządzenia - podpowiedzi dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu człowieka | TAK/NIE* |  |
| N | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk | TAK/NIE* |  |
| O | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań | TAK/NIE* |  |
| P | Bezpośrednia obsługa listy badań z poziomu menu elektrokardiografu | TAK/NIE* |  |
| R | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | TAK/NIE* |  |
| S | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta | TAK/NIE* |  |
| T | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | TAK/NIE* |  |
| U | Port komunikacyjny LAN | TAK/NIE* |  |
| V | Moduł komunikacyjny WiFi | TAK/NIE* |  |
| W | Wyposażenie: - wózek - kabel pacjenta - papier | TAK/NIE* |  |
| X | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych | TAK/NIE* |  |
| Y | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist | TAK/NIE* |  |
| 5 | Spirometr – fabrycznie nowe urządzenie, rok produkcji 2023 | TAK/NIE* |  |
| A | Spirometr sterowany i zasilany z komputera PC | TAK/NIE* |  |
| B | W zestawie: - oprogramowanie pracujące pod Windows (7 lub nowszego), oparte na bazie danych typu SQL - wkłady filtrujące (min. 50) z ustnikiem | TAK/NIE* |  |
| C | Funkcja badań spirometrii swobodnej i natężonej | TAK/NIE* |  |
| D | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania o obsługę protokołu HL7, worklisty, DICOM. | TAK/NIE* |  |
| E | Przystosowanie do badań dzieci i dorosłych | TAK/NIE* |  |
| F | Zgodność z wytycznymi ATS/ERS | TAK/NIE* |  |
| G | Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku do stosowania z wymiennymi, jednorazowymi wkładami filtrującymi z ustnikiem, bez konieczności wymiany dodatkowych elementów układu w kolejnych badaniach z innymi pacjentami | TAK/NIE* |  |
| H | Całkowita przestrzeń martwa do 18 cm3 | TAK/NIE* |  |
| I | Pomiar przepływu w zakresie 0-20 l/s, dokładność poniżej ±2%, rozdzielczość 1 ml/s | TAK/NIE* |  |
| J | Pomiar objętości w zakresie 0-20 l, dokładność poniżej 5 ml, rozdzielczość 1 ml | TAK/NIE* |  |
| K | Czujnik pomiarowy w technologii ultradźwiękowej, bez konieczności kalibracji, bez oporu przepływu, bez wrażliwości na zmiany warunków otoczenia pracy | TAK/NIE* |  |
| L | Automatyczna kontrola jakości badania podczas manewru | TAK/NIE* |  |
| M | Wykreślanie krzywych w trybie online na ekranie komputera | TAK/NIE* |  |
| N | Możliwość dostosowania wielkości elementów ekranów pracy przez użytkownika | TAK/NIE* |  |
| O | Animowane systemy zachęty u pacjentów słabo współpracujących przy wykonywaniu badania | TAK/NIE* |  |
| P | Automatyczny pomiar warunków otoczenia w trybie online, z automatyczną korekcją BTPS | TAK/NIE* |  |
| R | Zachowanie wprowadzonych danych pacjenta i otrzymanych wyników badań w zintegrowanej z oprogramowaniem bazie danych | TAK/NIE* |  |
| S | Wyświetlanie: - wyników pomiarów ze wszystkich prób lub z najlepszej - wyświetlanie krzywych - wyświetlanie wartości cyfrowych w ujęciu tabelarycznym - wyświetlanie wykresów słupkowych informujących o jakości pomiarów | TAK/NIE* |  |
| T | Automatyczna interpretacja wyników w ujęciu statystycznym, z graficznym określeniem zakresu w jakim znajduje się dany wynik – podział: norma, na granicy normy, poza normą | TAK/NIE* |  |
| U | Przeglądanie zarejestrowanych krzywych z możliwością ich wyboru do edycji i ręcznego określenia punktów pomiaru | TAK/NIE* |  |
| V | Konfigurowane przez użytkownika składowe wydruku i eksportu PDF | TAK/NIE* |  |
| W | Wydruki wykonywane na standardowej drukarce komputerowej, eksporty do PDF wykonywane do określonej przez użytkownika lokalizacji | TAK/NIE* |  |
| X | W zestawie instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim | TAK/NIE* |  |

Część 3

Łóżko elektryczne z przechyłem bocznym - 15 szt.

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | TAK/NIE* |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu | TAK/NIE* |  |
|  | wymiary zewnętrzne łóżka- nie większe niż 2300mm x 990mm (+/_ 50mm) | TAK/NIE* |  |
|  | leże łóżka 4 – sekcyjne z co najmniej trzema segmentami ruchomymi oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami | TAK/NIE* |  |
|  | segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG lub innym tworzywem umożliwiającym wykonanie zdjęcia RTG | TAK/NIE* |  |
|  | szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pacjenta . Szczyty zintegrowane z barierkami bocznymi. - - barierki boczne oraz szczyty z możliwością wyboru kolorystyki lub wykonane z materiałów w aranżacji drewnopodobnej. Szczyty i barierki boczne z elementami aluminiowymi | TAK/NIE* |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : pilota przewodowego | TAK/NIE* |  |
|  | panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel | TAK/NIE* |  |
|  | paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka | TAK/NIE* |  |
|  | paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości z obu stron łóżka | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna wysokości leża; minimalna pozycja leża nie wyższa niż 880 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie min 60o | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min 30o | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/NIE* |  |
|  | funkcja autoregresji segmentu pleców i uda zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn minimalnym parametrze 11cm | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 15o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 15o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | TAK/NIE* |  |
|  | pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczania łóżka przez pacjenta min. 15o | TAK/NIE* |  |
|  | łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/NIE* |  |
|  | elektryczna funkcja CPR – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/NIE* |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie) – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK/NIE* |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz za pomocą sterowników nożnych | TAK/NIE* |  |
|  | wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: | TAK/NIE* |  |
|  | regulacji wysokości | TAK/NIE* |  |
|  | regulacji części plecowej | TAK/NIE* |  |
|  | regulacji części nożnej | TAK/NIE* |  |
|  | regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK/NIE* |  |
|  | regulacji przechyłów bocznych | TAK/NIE* |  |
|  | sterowań nożnych | TAK/NIE* |  |
|  | alarm dźwiękowy próby użycia zablokowanych funkcji | TAK/NIE* |  |
|  | zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu oraz sterowaniu nożnym dla personelu, pilocie dla pacjenta. Użycie dowolnego przycisku dostępności powoduje uruchomienie wszystkich sterowników | TAK/NIE* |  |
|  | odłączenie wszelkich regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | TAK/NIE* |  |
|  | przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. | TAK/NIE* |  |
|  | elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK/NIE* |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK/NIE* |  |
|  | koła o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK/NIE* |  |
|  | udźwig łóżka min 250kg | TAK/NIE* |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | TAK/NIE* |  |
|  | wyposażenie: | TAK/NIE* |  |
|  | barierki boczne jednoczęściowe na całej długości leża ( od szczytu do szczytu ) opuszczane poniżej poziomu leża. Barierki boczne o wysokości 45 cm lub więcej. Barierki boczne zintegrowane ze szczytami łóżka | TAK/NIE* |  |
|  | materac o grubości min 20 mm wykonany z piany termoelastycznej. Materac czterostronny z wyraźnym oznaczeniem stron w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze – do wszystkich łóżek. | TAK/NIE* |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy, z pokrowcem nadającym się do prania. | TAK/NIE* |  |
|  | materac do przechyłów bocznych – materac zabezpieczający pacjenta przy procedurze wykonywania przechyłów na boki. Materac umieszczany pomiędzy pacjentem a barierką - 1szt. do wszystkich łóżek | TAK/NIE* |  |
|  | wysuwana spad leża z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek | TAK/NIE* |  |
|  | listwa z tworzywowymi uchwytami na zawieszanie worków urologicznych | TAK/NIE* |  |
|  | pościel szpitalna z bawełny – 15kpl. Pościel o gramaturze ok. 180g/m2 składający się z : (powłoka na kołdrę 120 x 200 cm, powłoka na poduszkę 50 x 70 cm, prześcieradło wym. 100 x 220 cm – na zakładkę ) montaż i szkolenie personelu | TAK/NIE* |  |

Część 4

Spirometr – 5 szt.

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Spirometr sterowany i zasilany z komputera PC za pośrednictwem standardowego portu USB. | TAK/NIE* |  |
| W zestawie oprogramowanie pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows (7 lub nowszego), oparte na bazie danych typu SQL, z licencją jednostanowiskową. | TAK/NIE* |  |
| Funkcja wykonywania badań spirometrii swobodnej i natężonej. | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozszerzenia funkcjonalności spirometru o badanie prowokacyjne, rynomanometrię, pomiar oporu dróg oddechowych, pomiar siły mięśni wdechowych i wydechowych, MVV, kapnometrię. | TAK/NIE* |  |
| Możliwość rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania o wielostanowiskową licencję sieciową, obsługę protokołu HL7, worklisty, DICOM. | TAK/NIE* |  |
| Spirometr przystosowany do badań dzieci i dorosłych. | TAK/NIE* |  |
| Pełna zgodność z wytycznymi ATS/ERS. | TAK/NIE* |  |
| Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku do stosowania z wymiennymi, jednorazowymi wkładami filtrującymi z ustnikiem, stanowiącymi kompletną, higieniczną, odseparowaną ścieżkę oddechu, bez konieczności wymiany dodatkowych elementów układu w kolejnych badaniach z innymi pacjentami. | TAK/NIE* |  |
| Wkłady filtrujące z ustnikiem wymienialne w ciągu kilku sekund. | TAK/NIE* |  |
| W zestawie 50 szt. wkładów filtrujących z ustnikiem. | TAK/NIE* |  |
| Masa głowicy 185 g. | TAK/NIE* |  |
| Całkowita przestrzeń martwa 18 cm3. | TAK/NIE* |  |
| Pomiar przepływ w zakresie 0-20 l/s, dokładność <±2%, rozdzielczość 1 ml/s. | TAK/NIE* |  |
| Pomiar objętości w zakresie 0-20 l, dokładność < 5 ml, rozdzielczość 1 ml. | TAK/NIE* |  |
| Czujnik pomiarowy w technologii ultradźwiękowej, bez konieczności kalibracji, bez oporu przepływu, bez wrażliwości na zmiany warunków otoczenia pracy. | TAK/NIE* |  |
| Automatyczny pomiar warunków otoczenia w trybie online, z automatyczną korekcją BTPS. | TAK/NIE* |  |
| Automatyczna kontrola jakości badania podczas manewru. | TAK/NIE* |  |
| Animowane systemy zachęty u pacjentów słabo współpracujących przy wykonywaniu badania. | TAK/NIE* |  |
| Wykreślanie krzywych w trybie online na ekranie komputera. | TAK/NIE* |  |
| Zachowanie wszystkich wprowadzonych danych pacjenta i otrzymanych wyników badań w zintegrowanej z oprogramowaniem bazie danych. | TAK/NIE* |  |
| Dostosowanie wielkości elementów ekranów pracy możliwe przez użytkownika. | TAK/NIE* |  |
| Wyświetlanie wyników pomiarów ze wszystkich prób lub z najlepszej, wyświetlanie krzywych, wyświetlanie wartości cyfrowych w ujęciu tabelarycznym, wyświetlanie wykresów słupkowych informujących o jakości pomiarów. | TAK/NIE* |  |
| Automatyczna interpretacja wyników w ujęciu statystycznym, z graficznym określeniem zakresu, w jakim znajduje się dany wynik – podział: norma, na granicy normy, poza normą. | TAK/NIE* |  |
| Przeglądanie zarejestrowanych krzywych z możliwością ich wyboru do edycji i ręcznego określenia punktów pomiaru. | TAK/NIE* |  |
| Konfigurowane przez użytkownika składowe wydruku i eksportu PDF. | TAK/NIE* |  |
| Wydruki wykonywane na standardowej drukarce komputerowej, eksporty do PDF wykonywane do określonej przez użytkownika lokalizacji. | TAK/NIE* |  |
| W zestawie instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim. | TAK/NIE* |  |

Część 5

Sprzęt medyczny

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | waga przeznaczona do ważenia pacjentów, w tym pacjentów bariatrycznych – 1 szt. |  |  |
|  | Waga zalegalizowana klasy III, | TAK/NIE* |  |
|  | 4 kółka (klasy medycznej) skrętne i z blokadą pozwalają na mobilność na dłuższe dystanse, | TAK/NIE* |  |
|  | Waga może również pracować na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii, lub może być zasilana zasilaczem sieciowym (w zestawie), | TAK/NIE* |  |
|  | Podłączenie do komputera przez przewodem USB pozwala na transmisję danych pomiarowych, | TAK/NIE* |  |
|  | Antypoślizgowa faktura siedziska | TAK/NIE* |  |
|  | Uchylne podłokietniki | TAK/NIE* |  |
|  | Składane podnóżki | TAK/NIE* |  |
|  | Waga pozwala na obliczenie parametrów Body Mass Index i powierzchni ciała pacjenta BSA | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie | TAK/NIE* |  |
|  | Kompaktowe opakowanie | TAK/NIE* |  |
|  | Legalizacja i CE | TAK/NIE* |  |
|  | regulowany stół do badań - 1 szt |  |  |
|  | stół zabiegowy z możliwością elektrycznej regulacji wysokości. | TAK/NIE* |  |
|  | Podwozie i wszystkie elementy stołu wykonane z polerowanej chromowo-niklowej stali nierdzewnej. | TAK/NIE* |  |
|  | Wyprofilowane materace dopasowujące się do ciała pacjenta, ułatwiające personelowi bezpieczne pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegu. | TAK/NIE* |  |
|  | dźwignie ułatwiające szybką i łatwą modyfikację stołu. | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych bezstopniowa za pomocą sprężyn gazowych. | TAK/NIE* |  |
|  | Tunel kasety RTG na 100% długości stołu bez metalowych elementów | TAK/NIE* |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery Y gwarantującadostęp do pacjenta z każdej strony. | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja wysokości min 750-1000 mm | TAK/NIE* |  |
|  | Przechyły Trendelenburga min -30o / +30o | TAK/NIE* |  |
|  | Przechyły boczne min -20o / +20o | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja oparcia pleców min -40o / +70o | TAK/NIE* |  |
|  | waga kolumnowa – 5 szt. |  |  |
|  | nośność do 250 kg. | TAK/NIE* |  |
|  | Dokładność pomiaru: do 100 g (w całym zakresie). | TAK/NIE* |  |
|  | Produkt medyczny. | TAK/NIE* |  |
|  | metalowa platforma zapewniająca stabilność i wytrzymałość. | TAK/NIE* |  |
|  | gumowane kółka transportowe do przemieszczanie wagi. | TAK/NIE* |  |
|  | Duży, czytelny i podwójny ekran LCD - jednoczesne wyświetlanie wagi i wzrostu. | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie: baterie 6 x AA / Zasilacz (w zestawie). | TAK/NIE* |  |
|  | Wbudowana poziomica i cztery gumowane stopki do regulacji poziomu platformy. | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcja: BMI / HOLD/ TARA / Pre-TARA / PRINT. | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia. | TAK/NIE* |  |
|  | Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne wykonane z metalu. | TAK/NIE* |  |
|  | Wszystkie powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości. | TAK/NIE* |  |
|  | Klawiatura bez szczelin (łatwa do dezynfekcji). | TAK/NIE* |  |
|  | Wymiary wagi: min 970 (wys) x 440 (dł) x 360 (szer) mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Wysokość kolumny: min 850 mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Antypoślizgowa i łatwa do czyszczenia platforma o wymiarach min. 70 (wys) x 310 (dł) x 360 (szer) mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Interfejs USB. | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera (przez USB) i zdalnego odczytu wyniku. | TAK/NIE* |  |
|  | kabel do kolumny - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. | TAK/NIE* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK/NIE* |  |
|  | Akcesoria w zestawie: | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilacz | TAK/NIE* |  |
|  | Kabel USB | TAK/NIE* |  |
|  | wózek transportowy o zwiększonej nośności dla pacjentów bariatrycznych – 5 szt. |  |  |
|  | • Pięć kół zapewniających łatwą sterowność wózka | TAK/NIE* |  |
|  | • Poręcze boczne składane pod leże | TAK/NIE* |  |
|  | • 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne | TAK/NIE* |  |
|  | • Mechanizm blokady centralnej | TAK/NIE* |  |
|  | • materac do wózka (wysokość min. 8 cm) | TAK/NIE* |  |
|  | • Opcja składanego uchwytu do prowadzenia | TAK/NIE* |  |
|  | • Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | • Pionowy uchwyt na butlę tlenową | TAK/NIE* |  |
|  | • Półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | • Uchwyt na papier | TAK/NIE* |  |
|  | lampa zabiegowa bezcieniowa na wyposażenie oddziału chirurgicznego – 1 szt. |  |  |
|  | źródło światła – 18 diody Led, | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja natężenia światła w zakresie: 5 000 – 100 000 lux (5 różnych poziomów), | TAK/NIE* |  |
|  | max. natężenie światła 100 000 lux z odl. 1 m, | TAK/NIE* |  |
|  | regulowana średnica pola roboczego w zakresie: min 18 cm i 30 cm, | TAK/NIE* |  |
|  | wielkość czaszy: min 35cm x 34cm | TAK/NIE* |  |
|  | średni czas żywotności diod: min 60000 h, | TAK/NIE* |  |
|  | regulowana temperatura barwowa: 3,800/4,300/4,800 | TAK/NIE* |  |
|  | w zestawie z wymienną rączką do ustawania położenia czaszy (sterylizowana), | TAK/NIE* |  |
|  | panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy, | TAK/NIE* |  |
|  | przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C, | TAK/NIE* |  |
|  | certyfikat CE, | TAK/NIE* |  |
|  | zasilanie 100-240V, 50/60Hz, | TAK/NIE* |  |
|  | Krzesło prysznicowe o zwiększonym udźwigu, które zostanie zainstalowane w łazienkach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami – 5 szt. | TAK/NIE* |  |
|  | wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, który zostanie wykorzystany w obszarze Izby Przyjęć – 1 szt. |  |  |
|  | • Pięć kół zapewniających łatwą sterowność wózka | TAK/NIE* |  |
|  | • Poręcze boczne składane pod leże | TAK/NIE* |  |
|  | • 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne | TAK/NIE* |  |
|  | • Mechanizm blokady centralnej | TAK/NIE* |  |
|  | • materac do wózka (wysokość min. 8 cm) | TAK/NIE* |  |
|  | • Opcja składanego uchwytu do prowadzenia | TAK/NIE* |  |
|  | • Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | • Pionowy uchwyt na butlę tlenową | TAK/NIE* |  |
|  | • Półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | wózek prysznicowy służący do transportu pacjenta w celu wykonania czynności higienicznych – 2 szt. |  |  |
|  | Sprzęt przeznaczony do pomocy osobom schorowanym w kąpielach, czy transporcie. Wózek toaletowo-kąpielowy ma pełnić również funkcję mobilnej toalety. | TAK/NIE* |  |
|  | Parametry techniczne: | TAK/NIE* |  |
|  | - Koła gumowe, pełne | TAK/NIE* |  |
|  | - Koła przednie obrotowe, gumowe, pełne | TAK/NIE* |  |
|  | - Niezależne hamulce na każdym z kół (tylne koła z hamulcem zaciąganym ręcznie, przy siedzisku); | TAK/NIE* |  |
|  | - Aluminiowa rama malowana proszkowo | TAK/NIE* |  |
|  | - Wózek z przeznaczeniem do używania pod prysznicem, siedzisko wykonane z pianki zabezpieczonej przed nasiąkaniem wodą jest tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem; | TAK/NIE* |  |
|  | - Wymiary siedziska: min gł. 42 x szer. 50 x wys. 50 cm; | TAK/NIE* |  |
|  | - Uchylne podłokietniki ułatwiające wsiadanie i zsiadanie, a także mycie osoby na nim siedzącej; | TAK/NIE* |  |
|  | - Blokada podłokietników; | TAK/NIE* |  |
|  | - Możliwość demontażu oparcia razem z podłokietnikami; | TAK/NIE* |  |
|  | - Uchylne podnóżki z możliwością ich całkowitego demontażu; | TAK/NIE* |  |
|  | - Podnóżki z regulacją wysokości; | TAK/NIE* |  |
|  | - Produkt medyczny, atestowany. | TAK/NIE* |  |
|  | regulowany hydrauliczny fotel do pobrań krwi pacjentów – 5 szt. |  |  |
|  | Całkowita długość fotela, min mm: 1870 | TAK/NIE* |  |
|  | Całkowita szerokość fotela, min mm: 880 | TAK/NIE* |  |
|  | Szerokość siedziska, min mm: 550 | TAK/NIE* |  |
|  | Wysokość siedziska, min mm: 500 | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° | TAK/NIE* |  |
|  | Trendelenburg segmentu oparcia pleców: 7° ± 2° | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia: 7° do - 70° | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja podłokietników: - 20° do 60° | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres regulacji wysokości podłokietników, mm: od150 do 250 | TAK/NIE* |  |
|  | Wymiary blatu bocznego, min mm: 248 x 348 | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min 150 kg | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu bocznego: min 10 kg | TAK/NIE* |  |
|  | wózek inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczonych na Izbę Przyjęć – 4 szt. |  |  |
|  | Podłokietniki wspomagające wstawanie | TAK/NIE* |  |
|  | Odchylany podnóżek z funkcją składania | TAK/NIE* |  |
|  | Uchwyty do pchania wózka | TAK/NIE* |  |
|  | Hamulec centralny uruchamiany jednym dotknięciem | TAK/NIE* |  |
|  | Koła przeciwwywrotne | TAK/NIE* |  |
|  | Uchwyt na kartę pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | Wytłaczany plastik, projekt bezszwowy | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość czyszczenia myjkami ciśnieniowymi | TAK/NIE* |  |
|  | Sztywna, stalowa rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo | TAK/NIE* |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe składowanie | TAK/NIE* |  |
|  | dźwignie aktywacyjne | TAK/NIE* |  |
|  | System manewrowania | TAK/NIE* |  |
|  | Podpórki na nogi | TAK/NIE* |  |
|  | Poziomy uchwyt na butlę O2 | TAK/NIE* |  |
|  | Chromowany wieszak na płyny infuzyjne o średnicy 2,5 cm (1 cal) | TAK/NIE* |  |
|  | Bariatryczny | TAK/NIE* |  |

Część 6

Przenośny ultrasonograf – 2 szt.

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. Głowica liniowa o częstotliwości od 5 do 13 MHz | TAK/NIE* |  |
| 2. Głowica konweksowa o częstotliwości od 2,5 do 5 MHz | TAK/NIE* |  |
| 3. Oprogramowanie obejmujące szeroki zakres badań tkankowych (tkanka podskórna, tarczyca, stawy, jama brzuszna, układ nerwowy w badaniach przezciemiączkowych, płuca, mięśnie itp.) oraz badań naczyniowych (tętniczych, żylnych) | TAK/NIE* |  |
| 4. Akumulator wbudowany + zasilanie zewnętrzne | TAK/NIE* |  |
| 5. Odporność na niekorzystne warunki, w tym możliwość dezynfekcji urządzenia | TAK/NIE* |  |
| 6. Tryb pracy minimum: M-mode, 2D, kolorowy doppler, doppler spektralny | TAK/NIE* |  |
| 7. Klawisz lub funkcja szybkiego zapisywania | TAK/NIE* |  |
| 8. Obecność złącz USG | TAK/NIE* |  |
| 9. Minimum 1 gniazdo do sondy z możliwością podłączenia sondy liniowej i/lub konweksowej | TAK/NIE* |  |
| 10. Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 11. Możliwość zastosowania w badaniach: usg brzucha, urologia, usg naczyń obwodowych, pediatria, pulmonologia, ginekologia i położnictwo | TAK/NIE* |  |
| 12. Oprogramowanie poprawiające obrazowanie małych naczyń | TAK/NIE* |  |
| 13. Oprogramowanie korygujące szumy | TAK/NIE* |  |
| 14. Klawisz lub funkcja automatycznej optymalizacji obrazu | TAK/NIE* |  |
| 15. Klawisz lub funkcja powiększenia fragmentu obrazu | TAK/NIE* |  |
| 16. Klawisz lub funkcja zatrzymania obrazu w bezruchu | TAK/NIE* |  |
| 17. Monitor minium 12 calowy, full hd | TAK/NIE* |  |
| 18. Regulacja stopnia nachylenia ekranu | TAK/NIE* |  |
| 19. Drukowanie i zapis w standardzie DICOM | TAK/NIE* |  |
| 20. Możliwość przeglądania i zachowywania obrazów na urządzeniu (wbudowana pamięć) lub w pamięci USB zewnętrznej | TAK/NIE* |  |
| 21. USG doppler spektralny i kolorowy z możliwością pochylenia wiązki ultradźwiękowej i zmiany kierunku padania wiązki (lewo-, prawostronnie) bez zmiany położenia głowicy | TAK/NIE* |  |
| Dodatkowe parametry oraz wyposażenie, którego Zamawiający nie wymaga, a którego zaoferowanie może zwiększyć funkcjonalność sprzętu |  |  |
| 22. Współpraca z drukarkami zewnętrznymi | TAK/NIE* |  |
| 23. Walizka lub Wózek | TAK/NIE* |  |
| 24. Opcja duplex lub triplex | TAK/NIE* |  |

*niepotrzebne skreślić