Formularz parametrów technicznych							Załącznik nr 3 SWZ

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CYSTOSKOPY GIĘTKIE-CYSTOFIBEROSKOPY OPTYCZNE - 10 szt. | Tak, podać |  | --- |
| IA | CYSTOFIBEROSKOP - 6 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Wymagany rok produkcji min. 2021 r. | Tak, podać |  | --- |
|  | Pole widzenia 120° | Tak, podać |  | --- |
|  | Kierunek widzenia 0° | Tak, podać |  | --- |
|  | Odległość widzenia 3-50 mm | Tak, podać |  | --- |
|  | Rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | Tak, podać |  | --- |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej ≤ lub > 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | Tak, podać |  | ≤11,7Fr - 10 pkt. >11,7Fr - 0 pkt |
|  | Rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | Tak, podać |  | --- |
|  | Długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm | Tak, podać |  | --- |
|  | Wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | Tak, podać |  | --- |
|  | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | Tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | Tak, podać |  | Możliwość podłączenia bater. źródła światła:TAK - 10 pkt. Brak możliwości podłączenia bater. źródła światła : 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy w nerce jako giętki nefroskop z dedykowanym adapterem i płaszczem nefroskopu 25 Fr - | Tak, podać |  | Możliwość pracy jako giętki nefroskop:TAK - 10 pkt. Brak możliwości pracy jako giętki nefroskop: 0 pkt. |
|  | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min.kontener,kleszczyki,światłowod) | Tak, podać |  | --- |
|  | Kontener do sterylizacji - 6 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie - 6 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie - 6 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Zaworek biopsyjny a’10 szt. - 6 opakowań | Tak, podać |  | --- |
|  | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m - 6 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Uszczelki do mostków cystoskopowych, dźwigni a’10 szt. - 6 opakowań | Tak, podać |  | --- |
|  | Jednorazowy port biopsyjny, regulowane uszczelnienie, do narzędzi max. 9 Fr a’5 szt. - 6 opakowań | Tak, podać |  | --- |
| IB | CYSTOFIBEROSKOP Z ZAWOREM SSĄCYM - 4 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Wymagany rok produkcji min. 2021 r. | Tak, podać |  | --- |
|  | Pole widzenia 120° | Tak, podać |  | --- |
|  | Kierunek widzenia 0° | Tak, podać |  | --- |
|  | Odległość widzenia 3-50 mm | Tak, podać |  | --- |
|  | Rozmiar zewnętrzny max 16,5 Fr (5,5 mm) | Tak, podać |  | --- |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej ≤ lub > 11,7 Fr o szerokości 4,6 mm (kształt dzioba) | Tak, podać |  | ≤11,7 Fr - 10 pkt. >11,7Fr - 0 pkt. |
|  | Rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (2,4 mm) | Tak, podać |  | --- |
|  | Długości: robocza min380 mm, - całkowita min 700 mm | Tak, podać |  | --- |
|  | Wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 120° | Tak, podać |  | --- |
|  | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) | Tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła, kieszonkowego, przenośnego, waga max 120g bez akumulatorów | Tak, podać |  | Możliwość podłączenia bater. źródła światła:TAK - 10 pkt. Brak możliwości podłączenia bater. źródła światła : 0 pkt. |
|  | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min.kontener,kleszczyki,światłowod) | Tak, podać |  | --- |
|  | Tester szczelności 2 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Szczypce chwytające ząbkowane 5Fr, giętkie 4 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Szczypce biopsyjne 5Fr, giętkie 4 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Światłowód wiązka 2,8mm, 3m 4 szt. | Tak, podać |  | --- |
|  | Kontener do sterylizacji 4 szt. | Tak, podać |  | --- |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę: 50 punktów

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji - licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania (gwarancja bezwarunkowa) 12 lub 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
| 5. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤72 (godziny) | Tak, podać |  |
| 6. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni dni roboczych | Tak, podać |  |
| 8. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych | Tak, podać |  |
| 9. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 10. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą). | Tak, podać |  |
| Termin realizacji i płatność: |
| 1. | Dostawa sprzętu max. do 6 tygodni od daty podpisania umowy | Tak, podać |  |
| 2. | Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury | Tak, podać |  |
| Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie (2 krotne) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzeń : - medycznego (lekarze) - instrumentariuszki - personel sterylizacji Drugie szkolenie po uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

………………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy