Załącznik nr 3 do SWZ

DZP - 26/2021

Wykaz wymaganych parametrów / cech techniczno-użytkowych

Sprzęt do diagnostyki i leczenia raka płuca.

|  | Typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Model: …………………………………………………………………………………………………………… Producent (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| INFORMACJA OGÓLNA |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania. | TAK |  |  |
| TOR WIZYJNY – urządzenia peryferyjne |
| PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt |
| 3. | Obrazowanie w systemie UHD 4K. | TAK |  |  |
| 4. | Pełna kompatybilność z aparatami serii typu: BF-1TQ180, BF-1T180. | TAK |  |  |
| 5. | Główne wyjście sygnału wideo 4K: 12G-SDI. | TAK |  |  |
| 6. | Zoom elektroniczny. | TAK |  |  |
| 7. | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS. | TAK |  |  |
| 8. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego. | TAK |  |  |
| 9. | Obrazowanie w trybie auto-fluorescencji. | TAK |  |  |
| 10. | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych. | TAK |  |  |
| 11. | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia. | TAK |  |  |
| 12. | Wymienna pamięć w postaci flash. | TAK | . |  |
| 13. | Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED. | TAK |  |  |
| 14. | Wejścia cyfrowe: HD-SDI. | TAK |  |  |
| 15. | Wyjścia cyfrowe: 3G-SDI. | TAK |  |  |
| 16. | Podłączenia urządzenia zewnętrznego o wysokiej rozdzielczości poprzez min. jedno wejście HD-SDI. | TAK |  |  |
| 17. | Obsługa trybów obrazowania: 16:9, 4:3. | TAK |  |  |
| 18. | Dotykowy panel sterujący. | TAK |  |  |
| 19. | Regulacja jasności panelu sterującego min. 10 stopniowa. | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG. | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość zaprogramowania trybów pracy przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa). | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza. | TAK |  |  |
| 23. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu. | TAK |  |  |
| 24. | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia. | TAK |  |  |
| 25. | Pamięć wewnętrzna. | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość zapisu ustawień dla 20 użytkowników. | TAK |  |  |
| 27. | Pełna kompatybilność z systemem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych serii ENDOBASE. | TAK |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
| 28. | Przekątna ekranu: 31,5 ”. | TAK |  |  |
| 29. | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą. | TAK |  |  |
| 30. | Rozdzielczość: 3840 × 2160. | TAK |  |  |
| 31. | Proporcje ekranu: 16:9. | TAK |  |  |
| 32. | Kąt widzenia: min. 178°. | TAK |  |  |
| 33. | Kontrast: min. 1000:1 | TAK |  |  |
| 34. | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1. | TAK |  |  |
| 35. | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2. | TAK |  |  |
| 36. | Wejścia sygnału: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1. | TAK |  |  |
| 37. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 38. | Podstawa jezdna z blokadą kół. | TAK |  |  |
| 39. | Wieszak na dwa endoskopy. | TAK |  |  |
| 40. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka. | TAK |  |  |
| 41. | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka. | TAK |  |  |
| WIDEOBRONCHOSKOP – 1 szt. |
| 42. | Kąt obserwacji: 120°. | TAK |  |  |
| 43. | Średnica zewnętrzna części dystalnej endoskopu: 5,8 mm. | TAK |  |  |
| 44. | Średnica kanału roboczego: 3,0 mm. | TAK |  |  |
| 45. | Głębia ostrości : 3 - 100 mm. | TAK |  |  |
| 46. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: a) w górę min.: 180o, b) w dół min.: 130o. | TAK |  |  |
| 47. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor. | TAK |  |  |
| 48. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego, schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego. | TAK |  |  |
| 49. | 4 programowalne przyciski endoskopowe. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu. | TAK |  |  |
| 50. | Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej w zakresie 120° prawo/lewo. | TAK |  |  |
| 51. | Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających. | TAK |  |  |
| 52. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych niewidocznych w białym świetle. | TAK |  |  |
| 53. | Zawór ssawny z przyłączem ssawnym w pełni odłączany od bronchoskopu i autoklawowalny. | TAK |  |  |
| WIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY (EBUS) – 2 szt. |
| 54. | Zakres skanowania USG min. 60o | TAK |  |  |
| 55. | Kanał roboczy min. 2,2 mm. | TAK |  |  |
| 56. | Długość robocza sondy wziernikowej 600 mm. | TAK |  |  |
| 57. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 160°, dół 70°. | TAK |  |  |
| 58. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 6,3 mm. | TAK |  |  |
| 59. | Głębia ostrości min. 2-50 mm. | TAK |  |  |
| 60. | Minimum 4 dowolnie programowalne przyciski rękojeści endoskopu. | TAK |  |  |
| 61. | Oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego demontowalnym przewodem do podłączenia z aparatem USG typu EU-ME1. | TAK |  |  |
| 62. | Oferowany aparat w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem USG typu EU-ME1. | TAK |  |  |
| ULTRASONOGRAF KLASY PREMIUM – do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca – 1 szt. |
| KONSTRUKCJA |
| 63. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |  |
| 64. | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 r. | TAK |  |  |
| 65. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 66. | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy. | TAK |  |  |
| 67. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
| 68. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4 600 000. | TAK |  |  |
| 69. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4. | TAK |  |  |
| 70. | Ilość gniazd parkingowych min. 2. | TAK |  |  |
| 71. | Dynamika systemu min. 300 dB | TAK | 300 dB – 0 pkt. >300 dB – 5 pkt. |  |
| 72. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali. | TAK |  |  |
| 73. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. | TAK |  |  |
| 74. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu. | TAK |  |  |
| 75. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali. | TAK |  |  |
| 76. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |  |
| 77. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 75 000 obrazów. | TAK | 75 000 – 0 pkt. >75 000 – 10 pkt. |  |
| 78. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4 B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie. | TAK |  |  |
| 79. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 900s. | TAK |  |  |
| 80. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 – 39 cm. | TAK | 1-39 cm – 0 pkt. >1-39 cm – 5 pkt. |  |
| 81. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 300. | TAK |  |  |
| 82. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy. | TAK |  |  |
| 83. | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego. | TAK |  |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 84. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 85. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s. | TAK | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt. |  |
| 86. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 400 obrazów/s. | TAK |  |  |
| 87. | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości. | TAK | 10 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 88. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |  |
| 89. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 4,0 m/s. | TAK |  |  |
| 90. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. | TAK |  |  |
| 91. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. | TAK |  |  |
| 92. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). | TAK |  |  |
| 93. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min. +/- 15 m/s. | TAK |  |  |
| 94. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm. | TAK |  |  |
| 95. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni. | TAK |  |  |
| 96. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni. | TAK |  |  |
| 97. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni. | TAK |  |  |
| 98. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI. | TAK |  |  |
| 99. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | TAK |  |  |
| 100. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9. | TAK |  |  |
| 101. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach. | TAK |  |  |
| 102. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). | TAK |  |  |
| 103. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 104. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. | TAK |  |  |
| 105. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 106. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map. | TAK |  |  |
| 107. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK |  |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |
| 108. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym min. 1TB. | TAK |  |  |
| 109. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. | TAK |  |  |
| 110. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD. | TAK |  |  |
| 111. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 112. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | TAK |  |  |
| 113. | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |  |
| 114. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. | TAK |  |  |
| 115. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |  |
| 116. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |
| 117. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40. | TAK |  |  |
| 118. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20. | TAK |  |  |
| 119. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10. | TAK |  |  |
| 120. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK |  |  |
| 121. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. | TAK |  |  |
| 122. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych. Płuc – kompatybilność z głowicą typu EBUS – typ: BF-UC190F, BF-UC180F. Małych narządów. Naczyniowych. Śródoperacyjnych. Mięśniowo-szkieletowych. Ortopedycznych. | TAK |  |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE – WYPOSAŻONE W BEZPINOWE ZŁĄCZA NOWEJ GENERACJI |
| 123. | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 124. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |  |
| 125. | Liczba elementów min. 190. | TAK |  |  |
| 126. | Szerokość skanu max 22 mm. | TAK |  |  |
| 127. | Kąt obrazowania max 75 stopni. | TAK |  |  |
| 128. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości. | TAK |  |  |
| 129. | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 130. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |  |
| 131. | Szerokość skanu max. 50 mm. | TAK |  |  |
| 132. | Liczba elementów min. 950. | TAK |  |  |
| 133. | Kąt obrazowania max 70 stoni. | TAK |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY – OPCJE (DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERTY) |
| 134. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie M-mode anatomiczny z min. 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop. | TAK |  |  |
| 135. | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu USG z obrazem TK/MRI/PET. | TAK |  |  |
| 136. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń. | TAK |  |  |
| 137. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu niedopplerowską metodą przy wysokiej czułości i częstości klatek, możliwość pracy w trybie jednokierunkowym oraz dwukierunkowym. | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA (WARUNKI GWARANCJI) |
| 138. | Okres gwarancji na cały system min. 24 miesiące obejmujący: wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury. | TAK, podać |  |  |
| 139. | Czas reakcji serwisu w ciągu 2 dni roboczych. Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia przekazanego telefonicznie lub przesłanego pocztą elektroniczną, faxem, lub przesyłką pocztową, zmierzających do ustalenia zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określenia sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia. | TAK |  |  |
| 140. | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu do centrum serwisowego do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta i wynosi do 15 dni roboczych. | TAK |  |  |
| 141. | Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat. | TAK |  |  |
| 142. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |  |
| 143. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) 1 szt. w wersji drukowanej i 1 szt. w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
| 144. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem aparatu. | TAK |  |  |
| 145. | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu użytkowania i eksploatacji, w terminie ustalonym przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 146. | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK |  |  |
| 147. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, w tym okresowe przeglądy gwarancyjne. Obsługa serwisowa bezpłatna w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 148. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK, załączyć |  |  |

1 pkt = 1 % oceny jakościowej