Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.9.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Zakup echokardiografu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Zakup echokardiografu– 1 szt. |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe wg PN 220-240V/16A |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 1,5-18 MHz |  |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-45,0 cm |  |  |  |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 10x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości |  |  |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LED lub OLED, o minimalnej przekątnej 23” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli |  |  |  |  |
|  | Podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem |  |  |  |  |
|  | Obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia |  |  |  |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 12 cali |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D |  |  |  |  |
|  | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode |  |  |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |
|  | Uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Kolor M-mode. |  |  |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D). |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem. |  |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem. |  |  |  |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum. |  |  |  |  |
|  | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±85°. |  |  |  | Oferowany zakres: |
|  | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm. |  |  |  | Oferowana regulacja: |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). |  |  |  |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s. |  |  |  | Oferowana prędkość: |
|  | Kolor Doppler. |  |  |  |  |
|  | Spektralny i kolorowy Doppler tkankowy. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3/4D. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate). |  |  |  |  |
|  | Oprogramowania wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  |  |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Opcja Stress Echo. |  |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera. |  |  |  |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy . |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe. |  |  |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. |  |  |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą typu PISA, minimum promień i ERO. |  |  |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego. |  |  |  |  |
|  | Załączenia obrazów do raportu. |  |  |  |  |
|  | Eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. Pdf. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne pomiary wykorzystujące sztuczną inteligencję w prezentacji 2D oraz w dopplerze spektralnym. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Głowice. |  |  |  |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej . |  |  |  | Podać typ głowicy: |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 – 4,5 MHz. |  |  |  | Przedział: |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 192 . |  |  |  | <192 – 0pkt >200 – 10 pkt |
|  | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm. |  |  |  | Oferowana głębokość obrazowania: |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º. |  |  |  | < 90o – 0 pkt. > 90o – 1100 – 10 pkt. > 110 0 – 15 pkt |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex). |  |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex). |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa. |  |  |  | Podać typ głowicy: |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz. |  |  |  | Oferowany zakres częstotliwości: |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min 2400. |  |  |  | Podać oferowaną ilość kryształów: |
|  | Kąt pola obrazowania min 90°. |  |  |  | Podać oferowany kąt obrazowania: |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcja trójwymiarowa serca w ruchu w czasie rzeczywistym. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler. |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie. |  |  |  |  |
|  | Głowica Liniowa do badań naczyniowych. |  |  |  | Podać typ głowicy: |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 9,0 MHz. |  |  |  | Oferowany zakres częstotliwości: |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min 192. |  |  |  | Podać oferowaną ilość kryształów: |
|  | Obrazowanie trapezowe. |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2000 obrazów. |  |  |  | Oferowana pojemność pamięci: |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2000 obrazów. |  |  |  | Oferowana pojemność pamięci: |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s. |  |  |  | Oferowana pojemność pamięci: |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku SSD o pojemności min. 1 TB. |  |  |  | Oferowana pojemność dysku: |
|  | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania. |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku DVD w formatach typu jpeg, avi lub mpeg, DICOM. |  |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. |  |  |  |  |
|  | Interface DICOM |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy : |  |  |  |  |
|  | a) Kardiologiczną głowicę przezklatkową matrycową obrazującą 2D, 3D, 4D. |  |  |  |  |
|  | b) Oprogramowanie do wyznaczenia parametru pracy i jego pochodnych (krzywa zależności odkształcenia-ciśnienie, index pracy, efektywność pracy dla lewej komory serca i jej pochodne). |  |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy