## ZADANIE
Załącznik do umowy nr NZ.261.24.2024 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stymulatorów DDDR, SSIR i CRT-P pro MRI, kardiowerterów-defibrylatorów ICDDR i CRTD, elektrod, zestawów do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej oraz w okolicę pęczka Hisa i cewników balonowych., zwanych dalej wyrobami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabelach nr 1 - 5. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATOR DDDR
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T
2. | Żywotność stymulatora min. 8 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga max. 30 [g]
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022
5. | Amplituda impulsu minimalny zakres 0,5 – 7,0 V
6. | Szerokość impulsu (A/V) minimalny zakres 0,2 – 1,5 ms
7. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 mV
8. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 4,0 mV
9. | Odstęp AV programowany w zakresie minimum 30 – 350 (PAV i SAV)
10. | Automatyczny PVARP
11. | Program nocny
12. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
13. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji
TABELA NR 2
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATOR SSIR
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T
2. | Żywotność stymulatora min. 8 lat ( nastawy nominalne)
3. | Masa poniżej 30 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022
5. | Tryb stymulacji SSI ( AAI/VVI), SSIR (AAIR/VVAIR), SST
TABELA NR 3
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATORY CRT-P pro MRI
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T
2. | Żywotność stymulatora min. 5 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga max. 31,2 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022
5. | Amplituda impulsu minimalny wymagany zakres 0,5 – 7,5 V
6. | Szerokość impulsu (A/V) – minimalny wymagany zakres 0,5 – 1,0 ms
7. | Czułość prawokomorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 mV
8. | Czułość lewokomorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 mV
9. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 4,0 mV
10. | Czas refrakcji przedsionkowej - Auto PVARP
11. | Możliwość programowania opóźnienia V-V
12. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory
13. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca
14. | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dopasowująca parametry stymulacji do zamierzonego progu stymulacji
15. | Możliwość stymulacji lewokomorowej (LV) bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody prawokomorowej (RV)
TABELA NR 4
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR (ICDDR, CRTD) Z BEZPRZEWODOWĄ KOMUNIKACJĄ Z PROGRAMATOREM I Z ŁĄCZNIKIEM DF4
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T
2. | Żywotność kardiowertera-defibrylatora min. 5 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga poniżej 87 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022
5. | Energia defibrylacji 35 J lub więcej
6. | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy ( VF, VT, FVT)
7. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy, w tym ATP w strefie VF
8. | Czułość prawokomorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 mV
9. | Czułość lewokomorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 mV
10. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 4,0 mV
11. | Czas refrakcji przedsionkowej - Auto PVARP
12. | Możliwość programowania opóźnienia V-V
13. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory
14. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca
15. | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dopasowująca parametry stymulacji do zamierzonego progu stymulacji
16. | Możliwość stymulacji lewokomorowej (LV) bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody prawokomorowej lub coilem (RV)
TABELA NR 5
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – CEWNIKI WPROWADZAJĄCE ELEKTRODĘ DO PĘCZKA HISA; ELEKTRODY SENSE/PACE DO STYMULACJI PRAWEJ KOMORY I PRAWEGO PRZEDSIONKA
Elektrody sense/pace do stymulacji prawej komory i prawego przedsionka
1. | Polarność |  |  |  | Dwubiegunowa
2. | Mocowanie |  |  |  | Bierne lub czynne do wyboru przez Zamawiającego
3. | Kształt elektrody |  |  |  | Proste lub J-kształtne do wyboru przez Zamawiającego
4. | Długość (cm) |  |  |  | Do wyboru przez Zamawiającego minimum 52 cm
5. | Rodzaj izolacji |  |  |  | Silikon lub poliuretan
6. | Wydzielanie sterydów |  |  |  | TAK
7. | Dopuszczenia do badań MRI 1,5 T |  |  |  | TAK
Elektrody do stymulacji lewej komory
1. | Elektrody do LV minimum 3 typy pro MRI
2. | Elektrody do LV typu „over-the-wire” do wyboru przez Zamawiającego, pro MRI
Elektrody do stymulacji
1. | Elektroda o średnicy poniżej 6 Fr
2. | 3 długości elektrod do wyboru przez Zamawiającego
3. | Element mocowania wkrętaka - "motylek"
4. | Dopuszczenia do badań MRI 1,5 T
Cewniki do wprowadzania elektrod do pęczka Hisa
1. | Dostępnych 3 krzywizny cewnika i dwie długości
2. | Średnica wewnętrzna cewnika≥7,3 Fr
TABELA NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stymulator dwujamowy DDDR dopuszczony do badań MRI | szt. | 30
2. | Stymulator jednojamowy SSIR dopuszczony do badań MRI | szt. | 20
3. | Elektrody stymulacyjne kompatybilne z MRI długości 52 do 60 cm o aktywnej fiksacji | szt. | 60
4. | Stymulator resynchronizujący CRT-P z elektodą LV 4 polową:
4.1 | stymulator | szt. | 4
4.2 | Elektroda OTW - 4 polowa do stymulacji lewej komory | szt. | 8
5. | Elektroda do stymulacji aktywna fixacja | szt. | 30
6. | Zestaw cewników do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej wraz z zestawem do implantacji elektrody LV do CS:
6.1 | cewnik | szt. | 3
6.2 | zestaw (nożyk, igła, prowadnik) | szt. | 3
7. | Zestaw cewników o stałej krzywiźnie do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa -wraz z nożykiem do rozcinania cewnika, prowadnikiem 0,032-0,035" oraz introducerem 6-11 Fr:
7.1 | cewnik do Hisa | szt. | 35
7.2 | nożyk | szt. | 35
7.3 | prowadnik | szt. | 35
7.4 | introducer | szt. | 35
8. | Kardiowerter defibrylator dwujamowy DF4 | szt. | 2
9. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący DF4 /IS1 kompatybilny z elektrodą do stymulacji lewej komory dwu polową z dopuszczeniem do badań MRI | szt. | 2
10. | Elektroda do kardiowersji-defibrylacji jednokoilowa DF4 | szt. | 3
11. | Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | szt. | 2
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0