Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 25.01.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/22/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 13-19.01.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy potwierdzenie, że zamawiający uzna za równoważny monitor o przekątnej 3,5 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu z monitorem o przekątnej 3,5 cala.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść  dodatku nr 3 do SWZ – część nr 3 pkt 3 w następujący sposób:

| 3 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 2,8 cala | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o rozważanie rezygnacji z modułu WIFI ten praktycznie nieużywany gadżet powoduje wzrost ceny o kilkanaście nawet do kilkudziesięciu procent. Oczywiście jesteśmy w stanie zaoferować urządzenia z tym modułem, podważamy jednak zasadność marnowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ w następujący sposób:

| 4 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |

„TAK/ NIE”, oznacza, że para,metr nie jest bezwzględnie wymagany.

Zamawiający do opisu kolumny „Warunek” w zadaniu nr 3 dodaje opis:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
| --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o informację na czym Państwu zależy. Na posiadaniu dobrej jakości urządzenia do ratowania pacjentom życia, które jest łatwe w obsłudze uruchamia się w kilka sekund a sam montaż łyżki do kolejne 2-3 sekundy czy magazynu na zdjęcia i filmy robione w podstawowej jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny – wideolaryngoskop do trudnej intubacji, spełniający wymagania określone w SWZ, w tym w dodatku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiającemu zależy na wysokiej jakości sprzęcie medycznym rozbudowanym o nowoczesne technologie.

Pytanie nr 4

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Chcemy zaoferować Państwu urządzenie, w którym gwarantujemy 5GB pamięci ale za to z kamerą mającą zdolność do nagrywania ekranu w jakości HD – czyli wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia można przenosić na komputer i tym samym na nośniki zewnętrzne niemal błyskawicznie dzięki nowoczesnemu złączu USB typu C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie w pełni odnieść się do powyższego. Wykonawca nie sprecyzował pytania, nie wskazał też, którego punktu z opisu przedmiotu zamówienia powyższe dotyczy.

W zakresie pamięci, Zamawiający wymaga:

| 5 | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca nagrywanie filmów o długości do 30 minut | TAK |
| --- | --- | --- |
| 6 | Możliwość przechowywania minimum 10 godzin nagrań | TAK |

Zamawiający nie jest w stanie określić czy 5GB pamięci przy nagrywaniu ekranu w jakości HD, umożliwi  nagrywanie filmów o długości do 30 minut i ile faktycznie godzin nagrań Zamawiający będzie mógł przechowywać.

Mając zatem na uwadze powyższe, Zamawiający dopuszcza urządzenie z kamerą mającą zdolność do nagrywania ekranu w jakości HD, gdzie zdjęcia można przenosić na komputer i tym samym na nośniki zewnętrzne dzięki złączu USB typu C, natomiast w zakresie pamięci wymaga jak w SWZ (pkt. 5 i 6 opisu  - jw.).

Pytanie nr 5

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Port micro-usb to technologia przestarzała oferująca bardzo wolny transfer danych. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiający wymaga złącza usb w Standardzie 3.0 np. złącza Usb typu C.

Odpowiedź:

| 7 | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji | TAK |
| --- | --- | --- |

Zamawiający w pkt. 7 części nr 3 (dodatek nr 3 do SWZ) dopuszcza  możliwość zaoferowania złącza usb w Standardzie 3.0 np. złącza Usb typu C.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 6

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego wskaźnik % naładowania akumulatora (a przy skrajnie niskim poziomie czas do samoistnego wyłączenia) znajduje się na obrazie wyświetlonego ekranu. Bezcelowym jest powielanie tej informacji, na obudowie tym bardziej, że nie będzie ona w żaden sposób precyzyjna.

Odpowiedź:

| 8 | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze | TAK |
| --- | --- | --- |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, którego wskaźnik naładowania akumulatora znajduje się na obrazie wyświetlonego ekranu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 7

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o wyrażenie zgody naładowanie akumulatora obsługującego zarówno monitor jak i rękojeść do 4 godzin. Zwiększenie czas nie wynika ze słabej jakości urządzenia, a z wysokiej pojemności akumulatora, którego nie sposób naładować szybciej w bezpieczny sposób (szybsze ładowanie skraca żywotność). Zaznaczamy, że wspomniane 4 godziny odpowiadają 2 godzinom ładowania monitora + 2 godzinom ładowania rękojeści.

Odpowiedź:

| 10 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pytanie (naładowanie akumulatora obsługującego zarówno monitor jak i rękojeść – do 4 godzin).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 8

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które nie wymaga żadnych wymiennych optyk – na trzpień rękojeści nakłada się łyżkę jednorazową w jednym z pięciu rozmiarów/ modeli. Dzięki temu procedurę można rozpocząć w kilka sekund a nie marnować czas na dobieranie przejściówek i adapterów, które to z powodu nieprzemyślanej konstrukcji i tym samym uniwersalności nazywane są dumnie „wymiennymi optykami”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Punkt 12 parametrów opisany jest w tak niezrozumiały sposób, że trudno jest nam odnieść się do jego treści. Prosimy wobec tego o potwierdzenie, że zamawiający wymaga by procedurę laryngoskopii można było przeprowadzić także bez potrzeby używania monitora.

Odpowiedź:

| 12 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym | TAK |
| --- | --- | --- |

W pkt 12 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma na myśli sytuacje rozładowania kamery/ monitora i możliwość dalszej pracy pod kontrolą wzroku.

Pytanie nr 10

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym czas automatycznego wyłączenia urządzenia może wybrać użytkownik z kilku różnych opcji.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie aby oszczędzić energię  wymaga automatycznego wyłączenia urządzenia po 30 minutach (pkt 15 części nr 3).

Zamawiający dopuszcza natomiast urządzenie, w którym czas automatycznego wyłączenia urządzenia może wybrać użytkownik z kilku różnych opcji, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 11

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Opisany parametr nr 17. jest parametrem negatywnym, prosimy o potwierdzenie, że urządzenie, które rozładowuje się samoistnie w ciągu 30 dni nie zostanie dopuszczone do postępowania.

Odpowiedź:

| 17 | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach | TAK |
| --- | --- | --- |

Wskazany parametr nie jest parametrem negatywnym. Wytrzymała bateria rozładowuje się dopiero po 30 dniach (przy braku użytkowania).

Zamawiający nie potwierdza zatem, że urządzenie, które rozładowuje się samoistnie w ciągu 30 dni nie zostanie dopuszczone do postępowania.

Pytanie nr 12

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy zamawiającego o rezygnację z parametru. Mając na uwadze realizowanie projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych „w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego” zakładamy, że projekt nie przewiduje używania urządzenia w środowisku rezonansu magnetycznego MRI, a raczej tylko, że urządzenie zostanie zakupione z myślą używania na SORze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI (pkt 18 opisu).

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – część nr 3, pkt 18, w następujący sposób:

| 18 | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 13

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o dopuszczenie lepszego rozwiązania – pokrywa anti fog umiejscowiona na łyżkach jednorazowych. Takie rozwiązanie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ), tj. w zakresie jednorazowych nakładek/ łyżek:

| 20 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami | TAK |
| --- | --- | --- |
| 21 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 100 szt. | TAK |
| 22 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 100 szt. | TAK |
| 23 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły | TAK |
| 24 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic | TAK |

Zamawiający nie wskazuje szczegółowych parametrów łyżek.

Mając jednak na uwadze pytanie, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łyżek/ nakładek z powłoką anti-fog, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 14

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy zamawiającego o rezygnację z parametru, łyżki kanałowe są zdecydowanie droższe od łyżek normalnych, łyżki które planujemy dostarczać pozwalają dokonać intubację bardzo łatwo i szybko. Zaznaczamy, że łyżki bez kanału są w chwili obecnej złotym standardem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Prosimy o uznanie za równoważnie względem Stacji dokującej / ładowarki opisanej w Dziale IV. STACJA DOKUJĄCA / ŁADOWARKA

Poręczną, kompaktową i przenośną ładowarkę dedykowaną dla wyrobów medycznych, z wymiennym przewodem ładującą przez nowsze i lepsze złącze USB typu C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Zamawiający nie określił wymaganej normy odporności na pył i ciecze. Jest to bardzo ważny parametr. Urządzenia z wysokim poziomem odporności są odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku zakurzenia lub zalania, a także łatwiej je dezynfekować. Prosimy o konkretne wskazanie wymaganych norm z poniższej listy. Prosimy o oddzielne wskazanie normy odporności na Wodę i normy odporności na pył:

Lista norm:

część 1

ochrona przed pyłem:

0 brak ochrony

1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)

2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)

3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)

4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)

5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia

6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

część 2

ochrona przed wodą:

0 brak ochrony

1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)

2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego

3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu

4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)

5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku

6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia norm odporności na pył i ciecze. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z wbudowaną baterią umożliwiającą prace bez podłączania do źródła prądu przez 70 minut? Praca aparatu na wbudowanej baterii pokazuje jakość i możliwości baterii. Producent nie podaje czasu pracy w trybie czuwania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z wbudowanym panelem dotykowym o przekątnej 10,1 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z 6 miejscami na głowice ultrasonograficzne po obu stronach aparatu USG i 6 uchwytami na głowice?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy część nr 2, pkt 13 dodatku nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 20

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z 5 portami USB?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy część nr 2, pkt 14 dodatku nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 21

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez wyjścia HDMI i portu USB 3.0 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez wbudowanego podgrzewacza żelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez napędu DVD?

Aparat posiada wbudowane wejścia USB które pozwalają na archiwizacje danych na zewnętrzne nośniki USB.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z maksymalną oferowaną częstotliwością pracy głowic do 18 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z możliwością zapisu obrazów na nośniki zewnętrzne za pomocą jednego przycisku, natomiast zapis pętli obrazowych poprzez pozycję Review?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny dynamiką w trybie B na poziome 40 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania umożliwiającego sterowanie ultrasonografem za pośrednictwem tabletu / smartfona za pośrednictwem Wi-Fi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy część nr 2, pkt 48 dodatku nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 28

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania umożliwiającego przesyłanie i wyświetlanie obrazu  z aparatu na tablet / smartfon za pośrednictwem Wi-Fi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 69b

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z maksymalną oferowaną częstotliwością pracy głowicy Convex wynoszącą 5 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 69c

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z kątem widzenia głowicy wynoszącym 70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 69d

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą wykonaną w najnowszej technologii wielowarstwowej Super  Multi-layer  Technology  z 960 elementami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 69f

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z promieniem głowicy convex wynoszącym 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 70e

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową o głębokości do 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. a

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową z minimalną częstotliwością pracy od 4 MHz?

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca miał na myśli pkt. 71a to Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 12.01.2023r. dokonał modyfikacji w tym zakresie:

| a) | Minimalna częstotliwość pracy 3,5-4,8 MHz | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 35

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 71c

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z szerokością pola patrzenia głowicy liniowej wynoszącą 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 71e

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z 192 elementami w głowicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 71f

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową o głębokości do 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 79

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy część nr 2, pkt 79 dodatku nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 39

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o automatyczny pomiar centralnego układu nerwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D z „wolnej ręki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 87

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania szkoleniowego zawierające przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 89

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowskich. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG miał możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ – dodatek nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).

Szczegółowe wymagania odnośnie badań dopplerowskich opisane są w pkt. II części nr 2 opisu przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ) – obrazowanie i prezentacja obrazu.

Pytanie nr 45

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w minimum 6 pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego dostępnych na wszystkich oferowanych głowicach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ – dodatek nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 46

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość badań jamy brzusznej. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG był wyposażony w głowicę Convex zbudowaną w technologii matrycowej oraz złożonej z 960 elementów piezoelektrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ – dodatek nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).

Szczegółowe wymagania odnośnie głowicy Convex opisane są w pkt. 69 (od a do h) części nr 2 opisu przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ).

Pytanie nr 47

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny

Zamawiający zamierza zakupić aparat wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego, którego konstrukcja oraz oprogramowanie zostały wprowadzone do produkcji nie wcześniej niż w 2019 roku?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji nie wcześniej niż 2022.

Zamawiający nie określa w SWZ roku wprowadzenia do produkcji konstrukcji oraz oprogramowania aparatu.

Pytanie nr 48

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy o wyjaśnienie czy w części 13 Zamawiający dopuści zbiornik/ słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności 2l? Zmiana tego parametru nie ma wpływu na jakość, funkcjonalność i jakość użytkowania sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 3 części nr 13 wymaga zaoferowania wyposażenia minimalnego ssaka/ zestawu, w tym m.in.:

- zbiornik/ słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności min. 1,75 litra nietłukący pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem.

Zamawiający określił minimalną pojemność zbiornika/ słoja jaką Wykonawca winien zaoferować.

Mając na uwadze powyższe, słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności 2l spełnia wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanych rozwiązań” winien wskazać pojemność oferowanego zbiornika.

Pytanie nr 49

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy o wyjaśnienie czy w części 13 Zamawiający dopuści przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie 2m? Zaproponowana zmiana nie wpłynie w żaden sposób na komfort pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 3 części nr 13 dopuszcza możliwość zaoferowania przewodu ssącego, silikonowego z zaworem zatrzymującym ssanie 2m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ssaka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 50

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części 13 zaakceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz sprawdzenia poprawności działania przez Wykonawcę dostarczonego towaru? Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części 13 zaakceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez szkolenia, montażu, uruchomienia i oddania sprzętu bez udziału Wykonawcy na miejscu dostarczenia towaru? Warto zauważyć, że ssaki próżniowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części 13 odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ, w następujący sposób:

pkt. 5 tabeli (część nr 13) - WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (p/pkt.2 i 5):

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta sprzętu na własny koszt;

- Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Zamawiający modyfikuje również treść wzoru umowy (dodatek nr 12 do SWZ), poprzez dodanie do §6 kolejnego ustępu (ust. 14) – treść została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 53.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 i 12 do SWZ są załącznikami do niniejszego pisma.

Pytanie nr 53

Dotyczy: część nr 13 – ssak próżniowy (zestaw) do centralnej próżni

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki/awarii nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w części 13 do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o awarii oraz o możliwość wykonywania tych czynności w serwisie Wykonawcy. Koszty transportu urządzenia, który wymaga usunięcia usterki i awarii nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w obydwie strony pokrywałby Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ, w następujący sposób:

pkt. 5 tabeli (część nr 13) - WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (p/pkt.6):

- Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o awarii (w serwisie Wykonawcy). Koszty transportu urządzenia, które wymaga usunięcia usterki/ awarii (nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego) pokrywa Wykonawca (w obie strony).

Zamawiający modyfikuje również treść wzoru umowy (dodatek nr 12 do SWZ), poprzez dodanie do §6 kolejnego ustępu (ust. 14) o następującej treści:

14. Przepisy §6 ust. 3, 4 i 6 nie mają zastosowania dla przedmiotu zamówienia wskazanego w części nr 13.

W zakresie części nr 13, Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w serwisie Wykonawcy do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym koszty transportu urządzenia (w obie strony).

Zamawiający modyfikuje również treść §7 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 6 ust. 4 oraz § 6 ust. 14, lub dostarczeniu urządzenia zamiennego, o którym mowa w § 6 ust. 5, w wysokości 0,5% wartości brutto, wskazanej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 i 12 do SWZ są załącznikami do niniejszego pisma.

Pytanie nr 54

Dotyczy: część nr 7 – meble medyczne/ pkt. 7.2 wózek opatrunkowy

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie nr 6 „Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia zlokalizowany z boku wózka”, ponieważ ze względu na ilość akcesoriów w żądanej konfiguracji wózka montaż ergonomicznego uchwytu do prowadzenia jest niemożliwy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek opatrunkowy (część 7, pkt. 7.2 p/pkt 6) bez ergonomicznego uchwytu do prowadzenia (zlokalizowanego z boku wózka).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wózka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 25.01.2023r.

Pytanie nr 55

Dotyczy: część nr 3 – wideolaryngoskop do trudnej intubacji

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści jako równoważny w części nr 3 wideolaryngoskop o następujących parametrach:

Wideolaryngoskop z kompletem nakładek / łyżek jednorazowego użytku:

1 Zestaw wiedolaryngoskop z możliwością zastosowania jednorazowych nakładek do intubacji

2 Kolorowy ekran LED min. 3,5”

3 Wymiary ekranu 94 mm x 70 mm x 12 mm

4 Ekran obrotowy min. 180° w poziomie, kąt nachylenia min. 100° w pionie

5 Źródło światło: LED

6 Rozdzielczość min. 640 x 480

7 Format ekranu 4:3

8 Odświeżanie ekranu min. 30 FPS (klatek na sekundę)

9 Rozdzielczość kamery 2.0 M pikseli

10 Kamera wyposażona w soczewkę z systemem przeciw zaparowaniu

11 Natężenie oświetlenia, min. 800 luksów

12 Możliwość robienia zdjęć (.jpg), nagrywania wideo (.mp4)

13 Transfer danych do PC przez port microUSB

14 Akumulator litowy 3,7 V

15 Czas pracy min. 120 min

16 Wskaźnik poziomu akumulatora na ekranie

17 Pojemność akumulatora min. 3 400 mAh

18 W zestawie ładowarka sieciowa 100-240V, 50-60Hz

19 Czas ładowania około 8 godzin

20 Waga wideolaryngoskopu max. 313 g +/- 5 g

21 Wewnętrzna karta pamięci o pojemności min. 4 GB

22 Dostępne nakładki jednorazowego użytku z poliwęglanu w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #DX3 (do trudnej intubacji)

23 Temperatura podczas transportu od -20° do +60° C

24 Trwała obudowa wieolaryngoskopu wykonana z ABS

25 Torba ochronna na wideolaryngoskop i akcesoria

26 Wyposażenie w dostawie: - nakładka jednorazowego użytku, rozmiar MAC 3 - 100 szt. - nakładka jednorazowego użytku, rozmiar MAC 4 - 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomsk –Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 25 stycznia 2023 r.