ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH GŁÓWNEGO ANALIZATORA

HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF:

| L.p. | Parametr/warunek konieczny | TAK | Parametr oferowany: podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator podstawowy nowy fabrycznie, rok produkcji 2022/2023. | Tak (podać) |  |
| 2 | Analizator wykorzystuje te same odczynniki, materiały kontrolne i płyny systemowe co analizator back-up do wykonania morfologii w trybie CBC-5DIFF. | Tak (podać) |  |
| 3 | Stałe monitorowanie poziomu odczynników | Tak (podać) |  |
| 4 | Analizator w 24 godzinnej gotowości do pracy | Tak (podać) |  |
| 5 | Czytnik kodów wewnętrzny i zewnętrzny | Tak (podać) |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona w dniu instalacji analizatorów) | Tak (podać) |  |
| 7 | Analizator podstawowy w pełni automatyczny, raportujący na wyniku podstawowe parametry: RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#), IG (%,#), PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC (%,#), mikrocyty, makrocyty | Tak (podać) |  |
| 8 | Analizator główny oznaczający retikulocyty minimum w zakresie następujących parametrów diagnostycznych: RET%,#, określenie stopnia dojrzałości retikulocytów, oraz określający zawartość hemoglobiny w retikulocytach oraz erytrocytach a także zmianę trendu w hemoglobinizacji. Parametry są raportowane na wyniku pacjenta i przesyłane do LSI. | Tak (podać) |  |
| 9 | Analizator główny umożliwiający optyczny pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi. Parametr jest raportowany na wyniku pacjenta i przesyłany do LSI. | Tak (podać) |  |
| 10 | Analizator główny - oznaczanie i raportowanie erytroblastów z automatyczną korektą liczby WBC o NRBC również w trybie CBC | Tak (podać) |  |
| 11 | Oznaczanie populacji niedojrzałych granulocytów (metamielocyty + mielocyty+ promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby granulocytów. Parametry IG (#,%) przesyłane do systemu LSI. | Tak (podać) |  |
| 12 | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów (progów) ustawionych w analizatorach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu. | Tak (podać) |  |
| 13 | Oznaczanie płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych odczynników, oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych TC-BF, WBC-BF i RBC-BF, różnicowanie krwinek białych na jedno i wielojądrzaste: MN% i # i PMN% i # w płynach ustrojowych, m.in. płyn mózgowo – rdzeniowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, surowiczy, płyn stawowy. Parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku i przesyłane do systemu LSI. | Tak (podać) |  |
| 14 | Wydajność w trybie CBC-5DIFF nie niższa niż 100 oznaczeń na godzinę, dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki: CBC lub CBC+DIFF. Wydajność dla trybu CBC-DIFF+RET nie niższa niż 60 oznaczeń na godzinę. | Tak (podać) |  |
| 15 | Wbudowane oprogramowanie kontroli wewnętrznej, która zawiera analizę X-Bar lub L-J /X-BarM, prezentację graficzną i ocenę statystyczną. | Tak (podać) |  |
| 16 | Materiał kontrolny dostępny w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. | Tak (podać) |  |
| 17 | Jeden wspólny materiał kontrolny do kontroli oznaczeń podstawowych parametrów morfologii krwi, różnicowania leukocytów, oznaczenia parametrów retikulocytarnych wraz z liczbą płytek optycznych oznaczanych w kanale retikulocytarnym. | Tak (podać) |  |
| 18 | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała, minimum dwa poziomy, uwzględnić i wycenić w formularzu asortymentowo – cenowym. | Tak (podać) |  |
| 19 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru, z pierwszej analizy bez wstępnego rozcieńczenia: WBC - 400 tys. / ul PLT - 4,0 mln / ul HGB - 20 g/dl | Tak (podać) |  |
| 20 | Aspirowana objętość próbki w trybie podajnikowym i manualnym dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF nie większa niż 100 ul. | Tak (podać) |  |
| 21 | Analizator posiada czujnik poziomu ścieków. | Tak (podać) |  |
| 22 | Automatyczny podajnik na minimum 50 pozycji, dostosowany do różnego rodzaju probówek systemu zamkniętego, dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarka laserowa. | Tak (podać) |  |
| 23 | Możliwość zdefiniowania różnych norm zależnie od wieku i płci pacjenta. | Tak (podać) |  |
| 24 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatem opisującym typowe patologie. | Tak (podać) |  |
| 25 | Wpięcie do systemu informatycznego działającego u zamawiającego (CENTRUM -MARCEL) z dwukierunkowym przesyłem danych. | Tak (podać) |  |
| 26 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli Laboratoryjnej Sowa-Med. – morfologia krwi 1 próbka – 2 x w roku, retikulocytoza automatyczna – 2 x w roku. | Tak (podać) |  |
| 27 | Autoryzowany przez producenta aparatu Serwis techniczny analizatora z doświadczeniem min. 4 – letnim w serwisowaniu oferowanych modeli analizatorów, zapewniony przez cały okres trwania dzierżawy. | Tak (podać) |  |
| 28 | Analizator serwisowany również on line (możliwość zdalnego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia) | Tak (podać) |  |
| 29 | Gwarancja na system analityczny przez cały okres trwania umowy, bezpłatne naprawy systemu wraz z UPS przez autoryzowany serwis Wykonawcy, bezpłatne wymagane przez producenta przeglądy i bezpłatna wymiana części zużywalnych. Instalacja, szkolenie personelu, opieka serwisowa, dojazd serwisanta – na koszt Wykonawcy. Jeśli urządzenie do komunikacji z systemem laboratoryjnym będzie wymagać podłączenia RS-232 dostawca zobowiązany jest wraz z urządzeniem dostarczyć fabrycznie nowy nport MOXA 5210. W przypadku braku w/w modelu dostawca może zaproponować inne rozwiązanie tylko i wyłącznie po jego akceptacji przez dział informatyki zamawiającego. | Tak (podać) |  |
| 30 | Pełen koszt integracji systemu laboratoryjnego z oferowanym do dzierżawy analizatorem leży po stronie wykonawcy | Tak (podać) |  |
| 31 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy minimum do czasu zakończenia trwającej analizy oraz bezpiecznego wyłączenia analizatora przez użytkownika | Tak (podać) |  |
| 32 | Do analizatora podłączona drukarka umożliwiająca wydruki wyników pacjentów, kalibracji, kontroli jakości. Zamawiający wymaga, aby drukarka była kompatybilna z jednym z wymienionych w Zał.nr 2 do SWZ 2 modeli tonerów, na których dostawę szpital ma podpisana umowę. | Tak (podać) |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

HEMATOLOGICZNEGO BACK-UP 5 DIFF:

| L.p. | Parametr/warunek konieczny | TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator back-up nowy lub używany jednak nie starszy niż 2016 rok produkcji | Tak (podać) |  |
| 2 | Analizator back-up w pełni automatyczny, raportujący na wyniku podstawowe parametry: RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#), IG (%,#), PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, | Tak (podać) |  |
| 3 | Stałe monitorowanie poziomu odczynników | Tak (podać) |  |
| 4 | Oznaczanie populacji niedojrzałych granulocytów (metamielocyty + mielocyty+ promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby granulocytów. Parametry IG (#,%) przesyłane do systemu LSI. | Tak (podać) |  |
| 5 | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów (progów) ustawionych w analizatorach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu. | Tak (podać) |  |
| 6 | Oznaczanie płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych odczynników, oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych TC-BF, WBC-BF i RBC-BF, różnicowanie krwinek białych na jedno i wielojądrzaste: MN% i # i PMN% i # w płynach ustrojowych, m.in. płyn mózgowo – rdzeniowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, surowiczy, płyn stawowy. Parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku i przesyłane do systemu LSI. | Tak (podać) |  |
| 7 | Wydajność w trybie CBC-5DIFF minimum 60 ozn/godz. | Tak (podać) |  |
| 8 | Aspirowana objętość próbki do analizy – nie więcej niż 30 μL dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF manualnie i w podajniku. | Tak (podać) |  |
| 9 | Analizator posiada czujnik poziomu ścieków | Tak (podać) |  |
| 10 | Analizator wykorzystuje te same odczynniki, płyny systemowe i materiały kontrolne co analizator główny | Tak (podać) |  |
| 11 | Wbudowane oprogramowanie kontroli wewnętrznej, która zawiera analizę X-Bar lub L-J /X-BarM, prezentację graficzną i ocenę statystyczną. | Tak (podać) |  |
| 12 | Materiał kontrolny dostępny w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. | Tak (podać) |  |
| 13 | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała, minimum dwa poziomy, uwzględnić i wycenić w formularzu asortymentowo – cenowym. | Tak (podać) |  |
| 14 | Automatyczny podajnik na min. 20 próbek dostosowany do różnego rodzaju probówek systemu zamkniętego, dodatkowy ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarka laserowa. | Tak (podać) |  |
| 15 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru, z pierwszej analizy bez wstępnego rozcieńczenia: WBC -400 tys. / ul PLT – 4,0 mln / ul HGB – 20 g/dl. | Tak (podać) |  |
| 16 | Wpięcie do systemu informatycznego działającego u zamawiającego (CENTRUM –MARCEL) z dwukierunkowym przesyłem danych. | Tak (podać) |  |
| 17 | Serwis techniczny analizatora o odpowiednim doświadczeniu, umiejętnościach i wiedzy technicznej, autoryzowany przez producenta aparatu, z doświadczeniem min. 4 – letnim w serwisowaniu oferowanych modeli analizatorów, zapewniony przez cały okres trwania dzierżawy. | Tak (podać) |  |
| 18 | Analizator serwisowany on line (możliwość zdalnego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia) | Tak (podać) |  |
| 19 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli Laboratoryjnej Sowa-Med. – morfologia krwi 1 próbka – 2 x w roku | Tak (podać) |  |
| 20 | Pełen koszt integracji systemu laboratoryjnego z oferowanym do dzierżawy analizatorem leży po stronie wykonawcy | Tak (podać) |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona w dniu instalacji analizatorów) | Tak (podać) |  |
| 22 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy minimum do czasu zakończenia trwającej analizy oraz bezpiecznego wyłączenia analizatora przez użytkownika | Tak (podać) |  |
| 23 | Gwarancja na system analityczny przez cały okres trwania umowy, bezpłatne naprawy systemu wraz z UPS przez autoryzowany serwis Wykonawcy, bezpłatne wymagane przez producenta przeglądy i bezpłatna wymiana części zużywalnych. Instalacja, szkolenie personelu, opieka serwisowa, dojazd serwisanta – na koszt Wykonawcy. Jeśli urządzenie do komunikacji z systemem laboratoryjnym będzie wymagać podłączenia RS-232 dostawca zobowiązany jest wraz z urządzeniem dostarczyć fabrycznie nowy nport MOXA 5210. W przypadku braku w/w modelu dostawca może zaproponować inne rozwiązanie tylko i wyłącznie po jego akceptacji przez dział informatyki zamawiającego. | Tak (podać) |  |
| 24 | Do analizatora podłączona drukarka umożliwiająca wydruki wyników pacjentów, kalibracji, kontroli jakości. Zamawiający wymaga, aby drukarka była kompatybilna z jednym z wymienionych w Zał. nr 2 do SWZ modeli tonerów, na których dostawę szpital ma podpisana umowę. | Tak (podać) |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych koniecznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

|  | Parametry oceniane dla obu oferowanych analizatorów | Punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych (PMR, Płyny z jam ciała) w trybie otwartej mikroprobówki <= 200 ul | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2 | Zapewnienie uczestniczenia w międzynarodowej kontroli hematologicznej porównawczej przez cały czas trwania umowy - obejmującej aparaty producenta, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatorów, umożliwiająca uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 3 | Wbudowana w oprogramowanie analizatorów instrukcja obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizatory oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4 | Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała (w wartościach odsetkowych i bezwzględnych), pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC +DIFF). | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

Uwaga!  Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych/ koniecznych  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

________________						_____________________________

Miejscowość i data	Kwalifikowany podpis elektroniczny/   podpis zaufany/podpis osobisty 
(e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy